###### Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

###### Autoklaw - 1 szt.

Producent ……………………………………..

Nazwa i typ respiratora ……………………….

Kraj pochodzenia ……………………………..

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

| Lp. | OPIS | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, kraj pochodzenia |  | Podać |
| 2 | Model |  | Podać |
| 3 | Rok produkcji 2020 |  | Tak/podać |
| 4 | Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu; przewężenia zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi; przewężenie do 20 mm. |  | Komora bez przewężeń-0pkt z przewężeniem -10pkt |
| 5 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra≤0,6µm |  |  |
| 6 | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 4 mm |  |  |
| 7 | Pierścieniowy płaszcza grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory |  |  |
| 8 | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 460 litrów (6STE), o wymiarach 662x662x950 mm +/-5% |  | ≤ 0,4mm – 10pkt >0,4mm – 0pkt |
| 9 | Wymiary sterylizatora max. (Szer.xWys.xGłęb.) 1170x1900x1225mm +/-5% |  |  |
| 10 | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary |  |  |
| 11 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 7” |  |  |
| 12 | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczony z boku komory. |  | Z boku komory -10pkt Nad komorą – 0pkt |
| 13 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego |  |  |
| 14 | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim |  |  |
| 15 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach |  |  |
| 16 | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego |  |  |
| 17 | Programy sterylizacyjne 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej |  |  |
| 18 | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności |  |  |
| 19 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |  |
| 20 | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji |  | Załączyć oryginalny wydruk Drukarka igłowa – 10pkt Drukarka termiczna – 0pkt |
| 21 | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania |  |  |
| 22 | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm |  |  |
| 23 | Suszenie próżniowe |  |  |
| 24 | System automatycznego odmulania wytwornicy pary |  |  |
| 25 | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej poprzez wodowskaz umieszczony na panelu czołowym od strony załadowczej |  | Wodowskaz na panelu czołowym -10pkt Brak – 0pkt. |
| 26 | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika |  |  |
| 27 | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu |  |  |
| 28 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym |  |  |
| 29 | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej |  |  |
| 30 | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI |  |  |
| 31 | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu |  |  |
| 32 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego |  |  |
| 33 | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu |  |  |
| 34 | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości |  |  |
| 35 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej |  |  |
| 36 | Napęd drzwi pneumatyczny |  | Pneumatyczny – 10pkt Elektryczny – 0pkt |
| 37 | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem |  |  |
| 38 | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) |  |  |
| 39 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym |  |  |
| 40 | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 |  |  |
| 41 | Urządzenie posiada oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU; deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) |  |  |
| 42 | Aktualne certyfikaty serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2019) |  |  |
| 43 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego |  |  |
| 44 | System załadowczy: wózek wsadowy-1szt. wózek transportowy 1szt. |  |  |
| 45 | Kosze druciane (1 jedn. wsadu) 6szt. |  |  |
| 46 | Kosze druciane (1/2 jedn. wsadu) 3szt. |  |  |
| 47 | Gwarancja 36 miesięcy |  |  |
| 48 | Przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej/operacyjnej/procesowej |  |  |

Wartość netto: ………………….

Stawka podatku VAT: ……………………

Wartość brutto: ……………………

###### Autoklaw z generatorem pary - 1 szt.

Producent ……………………………………..

Nazwa i typ respiratora ……………………….

Kraj pochodzenia ……………………………..

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

| Lp. | OPIS | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, kraj pochodzenia |  |  |
| 2 | Model |  |  |
| 3 | Rok produkcji 2020 |  |  |
| 4 | Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu; przewężenia zapobiegające wydostaniu się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi; przewężenie do 20 mm. |  | Komora bez przewężeń-0pkt z przewężeniem -10pkt |
| 5 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra≤0,6µm |  |  |
| 6 | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 4 mm |  |  |
| 7 | Pierścieniowy płaszcza grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory |  |  |
| 8 | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 460 litrów (6STE), o wymiarach 662x662x950 mm +/-5% |  | ≤ 0,4mm – 10pkt >0,4mm – 0pkt |
| 9 | Wymiary sterylizatora max. (Szer.xWys.xGłęb.) 1170x1900x1225mm +/-5% |  |  |
| 10 | Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy max 36 kW +/-5% |  |  |
| 11 | Zespół automatycznego przełączania źródła pary |  | Posiada – 10pkt Brak – 0pkt. |
| 12 | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary |  |  |
| 13 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 7” |  |  |
| 14 | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczony z boku komory. |  | Z boku komory -10pkt Nad komorą – 0pkt |
| 15 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego |  |  |
| 16 | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim |  |  |
| 17 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach |  |  |
| 18 | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego |  |  |
| 19 | Programy sterylizacyjne 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej |  |  |
| 20 | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności |  |  |
| 21 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |  |
| 22 | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji |  | Załączyć oryginalny wydruk Drukarka igłowa – 10pkt Drukarka termiczna – 0pkt |
| 23 | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania |  |  |
| 24 | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm |  |  |
| 25 | Suszenie próżniowe |  |  |
| 26 | System automatycznego odmulania wytwornicy pary |  |  |
| 27 | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej poprzez wodowskaz umieszczony na panelu czołowym od strony załadowczej |  | Wodowskaz na panelu czołowym -10pkt Brak – 0pkt. |
| 28 | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika |  |  |
| 29 | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu |  |  |
| 30 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym |  |  |
| 31 | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej |  |  |
| 32 | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI |  |  |
| 33 | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu |  |  |
| 34 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego |  |  |
| 35 | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu |  |  |
| 36 | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości |  |  |
| 37 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej |  |  |
| 38 | Napęd drzwi pneumatyczny |  | Pneumatyczny – 10pkt Elektryczny – 0pkt |
| 39 | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem |  |  |
| 40 | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) |  |  |
| 41 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym |  |  |
| 42 | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 |  |  |
| 43 | Urządzenie posiada oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU; deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) |  |  |
| 44 | Aktualne certyfikaty serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2019) |  |  |
| 45 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego |  |  |
| 46 | System załadowczy: wózek wsadowy-1szt. wózek transportowy 1szt. |  |  |
| 47 | Kosze druciane (1 jedn. wsadu) 6szt. |  |  |
| 48 | Kosze druciane (1/2 jedn. wsadu) 3szt. |  |  |
| 49 | Gwarancja 36 miesięcy |  |  |
| 50 | Przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej/operacyjnej/procesowej |  |  |

__________ dnia  __________  r.

___________________________

(Podpis  osoby  uprawnionej  do

reprezentowania  Wykonawcy)