Numer postępowania:

SR/XV-270-33-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 3 ENTEROSKOP

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTEROSKOP – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Jakość obrazu: HDTV | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Pole widzenia: 140º | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Głębia ostrości: 2-100 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Średnica sondy endoskopowej: - 11,5 mm od końcówki dystalnej do mechanizmu obrotowego - 12,8 mm od końcówki proksymalnej do mechanizmu obrotowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Średnica zewnętrzna części dystalnej: 11,3 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Endoskop wyposażony w technologię, w której silnik sterowany przez operatora obraca jednorazową nakładkę spiralną montowaną na endoskopie. Sam endoskop nie obraca się | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wprowadzanie sondy endoskopowej za pomocą jednorazowej nakładki z miękkimi spiralnymi, w ilości 10 szt., fałdami podłączanej do endoskopu na wcisk z blokadą brak konieczności przykręcania lub obracania zachowującej enteroskop w wymaganej pozycji | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Kontrola nakładką jednorazową spiralną za pomocą jednostki sterującej kierunkiem i szybkością obrotów segmentu spiralnego i wyświetla dane w formie wizualnej na siłomierzu | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Siłomierz przedstawia operatorowi wizualne informacje o kierunku obrotów oraz zasilaniu silnika podczas całej procedury | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Przełącznik nożny sterujący kierunkiem i szybkością obrotów segmentu spiralnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Funkcja automatycznego ograniczania. Zatrzymuje obroty segmentu spiralnego po napotykaniu zbyt dużego oporu | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Kanał roboczy: 3,2 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Wbudowany kanał do spłukiwania pola obserwacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Długość robocza sondy endoskopowej: 1680 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Zakres kątów odchylenia: G:180º D: 180º L: 160º P:160º | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, poprzez wycięcie widma pasma czerwonego dzięki zjawisku wywołanemu poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Pełna współpraca z torem wizyjnym Evis Exera III, Evis X1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Pełna współpraca z myjniami endoskopowymi ETD | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XIV |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .