## Arkusz1
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
I. | Aparat do znieczuleń | Punktacja | Odpowiedź Tak/Nie
1. | Masa do 150 kg
2. | Zasilanie AC 230 V 50 Hz
3. | Aparat do znieczulania ogólnego w formie jezdnej
4. | Szuflada/szuflady na drobne akcesoria
5. | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (min. 3 gniazda)
6. | Zasilanie gazowe (O2, N2O, Powietrze) z sieci centralnej podłączane do gniazd poboru
7. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na min. 30 minut
8. | Ssak inżektorowy zintegrowany z aparatem, napędzany powietrzem z sieci centralnej (ssak zasilany z aparatu) z regulacją siły ssania, z 1 litrowym zbiornikiem oraz zapasowym 1 litrowym zbiornikiem, do stosowania wkładów jednorazowych na wydzieliny
9. | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, szyna typu Selectatec lub równoważna. Parownik do sevofluranu w zestawie.
II. | System dystrybucji gazów
10. | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących zużycia gazów
11. | Precyzyjny pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów sterowany elektronicznie
12. | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie, co najmniej 25%
13. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 200 ml/min lub niższy
14. | Regulowana zastawka nadciśnieniowa APL
III. | Układ oddechowy
15. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków
16. | Autoklawowalny układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji. Wymiana układu bez narzędzi. Układ pozbawiony lateksu.
17. | Pojemność układu oddechowego nie większa niż 3,5 litra | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
18. | Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 25-75 L/min..
19. | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnie 1,5 litra
20. | Kondensator wody wbudowany w zbiornik na wapno, (rezerwuar na dole pochłaniacza i w uchwycie) | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
21. | Aparat z autoklawowalnymi czujnikami przepływu
22. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną
23. | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora pneumatyczny lub elektryczny
24. | Respirator napędzany tlenem lub powietrzem | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
IV. | Tryby wentylacji
25. | Tryb ręczny
26. | Oddech spontaniczny
27. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowym
28. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowym
29. | Wentylacja kontrolowana objętością
30. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem
31. | Możliwość rozbudowy o tryb pracy typu: HLM, CBM (płucoserce), Cardiac Bypass
32. | Przełączenie wentylacji z ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
V. | Regulacje
33. | Reg. stosunku wdechu do wydechu: min. 2:1 do 1:8 (podać zakres)
34. | Reg. częstości oddechu min. od 4 do 100 l/min (podać zakres)
35. | Reg. objętości oddechowej tryb VCV min. od 20 do 1400 ml
36. | PEEP — dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie min. od 4 do 20 cmH2O
37. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV min.: od 5 do 60 H2O
38. | Regulacja Plateau wdechu w zakresie min. od 5 do 60 % czasu wdechu
39. | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od min. 0,3 do 10 l/min
VI. | Alarmy
40. | Niskiej objętości minutowej
41. | Niskiej i wysokiej objętości TV | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
42. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
43. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną
44. | Alarm braku zasilania w gazy
45. | Alarm Apnea ciśnienie, objętość, CO2
46. | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych
VII. | Pomiar i obrazowanie w aparacie do znieczulania
47. | Stężenia tlenu w gazach oddechowych (wdechowe i wydechowe), pomiar paramagnetyczny, bez czujników zużywalnych, galwanicznych
48. | Pomiar objętości oddechu Vt
49. | Pomiar objętości minutowej MV
50. | Pomiar częstości oddechowej f
51. | Ciśnienia szczytowego
52. | Ciśnienia średniego
53. | Ciśnienia PEEP
54. | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta
55. | Kapnografia i kapnometria (stężenie wdechowe i wydechowe)
56. | Stężenia lotnych anestetyków (stężenie wdechowe i wydechowe) z automatyczną detekcją zastosowanego środka
57. | Prezentacja wartości ciśnienia w butlach awaryjnych na ekranie respiratora
58. | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta
59. | Prezentacja min. pętli ciśnienie/ objętość, objętość/ przepływ
VIII. | Inne
60. | Kolorowy dotykowy ekran główny (nie powielający) respiratora służący do nastaw i prezentacji parametrów, LCD, przekątna min. 15 cali. Rozdzielczość min.1024x768 pikseli. Sterownie dotykowe, poprzez przyciski i pokrętło. Ekran niewbudowany w korpus aparatu.
61. | Ekran na ruchomym wysięgniku ułatwiającym zmianę jego położenia podczas znieczulenia w poziomie i na boki | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
62. | Ekran respiratora wyposażony w pamięć przynajmniej 4 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
63. | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, AIR), kodowane kolorami
64. | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2 w zakresie 0-10 l/min.
65. | Test kontrolny aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia z dziennikiem testu dostępnym na wyświetlaczu aparatu.
66. | Test kontrolny parowników aparatu do znieczulenia | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Kardiomonitor do aparatu do znieczulania
67 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).
68 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika
69 | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem
70 | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
71 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów
72 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków
73 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
74 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych
75 | Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.
76 | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Zasilanie
77 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz
78 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.
Praca w sieci centralnego monitorowania
79 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.
80 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych
81 | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure)
82 | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie.
83 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.
84 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.
85 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
86 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej
Sposób montażu
87 | Uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania. Na kolumnę medyczną, ścianę i na podstawie jezdnej..
Wymogi funkcjonalne
88 | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,5" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".
89 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego
90 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło.
91 | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów
92 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich
93 | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
94 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m
95 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2
96 | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
97 | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg
98 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych
Monitorowane parametry
99 | EKG
100 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG
101 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady
102 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min.
103 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m.
104 | Analiza arytmii
105 | Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie
106 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
107 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.
108 | Analiza ST
109 | Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie
110 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm
111 | Oddech
112 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.
113 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej
114 | Saturacja (SpO2)
115 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET
116 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%
117 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji
118 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
119 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.
120 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.
121 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
122 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
123 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
124 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut
125 | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków zawierających od 1 do 25 powtórzeń w wybranym odstępie czasu | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
126 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego
127 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym
128 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.
129 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
130 | Temperatura
131 | Pomiar temperatury w 2 kanałach
132 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur
133 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
134 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych..
135 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
136 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów
137 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg
138 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień
139 | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny
140 | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
139 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał)
140 | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT)
141 | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D
142 | Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
143 | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF
144 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora.
145 | W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni i stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora.
Możliwości rozbudowy
146 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta
147 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Alarmy
148 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm
149 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów
150 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.
151 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.
152 | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.
153 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku
Dodatkowe wyposażenie
154 | Zewnętrzne urządzenie (1 szt. do dwóch apartaów do znieczulenia ) do pomiaru EKG. Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość minimum 800x480, umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG. Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz.. Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000Hz
155 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.
156 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej
157 | Monitor wyposażony we wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzną aplikację uruchamianą na ekranie oferowanego monitora - ujętą w ofercie.