## Arkusz1
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
I. p. | Myjka - dezynfekator | Punktacja | Odpowiedź
1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
2 | Myjnia dezynfektor medyczna do narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, anestezjologicznych, kontenerów i obuwia
3 | Zgodność z normą dla wyrobów medycznych MDD93/42. Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883
4 | Urządzenie przelotowe z barierą sterylną o pojemności minimum 10 tac DIN
5 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316L, zamontowana na ramie ze stali nierdzewnej
6 | Obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej nie gorszej niż AISI 304. Nie dopuszcza się elementów malowanych. Uchylane panele boczne do serwisu urządzenia
7 | Możliwość pracy urządzenia jako jednodrzwiowe oraz przelotowe. Drzwi uchylne w pełni przeszklone (podwójna szyba) stanowiące po otwarciu stolik załadowczy/rozładowczy na wysokości 860 mm | 855-865 mm: 10 punktów; < 855 mm lub > 865 mm: 0 punktów
8 | Grubość ścian komory min. 1,5 mm Minimalne wymiary komory: - szerokość 540 mm - głębokość 620 mm - wysokość 685 mm - objętość całkowita minimum 280 litrów
9 | Wymiary urządzenia: - szerokość ≤ 700 mm - głębokość ≤ 720 mm - wysokość ≤ 1950 mm | szerokość ≤ 650 mm: 10 pkt szerokość 651-700 mm: 0 pkt
10 | Pod myjnią szafka na detergenty mieszcząca minimum 3 baniaki po 5 litrów i 1 baniak 1l
11 | Urządzenie wyposażone w kółka transportowe | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt
12 | Drzwi komory otwierane ręcznie, uchwyt stały nie dopuszczalne klamki, blokada przed otwarciem jednoczesnym drzwi po obu stronach, nie dopuszcza się drzwi przesuwanych elektrycznie | Uchwyt pokryty materiałem antypoślizgowym: 10 pkt Uchwyt wykonany w innej technologii: 0 pkt
13 | Żaden element drzwi (np. zawiasy, zamki) po ich pełnym otwarciu nie pozostaje w świetle komory
14 | Automatyczna blokada drzwi uniemożliwiająca ich otwieranie w trakcie cyklu roboczego
15 | 3 pompy detergentów w systemie perystaltycznym z pomiarem poziomu/stanu środków myjących. Wydajność minimum 200ml/min
16 | Zastosowane pompy i wszelkie połączenia dopuszczają stosowanie roztworów kwasów fosforowych, solnych i cytrynowych
17 | Pomiar objętościowy ilości podawanych detergentów
18 | Samoczynna i stała kontrola szczelności komory
19 | Ramiona myjące na dnie komory minimum 1 szt i pod sufitem minimum 1 szt
20 | Pompa myjąca pojedyncza o mocy min 680W
21 | System wykrywania piany
22 | Suszenie gorącym powietrzem pod ciśnieniem. System filtracji powietrza z filtrem HEPA klasy S99,999%. Temperatura suszenia do minimum 130°C
23 | Dezynfekcja z pomiarem A0 wyświetlanym do wartości minimum 999999
24 | Wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis min. 500 ostatnich cykli
25 | Sterowanie mikroprocesorowe
26 | Menu w języku polskim
27 | Sterownik wyposażony w wielokolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu minimum 4,3 cala po obu stronach
28 | Wielopoziomowy system haseł dostępu | 2-3 poziomy – 5pkt; 4 poziomy 10 pkt
29 | Rejestracja i wydruk całego procesu mycia i dezynfekcji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce
30 | Port USB do zgrywania zapisanej historii
31 | Możliwość podłączenia komputera z programem do monitorowania i archiwizacji cykli poprzez port ethernet
32 | Możliwość połączenia z urządzeniem mobilnym z aplikacja do monitorowania statusu cyklu poprzez wbudowaną sieć WIFI
33 | Możliwość podłączenia do systemu komputerowego z oprogramowaniem zarządzającym centralną sterylizatornią oraz obiegiem narzędzi i rejestrującym pracę posiadanych przez zamawiającego sterylizatorów
34 | Minimum 15 programów fabrycznych | do 20: 0 punktów ≥ 20: 10 punktów
35 | Minimum 15 programów użytkownika | do 20: 0 punktów ≥ 20: 10 punktów
36 | Temperatura mycia do 95°C
37 | Podłączenia do wody ciepłej, zimnej i demineralizowanej oraz odpływu
38 | Zużycie wody na każdy etap procesu 25 litrów. | do 20 litrów: 10 pkt > 20 litrów: 0 pkt
39 | Zasilanie elektryczne trzyfazowe 400 V, 50 Hz, moc w zakresie max 13kW
40 | Gwarancja minimum 24 miesiące
41 | Wózek 5-cio poziomowy ze stali nierdzewnej, możliwość jednoczesnego mycia narzędzi chirurgicznych, MIC oraz laparoskopowych. 3 poziomy zdejmowane, możliwość mycia do 10 tac DIN. Możliwość instalacji 2 wkładek do mycia narzędzi MIC oraz laparoskopowych wyposażonych w: 20 podłzeń do narzędzi kanałowych o średnicy zew. 13mm i max. długości 500mm, 10 podłączeń Luer-Lock, 10 złączy MIC o średnicy zew. 14mm, 16 dysz do mycia instrumentów o długości max. 280mm
42 | Tace druciane do mycia narzędzi chirurgicznych o wymiarach: 480x250x50 mm – 16szt. 450x450x50 mm - 10szt. 240x250x50 mm - 6szt. mata silikonowa zabezpieczająca narzędzia - 1szt.
43 | wkład do kosza odpowiedni do instrumentów MIC / MIS - 2 sztuki • 4 złącza Luer-lock • Złącza 5-otworowe • do stosowania w połączeniu z z wyżej wymienionym wózkiem 5 poziomowym • wykonany ze stali nierdzewnej
44 | Wkład do kosza do kosza opisanego powyżej do mycia narzędzi MIC oraz laparoskopowych wyposażonych w: 10 podłzeń do narzędzi kanałowych o średnicy zew. 13mm i max. długości 500mm, 5 podłączeń Luer-Lock, 5 złączy MIC o średnicy zew. 14mm, 8 dysz do mycia instrumentów o długości max. 280mm, - 1 szt.
45 | Wózek 2 poziomowy przeznaczony do mycia kontenerów - 1 sztuka
46 | Zestaw startowy detergentów myjący, neutralizujący - 10sztuk i dezynfektant - 10sztuk na bazie nadtlenku wodoru.
47 | zestaw 20 sztuk testów chemicznych technologii HPV przeznaczonych do sprwdzenia skuteczności przprowadzanych procesów biodekontaminacji
48 | urządzenie ultradźwiękowe przeznaczone do dekontaminacji z funkcją nawilżania, wyposażone w: 4 membrany ultradźwiękowe, dotykowy wyświetlacz led min. 134mmx89mm, pilot zdalnego sterowania, centralnie umieszczona dyszę, 4 kółka wyposażone w blokadę o srednicy max. 40mm, zbiornik o pojemności 16L, czujnik poziomu płynu, Napięcie 220V-240V ~50Hz Moc max. 135W, Wydajność 3000 ml/godz. Funkcje dodatkowe: timer, tryb nocny, automatyczne wyłaczenie po skończonym procesie dezynfekcji
49 | Bezpłatne przeglądy urzadzenia w okresie trwania gwarancji
50 | Autoryzowany serwis na terenie Polski