## Pakiet nr 41 Próbki
Pakiet nr 41 Pieluchomajtki, myjki, chusteczki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pieluchomajtki dla noworodków (42 sztuki w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości opakowań, zaokrąglonych do góry, rozmiar 0 <=2kg, | 3: op; 4: 40
2 | Pieluchomajtki dla noworodków (42 sztuki w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości opakowań, zaokrąglonych do góry, rozmiar 1 2-5kg, | 3: op; 4: 100
3 | Pieluchomajtki dla noworodków (42 sztuki w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości opakowań, zaokrąglonych do góry, rozmiar 2 3-6kg | 3: op; 4: 80
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M - 30 szt. w opakowaniu - (ilość w op.) | 3: op; 4: 0
5 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L - 30 szt. w opakowaniu - (ilośc w op.) | 3: op; 4: 426
6 | Myjka higieniczna niefoliowana - (ilość w szt.) | 3: szt; 4: 45548
8 | Chusteczki nawilżające bezzapachowe dla noworodków - 64 szt. w opakowaniu - (ilość w op.) | 3: op; 4: 872
9 | Pianka myjąco-pielęgnująca do ciała 500 ml - (ilość w szt.) | 3: szt; 4: 142
RAZEM
Zamawiający wymaga próbek dla poz. 2, 5 i 6 po 1 szt.

## Pakiet nr 42
Pakiet nr 42 Rękawice diagnostyczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe S (100 szt. w opakowaniu) | 3: op; 4: 1000
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe M (100 szt. w opakowaniu) + próbka 1 op | 3: op; 4: 2000
3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe L (100 szt. w opakowaniu) | 3: op; 4: 1200
4 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe XL (100 szt.w opakowaniu) | 3: op; 4: 100
5 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe S (100 szt. w opakowaniu ) | 3: op; 4: 60
6 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe M (100 szt. w opakowaniu ) | 3: op; 4: 60
7 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe L (100 szt. w opakowaniu) | 3: op; 4: 30
RAZEM
Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierającą serycynę o właściwościach przeciwbakteryjnych , składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach min. 0,9 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Oznakowanie jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na6 poziomie ochrony ), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5 ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk +-20%.

## Pakiet nr 43
Pakiet nr 43 Podkład absorpcyjny
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniającym zapach, wykonany z min. 4 warstw, chłonność 1800-2300g, paraprzepuszczalność min. 3600g/m2/24 godz. (potwierdzenie dokumentem od producenta) rozm. min. 61x91 cm +/- 2 cm | 3: szt; 4: 300
RAZEM

## Pakiet nr 44
Pakiet nr 44 Pojemniki na odpady medyczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemniki na odpady medyczne w kolorze żółtym, wykonane z tworzywa sztucznego/ mieszaniny PE i PP/, przeznaczony do gromadzenie i zniszczenia zużytych materiałów medycznych (igły, środki opatrunkowe, kompresy itp.). Pojemnik odporny na przekłucia i przebicia. Pojemnik szczelnie zamykany wieczkiem z dodatkowym otworem, umożliwiającym bezpieczne wrzucanie do środka materiału skażonego , bez możliwości jego wypadnięcia. Pojemnik o pojemności 30 litrów. | 3: szt; 4: 240
2 | Pojemniki na odpady medyczne w kolorze żółtym, wykonane z tworzywa sztucznego/ mieszaniny PE i PP/, przeznaczony do gromadzenie i zniszczenia zużytych materiałów medycznych (igły, środki opatrunkowe, kompresy itp.). Pojemnik odporny na przekłucia i przebicia. Pojemnik szczelnie zamykany wieczkiem z dodatkowym otworem, umożliwiającym bezpieczne wrzucanie do środka materiału skażonego , bez możliwości jego wypadnięcia. Pojemnik o pojemności 60 litrów. | 3: szt; 4: 50
RAZEM

## Pakiet nr 45
Pakiet nr 45 Pojemniki i wkłady do systemu ssącego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe wkłady do systemu ssącego o pojemności 1000-2500 ml, kompatybilne z pojemnikami z poz 2, wyposażone w antybakteryjny, hydrofobowy filtr, odcinajacy ssanie po napełnieniu zbiornika, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Wkłady wyposazone w porty do wsypywania środka żelującego i pobierania próbek, porty pacjenta i próżnia w razie konieczności zaopatrzenia w łączniki niezbędne do dopasowania drenów. Wyposazone w uchwyty do łatwego do łatwego demontażu po napełnieniu. Z nadrukowaną datą ważności. | 3: szt; 4: 3300
2 | Pojemnik do systemu ssącego wielorazowego użytku, na wkłady workowe pojemności 1000 -2500 ml do wyboru przez Zamawiającego. Wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, autoklawowalne, posiadający blokadę zabezpieczającą przed wysunięciem się zbiornika z uchwytu. | 3: szt; 4: 50
3 | Proszek zelujący do systemu ssącego - saszetki lub dozowniki do łatwej aplikacji - do wyboru przez Zamawiającego | 3: szt; 4: 3700
4 | Dren balonowy do ssaków, umożliwiający połączenie końcówek o różnej średnicy (w opakowaniu 30 m) | 3: szt; 4: 10
5 | Wieszaki do systemu ssącego z poz.2 - mozliwośc montażu na szynie lub łóżku- do wyboru przez Zamawiającego | 3: szt; 4: 50
6 | Łącznik schodkowy do próżni | 3: szt; 4: 100
7 | Filtr hydrofobowy | 3: szt; 4: 50
RAZEM

## Pakiet nr 46
Pakiet nr 46 Pojemniki na igły
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemniki na igły o poj. 0,7 litr. | 3: szt; 4: 2500
2 | Pojemniki na igły o poj. 2,0 litr. | 3: szt; 4: 6000
RAZEM
Pojemniki na igły:
a) odporne na przekłucia i przemoczenie
b) zaopatrzone w jednokrotną możliwość zamknięcia, bez możliwości bezuszkodzeniowego otwarcia.

## Pakiet nr 47 Próbki
Pakiet nr 47 Pojemniki na wycinki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemniki na wycinki o poj. 520 ml IVD | 3: szt; 4: 700
2 | Pojemmiki na wycinki o poj. 1200 ml IVD | 3: szt; 4: 350
3 | Pojemniki na wycinki o poj. 2300 ml IVD | 3: szt; 4: 100
4 | Pojemniki na wycinki o poj. 5600 ml IVD | 3: szt; 4: 15
5 | Pojemniki na wycinki o poj. 10,6 l. IVD | 3: szt; 4: 5
6 | Pojemnik na wycinki o poj. 120 ml IVD | 3: szt; 4: 5000
7 | Pojemniki na wycinki o poj. 60 ml IVD | 3: szt; 4: 800
RAZEM
Zamawiający wymaga próbek dla wszystkich pozycji po 1 szt.
Pojemniki do materiałui biologicznego z etykietami z trwałym oznakowaniem IVD lub nadruk

## Pakiet nr 48
Pakiet nr 48 Pojemniki na histopaty
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemnik histopatologiczny z formaliną 20 ml BiopSafe 24 szt w op | 3: szt; 4: 2000
2 | Pojemnik histopatologiczny z formaliną 60 ml BiopSafe 18 szt w op | 3: szt; 4: 1000
RAZEM

## Pakiet nr 49
Pakiet nr 49 Wyposażenie ginekologiczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Uszczelka do trokarów 6 mm, autoklawowana (opakowanie 10 szt) | 3: op; 4: 4
2 | Uszczelka do trokarów 11 mm (opakowanie 10 szt) | 3: op; 4: 4
3 | Membrana czujnika ciśnienia drenów wielorazowych posiadanych przez zamawiającego (opakowanie 10 szt) | bar: 3 to 4
4 | Przewód bipolarny do resetoskopu STORZ dł. 3m | 3: szt; 4: 2
5 | Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do strerylizacji | 3: szt; 4: 2
6 | Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą posiadana przez zamawiającego KARL STORZ HAMOU ENDOMAT, laparoskopowy, sterylny (opakowanie 10 szt) | 3: op; 4: 2
7 | Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą posiadana przez zamawiającego KARL STORZ HAMOU ENDOMAT, lhisteroskopowy, sterylny (opakowanie 10 szt) | 3: op; 4: 2
8 | Pętla tnąca, zagieta, bipolarna, do zastosowania z płaszcem 24/26Fr, wielorazowa autoklawowana. Oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację typu. | 3: szt; 4: 1
9 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr, wielorazowa, autoklawowana. Oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację typu. | 3: szt; 4: 1
RAZEM

## Pakiet nr 50
Pakiet nr 50 Próżnociąg położniczy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Próżnociąg położniczy (vacuum) jednorazowego użytku | 3: szt; 4: 5
RAZEM

## Pakiet nr 51
Pakiet nr 51 Prześcieradło na kozetki
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło papierowe na kozetki szerokość 50 cm w rolkach 50 w kolorze białym | 3: szt; 4: 2300
RAZEM

## Pakiet nr 52
Pakiet nr 52 Prześcieradło na stół operacyjny
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe ,nieprzemakalne, chłonne, zachowujące suchą skórę pacjenta i utrzymującą czystość stołu operacyjnego, okrycie na stół operacyjny o wymiarach 100x225 cm | 3: szt; 4: 250
RAZEM

## Pakiet nr 53
Pakiet nr 53 Przylepce czujnika temperatury
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przylepce czujnika temperatury dla noworodków odbijające promienie cieplne, odporne na wilgoć o średnicy ok 25 mm | 3: szt; 4: 500
RAZEM

## Pakiet nr 54
Pakiet nr 54 Rekawy foliowo-papierowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękaw foliowo-papierowy 5 cm długość 200 m . Gramatura papieru w rękawach 70g/1m2 | 3: szt; 4: 40
2 | Rękaw foliowo-papierowy 7,5 cm długość 200 m . Gramatura papieru w rękawach 70g/1m2 | 3: szt; 4: 50
3 | Rękaw foliowo-papierowy 10 cm długość 200 m . Gramatura papieru w rękawach 70g/1m2 | 3: szt; 4: 50
4 | Rękaw foliowo-papierowy 12 cm długość 200 m . Gramatura papieru w rękawach 70g/1m2 | 3: szt; 4: 30
5 | Rękaw foliowo-papierowy 15 cm długość 200 m . Gramatura papieru w rękawach 70g/1m2 | 3: szt; 4: 25
6 | Rękaw foliowo-papierow 20 cm długość 200 m . Gramatura papieru w rękawach 70g/1m2 | 3: szt; 4: 35
7 | Rękaw foliowo-papierowy 25 cm długość 200 m . Gramatura papieru w rękawach 70g/1m2 | 3: szt; 4: 20
8 | Rękaw foliowo-papierowy 40-42 cm długość 200 m . Gramatura papieru w rękawach 70g/1m2 | 3: szt; 4: 10
9 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu I - zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski, rękaw szer. 7,5 cm dł.70 m | 3: szt; 4: 2
10 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu I - zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski, rękaw szer. 10 cm dł.70 m | 3: szt; 4: 2
11 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu I - zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski, rękaw szer. 15 cm dł.70 m | 3: szt; 4: 1
12 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu I - zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski, rękaw szer. 20 cm dł.70 m | 3: szt; 4: 2
13 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu I - zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski, rękaw szer. 25 cm dł.70 m | 3: szt; 4: 1
14 | Opakowanie typu TYVEK ze wskaźnikiem kontroli sterylizacji plazmowej typu I - zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski, rękaw szer. 40 cm dł.70 m | 3: szt; 4: 1
RAZEM
Rękaw foliowo-papierowy płaski (rolka o długości 200 m). Gramatura papieru min. 60g/m2; grubośc folii 52 µ+/-6%, folia min. 6-warstwowa + warstwa klejąca; zgrzew fabryczny 3-kanałowy; wskaźniki sterylizacji S/EO/F umieszczone na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu fabrycznego. Umieszczone informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji opisane w języku polskim; piktogram kierunku otwierania umieszczony na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu fabrycznego; piktogram umieszczony między warstwą folii a papieru oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku; oznaczenie normy PN EN 868-5 oraz ISO 11607-1,2 lub normy równoważnej w tym zakresie na linii zgrzewu fabrycznego; każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie wazności (min. 5 lat od daty produkcji)umoaliwiająca archiwizację opakowania medycznego; znak CE musi być umieszczony na opakowaniu zbiorczym oraz na naklejce wewnatrz roli; informacja o rozmiarze.

## Pakiet nr 55
Pakiet nr 55 Ręczniki i majtki włókninowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ręczniki włókninowe Eco 70x80 jednorazowego użytku w kolorze białym | 3: szt; 4: 11000
2 | Majtki medyczne do kolonoskopii z włókniny jednorazowego użytku typu bokserki, nieprzezroczyste | 3: szt; 4: 1000
RAZEM

## Pakiet nr 56
Pakiet nr 56 Rękawice nitrylowe IOM
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe XS-XL (50 szt. w opakowaniu) | 3: op; 4: 500
RAZEM
Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor jasnozielony/limonkowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01 mm, mankiet 0,06 +/-0,01mm. AQL 1,5 siła zrywu min 6N wg EN 455- potwierdzone badaniami z jednostki niezaleznej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 50 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

## Pakiet nr 57
Pakiet nr 57 Prześcieradła, pościele, koszule, nocne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej, gramatura 25 gr/m2 rozmiar 130x210 ( do sterylizacji parą wodną) w kolorze zielonym | 3: szt; 4: 25000
2 | Prześcieradło jednorazowe nieprzemakalne (podkład) ,podfoliowane 80x210, wzmocnione 48 nitkami w kolorze zielonym | 3: szt; 4: 5500
3 | Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włkniny polipropylenowej 25g/m2, niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cmx210 cm, poszwę na kołdrę 160 cm x 210cm, poszewkę na poduszkę 70 cm x 80 cm | 3: kpl; 4: 450
4 | Koszule operacyjnre jednorazowe, zakładane przez głowę (niewiązane) nieprzejrzyste w kolorze zielonym | 3: szt; 4: 7100
5 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitująće, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem , posiada wycięcie 'V' zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej cześci oraz jedna mniejsza w górnej cześci). Spodnie z trokami w pasie. Kolor zielony, niebieski, fioletowy. Zdodne z normą EN 13795. Rozmiar XL, XXL | 3: kpl; 4: 1000
6 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitująće, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem , posiada wycięcie 'V' zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej cześci oraz jedna mniejsza w górnej cześci). Spodnie z trokami w pasie. Kolor zielony, niebieski, fioletowy. Zdodne z normą EN 13795. Rozmiar M, L | 3: kpl; 4: 1500
7 | Majtki opatrunkowe włókninowe 40g M, L, XL | 3: szt; 4: 350
RAZEM

## Pakiet nr 58 Próbki
Pakiet nr 58 Koc samoogrzewający
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Samoogrzewający, wykonany z włókniny typu SMS koc na pacjenta, osiągający w ciągu 30 min. po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39ºC max. 43ºC, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min. 9 godzin. Wymiary koca 152x92 cm (tolerancja rozmiarów +/-2%), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13x10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty-wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego), pakowane po 10 szt. | 3: op; 4: 20
RAZEM
Zamawiający wymaga próbki 1 szt.

## Pakiet nr 59
Pakiet nr 59 Smoczki dla niemowląt
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy, sterylny, lateksowy smoczek uspokajający, typu gryzak, kompatybilny z Infant Flow, respiratorem Maguet, rozmiar 0-6 m-ca od 2500 g. | 3: szt; 4: 50
2 | Jednorazowy, sterylny, lateksowy smoczek uspokajający, typu gryzak, kompatybilny z Infant Flow, respiratorem Maguet, rozmiar 0-2 m-ca 1750-2500 g | 3: szt; 4: 250
3 | Jednorazowy, sterylny, lateksowy smoczek uspokajający, typu gryzak, kompatybilny z Infant Flow, respiratorem Maguet dla wcześniaków poniżej 1750 g | 3: szt; 4: 30
RAZEM

## Pakiet nr 60
Pakiet nr 60 Chusta i pokrowce
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chusta trójkątna , włókninowa , jednorazowego użytku, w kolorze zielonyml 12784 lub białym | 3: szt; 4: 350
2 | Pokrowiec foliowy z gumką na materac , rozmiar 200x90 | 3: szt; 4: 20
RAZEM

## Pakiet nr 61
Pakiet nr 61 Materiały do sterylizacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Testy do kontroli sterylizacji parowej TYP 4 w formie paska podwójnie dzielonego op.500 szt. | 3: op; 4: 2
2 | Chemiczny wskaźnik do sterylizacji plazmowej TYP 4 w formie paska z liniowo ułożoną substancją testową. Zmiana wskaźnika z różowego na niebieski. Opakowanie zawierające 250 szt | 3: op; 4: 3
4 | Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z ponizszymi parametrami: Testy zgodne z normą PN EN ISO 11140-4:2014; Na teście muszą znajdowac się informacje w języku polskim -nazwa, wynik, nazwa produktu, nr LOT, data przydatności; Testy kompatybilne z przyrządem testowym - tuba PCD Control, przyrządem z poz. 24; Opakowaniae strunowe, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie; Opakowanie zaierające 100 szt | 3: szt; 4: 600
5 | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem kontrolnym do sterylizacji plazmowej, rolka 50 m x 1,9 cm | 3: szt; 4: 2
6 | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem kontrolnym do sterylizacji parowej, rolka 50 m x 1,9 cm | 3: szt; 4: 80
7 | Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji parowej, odczyt po 24 godz. op.100 szt. | 3: op; 4: 2
| Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji plazmowej. Zmiana koloru wskaźnika TYP1. Zmiana koloru pozywki w przypadku pozytywnego wyniku z fioletowego na żółty. Opakowanie zawierające 50 szt. | 3: op; 4: 2
| Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami. W zakresie parametrów temperatury i czasu 90 st.C/5 minut-93 st.C/10 minut; Forma pokrytego laminatem paska samoprzyplepnego, na którym umieszczono substancję testową; Na teście musza znajdowac się informacje w języku polskim: norma, kolor wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwa produktu, numet LOT, dtat produkcji i przydatności; Opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nieprzepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie. Opakowanie zawierające 200 szt | 3: op; 4: 6
| Test kontrolny skuteczności i mycia w myjkach-dezynfekatorach symulujący przeguby narzędzi chirurgicznych, test typu STF LOAD-CHECK op.100 szt. | 3: op; 4: 30
| Etykiety do kontenera typu Vagner ze wskaźnikiem sterylizacji parowej op. 500 szt. | 3: op; 4: 20
| Plomby do kontenerów typu Vagner, plastikowe, kolor zielony op. 500 szt. | 3: op; 4: 2
Plomby do kontenerów typu Aesculap, plastikowe, kolor niebieski op. 500 szt. | bar: 3 to 4
| Taśma kontrolna ze wskaźnikiem kontrolnym do sterylizacji tlenkiem etylenu, rolka 50 m x 1,9 cm | 3: szt; 4: 0
| Test kontrolny zgrzewu do zgrzewarek, op.250 szt. | 3: op; 4: 3
| Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna typu GKE kompatybilna z etykietami z poz. 18, 19, 20 | 3: szt; 4: 1
| Etykiety 3-rzędowe, dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do metkownic firmy gke zgodnie z normą EN ISO 11140-1 klasa 1 (rolka po 750 etykiet) | 3: rolka; 4: 70
| Etykiety 3-rzędowe, dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej do metkownic firmy gke zgodnie z normą EN ISO 11140-1 klasa 1 (rolka po 500 etykiet) | 3: rolka; 4: 5
| Czynnik sterylizacyjny - nadtlenek wodoru o stężeniu 50% umieszczony w specjalnej jednorazowej kasecie. Przeznaczony do sterylizatora plazmowego REZOSEM S30 | 3: szt; 4: 100
| Integrator parowy, z przesuwalną substancją wskaźnikową , test kl.5, kompatybilny z przyrządem testowym procesu, oznaczenie normykaźniku op.100 szt. | 3: op; 4: 20
| Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: Zestaw posiadający wbudowana wężownicę o długości 1,5 m i średnicy 1 mm: Kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bowi&Dick do kontroli procesu sterylizacji para wodną | 3: szt; 4: 4
| Materiał opakowaniowy: Włóknina TYP SMS rozmiar 750x750 niebieska lub zielona, gramatura włókniny 47-55g/ zamienna z papierem krepowanym w rozmiarze 750x750 o gramaturze 60 gr m2, zgodny z normą PN EN 868 ISO 11607, op. 250 szt | 3: op; 4: 25
| Materiał opakowaniowy: Włóknina TYP SMS rozmiar 1000x1000 niebieska lub zielona, gramatura włókniny 47-55g/ zamienna z papierem krepowanym w rozmiarze 1000x1000 o gramaturze 60 gr m2, zgodny z normą PN EN 868 ISO 11607, op. 250 szt | 3: op; 4: 15
Materiał opakowaniowy: Włóknina TYP SMS rozmiar 1200x1200 niebieska lub zielona, gramatura włókniny 47-55g/, zgodny z normą PN EN 868 ISO 11607, op. 250 szt | bar: 3 to 4
| Szybki test kontroli pozostałości białkowych, zgodny z ponizszymi parametrami: test niewymagający dodatkowego oprzyrządowania, typu "all in one", wynik testu od 1 minuty, bez stosowania inkubatora, odczyt wyniku za pomocą koloru z zielonej na fioletową (przy obecności pozostałości białkowych). Opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie, opakowanie po 25 szt. | 3: op; 4: 2
RAZEM

## Pakiet nr 62
Pakiet nr 62 Szczotki chirurgiczne do rąk
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szczotki chirurgiczne do rąk jednorazowego użytku | 3: szt; 4: 5000
RAZEM

## Pakiet nr 63
Pakiet nr 63 Szyna aluminiowa palcowa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szyna aluminiowa palcowa z gąbką min. szer. 2 cm | 3: szt; 4: 170
RAZEM
Łatwość modelowania i przycinania

## Pakiet nr 64
Pakiet nr 64 Test uerazowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test uerazowy helicobacter pyroli , suchy ( 1 opakowanie po 50 szt.) | 3: op; 4: 5
RAZEM

## Pakiet nr 65
Pakiet nr 65 Urządzenia i przyżądy używane na salach operacyjnych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Uchwyt elektrochirurgiczny wielorazowy szeroki, uchwyt elektrod 4 mm z nierozłącznym kablem dł.4 m i dwa przyciski, cięcie i koagulacja, wtyk 3-pinowy,gwarantowana ilość sterylizacji 400 cykli (karta katalogowa producenta, potwierdzająca ilość cykli) | 3: szt; 4: 4
2 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, autoklawowalny do 400 cykli sterylizacji, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, dł. nierozłącznego kabla 4.0-4.5m, wtyk do elektrod 4mm, system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod, wtyk do diatermii 1-pin, typ Erbe | 3: szt; 4: 4
4 | Elektroda monopolarna typ szpatuła, dł. całkowita 52-54 mm, część robocza 25x3 mm, wtyk 4 mm | 3: szt; 4: 10
5 | Pinceta bipolarna prosta, dł. całkowita 19,5 cm, końcówki 2 mm proste, wielorazowa | 3: szt; 4: 2
6 | Pinceta bipolarna prosta, dł.22 cm, końce proste 2 mm, wielorazowa | 3: szt; 4: 2
7 | Pinceta bipolarna prosta dł. 16 cm, końce proste odgięte 0,5 mm, wielorazowa | 3: szt; 4: 1
| Kabel laparoskopowy monopolarny 3-pinowy, dł.5 m z wejściem na elektrody 4 mm, wielorazowy | 3: szt; 4: 5
| Mata do odkładania narzędzi elektrochirurgicznych, wielorazowa, odporna na temperaturę do 200 stopni C, gładka obustronnie, wymiary 61x48 cm, waga do 230 g. | 3: szt; 4: 3
| Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, dł. 5 m do diatermii Valleylab | 3: szt; 4: 2
| Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, dł. 5 m do diatermii | 3: szt; 4: 6
| Pinceta bipolarna prosta, dł. całkowita 19,5 cm, końcówki 1 mm zakrzywione, wielorazowa | 3: szt; 4: 2
| Pinceta bipolarna dł. 19,5 cm bagnetowa, końce zakrzywione równolegle do odgięcia bagnetowego, szer.1 mm z pinem w dolnej części pracującej, wielorazowa | 3: szt; 4: 2
| Pinceta bipolarna odgięta pod kątem ok. 15 stopni, dł. całkowita 19 cm, końce proste 1 mm z pinem w środku , wielorazowa | 3: szt; 4: 2
| Kabel laparoskopowy monopolarny 3-pinowy dł. 3 m z wejściem 4 mm, wielorazowy | 3: szt; 4: 6
| Sterownik nożny 2-przyciskowy , cięcie-koagulacja z kablem 4,5-5 m , wtyk 4-pinowy | 3: szt; 4: 1
| Pinceta bipolarna dł. 19,5 cm,prosta, końce szer. 1 mm | 3: szt; 4: 3
| Pinceta bipolarna bagnetowa wielorazowa nieprzyklejająca się, dł. 19,5 cm, końce odgięte na zewnątrz pincety, 1 mm | 3: szt; 4: 1
| Pinceta bipolarna bagnetowa wielorazowa, nieprzyklejająca się, dł.19,5 cm, końce odgięte do środka pincety, 1 mm | 3: szt; 4: 2
| Kabel bipolarny wielorazowy do pincet, wtyk do pincet okrągły na zewnątrz, dł. 3 m , wtyk do diatermii 2-pinowy | 3: szt; 4: 5
| Elektroda bipolarna wielorazowa igłowa do małżowin nosowych, końce ostre, dł.całkowita 21,5 cm dł. robocza 11 cm | 3: szt; 4: 2
| Pinceta bipolarna bagnetowa wielorazowa nieprzyklejająca się dł. 19,5 cm, końce proste, 1 mm | 3: szt; 4: 2
| Elektroda argonowa sztywna ze szpatułką 2,5x14mm, średnica 5 mm, dł. 102,5 mm | 3: szt; 4: 2
| Ostrza do kleszczyka do zamykania i cięcia naczyń, jednorazowe | 3: szt; 4: 5
| Preparator laparoskopowy monopolarny wielorazowy typ Maryland, dł. 33cm, śr. 5 mm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | 3: szt; 4: 1
| Grasper laparoskopowy monopolowy, wielorazowy typ StrongTC Grasper, prosty, dł. 33 cm, śr. 5 mm, składający się z trzech rozbieralnych części ( rączka z blokada, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | 3: szt; 4: 1
| Nożyczki laparoskopowe monopolarne typ Metzenbaum, lekko odgięte, dł. 33 cm, śr. 5 mm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | 3: szt; 4: 1
| Disektor bipolarny typ Maryland dł. 34 cm, śr. 5 mm, składające się z trzech rozbieralnych metalowych części (metalowa ergonomiczna rączka, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | 3: szt; 4: 1
| Elektroda monopolarna wielorazowa typ nóż prosty, długość bez części roboczej 125 mm, część robocza 2,4x10mm, wtyk 4 mm | 3: szt; 4: 3
| Elektroda monopolarna typ ssak średnica 4 mm, dł. robocza 27 cm z wtykiem 4 mm i wejściem Luer-Lock | 3: szt; 4: 1
| Nożyczki bipolarne dł.34 cm śr. 5 mm, składające się z trzech rozbieralnych, metalowych części (metalowa ergonomiczna rączka, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | 3: szt; 4: 1
| Marker medyczny do skóry, jednorazowy, jałowy z linijką 15 cm | 3: szt; 4: 100
| Elektrody bierne, neutralne, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, uniwersalne dla dorosłych i dzieci, niekierunkowe z warstwą przewodzącego hydrożelu w części powierzchni aktywnej, powierzchnia ogólna 168cm² , powierzchnia aktywna 103cm², grubość 1,65-1,70 mm, wymiary: 164x117mm, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wykonana na podłożu z pianki zapobiegającej powstawaniu odparzeń, bez lateksu, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt | 3: szt; 4: 3800
| Adapter monopolarny wielorazowy do ostrzy jednorazowego użytku, wejście do uchwytu 4 mm, na ostrza nr 3 | 3: szt; 4: 2
| Elektroda monopolarna typ nożyczki Metzenbaum, wkład roboczy dł. 330 mm, kompatybilny do oferowanych nożyczek | 3: szt; 4: 2
| Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, pakowany pojedyńczo z nożykiem i kablem, długość kabla z nożykiem 300-330 cm z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin. | 3: szt; 4: 300
| Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w Rtg, wymiary 50x50x6 mm , pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3g | 3: szt; 4: 100
| Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa,jednorazowa, pakowane pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,8cm | 3: szt; 4: 100
| Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych dł.3,0-3,5m, wtyk typu Jack | 3: szt; 4: 4
| Elektroda monopolarna żagielek do konizacji 10x25mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 140-145mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna żagielek do konizacji 15x25mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 140-145mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna żagielek do konizacji 20x25mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 140- 145mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu pętla taśmowa śr.10mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 50-55mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu pętla taśmowa śr.15mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 50-55mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu kulka śr.6mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 130-135mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu pętla druciana śr.10mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 130-135mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu kulka śr.6mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 50-55mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu kulka odgięta śr.4mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 45-50mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu kulka śr.4mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 50-55mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu kulka odgięta śr.2mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 45-50mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu kulka śr.2mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 50-55mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu szpatuła 16x2mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 55-60mm | 3: szt; 4: 5
| Elektroda monopolarna typu pętla śr.15mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 165-170mm | 3: szt; 4: 2
| Elektroda monopolarna typu półpętla 10x10mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 160-165mm | 3: szt; 4: 2
| Elektroda monopolarna typu półpętla 15x15mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 165-170mm | 3: szt; 4: 2
| Pinceta bipolarna dł.22 cm, prosta, końce szer.3mm | 3: szt; 4: 5
RAZEM
1.wszystkie akcesoria muszą być wykonane na zgodność z normami: ISO13485:2012 + AC:2012 oraz zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC.
2. Oznakowanie: wszystkie akcesoria muszą być oznakowane: znak CE, nazwa producenta, nr katalogowy (mata, ostrza jednorazowe do przecinania naczyń mogą mieć oznakowanie na opakowaniu);
dodatkowo wszystkie wielorazowe kable, uchwyty, elektrody monopolarne i bipolarne oraz pincety bipolarne muszą posiadać znak LOT i datę produkcji- przynajmniej miesiąc i rok produkcji.
3. Gwarancja na wszystkie akcesoria wielorazowe minimum 12 miesięcy.
4. Wymagane próbki:
elektroda bierna jednorazowa wg opisu specyfikacji technicznej - 1 szt. poz.31
adapter monopolarny wielorazowy do ostrzy jednorazowego użytku, wejście do uchwytu 4 mm, na ostrza typ3 wg opisu w specyfikacji technicznej - 1 szt. poz.32
marker do skóry wg opisu w specyfikacji technicznej - 1 szt. poz.30

## Pakiet nr 66
Pakiet nr 66 Urządzenia do pompy ssącej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Urządzenie do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, typu aspirator EVAC | 3: szt; 4: 3
2 | Rurka do odsysania do aspiratora EVAC długość 1 - 1,5 metra | 3: szt; 4: 100
3 | Zbiornik do pompy ssącej systemu EVAC | 3: szt; 4: 3000
4 | Filtr do systemu odsysania EVAC | 3: szt; 4: 100
5 | Złącze zbiornikia ssania | 3: szt; 4: 100
RAZEM

## Pakiet nr 67
Pakiet nr 67 Zestaw do nebulizatora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do nebulizacji: 1x moduł sterujący Aerogen USB, 30 szt, membrana Solo, 30 szt. złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta) | 3: zestaw; 4: 3
RAZEM

## Pakiet nr 68
Pakiet nr 68 Woda do inhalacji i rury grzejne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemnik do nawilżania i inhalalacji wypełniony 0,9% NaCI, bądź sterylną, czystą postacią chemicznego H2O o pojemności 500 ml, z możliwością zamontowania dla wielu kolejnych pacjentów, gwarantujący sterylność wody min. 30 dni. Opakowanie sterylne + głowica do zimnego nawilżania (adaptery) | 3: szt; 4: 800
2 | Pojemnik do nawilżania i inhalalacji wypełniony 0,9% NaCI, bądź sterylną, czystą postacią chemicznego H2O o pojemności 325 ml, z możliwością zamontowania dla wielu kolejnych pacjentów, gwarantujący sterylność wody min. 30 dni. Opakowanie sterylne + głowica do zimnego nawilżania (adaptery) | 3: szt; 4: 50
3 | Kapsuły 145 ml sterylnej do destylowanej Respiflo | 3: szt; 4: 100
4 | Rura grzejna jednorazowa do inhalatora ultradźwiękowego Omega Vario | 3: szt; 4: 100
5 | Rura łącząca filtr z komorą, jednorazowa do inhalatora ultradźwiękowego Omega Vario | 3: szt; 4: 50
RAZEM

## Pakiet nr 69
Pakiet nr 69 Worki do moczu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Worki do moczu z odprowadzeniem o poj.2000 ml | 3: szt; 4: 7500
2 | Worek do godzinowej zbiórki moczu. Całkowita pojemność 3000 ml. Pojemność worka 2600 ml z białą tylną ścianą, pojemność plastikowej komory pomiarowej 400 ml z trzemakalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1 ml. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni). Długość drenu min.145 cm z klamrą i wtopionymi paskami przeciw zagięciu drenu. Filtr hydrofobowy antybakteryjny. Dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowe pomiędzy komorą a drenem. Igłowy i bezigłowy port do ponbierania próbek moczu. Kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową sterylny. Instrukcja w środku Opakowanie foliowe+papier-folia | 3: szt; 4: 30
3 | Wieszak plastikowy do worka na mocz (jeden wieszak z podwójnym mocowaniem do worka i z uchwytem do wężyka) kolor niebieski | 3: szt; 4: 1200
RAZEM
Powyższy asortyment cechować musi się wytrzymałością i szczelnymi zaworami.

## Pakiet nr 70
Pakiet nr 70 Worki sterylne do drenażu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worki sterylne, odpuszczalne do drenażu z hydrokoloidową, warstwą ochronną skóry, pakowane pojedyńczo, rozmiar mini | 3: szt; 4: 35
2 | Worki sterylne, odpuszczalne do drenażu z hydrokoloidową, warstwą ochronną skóry, pakowane pojedyńczo, rozmiar midi | 3: szt; 4: 200
3 | Worki sterylne, odpuszczalne do drenażu z hydrokoloidową, warstwą ochronną skóry, pakowane pojedyńczo, rozmiar large | 3: szt; 4: 100
RAZEM

## Pakiet nr 71
Pakiet nr 71 Worki stomijne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worki stomijne odpuszczalne z filtrem, zamykane na rzepy, rozmiar do docięcia 19-60 mm, przeźroczyste 15-60 wraz z przylepcem mocującym do skóry. Przylepiec wykonany z materiału, który posiada właściwości ochronne i gojące, skuteczni4e zabezpieczający skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej, nie powodujący alergii i odparzeń. | 3: szt; 4: 450
RAZEM

## Pakiet nr 72 Próbki
Pakiet nr 72 Żel do USG
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Żel do USG 500 ml. - bezbarwny, otwierany kominek dozujący | 3: szt; 4: 600
2 | Żel do USG 250 ml. - bezbarwny, otwierany kominek dozujący, kompatybilny z podgrzewaczem USG Mindray o średnicy do 4,0 cm + próbka | 3: szt; 4: 60
RAZEM
Próbka do poz. Nr 2

## Pakiet nr 73
Pakiet nr 73 Zestaw do zbiórki stolca
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia (np.: wielkości, parametry, wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia) | j. miary | Ilość | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Nr katalogowy REF | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, jednorazowy z silikonowym rękawem długości 1,67 m z wbudowana w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonikiem retencyjnym z niebieską kieszonką do umieszczenia palca wiodącego z portem do wypełnienia balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami poziomu wypełnienia balonika oraz z portem do irygacji, z workiem z okienkiem podglądu o pojemnosci 1000 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, z filtrem węglowym chroniącym przed balonowaniem, z paskiem do podwieszania i miejscem na opis czasu utrzymania, biologicznie czysty. | 3: zestaw; 4: 20
2 | Worki zbiorcze do kontrolowanej zbiórki stolca ,kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o poj. 1000 ml (op po 10 szt) | 3: op; 4: 7
3 | Saszetki żelujące do zagęszczania płynnej treści jelitowej | 3: szt; 4: 100
RAZEM