## 1 Próbki
Pakiet nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowe miejsce na kolec), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier. | szt | 150000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowe miejsce na kolec), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier. | szt | 4000
3 | Bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier. | szt. | 3000
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm | szt. | 10000
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWY bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm | szt. | 7500
6 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papiera* | szt. | 6000
7 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWA, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier* | szt. | 3400
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga Strzykawki opisane w pozycji 6 i 7 muszą być kompatybilne z pompami infuzyjnymi Ascor B.Braun
Wymagane: bezpłatna próbki (po 1 szt.) do każdej pozycji pakietu.
Oferowany produkt musi być bezwzględnie identyfikowalny przez numer REF znajdujący się w formularzu ofertowym jak i na opakowaniu produktu.

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Jałowa strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, całkowita długość skali na cylindrze odpowidająca nominalnej skali strzykawki, skala czarna niezmywalna, jałowa, opakowanie zbiorcze max 100 szt. zgodnie z normami ISO 556-1; ISO-50001; ISO 7886-1; ISO 10993; ISO 11135-1 ISO 1167-1; ISO 11607-2; ISO 11737-1 ISO 13485; ISO 14001; ISO 14971; kodowanie kolorystyczne na cylindrze. | 2 ml | szt. | 75000
2 |  | 5 ml | szt. | 100000
3 |  | 10 ml | szt. | 100000
4 |  | 20 ml | szt. | 100000
5 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówka Luer-Lock, całkowita długość skali odpowiadająca nominalnej skali strzykawki, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przezroczysty, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilna z lekami cytostatycznymi (przeznaczona do bezpiecznego podawania i przygotowania cytostatyków), czarna niezmywalna skala, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze. | 3 ml skala co 0,1 ml | szt. | 2500
6 |  | 5 ml skala co 0,2 ml | szt. | 750
7 |  | 10 ml skala co 0,2 ml | szt. | 800
8 |  | 20 ml skala co 1 ml | szt. | 960
9 | Strzykawka insulinowa o sterylnym wnetrzu igłą U-100; | 0,33 (29G) x 12,7 mm | szt. | 13500
10 | Strzykawka tuberkulinówka z igłą; | 1 ml 26GA x 3/8 in (0,45 x 10mm) | szt. | 9500
11 | Kaniula dla dzieci i noworodków o maksymalnym przepływie 13ml/min.wykonana z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec | 26G (0,6 x 19 mm o przepływie 13ml/ml) | szt. | 1500
12 |  | 24G (0,7 x 19 mm o przepływie 13ml/ml) | szt. | 2000
13 | Kaniula z biokompatybilnego poliuretanu z samodomykającym się się korkiem portu bocznego z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed wkłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez system kapilar, minimum 5 wtopionych na całej długości kaniul pasków RTG | 22G (0,9x 25 mm o przepływie 42ml/min) | szt. | 6000
14 |  | 20G (1,1 x 32 mm o przepływie 67 ml/min) | szt. | 22000
15 |  | 18G (1,3 x 32 mm o przepływie 103 ml/min) | szt. | 23000
16 |  | 16G (1,8 x 45 mm o przepływie 236 ml/min) | szt. | 500
17 |  | 17G (1,5 x 45 mm o przepływie 133 ml/min) | szt. | 1000
18 | Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzanay przez igłę wyposażony w automatyczną zastawkę zwrotną i łącznik bezigłowy z wyczuwalnymi i 2 optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamkniety . | 20 x 1¾ | szt. | 2000
19 | Kaniula wykonana z kompatybilnego poliuretanu (z załączonymi wynikami badań klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstania zakrzepowego zapalenia żył) z systemem zamkniętym drenik z klemą zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym (membrana split septum osadzona na przezroczystym konektorze) oraz filtrem odpowietrzającym wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem. Koniec igły posiada otwór wykonany w technologi InstalFlash, sygnalizujący wejście do naczynia. Kaniula posiada min, 5 pasków radiocieniujących. Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. | 18G | szt. | 50
20 |  | 20G | szt. | 50
21 | Igła do nakłuć lędźwiowych dla Noworodków | 20 GA 1.5 IN (0,9 x 38 mm) | szt. | 50
22 | Kranik trójdrożny. Kompatybilny z kaniulami BD oraz z zestawami do wkłuć centralnych; lekko wkręcający się, nieprzeciekający. |  | szt. | 4700
23 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z kranikiem trójdrożnym |  | szt. | 2000
24 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, nie dłuższy niż 2 cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer lock i luer, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+/- 25 ml) zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555. Mozliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. zastwaka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną koncówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze, jednorodna materiałowo poiwerzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz leki chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max 0,10 ml wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 17,2 bara= 250psi, na ciśnienie zwrotne min. 6,7 bara = 97 psi. Protektor męski umożliwiajacy podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakwany pojedynczo. Na kazdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. |  | szt. | 30000
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby dla pełnej kompatybilności oferowane produkty pochodziły od jednego producenta.

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Jednorazowe łyżki plastikowe do laryngoskopu typ Macintosh: kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. | 2 (115 mm/97mm/ 14mm), | szt. | 20
2 |  | 3 (133mm/ 117mm/14mm) | szt. | 70
3 |  | 4 (163mm/ 147mm/14mm) | szt. | 80
4 | Strzykawka Janetta cewnikowa 50 ml | 50 ml | szt. | 1500
5 | Strzykawka Janetta cewnikowa 100 ml | 100 ml | szt. | 3500
6 | Sterylny roztwór 0,9% Na Cl w ampułko-strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, o poj.3 ml, z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb . Okres ważności min. 24 m-ce . Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej dawki (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 3 ml w 5 ml | szt. | 4500
7 |  | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 5 ml w 5 ml | szt. | 5000
8 |  | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 10 ml w 10 ml | szt. | 4000
9 | Fiolki ze sterylnym roztworem soli fizjologicznej (0,9% roztwór chlorku sodu) bez konserwantów, przeznaczone do stosowania z cewnikami ssącymi lub terapii inhalacyjnej. Opakowanie zawiera 24 fiolki. | 15 | op. | 300
10 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI | 5 / dorosły mały | szt. | 200
11 |  | 6 / dorosły średni | szt. | 3000
12 |  | 7 / dorosły duży | szt. | 2500
13 | Cewnik tróójdrożny silikonowany | CH/Fr 22, 50-80ml, 7,3mm | szt. | 30
14 | Cewnik Foley silikonowy 100%, kodowany kolorem rozmiar, wyposażony w strzykawką wypełnioną 10% gliceryną do stosowania min. 80 dni. Czas stosowania potwierdzony w oryginalnym katalogu producenta | 14 | szt. | 10
15 |  | 16 | szt. | 30
16 |  | 18 | szt. | 60
17 |  | 20 | szt. | 20
18 |  | 22 | szt. | 10
19 | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu echodzący do stabilizatora uszcelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 ° w obrębie konektora 15 mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP, bisfenolu (BSA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Instrukcja uzycia na opakowaniu. | 2 (10-20 kg) | szt. | 10
20 |  | 3 (30-50kg) | szt. | 200
21 |  | 4 (50-70kg) | szt. | 200
22 |  | 5 (>70kg) | szt. | 40
23 | Dren do odsysania z łącznikiem męskim, jałowy | Fr 24 średnica wewnętrzna drenu 5 mm x 2.1 m | szt. | 750
24 | Korek do kaniuli (uniwersalny, zarówno do kaniuli i strzykawki; kompatybilny ze strzykawkami i kaniulami BD) |  | szt. | 60000
25 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Przepływ min. 100 ml/min, możliwość użycia przez 700 aktywacji. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. ciśnienie neutralne, Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. |  | szt. | 500
26 | Rampa trójdrożna. Kompatybilna z kaniulami BD oraz z zestawami do wkłuć centralnych; lekko wkręcający się, nieprzeciekający. |  | szt. | 300
27 | Jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr 22 mm i dł. 190 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą rozciągalną 190 cm i z 2 l workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2°C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min. Waga układu bez akcesoriów 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. |  | zest. | 30
28 | Zestaw do mierzenia ciśnienia śródbrzusznego ze zintegrowanym systemem diurezy godzinowej, system zamkniętyz portem bezigłowym. Możliwość prowadzenia dwóch pomiarów i ciągłego nonitoringu pacjenta przez 7 dni. |  | zest. | 50
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 4
Pakiet nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik do kierunkowego odsysania oskrzela, z regulacją podciśnienia i miękko zaokrągloną atraumatyczną końcówką, centymetrową podziałką pozycjonującą rozpoczynającą się 4 cm od końca dystalnego, dwoma otworami odbarczającymi przy końcówce i złączami z kontrolą podciśnienia kodowane kolorem. Długość cewnika 50 cm | CH 8 | szt. | 50
2 |  | CH 10 | szt. | 500
3 |  | CH 12 | szt. | 500
4 |  | CH 14 | szt. | 6000
5 |  | CH 16 | szt. | 9000
6 |  | CH 18 | szt. | 1300
7 | Przezroczysty dren łączący z podłużnymi wyżłobieniami z zakończeniem typu lejek. Prosty średnica wewnętrzna 7 mm długość 180 cm | 180 cm | szt. | 2000
8 |  | 300 cm | szt. | 2750
9 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Zintegrowana zastawka antywypływowa z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne | 22G x 0,9 śred., 25mm dł. | szt. | 3000
10 |  | 20G x 1,1 śred., 25 mm dł. | szt. | 15000
11 |  | 18G x 1,3 śred., 32mm dług. | szt. | 15000
12 |  | 16Gx 1,7 śred., 32 mm dł. | szt. | 500
13 | Urządzenie do przygotowania leku tworzące system zamknięty spełniający definicje NIOSH 2004, które pomaga zapobiegać ekspozycji personelu medycznego na toksyczne leki i związanym z tym działania uboczne ( poświadczone badaniem w niezależnym laboratorium UE ). Urządzenie zmniejsza ryzyko potencjalnego przedostania się drobnoustrojów do roztworu i zapobiega zakażeniom szpitalnym u pacjenta. Urządzenie stanowi skuteczną barierę mikrobiologiczną przy wystawieniu na działanie drobnoustrojów. Zestaw pozwala na łatwą identyfikację leku podawanego pacjentowi i utrzymuje stałe połączenie z fiolką zawierającą lek . Urządzenie umożliwia dostęp do portu i podłączenie aparatu do przetoczeń bez rozłączania systemu zamkniętego. Urządzenie dostępne w rozmiarach S, M i L dostosowanych do różnych fiolek. | S | szt. | 1000
14 |  | M | szt. | 1000
15 |  | L | szt. | 1000
16 | Korki do zamykania światła kaniuli sterylne, pakowane pojedynczo, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka, sterylne tego samego producenta co kaniule. |  | szt. | 35000
17 | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego , umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjna musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. |  | szt. | 1500
18 | Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. |  | szt. | 100
19 | Zespół 5. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. |  | szt. | 100
20 | Łącznik schodkowy przezroczysty |  | szt. | 500
21 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE ) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiący skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 210 cm wykonany z elastycznego materiału z przezroczystym dostępem bezigłowym typu Split-septum na drenie(przepływ 208 ml/min, odporność na ciśnienie 400 psi). Zestaw, wolny od DEHP i latexu. .Zestaw wolny od DEHP. |  | szt. | 2000
22 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy, w całości przeźroczysty, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadający porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej |  | szt. | 50
23 | System bezpiecznej punkcji klatki piersiowej 8Ch, z zespołem cewnika, strzykawką z zamknięciem luer – Monoject 50 ml, woreczkiem do drenażu 2000 ml |  | szt. | 200
24 | Zestaw do próbek wydzieliny z oskrzeli 40ml |  | szt. | 500
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphego, z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV; minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką | 6,0 | szt. | 50
2 |  | 6.5 | szt. | 80
3 |  | 7,0 | szt. | 1250
4 |  | 7.5 | szt. | 2000
5 |  | 8,0 | szt. | 1900
6 |  | 8.5 | szt. | 500
7 |  | 9,0 | szt. | 50
8 |  | 9.5 | szt. | 30
9 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym do mikrochirurgii krtani, o długości 368 mm, z oczkiem Murphy'ego do intubacji przez usta lub nos | 4 | szt. | 10
10 |  | 5 | szt. | 30
11 |  | 6 | szt. | 30
12 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym do laryngektomii, o długości 358 mm, posiadające dwie wstępnie uformowane krzywizny, dla łatwiejszego umiejscowienia rurki | 7 | szt. | 30
13 |  | 8 | szt. | 30
14 | Rurka intubacyjna zbrojona, metalowa spirala wzmacniająca zatopiona w ściance rurki, dwa oznaczenia głębokości nad mankietem, 15 mm łącznik trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki | 3,0 | szt. | 10
15 |  | 3.5 | szt. | 10
16 |  | 4,0 | szt. | 10
17 |  | 4.5 | szt. | 10
18 |  | 5,0 | szt. | 10
19 |  | 5.5 | szt. | 10
20 |  | 6,0 | szt. | 30
21 |  | 6.5 | szt. | 10
22 |  | 7,0 | szt. | 100
23 |  | 7.5 | szt. | 80
24 |  | 8,0 | szt. | 50
25 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik RTG wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5 | 6,0 | szt. | 10
26 |  | 6.5 | szt. | 10
27 |  | 7,0 | szt. | 30
28 |  | 7.5 | szt. | 40
29 |  | 8,0 | szt. | 10
30 |  | 8.5 | szt. | 10
31 | Rurka ustno-gardłowa Gudela; jednorazowa; sterylna; pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie | 2/70 mm | szt. | 100
32 |  | 3/80 mm | szt. | 500
33 |  | 4/90 mm | szt. | 1000
34 |  | 5/100 mm | szt. | 500
35 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym; z ufiksowanym na stałe przezroczystym uchwytem mocującym z naniesionym rozmiarem rurki; wyposażona w białą prowadnicę; dołączoną luzem tasiemką mocującą; sterylna; pakowana pojedynczo | 6,0 | szt. | 10
36 |  | 7,0 | szt. | 50
37 |  | 7,5 | szt. | 20
38 |  | 8,0 | szt. | 70
39 |  | 8,5 | szt. | 50
40 |  | 9,0 | szt. | 60
41 |  | 10,0 | szt. | 30
42 | Rurki tracheotomijne z odsysaniem podgłośniowym Ø 8,0 W zestawie taśma mocująca oraz obturator umożliwiający zakładanie. | Ø 8,0 | szt. | 40
43 |  | Ø 9,0 | szt. | 10
44 |  | Ø 10,0 | szt. | 10
45 | Rurka intubacyjna sterylna bez mankietu z medycznego PCV, z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. | 2,0 | szt. | 20
46 |  | 2,5 | szt. | 20
47 |  | 3,0 | szt. | 30
48 |  | 3,5 | szt. | 40
49 |  | 4,0 | szt. | 40
50 |  | 4,5 | szt. | 30
51 | Rurka intubacyjna stalowa z podwójnym mankietem do wentylacji podczas zabiegów na tchawicy i krtani z wykorzyst. lasera CO2 i KTP. Odporna na wiązkę laserową, niepalna, giętka, stalowa, powodujące odbicie i rozogniskowanie wiązki laserowej w . Posiadająca nieprzepuszczalną ze stali nierdzewnej spiralę zapobiegającą powstawaniu na całej długości rurki oraz złącze 15 mm zamontowane na stałe dla zmniejszenia ryzyka przypadkowego rozłączenia obwodu oddechowego, dwa mankiety o dużej średnicy, każdy z osobną linią napełniania. Jasno opisane baloniki pilotowe z automatycznymi zaworami - bliższym i dalszym. Okienko Murphy'ego w miękkim, atraumatycznym zakończeniem rurki zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie | 5,0/7,5 | szt. | 30
52 |  | 5,5/7,9 | szt. | 10
53 |  | 6,0/8,5 | szt. | 30
54 | Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, rozmiary: 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny. Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa, łatwa do demontażu dzięki pierścieniowi rozłączającemu system do odsysania z łącznikiem rurki, zastawka zapewniająca odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiająca, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii oraz pobierania próbek wydzieliny - okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-heksylu), często określanych skrótem DEHP. W zestawie znajdują się także jednorazowa nasadka samouszczelniająca do bronchoskopii oraz nasadka ochronna do cewnika do odsysania do wykonania bronchofiberoskopii | Nr 14 | szt. | 60
55 |  | Nr 16 | szt. | 50
56 |  | Nr 14 | szt. | 50
57 |  | Nr 16 | szt. | 70
58 | Obwody oddechowe jednorazowe do respiratorów wykonane z PCV o długości 180 cm z pułapką wodną, złącza giętkie 22, ze skaplaczem ---- TOKSYKOLOGIA |  | szt. | 50
59 | Obwody oddechowe dla dorosłych o długości 180 cm, jednorazowe do respiratorów z możliwością rozłączenia trójnika Y-i rury |  | szt. | 400
60 | Zatyczka do obwodów oddechowych do respiratora |  | szt. | 400
61 | Obwody oddechowe, jednorazowe do aparatów do znieczuleń, rozciągliwy, polipropylenowy o długości 180 cm, ramię dodatkowe o długości 120 cm, trójnik z łącznikiem kątowym i portem do kapnografii. Worek oddechowy 2l. |  | szt. | 1750
62 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, mechaniczne, z wyodrębnioną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowane pojedynczo, opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml |  | szt. | 1500
63 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, elektrostatyczne, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,100 %, pakowane pojedynczo, sterylne zapakowane w opakowanie zbiorcze po 25 sztuk. |  | op. | 400
64 | Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) do rurek tracheostomijnych, sterylny opakowanie folia-papier przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml |  | szt. | 400
65 | Kominek (kolanko,łącznik) obrotowy z portem do odsysania i bronchoskopii |  | szt. | 1100
66 | Przedłużacz rozciągalny do rurki intubacyjnej, złącza 15M-15F |  | szt. | 1500
67 | System zamknięty do odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych w rozmiarach CH-05-08, wyposażony w : podwójnie obrotowy łącznik, zastawka kontroli ssania, nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności (twarda część dystalna, miękka końcówka) z skalą głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku. Czas użytkowania systemu- wymagane minimum 48godzin.Port do płukania zestawu oraz podania wlewki do oskrzeli, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta/lub automatyczna. W zestawie min. 2 łączniki Y pasujące do różnych rozmiarów rurek. |  | szt. | 10
68 |  |  | szt. | 10
69 | Obwody oddechowe dla dorosłych z PCV 200 cm, ramie dodatkowe 200 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 2l łącznik prosty 22M-22M/19F gładkim świetle użebrowany od zewnątrz, z trójnikiem obrotowym do stosowania u wielu pacjentów, mikrobiologicznie czysty, do aparatów do znieczuleń |  | szt. | 50
70 | Zestaw tlenowo nosowy (wąsy) z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 210-213 cm |  | szt. | 10000
71 | Zestaw tlenowy z maską i wężem dla dorosłych 210 cm |  | zestaw | 1000
72 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z nebulizatorem, trójnikiem „T”, ustnikiem, rezerwuarem tlenu dł. 15 cm i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm – nie zawiera lateksu |  | zestaw | 250
73 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dzieci z nebulizatorem, z mocowaną elast. paskiem maską do aerozoloterapii dla dzieci i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm zakończonym złączem z gwintem żeńskim |  | zestaw | 100
74 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dorosłych z nebulizatorem, z mocowaną elastycznym paskiem maską do aerozoloterapii dla dorosłych i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm |  | zestaw | 1000
75 | Dren do maski tlenowej o długości min. 2,1 m z dwoma uniwersalnymi złączami. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 50
76 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu do wysokich stężeń tlenu, dla dorosłych, bez recyrkulacji, z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm i zaworem bezpieczeństwa oraz elastycznym paskiem mocującym |  | szt. | 800
77 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych do włączenia w sterylny obwód oddechowy. W zestawie: cylindryczny nebulizator o konstrukcji antyprzelewowej skalowany co 5 ml odłączalny trójnik o złączach 22F, 22M/15F odporny na zgniatanie przewód tlenowy długości 200 cm zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowany do przyłączy reduktorów tlenowych, sterylny. |  | szt. | 50
78 | Złączka sterylna, dwukierunkowy układ ssania pozwalający na podłączenie do jednego źródła próżni, dwóch układów do ssania. Układ składa się z łącznika stożkowego, podłączonyego do elementu w kształcie litery Y, gdzie jedno z dwóch złączy pacjenta jest wyposażone w zawór sterujący ssaniem. Zawór sterujacy ssaniem jest dostarczany w komplecie z haczykiem, który służy jako zabezpieczenie podczas użycia. |  | szt. | 30
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Igły iniekcyjne, sterylne, apirogenne, ostre, nie zginające się. Pakowane po 100 sztuk | 25G/0,5mm x 25 mm | op. | 200
2 |  | 23G/0,6 mm x 30 mm | op. | 50
3 |  | 22G/0,7 mm x 30 mm | op. | 60
4 |  | 21G/0,8 mm x 40 mm | op. | 800
5 |  | 20G/0,9 mm x 40 mm | op. | 150
6 |  | 19G/1,1 mm x 40 mm | op. | 200
7 |  | 18G/1,2 mm x 40 mm | op. | 350
8 | Igły z filtrem do pobierania leku i jego przygotowywania przed podaniem posiadające membranę filtrującą o grubości 5 mikronów zapobiegającą przedostawaniu się cząsteczek stałych do strzykawki w trakcie pobierania leku z ampułki. Szlif 45 stopni i średnica 18 G Standardowa głowica dopasowana do strzykawek typu Luer Lock i Luer Slip. Długość 38 - 40 mm zapewnia komfortowe pobieranie leku z ampułek różnej wielkości. Pakowane po 100 szt. |  | op. | 35
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 7 Próbki
Pakiet nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Igły do bezpiecznego pobierania leków z fiolek lub ampułek G18, (1,2x30mm ), jałowe, ostre (dopuszcza się szlif ołówkowy z otworem bocznym), nie zginające się. Opakowanie zawierajace 100 sztuk igieł. | op. | 1200
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Wymagane próbki w postaci 1 opakowania zbiorczego.

## 8
Pakiet nr 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. Pencil Point z prowadnicą | G27 – 0,42 x 88 mm | szt. | 1200
2 |  | G25 – 0,53 x 88 mm | szt. | 100
3 |  | G27 – 0,42 x 103 mm | szt. | 150
4 |  | G25 - 120 mm | szt. | 50
5 |  | G27 – 120 mm | szt. | 50
6 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych – trzykanałowy, metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. | 7F/15 cm | zestaw | 200
7 |  | 7F/20 cm | zestaw | 100
8 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych – cztweokanałowy antybakteryjny, metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami w zestawie, prowadnica niklowo-tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym. Cewnik wykonany z poliuretanu z poliheksanidem metakrylanu (z chemicznie wbudowaną substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny). Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi 8F/20cm oraz 8F/15cm. | 8F/15 cm | zestaw | 100
9 |  | 8F/20 cm | zestaw | 100
| Skalpel chirurgiczny -bezpieczny z plastikową rączką zapewniającą stabilny uchwyt oraz ostrzem wykonanym z ze stali w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach. Nadruk, nr serii i data ważności na każdej pojedynczej sztuce. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane po 10 sztuk w op. Rozm. 10-15 | 10 | op. | 5
|  | 11 | op. | 75
|  | 12 | op. | 5
|  | 15 | op. | 25
10 | Mocowanie do cewnika Z-0, jałowe, skladające się z płaskiego pierścienia mocującego oraz foliowego opatrunku; |  | szt. | 100
11 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego , igła Touchy 18G , kateter epiduralny 20G z trzema otworami bocznymi i miękką końcówką SOFT, filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm, płaski, strzykawka niskooporowa, zatrzaskowy system mocowania filtra do skóry pacjenta |  | zestaw | 50
13 | Łącznik typu Combifix męsko-męski |  | szt. | 300
14 | Łącznik typu Combifix żeńsko-żeński |  | szt. | 100
15 | Łącznik z końcówką Luer - żeńską i Rekord - męską |  | szt. | 500
16 | Łącznik miedzystrzykawkowy Luer Lock |  | szt. | 2000
17 | Ostrza pobierające / przyrząd do aspiracji z butelek / z zastawką zapobiegającą ekspozycji personelu na toksyczne lub alergiczne dla skóry substancje, uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączeniu strzykawki; posiadające zintegrowany filtr bakteryjny 0,45 µm; posiadające zatyczkę zamykającą z osłoną; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo |  | szt. | 6000
18 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy, kompatybilny z pompą objętościową Space B Braun (potwierdzone instrukcją obsługi) |  | szt. | 1500
19 | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml, bursztynowa lub żółta, kompatybilna z pompą strzykawkową BBraun |  | szt. | 13000
20 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, kompatybilny ze skalą wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ |  | szt. | 100
21 | Skala wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ, skala od +35 do -15 cm H2O z wskazówką punktu zerowego ruchomą na obie strony |  | szt. | 20
22 | Dren skalibrowany z pompą objeętościową Infusomat Space B Braun do krwi przezroczysty, jałowy z filtrem przeznaczony dla noworodków (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) |  | szt. | 50
23 | Gaziki do dezynfekcji i odkażania produktów medycznych • gazik nasączony 2% glukonianem chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylenowym, zwalczający bakterie i drożdże, pakowany pojedynczo; • wymagany czas dezynfekcji dla produktów medycznych 15 sek. • rozmiar gazika 42mm x 32 mm ( złozony) i 162 mm x 150 mm (rozłożony) • przydatność do użycia 24 miesiace od daty produkcji • opis na opakowaniu w języku polskim Opakowanie zawiera 100szt |  | op. | 30
25 | Strzykawka 3-częściowa 10 ml z zawartością 5 ml roztworu 0,9 % NaCl, zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol) w sterylnym opakowaniu. Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | szt. | 2000
| Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | szt. | 2000
26 | Koreczek z zawartością 70% izopropanolu (IPA). Pakowany pojedynczo w sterylnychm opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, ale do 7 dni zabezpieczenie zaworów igłowych. |  | szt. | 2000
27 | Filtr infuzyjny 0,2 µm zatrzymujący bakterie, endotoksyny, cząsteczki nie zawierający DEHP i lateksu, z mozliwością stosowania do 96 godzin bez utraty jakosci terapii. Efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm 10 cm; objętość wypełnienia 2,4 ml. Wytrzymałość ciśnienia 3,1; Zamknięcie luer lock. |  | szt. | 100
28 | Filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia 1,2 µm w systemie all-in-one zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki. Efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm; objętość wypełnienia 2,4 ml. Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1; zamknięcie luer-lock. Bez zawartośći DEHP i lateksu. |  | szt. | 100
29 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera. Skład zestawu: cewnik dotętniczy wykonany z FEP, automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi,, igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej wyposażona w złącze luer-lock, miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący, prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem, dren łączący z PUR o długości 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem, serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm; cewnik 20G, 80 mm; Kaniula 0,95 x 50 mm, prowadnik 25-0,025" |  | zestaw | 100
| Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. | 22G (0,9x 25 mm o przepływie 36ml/min) | szt. | 1000
|  | 20G (1,1 x 33 mm o przepływie 61 ml/min) | szt. | 5000
|  | 18G (1,3 x 33 mm o przepływie 103 ml/min) | szt. | 5000
|  | 16G (1,7 x 50 mm o przepływie 236 ml/min) | szt. | 1000
|  | 17G (1,5 x 45 mm o przepływie 133 ml/min) | szt. | 1000
30 | Zestaw do przetaczania żywienia dojelitowego skalibrowany z pompą objętościową Infusomat Space Plus B Braun |  | zestaw | 300
31 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy skalibrowany z pompą objętościową InfusomatCompact Plus B Braun |  | zestaw | 400
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 9
Pakiet nr 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Spike z krótką elastyczną przedłużką i zaworem Clearlink, bez odpowietrznika, długość linii głównej 8 cm, nie zawiera lateksu naturalnego i DEHP. Służy do przygotowywania i pobierania leków, z zaworem samozamykającym Clearlink, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, (chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2% roztworem chlorheksydyny) do zastosowania do 96 godzin lub maksymalnie 100 razy. | szt | 10000
2 | Łącznik bezigłowy z obojętnym przemieszczaniem płynu na pojedynczej przedłużce o łącznej długości 19,3cm i objętości wypełnienia 0,59ml. Łącznik niespojony z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużka zaopatrzona w zacisk ślizgowy. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. | szt. | 600
3 | Linia przedłużająca typu Y z neutralnymi łącznikami bezigłowymi Onelink, o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,4ml. Łączniki niespojone z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. | szt. | 600
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 10
Pakiet nr 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Urządzenie do sterowania dokładnością przepływu do zestawu do infuzji dożylnej oraz zestaw do infuzji dożylnej grawitacyjnej | szt | 2500
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 11
Pakiet nr 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Rurka tracheotomijna z ruchomym szyldem, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym,wysokoobjętościowym, linia RTG na całej długości rurki ;miękkie , gładkie , przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica,2 tasiemki mocujące, balonik znakowany rozmiarem rurki , znacznik głbokości wprowadzenia bez lateksu , bez ftalanów, jałowa , jednorazowego użytku, | Rozmiar 7,0 | szt. | 30
2 |  | Rozmiar 8,0 | szt. | 30
3 |  | Rozmiar 9,0 | szt. | 10
4 |  | Rozmiar 10,0 | szt. | 5
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Cewnik z możliwością monitorowania temperatury w pęcherzu moczowym oraz w ujściu cewki, umożliwiający odpływ moczu, wykonany całkowicie z silikonu, o połączeniu elektryczne odizolowane od pacjenta. Rozmiar 18-22 | szt. | 20
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Grigsa składający się z rurki tracheotomijnej bez wbudowanego w ściankę rurki przewodu do odsysania, prowadnicy Seldingera, strzykawki 10 ml, rozszerzadła, kaniuli z igłą, skalpela, szcoteczki, opaski i tasiemki. Uwaga: Zestaw z wielorazowym peanem | 7,0 | zest. | 5
2 |  | 8,0 | zest. | 5
3 |  | 9,0 | zest. | 5
4 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Grigsa składający się z rurki tracheotomijnej z wbudowanym dodatkowo w ściankę rurki przewodem do odsysania, prowadnicy Seldingera, strzykawki 10 ml, rozszerzadła, kaniuli z igłą, skalpela, szcoteczki, opaski i tasiemki. Bez wielorazowego peana. | 7,0 | zest. | 5
5 |  | 8,0 | zest. | 5
6 |  | 9,0 | zest. | 5
7 | Rurka tracheostomijna w zestawie. W skład zestawu wchodzą: Rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego PCW, które sprawia, że sztywność rurki jest wystarczająca do jej założenia,natomiast w temperaturze ciała materiał mięknie, co znacząco podnosi komfort pacjenta, łuk wygięcia rurki 105° elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, stożkowe zakończenie rurki i zaoblony samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera ułatwiające założenie bądź wymianę rurki. Rurka jednorazowa, sterylna, pojedynczo pakowana. Dwie wewnętrzne kaniule wymienne.Szczoteczka do czyszczenia kaniuli wewnętrznej w rurce tracheostomijnej. elastyczna opaska do rurek tracheostomijnych, komfortowa dzięki zastosowaniu miękkiej pianki pokrywającej materiał. | 7.0 | szt. | 20
8 |  | 8.0 | szt. | 30
9 |  | 9.0 | szt. | 30
10 |  | 10.0 | szt. | 20
11 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o następującym składzie: • skalpel nr 15; • strzykawka 10ml; • igła 14Ga z kaniulą; • prowadnica Seldingera ze znacznikami pozycjonującym; • krótkie rozszerzadło 14F; • cewnik prowadzący ze znacznikiem pozycjonującym, uniemożliwiającym zsunięcie się jednostopniowego rozszerzadła; • jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; • rurkę tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu; • mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem; • miękka opaska do rurki; • 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki; • szczoteczka do czyszczenia kaniul; • jałowy żel poślizgowy 5g; • gaziki 9,5 x 9,5 cm -8 szt.; całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą. Rozmiary: 7mm, 8mm i 9mm | 7.0 | zestaw | 15
|  | 8.0 | zestaw | 30
|  | 9.0 | zestaw | 15
SUMA

## 14
Pakiet 14
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15μm, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. | zest | 2000
2 | Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym dostępem bocznym, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15μm, automatycznie i niezawodnie zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. | zest | 2000
3 | Bezpieczny zestaw do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych, jednoczęściowa niewentylowana komora kroplowa z integrowanym filtrem siatkowym 200 mikronów eliminuje zanieczyszczenia, skrzepy krwi i resztki komórkowe, komora kroplowa o dużej objętości z dużą powierzchnią filtra zapewnia płynny, nieprzerwany przepływ krwi i płynów krwiopochodnych, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku. | zest | 2000
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga: Nie zamieniać produktów niniejszego pakietu.
Poznań, dn.

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Łącznik T do układu oddechowego z samozamykającą się zastawką uszczelniającą po zdjęciu nebulizatora działającą jako przedłużenie wlotu, o średnicy 22 mm z nebulizatorem i drenem wewnątrz gniazdowym nie załamującym się o długości 180cm. Nebulizator typu Cirrus 2 pojemność 10 ml wyskalowany co 2 ml. Pakowany folia-folia, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 100
2 | Pojedynczy przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia o długości lini 152 cm (122+30) podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macrodrip | szt. | 80
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 16
Pakiet nr 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Cewnik Foley wykonany z silikonu o wytrzymałym balonie, charakteryzujący się łatwością odciągania płynu wypełniającego balon. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika silikonowanego, czyli wykonanego z latexu powleczonego dwustronnie 100% silikonem. | 12 | szt. | 30
2 |  | 14 | szt. | 300
3 |  | 16 | szt. | 2500
4 |  | 18 | szt. | 1500
5 |  | 20 | szt. | 300
6 |  | 22 | szt. | 100
7 |  | 24 | szt. | 100
8 |  | 26 | szt. | 350
9 | Zatyczka do cewników schodkowa jałowa |  | szt. | 1200
10 | Cewnik Nelaton miękki, nie może kaleczyć, posiadający zaokrągloną końcówkę | 10 | szt. | 50
11 |  | 12 | szt. | 40
12 |  | 14 | szt. | 70
13 |  | 16 | szt. | 30
14 |  | 18 | szt. | 50
15 | Cewnik Nelaton kobiecy krótki, nie może kaleczyć, miękki, posiadający zaokrągloną końcówkę, | 16 | szt. | 3500
16 |  | 18 | szt. | 1000
17 | Cewnik Tiemann: miękki, posiadający zaokrągloną końcówkę, nie może kaleczyć, o dużym łuku końcówki. Może być wykonany z medycznego PCV. Rozmiar kodowany kolorem. | 8 | szt. | 30
18 |  | 10 | szt. | 30
19 |  | 12 | szt. | 30
20 |  | 14 | szt. | 30
21 |  | 16 | szt. | 50
22 |  | 18 | szt. | 30
23 |  | 20 | szt. | 30
24 |  | 22 | szt. | 30
25 |  | 24 | szt. | 20
26 | Dren Kehra: drenaż bierny, dren w kształcie litery T sterylny, lateksowy lub wykonany z 100% biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych. | 10 | szt. | 30
27 |  | 12 | szt. | 30
28 |  | 14 | szt. | 30
29 |  | 16 | szt. | 30
30 |  | 18 | szt. | 10
| Cewnik Pezzer CH20 | CH 22 | szt. | 20
31 | Cewnik Pezzer CH22 | CH 22 | szt. | 10
32 | Cewnik Pezzer CH32 | CH 32 | szt. | 10
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 17
Pakiet nr 17
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Miękki, przezroczysty, dren w 100 % silikonowy do jamy otrzewnej, jałowy, apirogenny, zawierajacy nitkę kontrastującą w RTG, z otworami bocznymi (4-8), długość ok. 50cm, średnice | CH 12 | szt. | 10
2 |  | CH 14 | szt. | 30
3 |  | CH 15 | szt. | 80
4 |  | CH 18 | szt. | 80
5 |  | CH 21 | szt. | 100
6 |  | CH 22 | szt. | 10
7 |  | CH 24 | szt. | 700
8 |  | CH 30 | szt. | 40
9 |  | CH 33 | szt. | 10
10 | Dren do drenażu klatki piersiowej z nitką radicyjną | 28 | szt. | 10
11 | Dren do drenażu klatki piersiowej z nitką radicyjną | 32 | szt. | 10
12 | Dren do klatki piersiowej z trokarem | 12 F | szt. | 10
13 |  | 14 F | szt. | 10
14 |  | 16 F | szt. | 10
15 |  | 18 F | szt. | 30
16 |  | 20 F | szt. | 20
17 |  | 24 F | szt. | 20
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 18
Pakiet nr 18
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Kateter do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu lejek; o średnicy wewnętrznej 8 mm; 27 F; długość 2 m; końcówka zakrzywiona, bez regulacji siły ssania, wykonany z z materiału przejżystego (umożliwiający obserwację treści), sterylny.; 18G | szt | 600
2 | Kateter do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu lejek; o średnicy wewnętrznej 8 mm; 27 F; długość 2 m; końcówka zakrzywiona, bez regulacji siły ssania, wykonany z z materiału przejżystego (umożliwiający obserwację treści), sterylny. 24G | szt | 780
3 | Igła do biopsji cienkoigłowej z mandrynem dł.18-20cm 20G | szt. | 10
4 | Igła do biopsji cienkoigłowej z mandrynem dł.18-20cm 22G | szt. | 10
5 | Igła biopsyjna do aparatu MAGNUM 14G X200 | szt. | 10
6 | Igła biopsyjna do aparatu MAGNUM 16G X200 | szt. | 10
7 | Igła biopsyjna do aparatu PROMAG ULTRA 14GX200 | szt. | 30
8 | Igła biopsyjna do aparatu PROMAG ULTRA 16GX200 | szt. | 40
9 | Woreczek ekstrakcyjny z prowadnicą zewnętrzną do małoinwazyjnej resekcji, łatwy w obsłudze z tłokiem i pierścieniem do regulacji wielkości otwarcia worka, o wysokiej wytrzymałości na rozdarcia, sterylny pojemność 250 ml - 450 ml | szt. | 5
10 | Automatycznie otwierany woreczek ekstrakcyjny do małoinwazyjnej resekcji o pojemnosci 200 ml, łatwy w obsłudze, odporny na wysokie naprężenia i ciśnienia, ścianki nieprzepuszczalne dla płynów z systemem automatycznie utrzymującym worek otwarty, z aplikatorem i wypychaczem. | szt. | 60
11 | Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowy, w komplecie z przeźroczystą kaniulą gwintową, z zaworem do insuflacji, zakończenie trokara typu - bezpieczne, (chowane ostrze tnące płaskie), reduktor, mandryn, kaniula 10 mm | szt. | 5
12 | Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowy, w komplecie z przeźroczystą kaniulą gwintową, z zaworem do insuflacji, zakończenie trokara piramidalne, mandryn, kaniula 5 mm | szt. | 5
13 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, duża 240 x 120 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 5
14 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, duża 200 x 100 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 5
15 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, mała 160 x 80 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 5
16 | Preparat przeciw roszeniu optyki, jednorazowy, sterylny wersja z 4% roztworem alkoholu | szt. | 10
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 19 Próbki
Pakiet nr 19
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Ostrza wymienne chirurgiczne ze stali węglowej. Ostrza muszą charakteryzować się wysoką jakością wykonania, muszą być wykonane z wysokiej jakości materiału, nie rdzewiejące, nie zginające się. Ostrza muszą być kompatybilne z trzonkami firmy Aesculap - Chifa Sp. z o. o. nr 3 i 4. Rozmiar ostrza wygraweowany na ostrzu. Rozmiar ostrza z jego rysunkiem musi znajdować się na opakowaniu jednostkowym ostrza. Rysunek ostrza na pojedynczym opakowaniu ma być w skali 1:1. Opakowanie zawiera 100 sztuk (opakowań jednostkowych) | Nr 10 | op. | 15
2 |  | Nr 11 | op. | 85
3 |  | Nr 12 | op. | 15
4 |  | Nr 15 | op. | 15
5 |  | Nr 20 | op. | 60
6 |  | Nr 21 | op. | 30
7 |  | Nr 22 | op. | 25
8 |  | Nr 23 | op. | 5
9 |  | Nr 24 | op. | 15
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki bezpłatne do każdej pozycji po 2 szt.
Ocena techniczna
60% cena; 40% ocena techniczna zgodnie z SWZ
Poznań, dn.

## 20
Pakiet nr 20
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Zestaw do drenażu ran 200 ml lub 250 ml Zamawiający ma na myśli zestaw do odsysania ran Redon, przez zestaw rozumie się butlę próżniową i przedłużenie z łącznikiem do drenu. | 200 ml | szt. | 700
2 | Zestaw do drenażu ran 500 ml lub 600 ml. Zamawiający ma na myśli zestaw do odsysania ran Redon, przez zestaw rozumie się butlę próżniową i przedłużenie z łącznikiem do drenu. | 600 ml | szt. | 20
3 | Dren Redona: podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier. Kompatybuilny z pozycją 1 i 2 niniejszego pakietu. | 8 | szt. | 20
4 |  | 10 | szt. | 70
5 |  | 12 | szt. | 100
6 |  | 14 | szt. | 150
7 |  | 16 | szt. | 750
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 21
Pakiet nr 21
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Kanka doodbytnicza wykonana z PCV o jakości medycznej i twardości ok..76º ShA, powierzchni satynowej ("zmrożonej"), jednorazowego użytku, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu | CH 16 średnica 5,3 mm, długość 200 mm | szt. | 50
2 |  | CH 18 średnica 6,0 mm, długość 250 mm | szt. | 50
3 |  | CH 24 średnica 7,3 mm, długość 250 mm | szt. | 60
4 | Jałowy zgłębnik żołądkowy sterylizowany w tlenku etylenu wykonany z PCW o jakości medycznej, i twardości ok..76º ShA, powierzchni satynowej ("zmrożonej"), konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne Luer i zatyczki. Cyfrowa podziałka głębokości. Kolor konektora oznaczający kod średicy cewnika. | CH 14 | szt. | 200
5 |  | CH 16 | szt. | 600
6 |  | CH 18 | szt. | 250
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 22
Pakiet nr 22
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 0,7 x 90 22G | szt | 2200
2 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 1,2 x 90 18G | szt | 350
3 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 1,5 x 90 x 38mm 20GA | szt. | 50
4 | Zestaw do drenażu przezskórnewgo metodą jednostopniową, sterylny zawierajacy: dobrze widoczny w promieniach RTG kateter typu prostego lub PIGTAIL, dwuczęściową igłę, kołnierz i opaskę mocujacą | 6F | szt. | 10
5 |  | 9F | szt. | 10
6 |  | 14F | szt. | 10
7 |  | 16F | szt. | 10
8 | Zestaw do przezskórnego nakłucia dróg żółciowych: igła dwuczęściowa 22G x 31 cm, igła z koszulką 19G x 14 cm |  | zestaw | 200
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 23 Próbki
Pakiet nr 23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Dreny do cystokopu i resektoskopu, pojedyńczy o średnicy ok.5-7mm, wyposażony w: zabezpieczoną, jednokanałową igłę biorczą, komorę do wytwarzania ciśnienia, regulator przepływu, miękką końcówkę z drenu PVC | szt. | 100
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki bezpłatne do każdej pozycji po 1 szt.
Ocena techniczna
Poznań, dn.

## 24
Pakiet nr 24
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Żel do transmisji USG 20 g jałowy; saszetka sterylna, podwójnie pakowana, do różnych aparatów USG, nie drazniący, wodny roztwór, nie uszkadzający głowic, bakteriostatyczny | szt. | 350
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## 25
Pakiet nr 25
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Balon hemostatyczny typ Bakri. Używany do tymczasowej kontroli lub redukcji krwotoku poporodowego. Hemostatyczny balon do poporodowej tamponady macicy. | szt | 5
2 | KATETER DO HSG I SIS. STERYLNY. DŁUGOŚĆ SONDY 315 MM. ŚREDNICA 1,6 MM. SONDA DWUKANAŁOWA. BALON 1 ML - 10 MM USZCZELNIAJĄCY UJŚCIE WEWNĘTRZNE KANAŁU SZYJKI MACICY. KANAŁ ROBOCZY Z ZABEZPIECZENIEM ODPŁYWU. | szt | 250
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 26 Próbki
Pakiet nr 26
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, przeznaczony do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, bez ftalanów. Opakowanie po 50 sztuk | CH6 długość 400 mm zielony kolor końcówki | op. | 35
2 |  | CH8 długość 400 mm niebieski kolor końcówki | op. | 50
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Bezpłatna próbka (1 szt.) do każdej pozycji pakietu.
Poznań, dn.

## 27
Pakiet nr 27
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Cewniki do tętnicy pępowinowej poliuretanowe z kranikiem | 3.5 | szt. | 10
2 |  | 4 | szt. | 10
3 |  | 5 | szt. | 10
4 |  | 8 | szt. | 10
5 | Wentylacja-rurki neonatologiczne. Rurka bez balonu do krótkotrwałej intubacji, przezroczysta, z kontrastującym rtg paskiem, oznaczenie dł. co 0,5cm | 2 | szt. | 10
6 |  | 2.5 | szt. | 10
7 |  | 3 | szt. | 40
8 |  | 3.5 | szt. | 10
9 |  | 4 | szt. | 30
10 |  | 4.5 | szt. | 10
11 | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, przezroczysta, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm | 2 | szt. | 10
12 |  | 2.5 | szt. | 10
13 |  | 3 | szt. | 10
14 |  | 3.5 | szt. | 10
15 |  | 4 | szt. | 10
16 |  | 4.5 | szt. | 10
17 |  | 5 | szt. | 10
18 | Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu opłucnej, przezroczysty cewnik z kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem długości w centymetrach, dystalna końcówka z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Luer Lock i z gryfem, metalowy trokar z zaostrzoną końcówką | 8F-8cm | szt. | 10
19 |  | 10F-8cm | szt. | 10
20 | Igły do bezpiecznego pobierania krwi żylnej u noworodków. Igła jednomotylkowa. Opakowanie zbiorcze zawiera 50 szt.igieł | 0,7 mm G 22 | op. | 5
21 |  | 0,8 mm G 21 | op. | 5
22 | Bezigłowy, zamknięty systemem do stosowania z wszelkiego rodzaju dożylnym sprzętem np. strzykawkami, kurkami, zatyczkami, drenami przedłużającymi, cewnikami i kaniulami. Posiada łatwą do dezynfekcji membranę (bez silikonu), która zamyka się automatycznie. Przydatność przez 7dni i 360 użyć, samo opróżniający się 0,03ml. -miękki rozwidlacz 2 kanałowy zakończony 2 systemami bezigłowymi na 7 dni i 360 użyć |  | szt. | 200
23 | Złączka VYGON ,REF 200.01 dla o/Noworodków |  | szt. | 50
24 | Zestaw do transfuzji wymiennej |  | szt. | 5
25 | Kraniki neonatologiczne: jednorazowe, sterylne, bezlateksowe kraniki trójdrożne Luer – Lock z wyczuwalnym indykatorem, znacznikiem określającym rodzaj linii żyły lub tętnicy. Jeden koniec połączeniowy kranika wykonany ze specjalnego antyzapiekowego materiału. Po podłączeniu z możliwością o 360o .Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. |  | szt. | 100
26 | Nakłuwacz typu spike do pobierania i podawania roztworu leków do butelek lub worków zakończony zamkniętym systemem bezigłowym, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się pobieranych leków. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier |  | szt. | 1000
27 | Cewnik prosty z PVC z zamkniętą końcówką i bocznymi otworami (Typ Nelaton) rozmiar 4 Fr, średnica 1,3mm długości 40 cm. |  | szt. | 200
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0

## 28 Próbki
Pakiet nr 28
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Jednorazowe, bezpieczne lancety (tj. nakłuwacze typu nożyk) do uzyskiwania krwi kapilarnej.Średnica lancety 1,5 mm (21G), kąt ścięcia 45°., głębokość nakłucia 1,5 mm. Lanceta musi znajdowac się w obudowie w kształcie litery T i musi pozostać ukryta przed aktywacją i po aktywacji zapobiegając skaleczeniu. Pakowane po 200 sztuk. | op. | 45
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Wymagane: bezpłatna próbki (po 1 szt.) do każdej pozycji pakietu.
Oferowany produkt musi być bezwzględnie identyfikowalny przez numer REF znajdujący się w formularzu ofertowym jak i na opakowaniu produktu.
Poznań, dn.

## 29
Pakiet nr 29
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Sonda Sengstakena silikonowana | CH 20 | szt. | 10
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0

## 30
Pakiet nr 30
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | 2 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Protezka do rekonstrukcji układu przewodzącego ucha typ IV i V | szt. | 20
2 | Protezka strzemiączkowa typ I, II i III | szt. | 40
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 31
Pakiet nr 31
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 1,4 x 70 mm | op. | 10
2 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 0,7 x 70 mm | op. | 5
3 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 1,0 x 70 mm | op. | 5
4 | Uchwyt do rurki ssącej z regulacją przepływu, jednorazowy, jałowy. Opakowanie zawiera 50 szt. | Nie dotyczy | op. | 20
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 32
Pakiet nr 32
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Romiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Sonda bipolarna widelec, prosta do bezpośredniej stymulacji nerwów, sterylna, jednorazowa | Długość robocza 4,5 cm Długość całkowita 15,5 cm Przewód 3 m | szt. | 40
2 | Para elektrod igłowych SDN z wtyczką typu touchproof 1,5 mm, sterylne, jednorazowe czerwono/czarne | Długość igły 15 mm Długość przewodu 2 m | szt. | 40
3 | Trójka elektrod igłowych SDN z wtyczką typu touchproof 1,5 mm, starylne, jednorazowe, czerwona/zielona/czarna | Długość igły 15 mm Długość przewodu 1,5 m | szt. | 40
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 33
Pakiet nr 33
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Dren płuczący do zestawów do endoskopii zatok przynosowych FESS kompatybilny z systemem Clearvision II sterylny, pakowany po 10 sztuk. | op. | 50
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 34
Pakiet nr 34
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Jednorazowy, sterylny czteroprzewodowy kosz z nitinolu z atraumatyczną końcówką i ergonomicznym odłączanym uchwytem. Dostępny w rozmiarach 1,9Fr, 2,4 Fr i 3,0 Fr. Średnica kosza 12 mm lub 16 mm; średnica płaszcza 0,63 mm; długość robocza 90 mm lub 120 mm. | op. | 25
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 35
Pakiet nr 35
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Biosyntetyczne szkło bioaktywne (wiążące się z przylegającą tkanką)osteostymulujące, wolno resorbowalne w granulacie 0,5 - 0,8 mm, wykazujące działanie bakteriostatyczne. Skład SiO₂ 53%; Na₂O 23%; CaO 20%; P₂O₅ 4% Opakowanie zawiera 2,5 cm ᶾ | op. | 20
2 | Proteza strzemiączka wykonana z tytanu medycznego ASTM F67, wymagająca zaciśnięcia, wymagajaca przesunięcia pętli główki protezki celem bezpieczniejszego zaciśnięcia na odnodze długiej kowadełka. Średnica trzonka 0.4 długość 4,25 mm, szerokość pętli 0,5 mm z perforowaną taśmą pętli dla bezpieczniejszego zaciśnięcia na odnodze długiej kowadełka; z możliwością wykonania badania MRI do 7T | szt. | 5
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 36
Pakiet nr 36
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar |  |  | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  | Nr | Średnica wewnętrzna ID | Średnica zewnętrzna AD |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Dren wentylacyjny ucha środkowego typu Tuebingen wykonane z czystego tytanu medycznego ASTM F67 | 0 | 1,00 mm | 2,0 mm | sz | 60
2 |  | 1 | 1,25 mm | 2,55 mm | szt | 60
3 |  | 2 | 1,50 mm | 2,80 mm | szt. | 60
4 | Dren wentylacyjny ucha środkowego typu Tuebingen wykonane z czystego tytanu medycznego ASTM F67 z drutem | 1 | 1,25 mm | 2,55 mm | szt. | 60
5 |  | 2 | 1,50 mm | 2,80 mm | szt. | 60
SUMA | [9 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 37
Pakiet nr 37
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej: zbudowany z rurki o przekroju owalnym, skośnieściętej na jednym końcu, na zewnątrrz której jest zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy.Układ podawania powietrza do pęcherza składa się z zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego i przewodu cienkościennego. Kształt pęcherza lateksowego jest zblizony do wielkosci i kształtu jamy nosowej. Zapewnia to przy rozdmuchu szczelne wypełnienie przestrzeni wewnatrz nosowej. Obecność bawełnianej tasiemki, zawiązywanej podczas zabiegu z tyłu głowy zabezpiecza przed przemieszczaniem się zgłębnika do gardła lub wypadnieciem na zewnątrz. Dolna część pęcherza magrubsze ścianki, co sprawia, że przy rozdmuchu pęcherz zwiększa swoją objętość w pożądanym kierunku: w pierwszej kolejności w górną i boczną część nosa. Uwaga: zgłębniki muszą różnić się kierunkiem ścięcia rurki przeznaczonej do zakładania w lewej lub prawej komorze jamy nosowej. | TYP C L 80 mm (do prawej komory nosa) | szt. | 30
2 |  | TYP C P 80 mm (do lewej komory nosa) | szt. | 30
4 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego TYP II wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie, nitka z przędzy poliamidowej. Przyrząd musi posiadać kształt umożliwiający dobre zamocowanie na błonie bębenkowej i swobodne usuwanie za pomoca nitki. Wymagany otwór w osi przyrządu pozwalajacy na ewakuację wydzieliny, wentylację i ewentualne wprowadzenie leków. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu EO | Średnica 1,15 mm | szt. | 10
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 38
Pakiet nr 38
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Aplikator do podawania lidocainy w aerozolu. Jednorazowy, kompatybilny z Lidocain aerosol 10% do gardła i jamy ustnej firmy EGIS | szt. | 3000
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga:Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany produkt mógł być środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina, a Wykonawca nie jest zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających spełnianie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniające w szczególności wymagania UE (np. zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego).

## 39 Próbki
Pakiet nr 39
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Osłona na worki/butelki zawierające płyny do infuzji Worek z folii chroniący przed światłem. Wykluczony kolor czarny. Wyposażony w otwór umozliwiajacy zawieszenie zestawu infuzyjnego na wieszaku. | Na worek 1500 - 2000ml. Wymiary worka ok. 30x50cm | szt. | 1000
3 |  | Na worek 500 - 1000ml..Wymiary worka ok. 20x30 cm | szt. | 1000
5 |  | Na worek 100 - 250ml..Wymiary worka ok. 12x21.cm | szt. | 500
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki bezpłatne do każdej pozycji po 1 szt.

## 40
Pakiet nr 40
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Nakłuwacz do pobrania krwi z naczyń włosowatych, bezpieczny i automatyczny; głębokość nacięcia 2,4 mm Opakowanie zawiera 200 sztuk. | op. | 35
2 | Nakłuwacz do pobrania krwi z naczyń włosowatych bezpieczny i automatyczny; głębokość nacięcia 1,5 mm Opakowanie zawiera 200 sztuk. | op. | 60
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 41 Próbki
Pakiet nr 41
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Nazwa | Numer | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia krwi pojedynczy | szt | 150
2 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | szt. | 150
3 | Kabel interfejsowy łączący przetwornik z monitorem- pojedynczy | szt. | 2
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia −częstotliwość własna przetwornika> 200 Hz −błąd pomiaru przetwornika ( nieliniowość i histereza) do 1,5 % −długość lini pojedynczej: 120 cm + 30 cm −linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przez zapowietrzeniem −zestaw wyposażony w 2 koreczki na linię pomiarową −zestaw wyposażony w 2 kraniki trójdrożne −opakowanie powinno zawierać koreczki w min. czterech kolorach, dla precyzyjnego oznakowania linii −system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek −połączenie przetwornika z kablem łaczącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) −konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/ kabel sygnałowy/ monitor −w zestwie kable interfejsowe do posiadanych monitorów, kompatybilne z HP, Philips − prostolinijny przepływ przez przetwornik
UWAGA: Do pozycji nr 1 i 2 wymagana bezpłatna próbka.
Poznań, dn.

## 42M
Pakiet nr 42
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar |  | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  | Długość [mm] | Dla rurek o rozmiarze I.D. [mm] |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych: • metal pokryty tworzywem medycznej jakości; • miękki koniec dystalny; • bez lateksu, bez ftalanów; • jałowa, jednorazowego użytku. | 340 | 5.0 - 8.0 | szt. | 50
2 |  | 370 | 6.0 - 11.0 | szt. | 50
3 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wygięta, CH 15 długość 600 mm pakowana pojedynczo sterylna typu Bugiie | 600 | CH 15 | szt. | 450
SUMA | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 43M
Pakiet nr 43
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Linia próbkowania CO2 dla pacjentów zaintubowanych z łącznikiem układu oddechowego z żeńskim złączem typu Luer, z oznaczeniem H do stosowana do rurki dotchawiczej- o średnicy > 4.0 mm kompatybilna z monitorem Philips Intelli Vue MP50 | szt. | 150
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 44 Próbki
Pakiet nr 44
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 10cm (4") na 244cm (96"). W komplecie z elementami mocującymi (2 gumki i 2 taśmy), polem sterylnym i żelem sterylnym Parker Laboratories a 20g. Opakowanie 20szt. | op. | 50
2 | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego – 84 cm (+/- 3cm), długość drugiego - 71cm(+/- 3cm). Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016. Ilość w opakowaniu 12szt. Wymagana próbka. | op. | 15
3 | Jednorazowy, sterylny pokrowiec na klawiaturę. Rozmiar 660 x 910 mm Ilość w opakowaniu 40 sztuk Wymagana próbka. | op. | 10
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Wymagana: Próbka bezpłatna 1 sztuka dla każdej pozycji
Poznań, dn.

## 45M
Pakiet nr 45
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar [mm] | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  | Długość [mm] |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Osłonki do głowic USG sterylne, jednorazowe do aparatu USG firmy BK MEDICAL-BK5000 | Laparoskopowe, bezlateksowe, sterylne osłonki jednorazowe dla głowicy USG laparoskopowej. Opakowanie zawiera 12 sztuk | 15,2 x 244 | op. | 5
2 |  | Śródoperacyjne, bezlateksowe, sterylne osłonki dla głowicy 9015oraz dla głowicy 9024 USG.Opakowanie zawiera 12 sztuk | 15,2 x 244 | op. | 10
3 |  | Jednorazowa, sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy USG typ 9015 Opakowanie zawiera 9 sztuk. | nie dotyczy | op. | 5
4 |  | Jednorazowa, sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy USG typ 9024.Opakowanie zawiera 9 sztuk. | nie dotyczy | op. | 5
SUMA | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 46M
Pakiet nr 46
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, sterylny, wykonany z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, z podwójnym dnem. Wyposażony w prowadnicę i samorozprężalny pierścień ułatwiający aplikację, oraz samozaciągającą, wytrzymałą nić do zamknięcia worka. Pojemność 560ml | szt. | 200
2 | Instrument ssąco-płuczący z rękojeścią posiadającą dwa przyciski oznaczone kolorystycznie (ssanie i płukanie), i rozgałęzionym na dwa drenem do podłączenia płynu. Ssak matowy, nie odbijający światła, z tępym zakończeniem, o końcówce 5 lub 10 mm, długości 33 lub 38 cm. Przewody miękkie, łatwe do rozdzielenia, o niskim stopniu skręcalności, wolne od ftalanów. | szt. | 30
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## 47M
Pakiet nr 47
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
2 | Wpinana elektroda jednorazowego uzytku dedykowana do kleszczyków o długości 25 cm do aparatu Ligasure VALLEYLAB LS-10 firmy Covidien.Elektroda z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3 mm | szt | 120
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga: Elerktroda musi zamykać naczynia do 7 mm: informacja potwierdzona badaniami oraz adnotacją w instrukcji obsługi IFU. Elektroda musi zamykać naczynia limfatyczne: informacja potwierdzona badaniami oraz adnotacją w instrukcji obsługi IFU. Zamykanie naczyń musi odbywać się na ciągłym badaniu oporności tkanki pomiedzy branszami narzędzia i na podstawie wyniku musi byc podawana odpowiednia ilość energii do skoagulowania tkanki. Wymagana mozliwość skoagulowania tkanki bez jednoczesnego przecięcia. Wymagane bezpłatne użyczenie generatora współpracującego z wyżej opisanym narzędziem.
Poznań, dn.

## 48M
Pakiet nr 48
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Jednorazowy nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion Compact Opakowanie zawiera 1 sztukę. | op. | 50
2 | Jednorazowy lokalizator narzędzi kompatybilny z systemem nawigacji Fusion Compact Opakowanie zawiera 1 sztukę | op. | 50
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 49M Próbki
Pakiet nr 49
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Wzierniki Cusco jednorazowe posiadające możliwość regulacji rozwarcia (śrubka gwintowana do regulacji rozwarcia) oraz możliwość zablokowania kontroli rozwarcia | S | szt. | 7500
2 |  | M | szt. | 4000
3 |  | L | szt. | 500
SUMA | [7 empty] | 0
Bezpłatne próbki po 1 szt. do każdej pozycji pakietu.
Poznań, dn.

## 50M Próbki
Pakiet nr 50
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Zaciskacz do pępowiny, dobrze trzymający, przy zamknięciu wydaje charaktrystyczny "klik" gwaratujący bezpieczne zamknięcie | szt | 5500
2 | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny, sterylny, jednorazowy, o ostrych nożykach (bez problemowe rozcięcie zaciskacza pępowiny) | szt | 700
3 | Sterylna osłona na przewody. Osłona musi cechować się łatwością zakładania, łatwością ściągania po zabiegu, nie powinna się odklejać podczas zabiegu, musi być wytrzymała. | szt | 2000
4 | Sterylna osłona na stolik MAYO. Osłona musi cechować się łatwością zakładania, łatwością ściągania po zabiegu, nie powinna się odklejać podczas zabiegu, musi być wytrzymała. | szt | 800
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Bezpłatna próbka (1 szt.) do każdej pozycji pakietu.
Poznań, dn.

## 51 M Próbki
Pakiet nr 51
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
[5 empty] | handlowa | katalogowy REF
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o śr. 4mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. | M | zestaw | 486
2 |  | L | zestaw | 120
3 |  | XL | zestaw | 60
4 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml pakowane po 2szt., wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia posiada specjalnie ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem. |  | zestaw | 240
SUMA | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Bezpłatna próbka (1 szt.) do każdej pozycji pakietu.
Poznań, dn.

## 52 M Próbki
Pakiet nr 52
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Butelka sterylna, jednorazowa gotowa do użycia z nakrętką, 80 ml | szt | 12000
2 | Smoczki do butelek dla noworodków,(0-6m-cy) nr 1; jałowe, standardowe,lateksowe, z nakrętką na butelkę;z odpowietrzaczem, dostosowane do gotowych preparatów mlecznych do spożycia ( Humana, Bebico, Beilon) | szt | 20000
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Bezpłatne probki po 3 szt.
Poznań, dn.

## 53 M Próbki
Pakiet nr 53
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Jednorazowy jałowy zestaw laryngologiczny składający się z: • wziernika nosowego z ergonomiczne wyprofilowaną rękojeścią i gładkim materiałem w części aplikacji, natomiast matowym w części rękojeści; • wziernika usznego MEDIUM 2mm, który jest matowo czarny w jego wewnętrznej powierzchni (zapobieganie refleksów i odbić światła podczas badania) • szpatułki zbudowanej ze sprężystego białego plastiku, której obszar aplikacji jest gładka (nie powoduje odruchu wymiotnego pacjenta) Zestaw pakowany sterylnie pojedynczo w pakiet foliowo-papierowy. Opakowanie zbiorcze zawiera 50 zestawów. | op. | 15
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Wymagane: bezpłatna próbki (po 1 szt.)
Oferowany produkt musi być bezwzględnie identyfikowalny przez numer REF znajdujący się w formularzu ofertowym jak i na opakowaniu produktu.

## 54
Pakiet nr 54
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Zestaw jednorazowych przewodów ssaka/irygatora z końcówką. Do pompy irygacyjnej AHTO firmy STRYKER | szt | 300
2 | Zestaw jednorazowych drenów do insuflacji i odsysania dymów do insuflatora firmy STRYKER - PNEUMOCLEAR | szt | 500
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0

## 55
Pakiet nr 55
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Przyklejona elektroda rurkowa Select do tubusów 7,5-9mm, powierzchnia klejenia 37x37,6mm, powierzchnia elektrody 1057mm² z przyklejoną elektrodą neutralną , jednorazowa, sterylizowana ETO do aparatu C2 firmy INOMED do neuromonitoringu. | szt | 50
2 | Sonda mikrowidełkowa 45mm prosta, wtyk bezpieczny 1,5mm, szerokość widełek 2mm, długość 3mm, długość części roboczej 45mm, długość całkowita 155mm z kablem 3000mm, jednorazowa, sterylizowane ETO. Do aparatu C2 firmy INOMED | szt | 50
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Poznań, dn.

## 56 Próbki
Pakiet nr 56
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa | Numer | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  |  |  | handlowa | katalogowy REF
1 | Klipsy polimerowe rozmiar ML kompatybilne z klipsownicą firmy GRENA 0301-04MLE, niewchłanialne jednorazowe z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej zawierające LOT, REF. Magazynek musi zawierać 6 klipsów. | magazynek | 300
2 | Klipsy polimerowe rozmiar XL kompatybilne z klipsownicą firmy GRENA 0301-04XLE, niewchłanialne jednorazowe z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej zawierające LOT, REF. Magazynek musi zawierać 6 klipsów. | magazynek | 200
SUMA | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Uwaga: Klipsy muszą zawierać samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: REF, LOT i datę ważności.
Zamawiający wymaga próbek (2 magazynki z każdego rozmiaru) jako przedmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie zgodności z SWZ