## P 1
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 1 Chirurgia minimalnie inwazyjna
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy/ kod produktu | Cena jednostkowa netto | Ilość | Jednostka | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1 | Zestaw dostępu przezskórnego w składzie: igła Chiba z końcówką Echo Tipo 22G/15 cm; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztywniaczem, które w połączeniu mają gładką, stożkowatą końcówkę bez krawędzi; prowadnik nitinolowy 0,018"/60 cm. Koszulka jest bardzo dobrze widoczna w rtg oraz posiada pokrycie hydrofilne |  |  | 5 | szt
2 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtaila z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec część drenującej; średnica 8,5 cFr lub 10,2, 12 lub 14 Fr dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg. Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych |  |  | 150 | szt
3 | Cewnik diagnostyczny z zagiętą końcówką wielkości 5Fr, dł. 40 cm, przystosowany do średnicy prowadnika 0,35" |  |  | 150 | szt
4 | Rozszerzadło standardowe rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 038 inch |  |  | 4 | szt
5 | Rozszerzadło hydrofilne rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 038 inch |  |  | 4 | szt
6 | Zestaw do drenażu przezskórnego, rozmiar 14 FR, długość 18 cm, dwukanałowy mechanizm umożliwia przepłukiwanie podczas drenażu; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, prowadnik, connecting tube z kranikiem umożliwiająca przedłużenie drenu i podłączenie go do worka, połączenie obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię, możliwość założenia cewnika metodą Seldingera lub jednostopniową, zapakowany sterylnie, opakowanie typu folia-papier |  |  | 8 | szt
7 | Igła wykorzystywana do dostępu w czasie procedur diagnostycznych i drenażu. Cewnik o średnicy 5,0 Fr umożliwia póżniejsze wprowadzenie środka kontrastowego i/lub prowadnika. Jałowe opakowanie typu papier-folia, jednorazowego użytku. |  |  | 8 | szt
8 | Prowanik hydrofilowy z miękką końcówką, zagięty - dł 12 cm, śrefnica 0,035", dł. prowadnika 145 cm lub prowadniki o dł. 80 cm |  |  | 3 | szt
9 | Prowadnik z miękką zagiętą końcówką, średnica 0,035", dł. 145 cm |  |  | 2 | szt
10 | Części dodatkowe - łącznik- dren- worek |  |  | 10 | szt
11 | Balon 6,6 Fr do usuwania złogów z dróg żółciowych. Balon jest dostosowany, średnica podczas rozprężania (8,5; 12; 15; 20 mm), kontrast podawany nad lub pod balonem, portem bocznym na 6 cm od początku noska w kanale prowadnika widoczny w RTG |  |  | 50 | szt
12 | Kleszcze jednorazowe kubełkowe śr. 2,4 mm dł. 160/230 cm z igłą lub bez - gastroskopowe/kolonoskopowe (1 op.20 szt. lub w przeliczeniu) |  |  | 5 | op
13 | Sześciogumkowe lateksowe zestawy do obliteracji żylaków przełyku, mechanizm spustowy działa za pomocą lnianego cięgna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem, liczba czarnych gumek max 6 szt. w zestawie |  |  | 5 | op
14 | Trójkanałowy papilotom igłowy 7 Fr dł. regulacji igły 4 do 7 mm |  |  | 100 | szt
15 | Trójkanałowy papilotom z owalnym końcem - atraumatyczny, cięciwa tnąca 25 mm, monofilament z protekcją |  |  | 150 | szt
16 | Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną końcówką prostą/zagiętą lub zakończoną pętlą, średnice 0.035 cala , o minimalnej długości 190-260 cm |  |  | 5 | szt
17 | Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 5 cm końcówką, średnice 0.035 / 0.025 / 0.021 cala, proste / pętle o minimalnej długości 500 cm (+/- 20 cm) |  |  | 100 | szt
18 | Zestawy do wprowadzenia protez plastikowych średnicy 8,5 Fr/10 Fr, zestaw składa się z cewnika prowadzącego widocznymi znacznikami w RTG i popychacza, długość 160 cm +/- 20 cm, otwór boczny na końcu |  |  | 500 | szt
19 | Protezy do dróg żółciowych, proste, rozmiar średnica 7 - 10 Fr, długość 5/7/9/12/15 cm |  |  | 50 | szt
20 | Protezy pigtail, rozmiar średnica 5 - 7 do 10 Fr, długość 5-15 cm |  |  | 50 | szt
21 | Protezy trzustkowe, rozmiar średnica 3/5/7 Fr, długość 5/7/9/12/15 cm |  |  | 150 | szt
22 | Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, nitinolowa niepowlekana, nieskracająca się w trakcie rozprężania. System wprowadzający o średnicy maksymalnej 5 Fr (+/- 2 Fr), długość zestawu 75 cm lub 200 cm (+/- 10 cm), z protezami średnicy 8 i 10 mm i długości 10 cm i 12 lub 4 cm/6 cm/8 cm. Zestaw do wprowadzania musi współpracować z prowadnicami o długości 195 cm (+/- 10 cm), lub prowadnicami 500 cm (+/- 20 cm) i średnicy 0.035 cala. |  |  | 2 | szt
23 | Protezy przełykowe, samorozprężalne nitinolowe, stent pokryty silikonem od zewnątrz i wewnątrz w całości lub częściowo. Markery RTG widoczne na zestawie, wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 24 Fr, giętki, przeźroczysty, zbrojony wewnętrznie. Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykanie protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Blokada, zabezpieczenie przed wypadnięciem protezy, dodatkowo pętla do repozycji stentu na jednym lub obu końcach. Średnice protez - kołnierz 25 mm w miejscu fiksacji, trzon 20 mm w miejscu zwężenia, długości protez 8 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm. |  |  | 2 | szt
24 | Protezy jelitowe, samorozprężalne nitinolowe, stent nie pokryty. Markery RTG/endoskopowe widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 10 Fr, giętki, przeźroczysty, zbrojony wewnętrznie.Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykanie protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Blokada, zabezpieczenie przed wypadnięciem protezy, dodatkowo pętla do repozycji stentu na jej końcu. Średnice protezy 25 do 30 mm, długość protezy 6/8/10 cm i dwunastnicza śr. protez 22 do 27 mm, dł. protezy 6/9/12 cm. |  |  | 2 | szt
25 | Mechaniczne poszerzadła do dróg żółciowych, temperowane od 5/7/8,5 do 10 Fr |  |  | 150 | szt
26 | Pompy ciśnieniowe do wypełniania balonów |  |  | 2 | szt
27 | Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych, dwukanałowe do prowadnika 0.035 cala śr. Szczotki 1,5-3 mm |  |  | 10 | szt
28 | Ciśnieniowe balony do poszerzania dróg żółciowych, średnicy 4 do 6 mm/ 8 do 10 mm, balony mogą pracować z prowadnicami krótkimi i długimi. |  |  | 3 | szt
29 | Ciśnieniowe balony HERKULES do zwężeń przełykowych, długość 8 cm balony z regulacją w trzech średnicach w przedziale 8-20 mm, możliwość użycia prowadnika. |  |  | 5 | szt
30 | Ciśnieniowe balony HERKULES do zwężeń jelitowych, długość 5,5 cm, balony z regulacją w trzech średnicach w przedziale 8-20 mm, możliwość użycia prowadnika. |  |  | 5 | szt
31 | Balon żołądkowy System BIB - gwarantowane 6 miesięcy |  |  | 2 | szt
32 | Balon żołądkowy 365 - gwarantowane 12miesięcy |  |  | 40 | szt
33 | Prowadnica metalowa śr. 0,035-0,038 cala, maksymalna długość 200-250 cm, 5-9 cm końcówka giętka (oliwka) sztywny początek i środek prowadnika. |  |  | 10 | szt
34 | Kompletny zestaw do endoskopowej gastrostomii średnica silikonowego cewnika 8/10-24 Fr 10 |  |  | 50 | szt
35 | Cystostom do drenażu endoskopowego |  |  | 5 | szt
36 | Endoskopowy marker na bazie pierwiastka węgla, nie wchłaniany przez organizm 10x5 ml z końcówką luer. |  |  | 3 | szt
37 | Zestaw pętli do polipektomii, mini-max owal |  |  | 10 | szt
38 | Cewnik endoskopowy jelitowy zakładany po prowadniku dł.260 cm śr. 0.035" przez kanał roboczy. Cewnik śr. 8/10 Fr. Długość 240 cm |  |  | 5 | szt
39 | Prowadnica do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 5-25 cm końcówką. Średnice 0,035 - 0,018 cala, proste / pętle o minimalnej długości 450 cm (+/- 50 cm) |  |  | 20 | szt
40 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrasonografii 19 G |  |  | 30 | szt
41 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrasonografii 22/25 G |  |  | 10 | szt
42 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrasonografii 19/20/22/25 G |  |  | 20 | szt
43 | Hemospray - urządzenie hemostatyczne do tamowania krwawień w układzie pokarmowym. Zestaw gotowy do użycia. rękojeść z proszkiem - hemostatykiem podawanym ciśnieniowo przez cewnik o średnicy 7 Fr i 10 Fr długości narzędzia 220-230 cm . |  |  | 5 | szt
44 | Kosz do litotrypsji planowej po prowadniku, współpracuje z krótkim prowadnikiem, metalowy, 2x4 cm, 3x6 cm, kompatybilny z mechanicznym ręcznym litotryptorem |  |  | 20 | szt
45 | Aspirator igłowy i grasper do opróżniania balonu żołądkowego: jednorazowy endoskopowy aspirator igłowy dedykowany do nakłucia balonu wewnętrz żołądkowego i usunięcia wypełniającego go roztworu soli za pomocą standardowego odsysacza. |  |  | 40 | szt
46 | Zestaw do przeznosowego drenażu dróg żółciowych 250cm/ 7fr ENBD-7 do prowadnika 0,035’’ |  |  | 10 | szt
47 | Zestaw do przeznosowego drenażu trzustki 250 cm/ 5 fr do prowadnika 0,035" |  |  | 10 | szt
48 | Samorozprężalny stent do dróg żółciowych, średnica stentu 8mm, 9 mm, 10mm lub 12 mm, długość 4cm lub 6cm lub 8cm, wielkość koszulki 6Fr, długość 40cm, akceptujący prowadnik 0.035 inch; • Przeznaczony do palitywnego leczenia nowotworów złośliwych w drogach żółciowych. • Samorozprężalny, nie skręcający się stent nitinolowy zapewnia odporność na ściskanie i z łatwością dostosowuje się do anatomii przewodu żółciowego bez zapadania. • Na obu końcach stentu znajdują się cieniodajne znaczniki, ułatwiające uwidocznienie położenia stentu podczas fluoroskopii - cztery złote markery położone z obu końców stentu • Koszulka Flexor 6Fr zapewnia maksymalną elastyczność bez splątania lub nacisku, • Końcówka „shelf-less” przeznaczona do płynniejszego usuwania koszulki przez umieszczony stent, Dostarczany jałowy, do jednorazowego użytku |  |  | 15 | szt
RAZEM

## P 2
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 2 Chirurgia minimalnie inwazyjna
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy/ kod produktu | Cena jednostkowa netto | Ilość | Jednostka | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1 | Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; w dwóch wersjach: centralnie gięta i z zagięciem dwunastniczym, o średnicach 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm); 8,5 Fr ( o średnicy wewnętrznej 2,1 mm) i 10 Fr ( o średnicy wewnętrznej 2,3 mm) |  |  | 500 | szt
2 | Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych w kształcie podwójnego Pigtail z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; o średnicach 7 Fr (o średnicy wewnętrznej 1,7 mm); i 10 Fr ( o średnicy wewnętrznej 2,3 mm) |  |  | 10 | szt
3 | Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym, pancerzu, koszyk trapezoidalny, współpracójący z prowadnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3,2 mm; rozmiary kosza: 1,5x3; 2x4; i 3x6 cm |  |  | 5 | szt
4 | 7 gumkowe zestawy do podwiązywania żylaków przełyku; nie zawierające latexu ani innych substancji mogących powodować ryzyko alergii; gumki w kolorze niebieskim; gumki zamontowane po proksymalnej stronie głowicy nie powodujące "obrazu tunelowego" w obrazie endoskopowym; uwalnianie gumki sygnalizowane słyszalnym i wyczuwalnym "kliknięciem" pokrętła uwalniającego; system uwalniający oparty na jednej cienkiej nici. |  |  | 40 | szt
5 | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; pakowany po 1 szt. |  |  | 20 | szt
6 | Prowadniki do ERCP, z końcówką hydrofilną 5cm, z końcówką hydrofilną 10cm, zawierającą wolfram; z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; dwukolorowy; średnice: 0,035"- końcówka prosta i zagięta; sztywność standardowa i usztywniona; długość 260, 450 cm pakowany po 2 szt. (łącznie 1000szt lub w przeliczeniu) |  |  | 1000 | szt
7 | Platynowy stent samorozprężalny do protezowania łagodnych zwężeń dróg żółciowych, widoczny w RTG, końce drutów zagięte w pętle; pokrywany, pokrycie z wytrzymałego polimeru; z możliwością otwarcia stentu do 80% i w razie potrzeby możliwość zamknięcia, zmiany pozycji lub całkowitego usunięcia; średnica stentu 10 mm, długości: 4, 6 i 8 cm; zamontowany na systemie wprowadzającym o średnicy max 8,5 Fr |  |  | 100 | szt
8 | Samorozprężalne protezy metalowe do protezowania zwężeń dróg żółciowych; wykonane z wysokiej jakości stopów stali szlachetnej, pełne otwarcie po upływie 48 godz. od momentu założenia; pokrywane tworzywem Premalume ograniczającym wrastanie tkanek i zapobiegającym okluzji; z możliwością otwarcia 80% protezy i w razie konieczności jej złożenia, zmianę pozycji i ponowne uwalnianie, proteza bardzo dobrze widoczna w RTG; długość 194 cm; długości protez: 40, 60, 80 mm; średnica 10 mm |  |  | 10 | szt
9 | Samorozprężalne protezy metalowe do protezowania zwężeń dróg żółciowych; wykonane z wysokiej jakości stopów stali szlachetnej, pełne otwarcie po upływie 48 godz. od momentu założenia; w wersji niepokrywalnej; z możliwością otwarcia 80% protezy i w razie konieczności jej złożenie, zmianę pozycji i ponowne uwalnianie, proteza bardzo dobrze widoczna w RTG; długość 194 cm; długość protez 40, 60, 80 mm; średnica 10 mm |  |  | 30 | szt
10 | Bardzo sztywny prowadnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu; do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego; średnica 0,038 in; długość 260 cm, końcówka prosta; z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia |  |  | 2 | szt
11 | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania zwężeń drógżółciowych; z zaokrąglonymi końcami; długość balonu 2 - 4 cm; średnica 4 - 10 mm; współpracujący z prowadnikiem 0,035" o długości 260 cm |  |  | 5 | szt
12 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowojelitowych; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku ( prowadnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5,5 cm, średnica balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18 i 18-20 mm, długość robocza 240 cm, balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm |  |  | 3 | szt
13 | Urządzenie do pompowania balonów; pozwalające na inflację cieczą w zakresie ciśnień 1-20 ATM, w komplecie z manometrem, kranikiem i giętkim drenem przyłączeniowym |  |  | 2 | szt
14 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu o średnicy 0,16, dł. robocza min.240 cm, średnica otwartej pętli: 27, 33 mm, średnica osłonki 2,4 mm dostępne kształty: hexagonal (27 mm), okrągła (33 mm). Wewnętrzne strony osłonki pokryte tworzywem Polyglide. (opakowanie 10 szt.) |  |  | 70 | opakowania
15 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 2,4 mm - 2,8 mm, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, z ząbkami lub bez, z możliwością biopsji stycznej, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi, do wyboru: z igłą i bez igły, dwa rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne), współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm - |  |  | 1000 | szt
16 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 19 Ga |  |  | 200 | szt
17 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 22 Ga |  |  | 50 | szt
18 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 25 Ga |  |  | 10 | szt
19 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): - igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, - igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), - igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, - osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, - mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, - regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8 cm, - dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm. |  |  | 150 | szt
20 | Samorozprężalny stent do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych, z możliwością implantacji pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej, wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość 8,10 mm, średnice światła stentu 6,8,10,15 mm, wyposażone w kołnierze znajdujące się na obu końcach stentu, system wprowadzający, średnica max: 10,8 Fr, Wyposażony w markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym. Kompatybilny z kanałem roboczym min. 3,7 mm, jednobiegunowa wtyczka służąca do połączenia z generatorem elektrochirurgicznym. |  |  | 1 | szt
21 | Stent do protezowania zwężeń jelitowych: - dostępny w wersji do jelita grubego i dwunastnicy, - wykonany z nitinolu,- posiadający kołnierz o powiększonej średnicy ograniczający ryzyko migracji, - średnica stentów jelitowych: 22 mm i 25 mm, - średnica stentów dwunastniczych: 22 mm, - dostępne trzy długości stentów : 5-6 cm, 7-9 cm i 10-12 cm, - zamontowany na zestawie wprowadzającym pozwalającym na jego implantację przez kanał endoskopu o śr. 3,7 mm (max srednica systemu wprowadzającego - 10 Fr) i wyposażonym w system markerów RTG określających miejsce rozprężenia stentu, - z możliwością otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania. |  |  | 5 | szt
22 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych: - zestaw z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, - zestaw fabrycznie zmontowany, zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, - zestaw współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035", - dostępne długości protez: 5,7,10,12 i 15 cm, - dostępne średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11,5 Fr |  |  | 50 | szt
23 | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku: - z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 stopni), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru, - rękojeść wyposażona w hamulc/blokadę utrzymania zagięcia cewnika, - Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, - długość robocza 200 cm, - długość noska 5 mm, - dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm, - dostepne średnice końcówki dystalnej: - 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018" do 0.035"), - 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018" do 0.025"), - dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji. |  |  | 400 | szt
24 | Trójkanałowy sfinkterotom: - z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, - długość robocza 200 cm, - długość noska 5 i 20 mm, - długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, - współpracujący z prowadnikiem 0.035" |  |  | 500 | szt
25 | Trójkanałowy balon do ekstrakcji złogów: - balony o zmiennej średnicy, - dostępne trzy rozmiary: 9-12, 12-15, 15-18 mm, - dostepne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu,- współpracujące z prowadnikiem 0,035", - w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. |  |  | 70 | szt
26 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą lub zagiętą w rozmiarach: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 Fr; zestaw zawiera: dren z nakładką prostą lub zagiętą zakończoną niskoprofilowanym balonem (do wyboru), strzykawka, komplet gazików 10x10 cm, żel do ułatwienia wprowadzania. |  |  | 5 | szt
27 | Stent trzustkowy pigtail lub prosty, średnica 3, 4, 5, 7 Fr, długość 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm |  |  | 10 | szt
28 | Urządzenie typu zęby aligatora/zęby szczura do usuwania protez plastikowych |  |  | 500 | szt
29 | Szczotka jednorazowego użytku - jedna strona do kanału, druga strona do zaworu: - długość kateteru 240 cm, średnica 1.65 mm; długość szczotki kanałowej 13 mm, średnica 5 mm, długość szczotki gniazdowej 40 mm, średnica 10 mm op. 50 szt. |  |  | 50 | opakowania
RAZEM

## P 3
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 3 Chirurgia minimalnie inwazyjna
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy/ kod produktu | Cena jednostkowa netto | Ilość | Jednostka | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1 | Proteza samosprężalna, przełykowa o dł. 80, 110, 140, 170 mm, śr. 20 mm, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 20 mm i śr. 26 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18F |  |  | 30 | szt
2 | Proteza samosprężalna o dł. 90, 110, śr. 18 mm przełykowa, asymetryczna , pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 10/20 mm, śr. 24 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18F |  |  | 2 | szt
3 | Proteza samorozprężalna do przełyku, dł. całkowita 80, 120 mm, śr. w środku 22 mm , śr. Na końcach 26 mm, pokryta silikonem, posiada dodatkową grubszą warstwę silikonu na zewnątrz; długość aplikatora 70 cm, średnica 9 mm; kompatybilna z prowadnicą 0.038", wykonana z nitynolu; posiada 12 znacznikó widocznych w promieniach RTG, posiada 1 lasso do repozycjonowania , wykonane z polipropylenu; posiada po 1 kołnierzu zapobiegającemu migracji na końcówce dystalnej i proksymalnej o długości 20 mm |  |  | 2 | szt
4 | Proteza samorozprężalna dojelitowa niepokrywana, wprowadzana przez kanał roboczy endoskopu (through-thescope TTS), długość 80, 110, 140 mm, średnica 22 mm; aplikator o długości 230 cm i średnicy 3,3 mm |  |  | 2 | szt
5 | Proteza samorozprężalna o dł. 90, 120, 160 mm, śr. 22 mm, przełykowa z zastawką antyrefluksową, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 20 mm, śr. 28 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24F |  |  | 2 | szt
6 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z igłą; łyżeczki owalne o powiększonej objętości; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. |  |  | 5 | op
7 | Proteza do drenażu trzustkowego - samorozprężalna; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 16mm, długość robocza 22mm lub 32mm, długość całkowita 30mm lub 40mm, średnica kołnierzy 28mm, szerokość kołnierzy po 4mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu; |  |  | 30 | szt
8 | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 14mm, długość robocza 22mm, długość całkowita 30mm, średnica kołnierzy 26mm, szerokość kołnierzy po 4mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu; |  |  | 30 | szt
9 | Stent polietylenowy 7 Fr, dwuwarstwowy, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, odległość między listkami 50,70,90,120,150 mm, prosty lub z zagięciem środkowym lub dwunastniczym |  |  | 25 | szt
10 | Stent polietylenowy 8,5 Fr, dwuwarstwowy, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, odległość między listkami 50,70,90,120,150 mm, prosty lub z zagięciem środkowym lub dwunastniczym |  |  | 25 | szt
11 | Stent polietylenowy 10 Fr, dwuwarstwowy, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, odległość między listkami 50,70,90,120,150 mm, prosty lub z zagięciem środkowym lub dwunastniczym |  |  | 30 | szt
12 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0.035" długość robocza 4500 mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długośći 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 100 | szt
13 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0.025" długość robocza 4500 mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długośći 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 10 | szt
14 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0.035" długość robocza 2700 mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długośći 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 200 | szt
15 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0.035" długość robocza 2700 mm, giętka zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długośći 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 20 | szt
16 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0.025" długość robocza 2700 mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długośći 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 5 | szt
17 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0.025" długość robocza 2700 mm, giętka zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długośći 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 2 | szt
18 | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035", zakończony krótkim zwężeniem z dużym otworem dystalnym; średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; 6 szt. w opakowaniu |  |  | 10 | op
19 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15 mm, 18 mm, 20,0 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu poniżej / poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzi 195 (+,- 5 cm) maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 3,15 mm; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest do prowadnicy na całej długośvci lub od 35 cm końcówki dystalnej; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy |  |  | 50 | szt
20 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu poniżej / poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzi 195 (+,- 5 cm) maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7 mm; kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest do prowadnicy na całej długośvci lub od 35 cm końcówki dystalnej; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy |  |  | 400 | szt
21 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końxcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluroskopowym RTG; posiada zaczep C; długość narzędzia 1700 mm; długość igły 5 mm, średnica igły 0,2 mm; igła na długości 3 mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną CleverCut zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5 Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89 mm0; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. |  |  | 50 | szt
22 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacjyjną warstwą ochronną CleverCut zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długośc narzędzia 1700 mm; długość noska 7 mm; długość cięciwy 25 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5 Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89 mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. |  |  | 50 | szt
23 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; śzerokość rozłożonego koszyka 20 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. |  |  | 50 | szt
24 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcje rotacji; narzędzie posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. |  |  | 50 | szt
25 | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 30, 35, 40 mm, długość balonu 100 mm; długość robocza narzędzia 1000 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; maksymalne ciśnienie 1,3 ATM; posiada wbudowany drut usztywniający na całej długości widoczny w promieniach RTG zakończony kulką umieszczoną 2 cm od końca dystalnego balonu; na końcu dystalnym narzędzia znajduje się zwężana, giętka końcówka o długości 2 cm ułatwiająca przejście przez zwężenie; 1 szt. w opakowaniu. |  |  | 50 | szt
26 | Balony do poszerzania przełyku o parametrach - trójstopniowe o średnicach 6-7-8 mm; 8,5-9, 9-10,5 mm i długość 90 mm; długość narzędzia 190 cm do kanału roboczego 2,8 mm; do każdego balonu dołączona informacja przy jakim ciśnieniu jaka jest średnica balonu |  |  | 2 | szt
27 | Balony do poszerzania przełyku o parametrach - trójstopniowe o średnicach 11-12-13 mm; 13,5-14,5-15,5 mm i długość 80 mm; długość narzędzia 190 cm do kanału roboczego 2,8 mm; do każdego balonu dołączona informacja przy jakim ciśnieniu jaka jest średnica balon |  |  | 1 | szt
28 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm, długość balonu 20, 40 mm; do prowadnicy 0.035" |  |  | 5 | szt
29 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 6 mm, długość balonu 20, 40 mm; do prowadnicy 0.035" |  |  | 5 | szt
30 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 8 mm, długość balonu 20, 40 mm; do prowadnicy 0.035" |  |  | 5 | szt
31 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7 Fr, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, zestaw składa się z cewnika popychającego, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 20 | szt
32 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 Fr, typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym z końcówką dystalną protezy , minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 100 | szt
33 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10 Fr, typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym z końcówką dystalną protezy , minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 300 | szt
34 | Urządzenie do pompowania balonów do poszerzania dróg żółciowych ze wskaźnikiem kontroli ciśnienia, jednorazowe |  |  | 1 | szt
35 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych; uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzęzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; w opakowaniu 5 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi. |  |  | 2 | op
36 | Pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzęzia 2300 mm, maksymalnaśrednica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 szt. w oddzielnych sterylnych pakietach. |  |  | 10 | op
37 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm-4,2 mm (50 szt.w opakowaniu) |  |  | 20 | op
38 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm-1,5 mm (10 sztuk w opakowaniu) |  |  | 40 | op
39 | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopów; średnice kanałów endoskopów 1,2 mm-6 mm; 50 sztuk w opakowaniu. |  |  | 1 | op
40 | Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu TJF-Q180V (opakowanie zawiera 50 szt.) |  |  | 2 | op
41 | Zawór biopsyjny jednorazowego użytku do gastro, kolano i duodenoskopów Olympus . Opakowanie zawiera 20 szt. indywidualnie sterylne pakowanych. |  |  | 500 | op
42 | Zaworki biopsyjne opakowanie 20 szt. |  |  | 2 | op
43 | Balony lateksowe do endoskopów ultrasonograficznych (op.20 szt.) |  |  | 5 | op
44 | Filtr pompy ssącej opakowanie 10 szt. |  |  | 1 | op
45 | Dren do pompy OFP opakowania 10 szt |  |  | 5 | op
46 | Przyłącze do płukania opak..10 szt. |  |  | 20 | op
47 | Jednorazowy obcinak do pętli nylonowych 1 szt. |  |  | 1 | szt
48 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900 mm, długość szczoteczki 10 mm, średnica szczoteczki 3 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; średnica włosia 0,14 mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki, posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89 mm (0,035") na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 15 | szt
49 | Igły do ostrzyknięć DIS.INJ.NEEDL (5P) |  |  | 10 | op
50 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; igła o średnicy 19G lub 22G lub 25G, ostrze typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony. Regulowana osłona od 0 do 5 cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, gługość igły 80mm; średnica kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie 5szt. lub w przeliczeniu. |  |  | 20 | op
51 | Przyłącze do płukania/ przyłącze pomocnicze doprowadzające wodę |  |  | 20 | szt
52 | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu |  |  | 2 | op
53 | Jednorazowe szczypce chwytające (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 7,2mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1745mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | 20 | szt
RAZEM

## P 4
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 4 Zestawy do zabiegów endoluminarnego zmniejszania żołądka
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy/ kod produktu | Cena jednostkowa netto | Ilość | Jednostka | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1 | Endoskopowy system zakładania szwów |  |  | 100 | szt
2 | Szwy polipropylenowe |  |  | 400 | szt
3 | Urządzenie zaciskające szwy |  |  | 400 | szt
4 | Urządzenie do ściągania ściany żołądka w szew |  |  | 100 | szt
5 | Endoskopowy system dostępu OverTube |  |  | 100 | szt
RAZEM

## P 5
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 5 Gąbki do endoskopów
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy/ kod produktu | Cena jednostkowa netto | Ilość | Jednostka | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1 | Gąbka niejałowa, chłonna, służąca do wstępnego czyszczenia endoskopu po zakończonej procedurze, przeznaczona do namaczania w wodzie i/lub roztworze czyszczącym, kształt owalny z otworem w środku, pozwalającym na ochronę końcówki dystalnej endoskopu w trakcjie transportu (op 50szt lub w przeliczeniu, łącznie 1000szt) |  |  | 1000 | szt
RAZEM

## P 6
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 6 Środek do podnoszenia warstwy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy/ kod produktu | Cena jednostkowa netto | Ilość | Jednostka | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto
1 | Środek do podnoszenia warstwy przedśluzówkowej , op = 10szt (lub w przeliczeniu) w formie strzykawki |  | opak | 10
RAZEM