Numer postępowania:

SR/XV-270-22-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 6

## RESPIRATOR NOWORODKOWY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR NOWORODKOWY – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Respirator dla noworodków i dzieci od minimum 0,3 kg do 30 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Respirator umieszczony na podstawie jezdnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość późniejszego zamocowania respiratora na półce kolumny z możliwością odłączenia ekranu respiratora od jednostki głównej urządzenia i zamocowania oddzielnie, na szynie kolumny powyżej jednostki respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| ZASILANIE RESPIRATORA |
| 9. | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,0 – 6,0 bar | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Przewody zasilania gazowego o dł. min. 3 m. do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania akumulatorowego przez użytkownika w trakcie pracy urządzenia, bez użycia narzędzi, bez udziału serwisu – baterie w postaci wkładanych do respiratora modułów | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja ( 10%, 50 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Wbudowany port dla zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| RODZAJE WENTYLACJI |
| 17. | Wentylacja z zadaną objętością | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Wentylacja wspomagana objętościowo typu VS | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Wentylacja typu Bilevel lub Bi-vent | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Wentylacja typu APRV | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Wentylacja nieinwazyjna typu nosowy CPAP | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Oprogramowanie do wentylacji NAVA lub tryb wentylacji VPS (Variable Pressure Support) | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Wbudowane oprogramowanie do wentylacji neuronalnie sterowanej NIV NAVA | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 31. | Tryb wentylacji wysokim przepływem z płynnym ustawieniem przepływu min. od 1 do 30 l/min oraz regulacją stężenia tlenu, zapewniający podaż nawilżonego i ogrzanego gazu do pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Możliwość prowadzenia wentylacji z wysoką częstotliwością HFO | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Częstość HFO w zakresie min. 5 - 20 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Amplituda HFO w zakresie min. 1 – 80 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych min. 5 – 40 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu przepływem | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem w szerokim zakresie min. -1 do -20 cmH2O | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 39. | Oprogramowanie do regulacji ręcznej wyzwalania oddechu bazującego na odczycie elektrycznej aktywności przepony konieczne dla zapewnienia lepszej synchronizacji u pacjentów mających trudności w odzwyczajaniu od respiratora oraz konieczne dla uniknięcia zafałszowań i artefaktów zdarzających się przy wyzwalaniu pneumatycznym | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 40. | Na wyposażeniu: Urządzenie do odczytu elektrycznej aktywności przepony (dopuszczone są zarówno rozwiązania w postaci modułów sprzętowych montowanych bezpośrednio w respiratorze i pozwalających na prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony jak również niezależne od respiratorów urządzenia pozwalające na odczyt elektrycznej aktywności przepony i umożliwiające prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony na swoim ekranie) lub urządzenie do wizualizacji procesów wentylacji wykorzystujące elektryczną tomografię impedancyjną wyposażone we wszystkie akcesoria potrzebne do zastosowania opisanej funkcjonalności | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Funkcja natlenowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Funkcja wstrzymania na wdechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Funkcja wstrzymania na wydechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Funkcja automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY NASTAWIANE |
| 47. | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-150 oddechów./min | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 2 - 350 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 w trybie VC i PC | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Możliwość regulacji czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 0-60 cmH2O) | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0-60 cmH2O) | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | PEEP/CPAP minimalny zakres 1- 50 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Programowalne przez użytkownika zakresy alarmowe | Tak |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY WYŚWIETLANE |
| 57. | Monitor do obsługi respiratora przez ekran dotykowy i obrazowania parametrów wentylacji o przekątnej ekranu minimum 15 cali, z regulacją kąta nachylenia i możliwością obrotu monitora o 360 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Monitor z automatyczną regulacją jasności w stosunku do zmieniającego się natężenia światła w pomieszczeniu | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przy pomocy ograniczającego koszty, nie wymagającego okresowej wymiany elektronicznego czujnika tlenu ( nie chemicznego/galwanicznego ) | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Ciśnienie PEEPcałkowity (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Podatność statyczna oraz podatność dynamiczna (wartości cyfrowe) | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Opory wdechowe i opory wydechowe (wartości cyfrowe) | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas Przepływ /czas Objętość / czas Pętle: Ciśnienie/objętość Przepływ/objętość | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| ALARMY |
| 80. | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Braku zasilania w tlen | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Braku zasilania w powietrze | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Wysokiej częstości oddechów | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Bezdechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 89. | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora – min. 1000 zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 91. | Układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku wbudowany w respirator niwelujący tworzenie dodatkowej przestrzeni martwej | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Odporny na uszkodzenia układ pomiarowy przepływu typu ultradźwiękowego | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 93. | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | System nebulizacji sterowanej z pozycji ekranu respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Pomiar EtCO2, VtCO2, VCO2 - pomiar w strumieniu głównym, wyświetlanie krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Nawilżacz aktywny wraz z systemem mocowania do respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Płucko testowe wielokrotnego użytku na każdy aparat (autoklawowalne) | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 6: Respirator noworodkowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator noworodkowy | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |