Numer postępowania:

SR/XV-270-22-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 1

## STÓŁ OPERACYJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STÓŁ OPERACYJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE, WYPOSAŻENIE |
| 5. | Stół operacyjny przystosowany do zabiegów laparoskopowych oraz chirurgii ogólnej. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Stół wyposażony w niezbędne akcesoria lub okablowanie umożliwiające rozpoczęcie pracy. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Kolumna stołu pokryta panelami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza aby górna obudowa kolumny wykonana była z tworzywa sztucznego. Stół bez gumowej osłony w postaci miecha lub harmonijki łączących kolumnę z blatem. Zamawiający dopuszcza małą osłonę siłownika wykonaną z elastycznego tworzywa lub gumy. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Pozioma podstawa stołu pokryta jednolitą obudową z laminatu odpornego na zarysowania i uderzenia lub ze stali nierdzewnej. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Podstawa stołu jednolita, bez elementów wystających. Jedyny dopuszczalny element wystający to dźwignia hamulca do blokowania kół. Nie dopuszcza się przeróbek lub samodzielnych modyfikacji wprowadzonych do podstawy wyprodukowanej przez producenta (fabryki) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania ręczny 1 szt. Pilot z możliwością ładowania za pomocą dedykowanego przewodu podłączanego do stołu lub ładowarki sieciowej dostarczonych w komplecie. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Stół wyposażony w min. trzy podwójne koła min. 10 cm z możliwością ich blokowania centralnie za pomocą pedału lub za pomocą pilota. Wszystkie koła skrętne, niezabudowane w podstawie jezdnej, widoczne, łatwe w czyszczeniu. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Akumulatory wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania umieszczenia wskaźnika naładowania baterii w podstawie stołu ze względu na utrudnioną obserwację stanu baterii. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Blat stołu złożony z następujących segmentów: -Odejmowany segment plecowy przedłużający z możliwością instalacji tego segmentu od strony głowy jak również od strony segmentu podnóżków, -Płyta plecowa dolna, -Segment siedziska, -Segment podnóżków dwuczęściowy rozchylany na boki. Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Zamawiający nie dopuszcza stosowania segmentów z systemem hakowym oraz z koniecznością dokręcania śrub. Wyjątek może stanowić segment podgłówka. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Szerokość blatu bez szyn bocznych: 520 – 560 mm. Szerokość blatu z szynami bocznymi: 570 - 620 mm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień lub poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Zamawiający dopuszcza nieprzezierny podgłówek. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Funkcje regulowane manualnie: -Regulacja pochylenia podnóżków w zakresie min. -90˚ do 0˚ -Rozchylenie podnóżków w na boki w zakresie min. 180˚ +/-5˚ | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Funkcje regulowane pilotem sterującym: -Wysokość blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) -Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/35˚ -Przechyły boczne w zakresie ≥ 20˚ -Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40˚ do +70˚ -Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku -Pozycja flex - za pomocą jednego przycisku -Pozycja reflex - za pomocą jednego przycisku -Pozycja normalna/odwrócona -Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300 mm Możliwość zapamiętania min. 8 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Pilot zdalnego sterowania z podświetlanymi graficznymi elementami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. Pilot sterujący wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o co najmniej: -stanie naładowania akumulatorów pilota -osiągniętej maksymalnej pozycji blatu lub kolumny -osiągniętej pozycji „0” -kącie pochyleń Trendelenburga, antyTrendelenburga, pochyleń bocznych, płyty plecowej. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Dodatkowy panel sterujący zintegrowany w kolumnie stołu operacyjnego. Obsługa panelu wymagająca jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Panel sterujący umieszczony na prawej lub lewej stronie kolumny. Zamawiający nie dopuszcza paneli umieszczonych pod blatem stołu od strony głowy czy nóg pacjenta. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący: -Wysokość blatu -Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga -Przechyły boczne -Pozycja płyty plecowej | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 21. | Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach bezszwowe, antystatyczne, o grubości minimum 70 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace z tzw. „pamięcią kształtu”. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 22. | Materace w pełni przezierne dla RTG. W części segmentu siedziska i segmentu pleców materac jednoczęściowy, całościowo wspólnie pokrywający oba segmenty stołu lub materac dzielony na segment siedziska i pleców. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu, zarówno od strony głowy jak i podnóżka. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Udźwig stołu: Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 350 kg Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu w pozycji odwróconej min. 250kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 25. | Podpora pod rękę ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym dowolne pozycjonowanie podpory oraz zacisk do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu. Podpora wyposażona w dwa pasy do mocowania ręki – 2 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 26. | Uchwyt do mocowania akcesoriów – 6 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 27. | Wieszak na kroplówkę – 1 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Ekran anestezyjny – 1 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 29. | Pas do przypinania ciała pacjenta – 1 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 30. | Ramka zapory bocznej mocowana za pomocą dedykowanego uchwytu do szyn bocznych blatu. Ramka posiadająca możliwość regulacji wysokości, obrotu wokół osi pionowej oraz regulacji długości ramienia; ramka wyposażona w gniazdo do mocowania poduszki zapierającej z blokadą śrubową – 2 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 31. | Poduszka zapory bocznej o wymiarach min. 110x160mm – 1 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Poduszka zapory bocznej o wymiarach min. 80x80mm – 1 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 34. | Podgłówek uchylny, z szynami bocznymi, regulacja podgłówka możliwa za pomocą jednej ręki - 1 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 35. | Wózek na akcesoria wyposażony w minimum dwa koszyki, wózek na kółkach, wymiary wózka min. 800 mm szerokości, min. 1400 mm wysokości i ok. 500- 600 mm głębokości – 1 wózek, dwa kosze do wózka na akcesoria | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 36. | Poduszka do ułożenia pacjenta – ½ wałka, wymiar ok. 450 – 500mm x 180 – 200 mm x 100 – 120 mm – 1 sztuka | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 37. | Poduszka do ułożenia pacjenta – ½ wałka, wymiar ok. 500 – 520 mm x 130 – 150 mm x 100 – 120 mm – 1 sztuka | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Poduszka prostokątna (tunelowa), wymiar min. 600 x 400 x 200 mm (L x W x H) – 1 sztuka | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 39. | Mankiet do ułożenia ręki wzdłuż stołu, zamawiający dopuszcza rozwiązanie mocowane do ramy stołu – 2 sztuki | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 40. | Urządzenie do pozycjonowania kolana (artroskopii), mocowane do ramy stołu za pomocą akcesoriów- 1 sztuka | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 41. | Podpory pod nogi wraz z pasami przypinającymi typu Goepel – 2 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 42. | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy – 3 tego samego elementu | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 1: Stół operacyjny wraz z wyposażeniem

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny wraz z wyposażeniem | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |