Numer postępowania:

SR/XV-270-22-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 11

## LODÓWKA MEDYCZNA

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LODÓWKA MEDYCZNA – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Wyposażona w kontroler IntelliCold zamontowany z przodu lodówki. Kontroler IntelliCold rejestruje stany alarmowe, działanie lodówki, otwarcia drzwi oraz dane temperaturowe dla obu sond w odstępach minutowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Wbudowany rejestrator temperatury. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Automatyczne rejestrowanie danych temperatury 24/7, które można pobrać za pomocą karty micro SD dołączonej do urządzenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Dotykowy wyświetlacz temperatury. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Zakres temperatury: od +2ºC do +8ºC, ustawiona fabrycznie na +5ºC. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Pojemność: 340L. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wymiary zewnętrzne: szerokość x głębokość x wysokość: 600 x 700 x 1510 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Wymiary wewnętrzne: szerokość x głębokość x wysokość: 480 x 500 x 1358 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Chłodziarka wyposażona w 6 półek drucianych powlekane tworzywem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Obudowa i wnętrze wykonane ze stali malowanej proszkowo. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Chłodziarka wyposażona w drzwi pełne z systemem samozamykających się drzwi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Alarm dźwiękowy i wizualny otwartych drzwi oraz braku zasilania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Automatyczne odszranianie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Chłodzenie wspomagane wentylatorem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Urządzenie wyposażone w dodatkową sondę „wędrującą”, którą można umieścić w dowolnym miejscu w lodówce. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Port dostępu do wprowadzenia dodatkowej sondy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Chłodziarka wyposażona w zamek z dwoma kluczami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Oświetlenie wewnętrzne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Zużycie energii: 1,52 kW/24H. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Przeznaczona do pracy w temperaturze otoczenia od + 16 ° C do + 32 ° C. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Drzwi zamykane na klucz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Chłodziarka wyposażona dodatkowo w zewnętrzny system rejestrowania temperatury z powiadamianiem SMS na telefon, w którego skład wchodzi: • Stacja bazowa umożliwiająca łatwe i wygodne zarządzanie min. 99 sensorami temperatury, wilgotności i ciśnienia w danym obszarze jednocześnie. Dzięki wbudowanym modułom Ethernetowym oraz Bluetooth stacja bazowa odbiera pomiary ze wszystkich sensorów znajdujących się w jego zasięgu, a następnie za pośrednictwem Internetu przesyła je do konta w platformie. • Licencja do rejestracji sensora na platformie. • Sensor temperatury z sondą zewnętrzną i certyfikatem wzorcowania w temperaturze 5 °C. Sensor o wysokiej dokładności pomiaru: 0.5°C w zakresie od -10 °C do +85 °C, 2°C w zakresie -55 do -10 °C i +85°C do +125°C. Pamięć wewnętrzna sensora min. 40000 pomiarów. • Pakiet min. 250 SMS do wysyłania informacji min. o alarmach. | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 11: Lodówka medyczna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka medyczna | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |