Numer postępowania:

SR/XV-270-22-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 2

## DIATERMIA

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIATERMIA – 1 zestaw |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Diatermia dużej mocy mogąca pełnić rolę centralnej jednostki sterującej zestawu elektrochirurgicznego z kolorowym interaktywnym ekranem dotykowym do obsługi parametrów i ustawień całego zestawu. Diatermia pracująca w trybach monopolarnym i bipolarnych z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. Urządzenie z trybem zamykania naczyń krwionośnych. Komunikacja z urządzeniem za pomocą kolorowego ekranu w języku polskim. Kompatybilna z urządzeniem do odprowadzania dymu z pola operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Kolorowy interaktywny ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 10", oprogramowanie urządzenia w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Wyświetlanie parametrów pracy - nastaw wyłącznie dla aktualnie używanego narzędzia czyli aktywnego gniazda | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Możliwość diagnozowania urządzenia i oprogramowania przez sieć WiFi | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 3 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Dwa specjalistyczne tryby bipolarnego zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Dodatkowo możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści jeśli narzędzia posiadają do tego celu odpowiednie przyciski | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Współpraca z przystawką argonową obsługiwaną z ekranu diatermii | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem wody | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość używania jednocześnie min. 2 instrumentów monopolarnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Moc cięcia monopolarnego min 300W z możliwością nastawienia min . 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Moc koagulacji monopolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Cięcie bipolarne z mocą min 300W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnym rozstawie bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Możliwość współpracy z resektoskopami oraz histeroskopami bipolarnymi, aparat musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego, min 4 rodzaje koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację min. 5 elektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Minimum 4 gniazda w diatermii umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Specjalistyczne programy naprzemiennego cięcia z koagulacją oddzielnie do zabiegów polipektomii i papilotomii. Regulowane czasy cięcia i koagulacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Przystawka argonowa sterowana z panelu sterowania diatermii wyposażona w co najmniej jedno gniazdo do podłączenia narzędzi argonowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Cięcie w osłonie argonu z mocą min. 300W z możliwością nastawienia min . 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Koagulacja w osłonie argonu z mocą min. 120W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych instrumentów argonowych z automatycznym ustawieniem parametrów pracy do aktualnie podłączonego instrumentu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Regulacja przepływu argonu | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Automatyczne ustawienie parametrów pracy dla cięcia i koagulacji po podłączeniu elektrod argonowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Diatermia z przystawką argonową zamocowane na wózku | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Wózek transportowy do montażu wszystkich urządzeń z miejscem na butlę argonową, koszykiem na wyposażenie dodatkowe, kółka z blokadą – 1kpl. | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Wraz z diatermią Wykonawca dostarczy komplet akcesoriów: - Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany programów 1szt - Włącznik nożny pojedynczy do diatermii dużej mocy 1szt - Elektrody neutralne dwudzielne, symetryczne z pierścieniem potencjału, elastyczne wykonane na bazie włókniny w opakowaniu 50szt – 4 opak. - Przewód wielorazowy do elektrod neutralnych dł. min. 4m – 1szt. - Rączka do uchwytu monopolarnego z przyciskami zintegrowana z przewodem dł. 4m do elektrod o średnicy 4mm – 4szt - Elektrody monopolarne nożowe proste trzpień 4mm – 5szt - Rączka uchwytu monopolarnego z przyciskami zintegrowana z przewodem dł. min. 3m w komplecie z elektrodą szpatułkową pakowaną sterylnie osobno w opakowaniu zbiorczym 25 szt. – 1 opakowanie - Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń dł. 270-280mm końcówka zakrzywiona zwężająca się integrowana z przewodem o dł. min. 4m - 1szt - Wielorazowy instrument do zamykania naczyń śr trzpienia 5mm dł. min. 330mm końcówka robocza typ Maryland z radełkowaniem z przewodem dł. min. 4m – 1kpl. - Instrument do systemu zamykania naczyń, długość obrotowego trzpienia 200-220 mm, zintegrowany z przewodem długości 4 m, oraz z nożem do przecinania tkanek, aktywacja w rękojeści, możliwość blokady noża, 5 szt. - Przewód monopolarny do laparoskopii 4mm – 2szt. -Pinceta bipolarna z końcówką nieprzywierającą zagięta końcówka, dł. 20-21cm, końcówka 2mm – 2szt. - Przewód do pincet bipolarnych dł. min.4m – 5szt. - Elektroda argonowa elastyczna śr. 5mm, dł. 100-120 mm zintegrowany z przewodem i filtrem – 5szt - Elektroda argonowa z ruchomą szpatułką śr. 5mm, dł. 100-120 mm zintegrowany z przewodem i filtrem – 10szt - Elektroda argonowa z ruchomą szpatułką śr. 5mm, dł. 330-350 mm zintegrowana z przewodem i filtrem – 15szt - Wózek transportowy do montażu wszystkich urządzeń z miejscem na butlę argonową. – 1kpl. - Reduktor gazu (argonu) | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Instrukcja obsługi w wersji książkowej oraz w wersji elektronicznej dostępna w menu diatermii | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 2: Diatermia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |