Numer postępowania:

SR/XV-270-22-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 3

## ROZBUDOWA SYSTEMU NADZORU OKOŁOPORODOWEGO MONAKO

## WRAZ Z KARDIOTOKOGRAFAMI I TELEMETRIĄ

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA SYSTEMU NADZORU OKOŁOPORODOWEGO MONAKO – rozbudowa o dodatkowych 6 stanowisk nadzoru okołoporodowego |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE, WYPOSAŻENIE |
| 5. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Kompatybilność wersji oprogramowania z posiadaną bazą danych (m. in. zapisów KTG i pacjentek) systemu nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Kompatybilność z oferowanymi aparatami KTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy. - alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Identyfikacja typu skurczów macicy | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Możliwość nanoszenia znaczników podanych leków oraz komentarzy | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Moduł transmisji danych – 6 sztuk | Tak |  | Bez punktacji |
| KARDIOTOKOGRAF – 2 sztuki |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 18. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 21. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE, WYPOSAŻENIE |
| 22. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Znacznik zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Współpraca z telemetrią płodową KTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Wodoszczelność przetworników (głowic) | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako) | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Przetwornik Toco (1 sztuka) | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Przetworniki Cardio (2 sztuki) | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki (1 sztuka) | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Wózek pod KTG (1 sztuka) | Tak |  | Bez punktacji |
| TELEMETRIA KTG - 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 45. | Nazwa sprzętu | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Model/typ i numer katalogowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Producent i kraj pochodzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE, WYPOSAŻENIE |
| 49. | Metoda pomiarowa – doppler pulsacyjny | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Po podłączeniu do kardiotokografu bezprzewodowe monitorowanie częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Zasięg > 200 metrów w otwartej przestrzeni | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilność z przetwornikami (głowicami) oferowanych aparatów KTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Czas pracy > 10 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Czas pełnego naładowania telemetrii < 5 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Współpraca aparatu z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 3: Rozbudowa systemu nadzoru okołoporodowego Monako wraz z kardiotokografami 
i telemetrią

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa systemu nadzoru okołoporodowego Monako | 6 stanowisk |  |  |  |  |  |
| 2. | Kardiotokograf | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 3. | Telemetria KTG | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |