Numer postępowania:

SR/XV-270-22-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 4

## BILIRUBINOMETR

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BILIRUBINOMETR – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE, WYPOSAŻENIE |
| 5. | Nieinwazyjny miernik żółtaczki noworodkowej dla noworodków i wcześniaków | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Urządzenie przeznaczone do stosowania przed, w trakcie i po zakończeniu fototerapii | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 250 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,6 mg/dl (+/- 27,4 μmol/L) dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Średni błąd pomiarowy po fototerapii nie większy niż ± 2,3 mg/dL lub ± 39,00 mol/L | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Zakres pomiarowy min. 0,0 do 20,0 mg/dL (0 do 340 μmol/L) | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Masa z akumulatorem < 230g | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Urządzenie wyposażone w stację dokującą | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Urządzenie wyposażone w port komunikacji USB | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zasilacz 220V | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Niezbędne akcesoria do wykonania min. 1000 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 egz. (przy dostawie) | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Film instruktarzowy w języku polskim na płycie CD (przy dostawie) | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Oprogramowanie do automatycznego zapisu pomiarów w komputerze PC | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Urządzenie wyposażone w lampę ksenonową zapewniającą min. 150 000 pomiarów | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 23. | Pamięć min. 100 pomiarów | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 24. | Możliwość transmisji danych przez złącze USB protokół HL-7 i CSV | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 4: Bilirubinometr

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bilirubinometr | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |