Numer postępowania:

SR/XV-270-15-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 3

## APARAT USG

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ULTRASONOGRAF Z KOLOROWYM DOPPLEREM – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022 lub 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego, model wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż w 2021 roku (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| KONSTRUKCJA |
| 5. | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Obraz o min 256 stopniach szarości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Minimum 15 rodzajów skal szarości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Ilość aktywnych jednakowych gniazd głowic obrazowych min. 5 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Monitor kolorowy LCD lub LED o przekątnej min 23,5” | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Monitor LCD na wysięgniku umożliwiającym zmianę położenia względem pulpitu we wszystkich osiach | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Monitor LCD pracujący w rozdzielczości min. 1920x1080 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Ekran dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 , wbudowany w konsolę do obsługi aparatu o przekątnej min 13 cali z możliwością regulacji kąta nachylenia min. 10º i jasności oraz kontrastu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość zmiany wysokości pulpitu o min. 210 mm i obrotu pulpitu prawo/lewo o min 40º w każdym kierunku od pozycji centralnej | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Pulpit wyposażony w wysuwaną klawiaturę oraz klawiaturę na ekranie dotykowym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Aparat o zwartej konstrukcji, o wadze nie przekraczającej 85 kg i wytwarzający, podczas normalnej pracy, poziom hałasu nie większy niż 55 dB | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Ustawienia wstępne (tzw. Presety fabryczne) | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Możliwość stworzenia własnych ustawień (Presetów) dla każdej oferowanej głowicy | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Dynamika systemu min 300 dB | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” na zaoferowanych głowicach wyświetlana na ekranie min. 1500 obr/s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 21. | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami tzw. skrzyżowane ultradźwięki | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość inwersji obrazu prawo-lewo, oraz obrotu obrazu o 90 oraz 180 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Pamięć filmowa CINE w trybie prospektywnym min. 10 minut oraz min. 2 minuty na zamrożonym obrazie | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku min. B-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Min. 8 strefowa dynamiczna regulacja wzmocnienia w pionie i poziomie ( TGC, LGC) | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Maksymalna liczba ognisk min. 12 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 27. | Maksymalne powiększenia ZOOM min 10x z wyświetlaniem krotności powiększenia na ekranie | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Zakres regulacji pola obrazowego min 2-40 cm (bez użycia funkcji ZOOM) | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 0,5-24 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 30. | Maksymalna prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 12 m/s a w ciągłym min. 40 m/s. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 31. | Adaptacyjne oprogramowanie do redukcji artefaktów i szumów,, min. 8 stopni redukcji | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Aparat stacjonarny wyposażony 4 kółka skrętne z możliwością zahamowania co najmniej dwóch | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Wbudowana bateria pozwalająca na ciągłą pracę min. 40 minut | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 34. | Zasilanie sieciowe 220-240V max. 500VA | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 35. | Wbudowany moduł Wi-Fi | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Możliwość zakładania kont dla każdego obsługującego urządzenie i ukrywania danych zgromadzonych na dysku urządzenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| TRYBY OBRAZOWANIA |
| 37. | B , 2B, 4B | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | M-mode i Anatomiczny M-mode z min. 3 liniami próbkującymi | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Kolorowy M-mode | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Kolor Doppler | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Jednoczesne obrazowanie na dwóch obrazach – jeden w trybie B-mode a drugi B-mode wraz z Kolorowym Dopplerem (B/B+CD) | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Doppler pulsacyjny PW | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Doppler ciągły CW | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Doppler tkankowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Duplex, Triplex | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Doppler szerokopasmowy o zwiększonej rozdzielczości przepływów, inny niż Power Doppler | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 48. | Obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Obrazowanie 3D/4D dla głowic typu konweks i endowaginalnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w trybach B i Kolor | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Elastografia tkanek dla wszystkich oferowanych głowic | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Dedykowana funkcja wizualizacji igły | Tak – podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 54. | Funkcje poprawy wizualizacji obrazu 4D dla układu kostnego, tkanek miękkich, podświetlania z każdej strony | Tak – opisać i podać nazwę funkcji |  | Bez punktacji |
| 55. | Edytowalne raporty do każdego rodzaju badania z możliwością dołączania zdjęć i opisów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Wbudowany asystent wykonywania badania w formie graficznej | Tak |  | Bez punktacji |
| GŁOWICA KONWEKSOWA |
| 57. | Głowica konweksowa wykonana w technologii Single Cristal do badań abdominalnych, położniczych, urologicznych i pediatrycznych o minimalnej liczbie elementów: 128 | Tak – podać symbol głowicy i ilość elementów |  | Bez punktacji |
| 58. | Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 1-9 MHz +/- 1 Mhz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 59. | Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 60. | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 61. | Maksymalna głębokość penetracji min 40 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 62. | Kąt obrazowania głowicy minimum 60 stopni | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 63. | Promień krzywizny czoła głowicy 55mm +/- 5 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| GŁOWICA LINIOWA |
| 64. | Głowica liniowa do badań płytko położonych narządów, przepływów naczyniowych, piersi | Tak – podać symbol głowicy |  | Bez punktacji |
| 65. | Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 2-17 MHz+/- 1MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 66. | Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 67. | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 68. | Liczba elementów w głowicy minimum 192 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 69. | Obrazowanie trapezowe minimalnie pod dwoma różnymi kątami | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 70. | Szerokość czoła głowicy 40mm +/- 2 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| POMIARY |
| 71. | Pomiar odległości minimum 12 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 72. | Pomiar pola powierzchni i objętości min. Dwiema metodami | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Pomiar automatyczny IMT, NT, EF, pęcherza moczowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Automatyczne pomiary położnicze min.: GS, CRL, BPD, AC, HC, FL, | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Pomiar indeksu STRAIN RATIO w elastografii | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Możliwość wybory metody pomiaru masy płodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Pomiary ginekologiczne: min. jajniki, macica, pęcherzyk | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Możliwość programowania klawiszy pomiarowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | Pomiar kątów metodą Grafa | Tak |  | Bez punktacji |
| POMIARY DOPPLEROWSKIE |
| 80. | Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna, średnia | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Indeksy: PI i RI | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Pomiary gradientów | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Współczynnika skurczowo-rozkurczowego S/D | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Tętna | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | Procent zwężenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Funkcja automatycznej analizy widma Dopplerowskiego w czasie rzeczywistym z wyznaczaniem parametrów przepływu | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Funkcja automatycznej analizy widma Dopplerowskiego na zatrzymanym spektrum z wyznaczaniem parametrów przepływu | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Funkcja półautomatycznej analizy widma Dopplerowskiego (użytkownik wyznacza granice odcinka spektrum, który zostaje poddany automatycznej analizie) | Tak |  | Bez punktacji |
| ARCHIWIZACJA |
| 89. | Wideoprinter czarno-biały | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym min 960 GB | Tak |  | Bez punktacji |
| 91. | Możliwość wydruku i zapisu do pamięci przez wciśnięcie jednego przycisku jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Archiwizacja badań – obrazy i sekwencje video, raporty | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Dostosowywanie do użytkownika raportów z badań poprzez modyfikację raportów | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Zapis raportów z badań w formacie PDF | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Wyjście cyfrowe USB lub Ethernet umożliwiające transmisję danych do PC | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Przenoszenie danych na nośnikach danych typu Pendrive | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Wyjście HDMI umożliwiające podłączenie do ultrasonografu dodatkowego monitora | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Moduł DICOM 3.0 moduły minimum: Store, Worklist, Print | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Funkcja do komunikacji urządzenia ze smartfonami w celu udostepniania obrazów pacjentom. | Tak |  | Bez punktacji |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |
| 101. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną dla dorosłych o min. zakresie częstotliwości 1-7 MHz i polu obrazowania min. 90º. | Tak – podać symbol głowicy |  | Bez punktacji |
| 102. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o min. zakresie częstotliwości 2-17 MHz +/- 1Mhz i szerokości czoła 50mm+/- 1 mm | Tak – podać symbol głowicy |  | Bez punktacji |
| 103. | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną typu konwers o min zakresie częstotliwości 1-7 MHz+/- 1 MHz i ilości elementów min. 128 | Tak – podać symbol głowicy |  | Bez punktacji |
| 104. | Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową o zakresie częstotliwości 3-13Mhz+/-1Mhz i promieniu krzywizny max. 14 mm. | Tak – podać symbol głowicy |  | Bez punktacji |
| 105. | Mozliwośc rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznowa do badań urologicznych typu konwers-linia o zakresie częstotliwości 3-14 Mhz +/- 1 MHz i głębokości pola obrazowania min. 16 cm. | Tak – podać symbol głowicy |  | Bez punktacji |
| 106. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie Kontrastowe | Tak |  | Bez punktacji |
| 107. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do wykrywania mikro przepływów | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 108. | Mozliwośc rozbudowy o Stress Echo. | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 24 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Certyfikat CE | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 3: Aparat USG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |