Numer postępowania:

SR/XV-270-15-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 4

## INKUBATOR NOWORODKOWY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INKUBATOR NOWORODKOWY – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Inkubator przystosowany do komunikacji Medibus.X. | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| KOPUŁA INKUBATORA |
| 8. | Wygodny dostęp do wnętrza z 4 stron. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Odchylana przednia i tylna ścianka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | 6 drzwiczek dostępowych z cichym zamkiem umieszczonych z 4 stron inkubatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wymiary materacyka: szerokość przynajmniej 34cm, długość przynajmniej 70 cm. Podać wymiary. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania obwodów oddechowych, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 10 niezależnych otworów z uszczelkami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Podwójne ścianki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Poziom głośności w przedziale pacjenta <48 dB. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Przystosowany do wykonywania zdjęć rentgenowskich – kaseta rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez koniczności przenoszenia dziecka. Szuflada wyposażona w podziałkę ułatwiającą pozycjonowanie kasety. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Materacyk wysuwany poza obrys kopuły inkubatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej +/- 120. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Nachylenie materacyka realizowane poza przedziałem pacjenta, pokrętła regulacji nachylenia materacyka po bokach inkubatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Automatyczna kurtyna powietrzna. | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| PODSTAWA |
| 20. | Na kółkach wyposażonych w hamulce. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Elektrycznie regulowana wysokość. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| REGULACJA TEMPERATURY |
| 23. | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury powietrza. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Zakres regulacji temperatury powietrza min. 200 - 390C. Podać zakres. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka min. 340 - 380C. Podać zkres. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37°. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch temperatur skóry. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Jednoczesne wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Ekran trendów dla porównania zmian na jednym wykresie temperatury centralnej i obwodowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | W komplecie 20 jednorazowych czujników temperatury skóry i 50 plasterków do mocowania czujnika. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Tryb kangurowania – zliczający czas kangurowania, oraz automatycznie utrzymujący stabilne środowisko pod kopułą w czasie nieobecności pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| NAWILŻANIE POWIETRZA |
| 33. | Bezpieczny nawilżacz: zbiornik, komora parownika oraz przewód doprowadzenia pary do przedziału pacjenta w całości demontowane bez użycia narzędzi, w celu sterylizacji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza, w zakresie min. 30 - 95% programowane co 1%. Podać. | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Funkcja Auto zapewniająca automatyczny dobór poziomu nawilżania do zmiennych potrzeb wspomagania temperaturowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Świetlny i dźwiękowy alarm braku wody. | Tak |  | Bez punktacji |
| SYSTEM KONTROLI KONDENSACJI |
| 37. | Wbudowany w inkubator system gromadzenia skroplin. | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Zewnętrzny zbiornik z filtrem. | Tak |  | Bez punktacji |
| TLENOTERAPIA |
| 39. | Inkubator wyposażony w serwosystem sterowania stężeniem tlenu pod kopułą. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Programowanie stężenia tlenu pod kopułą w zakresie min. 21-65% programowane co 1%. Podać. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Kalibracja czujnika tlenu w 21%. | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 42. | Świetlny i dźwiękowy alarm niskiego i wysokiego stężenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| WBUDOWANA WAGA |
| 43. | Pomiar masy ciała pacjentów w zakresie min od 300 do 7000g. Podać zakres. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Rozdzielczość wyświetlania masy ciała – min.10g. | Tak |  | Bez punktacji |
| UKŁADY ALARMOWE |
| 45. | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu. Podać sposób. | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Komunikaty tekstowe po polsku opisujące przyczynę alarmu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury powietrza i skóry. | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Alarmy techniczne sygnalizujące uszkodzenie lub odłączenie. | Tak |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |
| 51. | Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania obwodów oddechowych wewnątrz inkubatora przymocowany do tacy materacyka – podczas wysuwania materacyka wyjeżdża razem z nim. | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Pokrowiec na inkubator przystosowana do prowadzenia fototerapii. | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Wysięgnik na kroplówki zintegrowany z inkubatorem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Półka na monitor zintegrowana z inkubatorem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Szafka na akcesoria, zintegrowana w podstawie składająca się z min. 3 szuflad. | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 4: Inkubator noworodkowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator noworodkowy | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |