Numer postępowania:

SR/XV-270-15-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 5

## STÓŁ OPERACYJNO-ZABIEGOWY WRAZ Z LAMPĄ OPERACYJNĄ

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STÓŁ OPERACYJNY – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2021. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych. Stół posiadający odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające montaż w późniejszym czasie wybranego specjalistycznego wyposażenia (przystawek) bez dokonywania przeróbek i wymiany elementów stołu | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Kolumna i podstawa stołu w osłonach ze stali nierdzewnej polerowanej, zapewniającej stabilność, trwałość oraz łatwość dezynfekcji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Stół operacyjny z podstawą w kształcie prostokąta z osłoną podstawy umieszczoną na tyle wysoko ponad podłożem, że umożliwia to łatwy dostęp dla stóp operatora i bardzo bliskie podejście do kolumny stołu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Funkcje stołu realizowane przy pomocy napędu elektrohydraulicznego min. następujących funkcji: - regulacja wysokości - przechyły boczne - pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja segmentu oparcia pleców - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - przesuw wzdłużny blatu - pozycje flex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku - reflex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku - blokowanie/oblokowanie stołu do podłoża. W/w funkcje uzyskiwane przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Pilot z podświetlanymi klawiszami funkcyjnymi, ułatwiającymi regulacje stołem w warunkach zaciemnionej sali operacyjnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wymagane dodatkowe funkcje pilota: - niezależne dwa przyciski do przełączania orientacji blatu (pozycja normalna i odwrócona) - przycisk załączania funkcji stołu (ON / OFF) - przycisk pozycji Trendelenburga dla bezpieczeństwa oznaczony innym kolorem - informacja o stanie naładowania baterii stołu z minimum 3-poziomową skalą w postaci diód LED - informacja o procesie ładowania baterii - sygnalizację podłączenia stołu do sieci 230 V | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Dodatkowy panel sterowania z podświetlanymi klawiszami membranowymi umieszczony na kolumnie stołu umożliwiający sterowanie minimum następującymi funkcjami: - regulacja wysokości - przechyły boczne - pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga - regulacja segmentu oparcia pleców - przesuw wzdłużny blatu - blokowanie stołu do podłoża. Dodatkowe wymagane funkcje panelu sterowania: - przycisk pozycji Trendelenburga dla bezpieczeństwa oznaczony innym kolorem - zabezpieczenie przed nieintencjonalnym użyciem funkcji w postaci konieczności użycia równocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. Oprócz przycisków funkcyjnych panel musi posiadać odrębny, wyraźnie oznaczony klawisz, który należy przytrzymać wraz z klawiszem funkcyjnym. Zwolnienie klawisza musi spowodować natychmiastowe przerwanie wykonywanych ruchów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Panel sterowania wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu. Nie dopuszcza się panelu zlokalizowanego od strony głowy lub nóg z uwagi na utrudniony dostęp podczas operacji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Sygnalizacja centralnie umieszczonego blatu poprzez diodę umieszczoną na pilocie – funkcja wykorzystywana podczas przesuwu wzdłużnego blatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Sygnalizacja podłączenia stołu do sieci 230V umieszczona na pilocie | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Pilot wyłączający się dla bezpieczeństwa po maksimum 40 sekundach – ponowna aktywacja poprzez przycisk załączający | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Stół przystosowany do pracy z pilotem nożnym – wyposażony w odpowiednie gniazdo osobne niezależne od pilota ręcznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zasilanie bateryjne stołu 24 V. Akumulatory wbudowane wraz ze zintegrowaną ładowarką. W przypadku wyładowania baterii możliwość pracy stołu podłączonego do zasilania sieciowego. Przewód do ładowania akumulatorów odłączany od stołu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Akumulatory pozwalające na wykonanie minimum 80 ruchów stołem (jeden ruch rozumiany jako wykonanie w pełnym zakresie regulacji stołu w dół lub w górę lub jako regulacji w pełnym zakresie przechyłu wzdłużnego lub bocznego) | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Całkowita długość blatu stołu min. 2000 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Całkowita szerokość blatu (bez listew bocznych) min. 520 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Całkowita szerokość blatu z listwami bocznymi maks. 575 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Regulacja wysokości blatu w zakresie co najmniej od 530 do 1000 mm (zakres wysokości liczony bez materacy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Regulacja przechyłu wzdłużnego w zakresie min. +/- 300 | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Regulacja przechyłu bocznego w zakresie min. +/- 240 | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Regulacja oparcia pleców w zakresie min. od - 300 do 800 | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Regulacja podgłówka w zakresie min. od - 900 do 500 | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Zakres pionowej regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 300 oraz możliwość rozchylenia na boki o min. 180° | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Regulacja pozycji flex min. 210° i reflex min. 100° - każda z pozycji regulowana przy pomocy jednego przycisku | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Przesuw wzdłużny blatu min. 350 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Dopuszczalne obciążenie min. 270 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Blat stołu min. 5-segmentowy składający się z następujących segmentów: - płyta głowy - odłączana - segment oparcia pleców ze zintegrowanym wypiętrzeniem nerkowym na wysokość minimum 120 mm - segment siedziska - dwuczęściowy segment nóg (podnóżki) – segmenty odłączane Możliwość zamiany miejscami płyty głowy i podnóżków | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego – listwy mocowane na każdym segmencie (podgłówka, oparcia pleców, siedziska oraz podnóżków) | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Blat stołu przezierny w projekcji AP na szerokości min. 380 mm bez elementów poprzecznych nieprzeziernych typu pręty i belki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Blat na całej długości przezierny dla promieni RTG. Tunel na kasety RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Wypiętrzenie nerkowe regulowane mechanicznie lub przy pomocy układu elektrohydraulicznego. W przypadku regulacji mechanicznej - mechanizm dostępny z dwóch stron blatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Blat stołu bez poprzecznych belek konstrukcyjnych metalowych, nieprzeziernych dla promieni RTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Dostępność aparatu RTG (ramię „C”) na całej długości blatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Bardzo wysoka stabilność stołu poprzez zastosowanie w konstrukcji blatu elementów wykonywanych technologią odlewów – nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych blatu spawanych lub giętych | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Podgłówek regulowany mechanicznie | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Podnóżki regulowane góra – dół przy pomocy sprężyn gazowych lub układu elektrohydraulicznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Podgłówek wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia podgłówka lub do zawieszenia pilota – uchwyt zamontowany na szczycie podgłówka dla dogodnego dostępu dla anestezjologa. | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Stół mobilny - przejezdny posiadający min. 4 koła o średnicy min. 70 mm. Koła zabudowane w podstawie – nie wystające ponad i poza podstawę | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | System blokowania kół jezdnych przy pomocy elektrohydraulicznie wysuwanych pod podstawą czterech stopek, gwarantujący pewne blokowanie stołu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Stopki blokujące stół z napędem elektrohydraulicznym posiadające mechanizm automatycznej kompensacji nierówności podłoża | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Dodatkowy awaryjny system umożliwiający odblokowanie stopek i ich podniesienie poprzez pokrętło zwalniające blokadę | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Podstawa nie posiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Kolumna bez harmonijkowych osłon | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej lub stopów nierdzewnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z pamięcią kształtu oraz właściwościach antybakteryjnych – wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej pokrytej materiałem skajowym, antystatycznym łączonym za pomocą szwów ukrytych, szczelnych. Materace odejmowane. Grubość materacy min. 75 mm Dołączyć oświadczenie producenta lub badanie z niezależnej jednostki laboratoryjnej o antybakteryjności materacy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Zobowiązanie Wykonawcy o niezwłocznej (w trakcie obowiązywania gwarancji) bezpłatnej wymianie materacy na nowe w przypadku wystąpienia w nich nie mechanicznych wad, nie powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, np. sparcenie, popękanie powierzchni itp | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Wyposażenie dodatkowe do KAŻDEGO stołu: - ramka ekranu anestezjologicznego ze sztycą pionową o długości co najmniej 740 mm z ogranicznikiem uniemożliwiającym przypadkowe niebezpieczne opuszczenie jej na ciało pacjenta – ogranicznik ten, w razie przypadkowego zwolnienia zacisku musi zatrzymać ramkę nie niżej niż 360 mm ponad poziomem materaca – 1 szt. - podpórka ręki prosta (anestezyjna) o wymiarach co najmniej 530 x 130 mm z własnym zintegrowanym uchwytem mocującym, odwodzona w poziomie lub w poziomie i pionie – 1 szt. - podpora kątowa ręki z długą sztycą i z regulacją, do ułożenia pacjenta na boku - pas do mocowania ciała z miękką poduszką – 1 szt. - pasy lub uchwyty do mocowania nadgarstków – 1 para - oparcie boczne (prawe i lewe) – 1 kpl. - oparcie barkowe (prawe i lewe) – 1 kpl. - podkolanniki ginekologiczne typu Goeple – 1 kpl. - miska urologiczna montowana do stołu od strony, z możliwością wsunięcia pod blat – wyposażona w sito, odpływ i rurkę odpływową - dwa segmenty poszerzenia blatu dla pacjentów bariatrycznych (lewe i prawe) – wymiar każdego z nich min. 470 x 115 mm, wyposażone w listwy boczne akcesoryjne i materacyki, z możliwością zamontowania tych poszerzeń do listew blatu stołu operacyjnego w segmencie siedziska i oparcia pleców. Uwaga: Wszystkie elementy wyposażenia muszą być dostarczone z właściwymi elementami mocującymi do stołu – uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej! | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty (zgodnie z zapisami SWZ Rozdział IV). W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| LAMPA OPERACYJNA – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 55. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 56. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 57. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 58. | Rok produkcji nie starszy niż 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 59. | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 200 W. Minimum 90 diód w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 78 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym | Tak |  | Bez punktacji |
| KOPUŁA GŁÓWNA |
| 67. | Konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Natężenie kopuły głównej min. 160 klux | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 31 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 50% | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 310° wokół mocowania głównego | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 330° wokół przegubu łączącego ramiona | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | Tak |  | Bez punktacji |
| KOPUŁA SATELITARNA |
| 89. | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | Tak |  | Bez punktacji |
| 91. | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Natężenie kopuły głównej min. 120 klux | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Współczynnik oddawania barw dla kopuły satelitarnej Ra nie mniejszy niż 95 | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35% | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego | Tak |  | Bez punktacji |
| 102. | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona | Tak |  | Bez punktacji |
| 103. | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 104. | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 105. | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule | Tak |  | Bez punktacji |
| 106. | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł | Tak |  | Bez punktacji |
| 107. | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 108. | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | Tak |  | Bez punktacji |
| 109. | Wielkość napromieniowania maksymalnie 435 w/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 110. | Funkcja synchronizacji z kopułą główną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | Tak |  | Bez punktacji |
| PILOT BEZPRZEWODOWY |
| 111. | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo | Tak |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 112. | W wyposażeniu każdej kopuły po min. 2 uchwyty sterylizacyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 113. | Wyrób klasy I | Tak |  | Bez punktacji |
| 114. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 dla producenta lampy | Tak |  | Bez punktacji |
| 115. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 116. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu (zgodnie z zapisami SWZ Rozdział IV). W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  | Bez punktacji |
| 117. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 118. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 5: Stół operacyjno-zabiegowy wraz z lampą operacyjną

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjno-zabiegowy | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Lampa operacyjna | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |