Numer postępowania:

SR/XV-270-16-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 2

## ŁÓŻKA SZPITALNE I SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE – 16 sztuk |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża Szyny ze stali z obu stron boku łóżka na wyposażenie dodatkowe. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Długość całkowita: 2200 cm +/- 30 mm Szerokość całkowita 1000 mm, +/- 30 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 22 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu z. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania – CPR – dźwignie dostępne pod wezgłowiem poruszające się wraz z segmentem. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 10 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta : umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Dodatkowo przycisk uruchamiający podświetlenie łóżka. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga. Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. Łóżko wyposażone w panel centralny (przeznaczony do obsługi przez personel szpitala) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Zakres regulacji: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 360 mm do 860 mm +/- 30 mm - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 41 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | 4 uchwyty stabilizujące materac | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 22. | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 225 kg. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej zimnej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 14 cm – do każdego łóżka - wysięgnik z uchwytem do ręki (tuleja okrągła) 15 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Deklaracja Zgodności, WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| WIELOFUNKCYJNE ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE – 23 sztuki |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 26. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 27. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 29. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 30. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 170mm ( dla kół 150 mm) umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 34. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 35. | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego. Pozycja dostępna w barierkach od zewnątrz i panelu pielęgniarskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta : umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga. Dodatkowo przycisk uruchamiający podświetlenie łóżka. Przycisk blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, łózko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 mm do 850 mm (± 30 mm) koła 150 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 42. | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem pomarańczowym. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.(Nie dopuszcza się łóżek posiadających autoregresję segmentu uda powodującą przesuwanie się pacjenta w kierunku szczytu nóg powodującą ryzyko powstawania odleżyn- także stóp) | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 180 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 48. | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomulding z kolorowymi wklejkami. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 49. | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 39 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości leża. | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 55. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 56. | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień min. 6 kolorów. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 58. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 14 cm, odporny na dezynfekcję. | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Deklaracja zgodności , WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA – 45 sztuk |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 60. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 61. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 62. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 63. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 64. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 67. | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 68. | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 69. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 70. | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 73. | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 74. | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 77. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 79. | Deklaracja zgodności ze znakiem CE, WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 2: Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko elektryczne | 16 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielofunkcyjne łóżko elektryczne | 23 sztuki |  |  |  |  |  |
| 3. | Szafka przyłóżkowa | 45 sztuk |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |