Numer postępowania:

SR/XV-270-16-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 3

## ZESTAW POMP DO PODAŻY LEKÓW ORAZ DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, LAMPA OPERACYJNA

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POMPA OBJĘTOŚCIOWA – 6 sztuk |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Klasa ochronności II lub równoważna | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Masa pompy gotowej do użycia max. 2,3 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) max. 220x75x180mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Dokładność podaży +/- 3% | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Menu pompy w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Kolorowy wyświetlacz 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 16-40mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1200 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Ttryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Biblioteka leków z możliwością wpisu min.3000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 do 825 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy max 8 W | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych; | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| LAMPA OPERACYJNA – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 42. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 44. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 45. | Rok produkcji nie starszy niż 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 46. | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 200 W. Minimum 90 diód w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 78 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym | Tak |  | Bez punktacji |
| KOPUŁA GŁÓWNA |
| 54. | Konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Natężenie kopuły głównej min. 160 klux | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 31 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 50% | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 310° wokół mocowania głównego | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 330° wokół przegubu łączącego ramiona | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | Tak |  | Bez punktacji |
| KOPUŁA SATELITARNA |
| 76. | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | Natężenie kopuły głównej min. 120 klux | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Współczynnik oddawania barw dla kopuły satelitarnej Ra nie mniejszy niż 95 | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35% | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego | Tak |  | Bez punktacji |
| 89. | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 360° wokół przegubu łączącego ramiona | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 91. | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Żywotność układu świetlnego min. 50000h | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Wielkość napromieniowania maksymalnie 435 w/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Funkcja synchronizacji z kopułą główną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | Tak |  | Bez punktacji |
| PILOT BEZPRZEWODOWY |
| 98. | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo | Tak |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 99. | W wyposażeniu każdej kopuły po min. 2 uchwyty sterylizacyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 100. | Wyrób klasy I | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 dla producenta lampy | Tak |  | Bez punktacji |
| 102. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 103. | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu (zgodnie z zapisami SWZ Rozdział IV). W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | Tak |  | Bez punktacji |
| 104. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 105. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 3: Zestaw pomp do podaży leków oraz do żywienia pozajelitowego, lampa operacyjna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa objętościowa | 6 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Lampa operacyjna | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |