Numer postępowania:

SR/XV-270-25-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 1

## SYSTEM LASEROWY CO2 Z WYPOSAŻENIEM

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM LASEROWY CO2 Z WYPOSAŻENIEM – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Typ lasera: CO2, rura laserowa pobudzana prądem RF | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Długość fali: 10,6(m | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Tryby pracy lasera: Fala ciągła, tryb impulsowy, tryb superpulse | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Moc w trybie fali ciągłej: Regulowana w zakresie min. 0.4 – 30W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Moc średnia w trybie impulsowym: Regulowana w zakresie min. 0.1 – 30W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Moc średnia w trybie Superpulse: Regulowana w zakresie min. 0.4 – 20W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Tryby naświetlania tkanki: Ciągły, seria impulsów, pojedynczy impuls | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Długość impulsu: Regulowana w zakresie min. 1ms – 5s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Czas przerwy między impulsami: Regulowany w zakresie min. 1ms – 5s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Widzialny laser pilotujący: Czerwony 635nm, min. 6mW | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Tryby pracy lasera pilotującego: Świecenie ciągłe, miganie, wyłączenie na czas emisji wiązki roboczej | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Sterowanie: Kolorowy ekran dotykowy min. 10” | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | System przewodzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramię optyczne, pozbawione przeciwwagi, wyposażone w mechanizm automatycznego balansowania; praca w promieniu 150cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zasilanie: 1-fazowe 230V AC, 50Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Oprogramowanie w języku polskim, wyposażone w profile użytkownika i programy ustawień przypisane do użytkowników | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Oprogramowanie wyposażone w pogramy ustawień dla typowych zabiegów otolaryngologicznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Skaner laserowy do płytkiego odparowywania tkanek bez efektu zwęglania, współpracujący z mikromanipulatorem do mikroskopu, umożliwiający automatyczne cięcie po linii i po łuku oraz automatyczne wykonanie otworu o zadanej średnicy | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Mikromanipulator laserowy kompatybilny z mikroskopami operacyjnymi firmy Leica, ze zwierciadlanym systemem ogniskowania wiązki (bez aberracji chromatycznej) z dystansem roboczym regulowanym w zakresie min. 250 – 600mm, wyposażony w dźwignię umożliwiającą rozogniskowanie wiązki roboczej lasera bez zmiany nastaw dystansu roboczego, wielkość plamki regulowana w zakresie 0.1 - 4.5mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość zmiany kształtu i kierunku trajektorii plamki lasera przy pracy z użyciem skanera za pomocą joysticka wbudowanego w dźwignię mikromanipulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Dodatkowy mobilny laser diodowy o dwóch długościach fali: 980nm i 1470nm z możliwością emisji fali o dł. 980nm, 1470nm oraz jednoczesnej emisji obu długości fali przez jeden światłowód | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Maksymalna moc lasera diodowego: Min. 11W dla 980nm oraz min. 5W dla 1470nm, niezależna regulacja mocy dla obu długości fali | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 26. | Tryby naświetlania tkanki lasera diodowego: Tryb pracy ciągłej, tryb impulsowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Regulacja czasu impulsu oraz czasu przerwy pomiędzy impulsami lasera diodowego: Zakres regulacji czasu impulsu: min. 10ms÷1s, zakres regulacji przerwy miedzy impulsami: min. 10ms÷1s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Automatyczne wyświetlanie na ekranie lasera diodowego sumy wyemitowanej energii z możliwością kasowania stanu licznika między zabiegami | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Sterowanie laserem diodowym: Kolorowy ekran dotykowy i przyciski funkcyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Złącze światłowodu lasera diodowego z systemem zatrzaskowym (bez wkręcania), wyposażone w system automatycznej detekcji światłowodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Wymiary lasera diodowego: Nie większe niż 10cm x 10cm x 25cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Masa lasera diodowego: Nie większa niż 1,5kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Zasilanie lasera diodowego: Sieciowe: 1-fazowe 230V AC, 50HZ oraz bateryjne | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Światłowód chirurgiczny do lasera diodowego o 3-miesięcznym okresie przydatności, licząc od pierwszego użycia, z płaskim czołem o śr. zewnętrznej nie większej niż 1mm i śr. rdzenia optycznego 0,6mm, przystosowany do sterylizacji w autoklawie: 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Uchwyt chirurgiczny światłowodu do lasera diodowego prosty, dł. robocza 5cm, wielorazowy, przystosowany do sterylizacji w autoklawie: 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Uchwyt chirurgiczny światłowodu do lasera diodowego z przesunięciem osiowym, dł. robocza 10cm, wielorazowy, przystosowany do sterylizacji w autoklawie: 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Uchwyt chirurgiczny światłowodu do lasera diodowego wygięty, dł. robocza 11cm, wielorazowy, przystosowany do sterylizacji w autoklawie: 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Uchwyt chirurgiczny światłowodu z kanałem ssącym do usuwania dymu, jednorazowy, dł. robocza 9cm: 10 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Uchwyt chirurgiczny światłowodu z kanałem ssącym do usuwania dymu, jednorazowy, dł. robocza 12cm: 10 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Narzędzie do naprawy światłowodów do lasera diodowego: 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | System usuwania dymu chirurgicznego w zestawie z dwoma filtrami modułowymi: 4-ro stopniowa filtracja, filtracja cząstek 0.1-0,2um ze skutecznością 99.9995%,sygnalizacja czasu pracy filtra, 10szt rur, czas pracy filtra 35h, regulowany przepływ | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Okulary ochronne do oferowanego lasera CO2: 6 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Okulary ochronne do oferowanego lasera diodowego: 6 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Łącznik mikromanipulatora do mikroskopów prod. Leica: 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 1: System Laserowy CO2 z wyposażeniem

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System Laserowy CO2 z wyposażeniem | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |