Numer postępowania:

SR/XV-270-25-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 2

## ECHOKARDIOGRAF

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECHOKARDIOGRAF – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Cyfrowy aparat USG do zastosowania w poradni kardiologicznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Całkowicie cyfrowy beamformer, jednomodułowa, mobilna konstrukcja | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Masa urządzenia ≤ 85 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie minimum 15cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość obrotu pulpitu operatora o minimum 30° | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu minimum 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi o przekątnej minimum 12” | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Zakres częstotliwości pracy aparatu obejmujący przedział w zakresie minimum od 1,5 do 12,0 [MHz] | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania w zakresie minimum od 2 do 45 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie -minimum 3 | Tak – podać |  | Punktacja: 3 – 0 pkt > 3 – 5 pkt |
| 16. | Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB. Obsługa formatów minimum: AVI lub równoważny format wideo, JPEG lub równoważny format obrazu, DICOM Ilość portów USB do archiwizacji badań nie mniej niż: 2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk twardy o pojemność minimum 500GB - interfejs sieciowy RJ45 GbE. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Drukarka termiczna czarno – biała formatu A6, sterowana z pulpitu aparatu, | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler minimum 20 000 obrazów | Tak – podać |  | Punktacja: 20.000 obrazów – 0 pkt > 20.000 obrazów– 5 pkt |
| 22. | Możliwość umieszczania opisów na obrazie | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Tryb 2D (B-mode) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora minimum 1000 obrazów/sek. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 25. | Obrazowanie w technice II harmonicznej | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 26. | Redukcja szumów, plamek i obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 27. | Obrazowanie w trybie M-mode | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 29. | Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum | Tak/Nie - podać |  | Punktacja: NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 32. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum ± 0 – 88° | Tak – podać |  | Punktacja: ± 0 – 88° - 0 pkt >± 0 – 88° - 5 pkt |
| 34. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 35. | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział minimum od 1 do 15 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 36. | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 37. | Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Tryb Dopplera ciągłego | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 39. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s, | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 40. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 41. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 42. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 44. | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 46. | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 47. | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 48. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | Tak/Nie - podać |  | Punktacja: NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 49. | Oprogramowanie pomiarowe do badań kardiologicznych, w tym pomiary i obliczenia: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs, S’, | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Pomiary w trybie dopplera spektralnego z wyznaczeniem wartości: Przepływ przez zastawkę mitralną: MV Vmax, MV VTI, MV max PG, MV E/A ratio, MV DecTime, LVOT VTI, HR Przepływ przez zastawkę aortalną: AV Vmax, AV max PG, AV mean PG AV VTI. Przepływ przez zastawkę płucną: RVOT VTI, PV Vmax | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 53. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla RV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 55. | Raport z badania kardiologicznego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Możliwość stworzenia własnego raportu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 57. | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 58. | Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Ilość kryształów piezoelektrycznych minimum 192 | Tak – podać |  | Punktacja: 192 – 0 pkt > 192 – 5 pkt |
| 61. | Zakres częstotliwości obrazowania w trybie 2D w zakresie minimum 1,5 – 4,0MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 62. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 63. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 65. | Kąt obrazowania minimum 115° | Tak – podać |  | Punktacja: 115° - 0 pkt >115° - 5 pkt |
| 66. | Głębokość obrazowania minimum 35 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 67. | Głowica liniowa do badań naczyniowych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 68. | Ilość kryształów piezoelektrycznych minimum 192 | Tak – podać |  | Punktacja: 192 – 0 pkt > 192 – 5 pkt |
| 69. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 3,0 – 10,0 [MHz] | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Szerokość min. 40 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 73. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej, zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołani w następnych fazach dla każdej z projekcji, możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz, synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 74. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową. Zakres częstotliwości minimum 5-14 MHz, ilość kryształów minimum 1000 | Tak/Nie - podać |  | Punktacja: NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 75. | Możliwość rozbudowy o opcję głowic wewnątrzsercowych (ICE) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 76. | Możliwość rozbudowy o w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LA. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking” | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 77. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową elektroniczna, wieloczęstotliwościowa matrycowa o obrazowaniu w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, zakres częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział minimum 3,0 – 7,0 MHz, obrazowanie w technice 2 harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, ilość kryształów w głowicy min. 2000 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 78. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego obliczania IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczanie z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 2: Echokardiograf

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |