Numer postępowania:

SR/XV-270-24-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 2

## ZESTAW ENDOSKOPOWY – BRONCHOSKOP

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDEOBRONCHOSKOP – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Jakość obrazu HDTV | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła realizowanej w sposób optyczny i cyfrowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Średnica kanału roboczego min. 2,2 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max 4.9 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Średnica zewnętrzna części dystalnej max. 4.9 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Kąt obserwacji min. 120 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Kąty zginania końcówki góra min. 210o, dół 130o | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Rotacja sondy endoskopowej lewo/prawo - 120o pierścieniem przy rękojeści | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| 14. | Programowalne przyciski endoskopowe - min. 4 | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Długość robocza max. 600 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez posiadany procesor jak i oferowany, a także możliwość identyfikacji w systemie sczytywania RFiD (zbliżeniowo) np. przez posiadaną myjnię i susząco-przechowującą szafę endoskopową | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Konektor jednogniazdowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Bronchoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Bronchoskop w pełni współpracujący z posiadanym torem wizyjnym EXERA III jak i oferowanym | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Bronchoskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową ETD i posiadanym systemem raportowania poprawność mycia i dezynfekcji ENDOSKAN | Tak |  | Bez punktacji |
| PROCESOR VIDEO DO ENDOSKOPII – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 21. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 22. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Rok produkcji nie starszy niż 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 25. | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Dotykowy panel sterujący | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów lub miniatury wykonanych zdjęć widoczne na monitorze głównym bez konieczności ich przywołania | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 37. | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Zapis ustawień dla min. 10 użytkowników | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 40. | Regulacji koloru, min. 8 poziomów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest oddalony od obserwowanych obiektów | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 42. | Minimum 2 stopniowa regulacja kontrastu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Regulacja jasności min. 15 stopniowa | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 45. | Trzy tryby przesłony min.: auto, średni, szczytowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 46. | Funkcja poprawy obrazu min. 8 stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 47. | Elektroniczne powiększenie 3x, małe, średnie, duże | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Funkcja PIP, POP | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 52. | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Format zapisu obrazów min.: TIFF, JPEG | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 54. | Pamięć wewnętrzna | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła / uwidocznienie krwawienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Wbudowana pompa insuflacyjna | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Opcjonalna komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Opcjonalne zdalne sterowanie pompą wody | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | W zestawie: dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt.,kabel wideo 12G-SDI 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop od 4 do 5, panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Odłączanie i podłączanie endoskopu bez potrzeby wyłączania zasilania | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Pełna współpraca z oferowanym endoskopem | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Pełna współpraca z posiadanymi endoskopami GIF serii 190 i CF serii 190 firmy OLYMPUS | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Możliwa pełna współpraca z posiadanym systemem ENDOBASE | Tak |  | Bez punktacji |
| MONITOR MEDYCZNY 4K – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 67. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 68. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 69. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 70. | Rok produkcji nie starszy niż 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 71. | Przekątna ekranu: min. 30” | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 72. | Technologia panelu: LCD | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Podświetlenie: LED | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Rozdzielczość min: 3840 × 2160 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 75. | Proporcje ekranu: 16:9 | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Jasność: min. 450 cd/m2 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 77. | Kąt widzenia min. Poziom / pion: 178°/ 178° | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 78. | Kontrast min.1000:1 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 79. | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 lub 4x3G-SDI, 1 x DVI | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 85. | Wbudowany zasilacz monitora | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | Tak |  | Bez punktacji |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 87. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 88. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 89. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 90. | Rok produkcji nie starszy niż 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 91. | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół o średnicy min. 120 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 92. | Wieszak na min. dwa endoskopy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 93. | Umieszczenie wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie również poza obrysem wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie max. 12 urządzeń | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 96. | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | Tak - podać |  | Bez punktacji |
| 97. | Uchwyt na dwa pojemniki ssaka | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą mikroskopu | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 2: Zestaw endoskopowy – bronchoskop

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videobronchoskop | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Procesor video do endoskopii | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Monitor medyczny 4K | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wózek endoskopowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |