Numer postępowania:

SR/XV-270-25-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 3

## APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY MONOPOLARNY I BIPOLARNY – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA DLA APARATU |
| 5. | Automatyczna kontrola funkcji urządzenia po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Typ bezpieczeństwa aparatu CF | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 500kHz±10% | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Panel sterowania przyciskami | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Funkcje monopolarne minimum: - cięcie czyste bez koagulacji - cięcie z koagulacją - koagulacja miękka - koagulacja forsowna | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Funkcje bipolarne minimum: - koagulacja bipolarna | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | System kontroli przylegania elektrody biernej | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Płynna regulacja wysokości dźwięków aparatu dla funkcji cięcia i koagulacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Ilość gniazd przyłączeniowych minimum: - monopolarne uniwersalne dla wtyków 3-pinowych i 1-pinowych typ Martin – min.1 - bipolarne dla wtyków 2-pinowych i 1-pinowych typ Martin -1 - elektrody biernej – 1 - sterowników nożnych -1 | Tak- podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Maksymalna moc dla cięcia monopolarnego 100W±5W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Maksymalna moc funkcji koagulacji monopolarnej miękkiej i forsownej 100W±5W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Maksymalna moc funkcji koagulacji i cięcia bipolarnego 100W±5W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość samodzielnej zmiany wartości mocy na panelu sterującym | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Funkcja auto-stop dla funkcji bipolarnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Posiadanie przez aparat minimum 9 programów do zapamiętywania nastaw oraz ich blokowania nastaw przed nieuprawnioną zmianą i funkcja samodzielnego opisu programów za pomocą klawiatury na ekranie sterującym | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 22. | Waga do 7 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Wymiary 310x310x140±5mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Zużycie energii bez obciążenia w tzw. stand-by do 15W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 25. | Max zużycie energii podczas pracy do 150W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |
| 26. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300cm +/- 10cm, długość uchwytu 191mm +/- 3mm, z wymiennym nożykiem dł. 70mm+/- 1mm, wtyk 2,36±0,02mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz – 10 sztuk | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, z igłą, wtyk do diatermii 3-pin, wtyk do elektrod 2,38mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, długość kabla 320cm+/-3%, dł. uchwytu 145mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo – 5 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Kabel do elektrod biernych, kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowego użytku, dł. 5-5,0m ,wtyk do diatermii typ Jack – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm. – 10 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| WÓZEK ZABIEGOWY – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 30. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 31. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 34. | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 37. | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 41. | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 46. | Dodatkowo blat górny wyposażony w metalowy reling zabezpieczający z 3 stron przedmioty. | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Wózek posiada min. 9 prowadnic | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 49. | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 50. | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 51. | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 52. | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 53. | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 2 szt, na drugim boku x 1szt | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- 5mm 3 x 600x400x140mm +/- 5mm 1 x 600x400x220mm +/- 5mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 56. | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Możliwość zastąpienia wszystkich szuflad koszami wyjętymi z zabudowy meblowej. System ISO | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Zamek centralny wszystkich szuflad | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, 1 x do średniej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Z boku wózka wysuwana półka boczna – zmocowana pod blatem głównym. Po schowaniu pod blat półka nie wystaje poza obrys wózka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Dodatkowe akcesoria: - uchwyt na pojemnik na zużyte igły - kosz na śmieci zawieszany na listwie - koszyk metalowy druciany zawieszany na listwie | Tak |  | Bez punktacji |
| SSAK MEDYCZNY DO TERAPII POOPERACYJNEJ – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 63. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 64. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 65. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 66. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 67. | Ssak elektryczny, akumulatorowy, zabiegowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 18 l/min. Podać maksymalną wydajność | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 69. | Maksymalne podciśnienie: minimum -75 kPa, -563 mmHg Podać. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 70. | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Obudowa ze zintegrowaną rączką do przenoszenia i podestem na pojemnik do zbiórki wydzieliny, odporna na silne środki dezynfekcyjne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Obudowa ze zintegrowanym uchwytem bocznym do zawieszania zbiornika lub pojemnika na cewniki | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Możliwość zawieszenia ssaka na szynie | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy – filtr przeciw wirusowy montowany na górze ssaka | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 52dB Podać. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 79. | Ssak wyposażony w zbiornik wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 1,5 l, wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Ssak wyposażony w dren silikonowy, autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – dł. min. 2m | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 81. | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 100-240 V AC 50-60 Hz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Pobór mocy max.: 80W | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 83. | Masa ssaka nie większa niż 4,2 kg. Podać. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 84. | Wysokość ssaka max. 40cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 85. | Wyrób medyczny, klasy IIa, oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 3: Aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek zabiegowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Ssak medyczny do terapii pooperacyjnej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |