Numer postępowania:

SR/XV-270-24-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 3

## MIKROSKOP OPERACYJNY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIKROSKOP OPERACYJNY – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Mikroskop operacyjny na statywie jezdnym – podstawa max. 760 x 760mm, 4 podwójne kółka każde z blokadą | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Hamulce elektromagnetyczne statywu i głowicy mikroskopu – 6 stopni swobody | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Sterowanie mikroskopem: - przynajmniej: ostrość, powiększenie i natężenie światła - płynne zmotoryzowane z przycisków rękojeści oraz dotykowego ekranu sterującego; - przynajmniej: ostrość, powiększenie i przesłona światła - płynne ręczne z pokręteł na głowicy mikroskopu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Rękojeści mikroskopu z przyciskiem wewnętrznym/bocznym np. do selektywnego zwalniania hamulców samej głowicy bez statywu – z wyborem indywidualnym dowolnego hamulca z 6 dostępnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Ogniskowa pracy mikroskopu w zakresie przynajmniej: 225-600mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Szeroka baza stereoskopowa mikroskopu min. 24mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Spoty laserowe do pomocy wyostrzania obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Funkcja automatycznego doboru natężenia światła względem ogniskowej oraz powiększenia mikroskopu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Wbudowany w głowicy mikroskopu luksometr mierzący natężenie światła na wyjściu z głowicy i dopasowujący poziom światła do światłowodu i poziomu zużycia lamp roboczych; zabezpieczający przed oparzeniem pacjenta w przypadku zbyt dużego zbliżenia mikroskopu do pola operacyjnego. | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 14. | Wbudowane światło główne ksenonowe o mocy min. 300W | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wbudowane światło zapasowe ksenonowe o mocy min. 300W | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Automatyczne dopasowanie średnicy pola oświetlenia w zależności od powiększenia oraz ręczna płynna regulacja przesłony – do pracy mikroskopu w wąskich kanałach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Tubus operatora głównego uchylny w zakresie min. 30-150°, z okularami 12,5x, z płynną regulacją rozstawu międzyźrenicznego z podwójnym pokrętłem, ze skalą w zakresie min. 55-75mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Tubus operatora asystenta bocznego uchylny w zakresie 30-150°, z okularami 12,5x, z płynną regulacją rozstawu międzyźrenicznego z podwójnym pokrętłem ze skalą w zakresie min. 55-75mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Ramię podglądu asystenta bocznego łamane i obrotowe z dodatkowym pierścieniem nastawy kierunku wejścia obrazu dla asystenta bocznego – zmienne lewa/prawa strona bez użycia narzędzi, obrotowe 360° | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Zasięg mikroskopu: - długość od osi statywu do osi obiektywu 1490mm±5mm - wysokość głowicy od podłogi regulowana w zakresie min.: 790mm do 1650mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Zakres obrotu głowicy mikroskopu: - wokół osi min. 540°; - w lewo i w prawo: min. po 45°; - przód/tył: min. +95°/-30°. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Monitor kontrolny operatora głównego w polu sterylnym z wyświetlanymi cyfrowo bieżącymi parametrami pracy mikroskopu przynajmniej: ogniskową oraz powiększeniem - wbudowany w głowicy mikroskopu. | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 23. | Obrót: - dłuższego ramienia min. 330°; - statywu na podstawie min. 360° | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Zintegrowana kamera medyczna FullHD w obudowie mikroskopu | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Zintegrowany rejestrator filmów i zdjęć w jakości full HD w obudowie mikroskopu | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Dodatkowe bezprzewodowe sterowanie pilotem IR kamerą i archiwizatorem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Monitor podglądowy na statywie mikroskopu, monitor LCD rozdzielczości full HD, przekątna min. 30”. Ramię monitora długość min. 60cm, obrotowe wokół statywu i uchylne – regulowane w czterech kierunkach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Dźwignia blokady ruchu i wysokości mikroskopu do transportu | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Mikroskop pokryty dodatkowo powłoką antybakteryjną typu nano-silver | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 30. | Pokrowiec przeciwko kurzowi | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą mikroskopu | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 3: Mikroskop operacyjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop operacyjny | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |