## 1
Pakiet nr 1, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jałowa strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer, całkowita długość skali na cylindrze odpowidająca nominalnej skali strzykawki, skala czarna niezmywalna, jałowa, opakowanie zbiorcze max 100 szt. zgodnie z normami ISO 556-1; ISO-50001; ISO 7886-1; ISO 10993; ISO 11135-1 ISO 1167-1; ISO 11607-2; ISO 11737-1 ISO 13485; ISO 14001; ISO 14971; kodowanie kolorystyczne na cylindrze. | 2 ml skala co 0,1 ml | szt. | 75000
2 |  | 5 ml skala co 0,2 ml | szt. | 110000
3 |  | 10 ml skala co 0,5 ml | szt. | 100000
4 |  | 20 ml skala co 1 ml | szt. | 100000
5 | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówka Luer-Lock, całkowita długość skali odpowiadająca nominalnej skali strzykawki, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przezroczysty, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilna z lekami cytostatycznymi (przeznaczona do bezpiecznego podawania i przygotowania cytostatyków), czarna niezmywalna skala, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze. | 3 ml skala co 0,1 ml | szt. | 3500
6 |  | 5 ml skala co 0,2 ml | szt. | 750
7 |  | 10 ml skala co 0,2 ml | szt. | 5000
8 |  | 20 ml skala co 1 ml | szt. | 4000
9 |  | 50/60ml skala co 1 ml | szt. | 7000
10 | j.w. do leków światłoczułych | 50/60ml skala co 1 ml | szt. | 2000
11 | Strzykawka tuberculinowa 1 ml z końcówką luer slip z pakowaną osobno igłą | 27G x 3/8" 0,4x10 mm | szt. | 5000
12 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). | 26G (0,6 x 19 mm o przepływie 14ml/ml) | szt. | 1500
13 |  | 24G (0,7 x 19 mm o przepływie 19ml/ml) | szt. | 2000
14 | Kaniula z biokompatybilnego poliuretanu z samodomykającym się się korkiem portu bocznego z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed wkłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez system kapilar, minimum 5 wtopionych na całej długości kaniul pasków RTG | 22G (0,9x 25 mm o przepływie 42ml/min) | szt. | 3000
15 |  | 20G (1,1 x 32 mm o przepływie 67 ml/min) | szt. | 23000
16 |  | 18G (1,3 x 32 mm o przepływie 103 ml/min) | szt. | 20000
17 |  | 16G (1,8 x 45 mm o przepływie 236 ml/min) | szt. | 500
18 |  | 17G (1,5 x 45 mm o przepływie 133 ml/min) | szt. | 1000
19 | Rampa trójdrożna wielokranikowa, wykonana z poliwęglanu, materiału odpornego na dzialanie tluszczy i chemioterapeutyków, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej. Pokrętła z optycznym wskaźnikiem położenia otwarty/ zamknięty co 45 stopni,trójramienne, o jednakowej długości, obracane co 360 stopni, oznaczone strzałkami. Wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę, gwarantującą bezpieczne podłączenie bez koniecznosci obracania łączonych elementów. Jałowa,o wytrzymalości na ciśnienie do 4 barów, objętości wypełnienia 0,78 ml, długości 11cm, do podazy grawitacyjnej i przy użyciu pompy, nietoksycznej , niepirogennej, nie zawierającej DEHP, taleksu, bishenolu A, PCV |  | szt. | 300
20 | Korek do kaniuli (uniwersalny, zarówno do kaniuli i strzykawki; kompatybilny ze strzykawkami i kaniulami BD) |  | szt. | 63500
21 | Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu Floswitch. 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny-(poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF) i optyczny-(czarne paski/znaczki w pozycji ON), rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min) zabezpieczony wtyczką kontroli przepływu-bez koreczka. Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszycia. Czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia, znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w jęz polskim. Cewnik wykonany z PTFE – bez pasków RTG. Igła powlekana silikonem, bez karbowania. | 20 x 1¾ | szt. | 2000
22 | Kaniula wykonana z kompatybilnego poliuretanu (z załączonymi wynikami badań klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstania zakrzepowego zapalenia żył) z systemem zamkniętym drenik z klemą zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym (membrana split septum osadzona na przezroczystym konektorze) oraz filtrem odpowietrzającym wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem. Koniec igły posiada otwór wykonany w technologi InstalFlash, sygnalizujący wejście do naczynia. Kaniula posiada min, 5 pasków radiocieniujących. Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. | 18G | szt. | 50
23 |  | 20G | szt. | 100
24 | Bezpieczna kaniula do podaży kontrastu w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z 6 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, posiadająca otwór na końcu igły umożliwiający pewne umieszczenie kaniuli w naczyniu, cewnik kaniuli posiadający 3 łezkowate otwory redukujące: natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienie naczynia oraz ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do tkanek. Kaniula posiada drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu, który zakończony jest adapterem z podanymi wartościami przepływu kontrastu Omnipaque® 300 dla temperatury 22°C i 37°C. | 24G (0,7x 19 mm o przepływie 3ml/s) | szt. | 200
25 |  | 22G (0.9 x 25 mm o przepływie 6,5 ml/s) | szt. | 400
26 |  | 20G (1,1 x 25 mm o przepływie 10 ml/s) | szt. | 60
27 |  | 20G (1,1 x 31 mm o przepływie 10 ml/s) | szt. | 60
28 |  | 18G (1,3 x 31 mm o przepływie 15 ml/s) | szt. | 100
29 | Igła do nakłuć lędźwiowych dla Noworodków | 20 GA 1.5 IN (0,9 x 38 mm) | szt. | 60
30 | Kran odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętniczych i żylnych, o minimalnym przepływie MIN 23 l/godz.. |  | szt. | 5000
31 | Kranik trójdrożny z drenem przedłużającym o długości 7 cm, z dodatkowym portem do infuzji, średnica wew. drenu 2,6mm. Wykonany z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków. Wytrzymałość 3 bary. |  | szt. | 4000
32 | Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze róznym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Ten sam producent co kaniule lub rekomendowany i sprzedawany przez producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelnościdla kaniul obwodowych, koreczków i portów. |  | szt. | 36000
33 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl do procedur aseptycznych. Pojemność oraz wypełnienie robocze odpowiadająca nominalnej wartości skali. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Cylinder wykonany z żywicy polipropylenowej. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Ilość sztuk w opakowaniu 30. | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 3 ml w 3 ml | szt. | 1000
34 |  | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 5 ml w 5 ml | szt. | 6000
35 |  | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 10 ml w 10 ml | szt. | 5000
36 | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl o poj. 10 ml. do zabiegów w warunkach jałowych – sterylna zawartość oraz strzykawka zewnętrznie. 2. Skala oraz wypełnienie odpowiadająca nominalnej pojemności strzykawki. 3. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. 4. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. 5. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Kliknięcie potwierdza odblokowanie tloka przed użyciem . Naciśnięcie tłoka strzykawki w celu odblokowania blokady(stopera) tłoka.Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń). 6. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. 7. Strzykawka wyposażona w długi minimum 2cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. 8. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III . 9. Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata. 10. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. 11. Sterylizowana parowo – opakowanie papier/folia . 12. Ilość sztuk w opakowaniu 30. |  | szt. | 10000
37 | Igły iniekcyjne, sterylne, apirogenne, ostre, nie zginające się. Pakowane po 100 sztuk | 25G/0,5mm x 25 mm | op. | 200
38 |  | 23G/0,6 mm x 25 mm | op. | 110
39 |  | 21G/0,8 mm x 40 mm | op. | 950
40 |  | 19G/1,1 mm x 40 mm | op. | 450
41 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G; 1,2 x 40 mm, z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętym pod kątem 40°, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z przezroczystą poliwęglanową nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym - wyraźnie widocznym, w celu łatwego rozróżnienia tępej igły do pobrań z filtrem . Nasadka nie krótsza niż 2,5 cm dla latwego pobrania całości leku ze szklanej fiolki, jałowa - sterylizowana R. Osłona czerwona. Opakowanie zawierajace 100 sztuk igieł. |  | op. | 35
42 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek, 18G; długa 1,2 x 40 mm, z ostrzem ściętym pod kątem 40°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, lubrykant silikon medyczny <0.25 mg /cm2. Z polipropylenową nasadką, i osłoną w kolorze czerwonym dla łatwego rozróżnienia tępej igły bez filtra. Jalowa- steryliacja EO, opakowanie 100szt. Op. jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem czerwonym. |  | op. | 1500
43 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z pojedyczym drenem MACRO, o długości 15 cm, - zawór bezigłowy (1szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - dren o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, ,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 27 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,14 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - wytrzymały na ciśnienie 45 PSI - sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie 25 szt. |  | szt. | 600
44 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym drenem STANDARD o długości 15 cm, - zawór bezigłowy (3szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - dreny o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, 3 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 20 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 2,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - wytrzymały na ciśnienie 45 PSI - sterylny, pakowany pojedynczo.opakowanie 50 szt. |  | szt. | 600
45 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym drenem STANDARD o długości 15 cm, - zawór bezigłowy (2szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip - dreny o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, 2 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 20 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,6 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - wytrzymały na ciśnienie 45 PSI - sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 600
46 | Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły, prowadnicy, cewnika, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie do naczynia krwionośnego, przycisku do wsuwania prowadnicy, uchwytu i obudowy, 18G średniej długości zapewniający dostęp do układu naczyniowego pacjenta w celu podaży terapii oraz aspiracji próbek krwi do badań, umożliwiający podaż przez wstrzykiwacze automatyczne pod cisnieiniem 325PSI, przy temp. kontrastu 37C przepływ 7ml/s. Może pozostać u pacjenta do 29 dni. Długość cewnika 10cm, objętość wypełnienia 0,17ml, cewnik wykonany z poliuretanu, mięknie o 80% pod wpływem temperatury ciała pacjenta, ze specjalnie wzmocnionymi ścianami dystalnej jego części w celu zapobiegania ich zapadaniu. Sterylny. Pakowany pojedyńczo. Data ważności 2 lata. W skład zestawu wchodzą: 1. Zintegrowany cewnik dożylny średniej długości, ze wzmocnioną końcówką 18G(1,35mm)x100mm dł, Igła 21G(0,8mm), prowadnik nitinolowy z prostą końcówką średnica zewnętrzna 0,46G, 2. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt. 3. Chusteczka do przygotowania skóry 1 szt. |  | szt. | 20
47 | Statbilizujący opatrunek bezszwowy, z klejem mocującym, wpinany zatrzaskowo w urządzenie dostępu naczyniowego PowerGlideMidline, w zestawie z taśmą mocującą, przedłużeniem dł. 15cm z zamknięciem na lini, chusteczką do odtluszczenia skóry. Sterylne. pakowane w pojedyńcze zestawy. Op. 25szt. |  | op. | 2
48 | Jednokanałowy cewnik pośredni 3F zakładany obwodowo, przeznaczony do do dożylnych metod leczenia, pobierania próbek krwi oraz automatycznego wstrzykiwania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325PSI, przepływ 3ml/s. Dostosowany do terpii poniżej 30 dni, radiocieniujący, wykonany z poliuretanu mięknącęgo pod wpływem temperatury ciała. Cewnik o kształcie odwróconego stożka zapewniajacy odporość na skręcanie. Przepływ grawitacyjny 729ml/h, objętość wypełnienia 0,31ml. Sterylizowany tlenkiem etylenu. 2 lata wazności. Sterylny zestaw w którego skład wchodzi: 1. Jednokanałowy cewnik 3F, średnica zew. 0,94mmx20cm dł 1x, 2. strzykawka 12ml 1szt., 3. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt., 4. Skalpel bezpieczny 1 szt., 5. taśma miernicza 1szt., 6. Zatyczka 1 szt. MIKROINTRODUKTOR: 1. Prowadnik Flexura, nitinol z prostą końcówką 0,46mm średnica zewnętrznax50cm dł., giętki 1szt., 2. Introduktor; bezpieczny dożylny cewnik obwodowy 20G(1,1mm średnica zewnetrznax45mm dł., 3. Mikrointroduktor MicroEZ 3,5F(1,3mm średnica wewnętrznax1,8mm średnica zewnętrznax5cm długości) z rozszerzaczem naczyniowym (0,5mmSrednica wewnętrzna) 1szt., 4. Igła: introduktor; 21G (09mm średnica zewnetrzna x0,45mm średnica wewnętrznax70mm dł. |  | szt. | 5
49 | Jednokanałowy cewnik pośredni 4F zakładany obwodowo, przeznaczony do do dożylnych metod leczenia, pobierania próbek krwi oraz automatycznego wstrzykiwania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325PSI, przepływ 7ml/s. Dostosowany do terpii poniżej 30 dni, radiocieniujący, wykonany z poliuretanu mięknącęgo pod wpływem temperatury ciała. Cewnik o kształcie odwróconego stożka zapewniajacy odporość na skręcanie. Przepływ grawitacyjny 2116ml/h, objętość wypełnienia 0,37ml. Sterylizowany tlenkiem etylenu. 2 lata wazności. Sterylny zestaw w którego skład wchodzi: 1. Jednokanałowy cewnik 4F, średnica zew. 1,32mmx20cm dł 1x, 2. strzykawka 12ml 1szt., 3. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt., 4. Skalpel bezpieczny 1 szt., 5. taśma miernicza 1szt., 6. Zatyczka 1 szt. MIKROINTRODUKTOR: 1. Prowadnik Flexura, nitinol z prostą końcówką 0,46mm średnica zewnętrznax50cm dł., giętki 1szt., 2. Introduktor; bezpieczny dożylny cewnik obwodowy 20G(1,1mm średnica zewnetrznax45mm dł., 3. Mikrointroduktor MicroEZ 4,5F(1,6mm średnica wewnętrznax2,3mm średnica zewnętrznax7cm długości) z rozszerzaczem naczyniowym (0,5mm średnica wewnętrzna) 1szt., 4. Igła: introduktor; 21G (09mm średnica zewnetrznax0,45mm średnica wewnętrznax70mm dł. |  | szt. | 5
50 | Dwukanałowy cewnik pośredni 5F, kanały 18G i 15G, zakładany obwodowo, przeznaczony do do dożylnych metod leczenia, pobierania próbek krwi oraz automatycznego wstrzykiwania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325PSI, przepływ 7ml/s. Dostosowany do terpii poniżej 30 dni, radiocieniujący, wykonany z poliuretanu mięknącęgo pod wpływem temperatury ciała. Cewnik o kształcie odwróconego stożka zapewniajacy odporość na skręcanie. Przepływ grawitacyjny 1439ml/h, objętość wypełnienia 0,37ml. Sterylizowany tlenkiem etylenu. 2 lata wazności. Sterylny zestaw w którego skład wchodzi: 1. Dwukanałowy cewnik 5F, średnica zew. 1,80mmx20cm dł 1x, 2. strzykawka 12ml 1szt., 3. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt., 4. Skalpel bezpieczny 1 szt., 5. taśma miernicza 1szt., 6. Zatyczka 1 szt. MIKROINTRODUKTOR: 1. Prowadnik Flexura, nitinol z prostą końcówką 0,46mm średnica zewnętrznax50cm dł., giętki 1szt., 2. Introduktor; bezpieczny dożylny cewnik obwodowy 20G(1,1mm średnica zewnetrznax45mm dł., 3. Mikrointroduktor MicroEZ 5F(1,8mm średnica wewnętrznax2,5mm średnica zewnętrznax7cm długości) z rozszerzaczem naczyniowym (0,5mm średnica wewnętrzna) 1szt., 4. Igła: introduktor; 21G (09mm średnica zewnetrznax0,45mm średnica wewnętrznax70mm dł. |  | szt. | 5
51 | Urządzenie stabilizujące do cewników, zatrzaskowe, regulowane mocowanie skrzydełek cewnika, w kształcie półksiężyca, podkładka piankowa, trykotowa, nie zawiera lateksu. Sterylne opakowanie. W skaład wchodzi: opatrunek stabilizujący, chusteczka odtłuszczająca, pasek piankowy |  | szt. | 100
52 | Dren przedłużający 150 cm bialy z zakończeniem Luer Lock stałym, średnica wew/zewn = 3/4,1mm , obj. wypełnienia 10,75ml ; Odporny na ciśnienie≤ 2 bar (oznakowane na opakowaniu) opakowanie 200szt. |  | szt. | 2000
53 | Zestaw przedłużający o długości 200cm, wykonany z elastycznego tworzywa nie zawierającego Latexu oraz DEHP (oznakowanie na opakowaniu). Elastyczny, zmatowiony. Średnica wew/zewn = 3/4,1mm, objętość wypełnienia 14,81ml (oznakowana na opakowaniu jedn.). Dwa złączą stałe: żeńskie i męskie ze skrzydełkami, obydwa zabezpieczone zatyczkami. Odporny na ciśnienie≤ 2 bar (oznakowane na opakowaniu) opakowanie 200szt. |  | szt. | 2000
SUMA:
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby dla pełnej kompatybilności oferowane produkty pochodziły od jednego producenta.

## 2
Pakiet nr 2, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik trójdrożny silikonowany | CH/Fr 22, 50-80ml, 7,3mm | szt. | 30
2 | Cewnik Foley silikonowy 100%, kodowany kolorem rozmiar, wyposażony w strzykawką wypełnioną 10% gliceryną do stosowania min. 80 dni. Czas stosowania potwierdzony w oryginalnym katalogu producenta | 14 | szt. | 20
3 |  | 16 | szt. | 60
4 |  | 18 | szt. | 50
5 |  | 20 | szt. | 20
6 |  | 22 | szt. | 10
7 | Dren do odsysania z łącznikiem męskim, jałowy | Fr 24 średnica wewnętrzna drenu 5 mm x 2.1 m | szt. | 750
8 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. |  | zest. | 50
9 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm |  | szt. | 7000
10 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWY bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm |  | szt. | 7000
SUMA

## 3
Pakiet nr 3, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy ref | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Anmar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik do kierunkowego odsysania oskrzela, z regulacją podciśnienia i miękko zaokrągloną atraumatyczną końcówką, centymetrową podziałką pozycjonującą rozpoczynającą się 4 cm od końca dystalnego, dwoma otworami odbarczającymi przy końcówce i złączami z kontrolą podciśnienia kodowane kolorem. Długość cewnika 50 cm | CH 8 | szt. | 50
2 |  | CH 10 | szt. | 500
3 |  | CH 12 | szt. | 500
4 |  | CH 14 | szt. | 6000
5 |  | CH 16 | szt. | 8000
6 |  | CH 18 | szt. | 1000
7 | Przezroczysty dren łączący z podłużnymi wyżłobieniami z zakończeniem typu lejek. Prosty średnica wewnętrzna 7 mm | 180 cm | szt. | 1000
8 | Przezroczysty dren łączący z podłużnymi wyżłobieniami z zakończeniem typu lejek. Prosty średnica wewnętrzna 6 mm | 310 cm | szt. | 4000
9 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Zintegrowana zastawka antywypływowa z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne | 20G x 1,1 śred., 25 mm dł. | szt. | 5000
10 |  | 18G x 1,3 śred., 32mm dług. | szt. | 5000 | [8 empty] | 1.2
11 |  | 16Gx 1,7 śred., 32 mm dł. | szt. | 500 | [8 empty] | 1.2
12 | Korki do zamykania światła kaniuli sterylne, pakowane pojedynczo, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka, sterylne tego samego producenta co kaniule. |  | szt. | 10000 | [7 empty] | do Introcanu | 1.2
13 | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego , umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjna musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. |  | szt. | 1000 | [8 empty] | 1.2
14 | Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. |  | szt. | 100 | [8 empty] | 1.2
15 | Zespół 5. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. |  | szt. | 100 | [8 empty] | 1.2
16 | Łącznik schodkowy przezroczysty, nylon typu 5w1 - średnica 8-14mm, sterylny |  | szt. | 600 | [8 empty] | 1.2
17 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE ) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiący skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 210 cm wykonany z elastycznego materiału z przezroczystym dostępem bezigłowym typu Split-septum na drenie(przepływ 208 ml/min, odporność na ciśnienie 400 psi). Zestaw, wolny od DEHP i latexu. .Zestaw wolny od DEHP. |  | szt. | 1000 | [8 empty] | 1.2
18 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy, w całości przeźroczysty, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadający porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej |  | szt. | 50 | [8 empty] | 1.2
19 | System bezpiecznej punkcji klatki piersiowej 8Ch, z zespołem cewnika, strzykawką z zamknięciem luer – Monoject 50 ml, woreczkiem do drenażu 2000 ml |  | szt. | 200 | [8 empty] | 1.2
20 | Zestaw do próbek wydzieliny z oskrzeli 40ml |  | szt. | 500 | [8 empty] | 1.2
SUMA

## 4
Pakiet nr 4, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym i otworem Murphego, z oznaczeniem głębokości na rurce w postaci 2 pełnych pierścieni i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; skalowane co 1 cm, wykonane z termoczułego PCV, minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką, nie zawierające DEHP | 6,0 | szt. | 60
2 |  | 6.5 | szt. | 80
3 |  | 7,0 | szt. | 1700
4 |  | 7.5 | szt. | 2200
5 |  | 8,0 | szt. | 2200
6 |  | 8.5 | szt. | 500
7 |  | 9,0 | szt. | 50
8 |  | 9.5 | szt. | 20
9 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym do mikrochirurgii krtani, o długości 368 mm, z oczkiem Murphy'ego do intubacji przez usta lub nos | 4 | szt. | 10
10 |  | 5 | szt. | 20
11 |  | 6 | szt. | 30
12 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym do laryngektomii, o długości 358 mm, posiadające dwie wstępnie uformowane krzywizny, dla łatwiejszego umiejscowienia rurki | 7 | szt. | 30
13 |  | 8 | szt. | 30
14 | Rurka intubacyjna zbrojona, metalowa spirala wzmacniająca zatopiona w ściance rurki, dwa oznaczenia głębokości nad mankietem, 15 mm łącznik trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki | 3,0 | szt. | 10
15 |  | 3.5 | szt. | 10
16 |  | 4,0 | szt. | 10
17 |  | 4.5 | szt. | 10
18 |  | 5,0 | szt. | 10
19 |  | 5.5 | szt. | 10
20 |  | 6,0 | szt. | 30
21 |  | 6.5 | szt. | 80
22 |  | 7,0 | szt. | 100
23 |  | 7.5 | szt. | 60
24 |  | 8,0 | szt. | 100
25 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik RTG wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nad mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5 | 6,0 | szt. | 10
26 |  | 6.5 | szt. | 20
27 |  | 7,0 | szt. | 20
28 |  | 7.5 | szt. | 20
29 |  | 8,0 | szt. | 30
30 |  | 8.5 | szt. | 50
31 | Rurka ustno-gardłowa Gudela; jednorazowa; sterylna; pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie | 2/70 mm | szt. | 100
32 |  | 3/80 mm | szt. | 1000
33 |  | 4/90 mm | szt. | 1000
34 |  | 5/100 mm | szt. | 500
35 | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym; z ufiksowanym na stałe przezroczystym uchwytem mocującym z naniesionym rozmiarem rurki; wyposażona w białą prowadnicę; dołączoną luzem tasiemką mocującą; sterylna; pakowana pojedynczo | 6,0 | szt. | 20
36 |  | 7,0 | szt. | 60
37 |  | 7,5 | szt. | 30
38 |  | 8,0 | szt. | 80
39 |  | 8,5 | szt. | 50
40 |  | 9,0 | szt. | 60
41 |  | 10,0 | szt. | 30
42 | Rurki tracheotomijne z odsysaniem podgłośniowym Ø 8,0 W zestawie taśma mocująca oraz obturator umożliwiający zakładanie. | Ø 8,0 | szt. | 30
43 |  | Ø 9,0 | szt. | 10
44 |  | Ø 10,0 | szt. | 10
45 | Rurka intubacyjna sterylna bez mankietu z medycznego PCV, z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. Nie zawierająca DEHP | 2,0 | szt. | 20
46 |  | 2,5 | szt. | 30
47 |  | 3,0 | szt. | 30
48 |  | 3,5 | szt. | 50
49 |  | 4,0 | szt. | 30
50 |  | 4,5 | szt. | 30
51 | Rurka intubacyjna stalowa z podwójnym mankietem do wentylacji podczas zabiegów na tchawicy i krtani z wykorzyst. lasera CO2 i KTP. Odporna na wiązkę laserową, niepalna, giętka, stalowa, powodujące odbicie i rozogniskowanie wiązki laserowej w . Posiadająca nieprzepuszczalną ze stali nierdzewnej spiralę zapobiegającą powstawaniu na całej długości rurki oraz złącze 15 mm zamontowane na stałe dla zmniejszenia ryzyka przypadkowego rozłączenia obwodu oddechowego, dwa mankiety o dużej średnicy, każdy z osobną linią napełniania. Jasno opisane baloniki pilotowe z automatycznymi zaworami - bliższym i dalszym. Okienko Murphy'ego w miękkim, atraumatycznym zakończeniem rurki zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie | 5,0/7,5 | szt. | 60
52 |  | 5,5/7,9 | szt. | 20
53 |  | 6,0/8,5 | szt. | 40
54 | Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, rozmiary: 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny. Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa, łatwa do demontażu dzięki pierścieniowi rozłączającemu system do odsysania z łącznikiem rurki, zastawka zapewniająca odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiająca, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii oraz pobierania próbek wydzieliny - okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-heksylu), często określanych skrótem DEHP. W zestawie znajdują się także jednorazowa nasadka samouszczelniająca do bronchoskopii oraz nasadka ochronna do cewnika do odsysania do wykonania bronchofiberoskopii | Nr 14 | szt. | 50
55 |  | Nr 16 | szt. | 50
56 |  | Nr 14 | szt. | 50
57 |  | Nr 16 | szt. | 50
58 | Obwody oddechowe jednorazowe do respiratorów wykonane z PCV o długości 180 cm z pułapką wodną, złącza giętkie 22, ze skaplaczem ---- TOKSYKOLOGIA |  | szt. | 50
59 | Obwody oddechowe dla dorosłych o długości 180 cm, jednorazowe do respiratorów z możliwością rozłączenia trójnika Y-i rury |  | szt. | 400
60 | Zatyczka do obwodów oddechowych do respiratora |  | szt. | 500
61 | Obwody oddechowe, jednorazowe do aparatów do znieczuleń, rozciągliwy, polipropylenowy o długości 180 cm, ramię dodatkowe o długości 120 cm, trójnik z łącznikiem kątowym i portem do kapnografii. Worek oddechowy 2l. |  | szt. | 1750
62 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, mechaniczne, z wyodrębnioną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowane pojedynczo, opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% wydajność nawilżania min. 34 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 95-100 ml |  | szt. | 1600
63 | Filtry antybakteryjne, antywirusowe, elektrostatyczne, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97,100 %, pakowane pojedynczo, sterylne zapakowane w opakowanie zbiorcze po 25 sztuk. |  | op. | 450
64 | Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) do rurek tracheostomijnych, sterylny opakowanie folia-papier przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml |  | szt. | 400
65 | Kominek (kolanko,łącznik) obrotowy z portem do odsysania i bronchoskopii |  | szt. | 1200
66 | Przedłużacz rozciągalny do rurki intubacyjnej, złącza 15M-15F |  | szt. | 2000
67 | System zamknięty do odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych w rozmiarach CH-05-08, wyposażony w : podwójnie obrotowy łącznik, zastawka kontroli ssania, nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności (twarda część dystalna, miękka końcówka) z skalą głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku. Czas użytkowania systemu- wymagane minimum 48godzin.Port do płukania zestawu oraz podania wlewki do oskrzeli, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta/lub automatyczna. W zestawie min. 2 łączniki Y pasujące do różnych rozmiarów rurek. |  | szt. | 10
68 |  |  | szt. | 10
69 | Obwody oddechowe dla dorosłych z PCV 200 cm, ramie dodatkowe 200 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 2l łącznik prosty 22M-22M/19F gładkim świetle użebrowany od zewnątrz, z trójnikiem obrotowym do stosowania u wielu pacjentów, mikrobiologicznie czysty, do aparatów do znieczuleń |  | szt. | 60
70 | Zestaw tlenowo nosowy (wąsy) z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 210-213 cm |  | szt. | 10000
71 | Zestaw tlenowy z maską i wężem dla dorosłych 210 cm |  | zestaw | 1000
72 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z nebulizatorem, trójnikiem „T”, ustnikiem, rezerwuarem tlenu dł. 15 cm i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm – nie zawiera lateksu |  | zestaw | 250
73 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dzieci z nebulizatorem, z mocowaną elast. paskiem maską do aerozoloterapii dla dzieci i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm zakończonym złączem z gwintem żeńskim |  | zestaw | 100
74 | Zestaw nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dorosłych z nebulizatorem, z mocowaną elastycznym paskiem maską do aerozoloterapii dla dorosłych i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm |  | zestaw | 1000
75 | Dren do maski tlenowej o długości min. 2,1 m z dwoma uniwersalnymi złączami. Opakowanie 50 szt. |  | op. | 1000
76 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu do wysokich stężeń tlenu, dla dorosłych, bez recyrkulacji, z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm i zaworem bezpieczeństwa oraz elastycznym paskiem mocującym |  | szt. | 600
77 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych do włączenia w sterylny obwód oddechowy. W zestawie: cylindryczny nebulizator o konstrukcji antyprzelewowej skalowany co 5 ml odłączalny trójnik o złączach 22F, 22M/15F odporny na zgniatanie przewód tlenowy długości 200 cm zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowany do przyłączy reduktorów tlenowych, sterylny. |  | szt. | 50
78 | Złączka sterylna, dwukierunkowy układ ssania pozwalający na podłączenie do jednego źródła próżni, dwóch układów do ssania. Układ składa się z łącznika stożkowego, podłączonyego do elementu w kształcie litery Y, gdzie jedno z dwóch złączy pacjenta jest wyposażone w zawór sterujący ssaniem. Zawór sterujacy ssaniem jest dostarczany w komplecie z haczykiem, który służy jako zabezpieczenie podczas użycia. |  | szt. | 30
SUMA

## 5
Pakiet nr 5, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. Pencil Point z prowadnicą | G27 – 0,42 x 88 mm | szt. | 1200 | [7 empty] | 1.2
2 |  | G25 – 0,53 x 88 mm | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
3 |  | G27 – 0,42 x 103 mm | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
4 |  | G25 - 120 mm | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
5 |  | G27 – 120 mm | szt. | 60 | [7 empty] | 1.2
6 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych – trzykanałowy, metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. | 7F/15 cm | zestaw | 200 | [7 empty] | 1.2
7 |  | 7F/20 cm | zestaw | 120 | [7 empty] | 1.2
8 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych – czterokanałowy antybakteryjny, metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami w zestawie, prowadnica niklowo-tytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym. Cewnik wykonany z poliuretanu z poliheksanidem metakrylanu (z chemicznie wbudowaną substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny). Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi 8F/20cm oraz 8F/15cm. | 8F/15 cm | zestaw | 80 | [7 empty] | 1.2
9 |  | 8F/20 cm | zestaw | 120 | [7 empty] | 1.2
10 | Skalpel chirurgiczny -bezpieczny z plastikową rączką zapewniającą stabilny uchwyt oraz ostrzem wykonanym z ze stali w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach. Nadruk, nr serii i data ważności na każdej pojedynczej sztuce. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane po 10 sztuk w op. Rozm. 10-15 | 10 | op. | 5 | [7 empty] | 1.2
11 |  | 11 | op. | 150 | [7 empty] | 1.2
12 |  | 12 | op. | 5 | [7 empty] | 1.2
13 |  | 15 | op. | 50 | [7 empty] | 1.2
14 | Mocowanie do cewnika Z-0, jałowe, skladające się z płaskiego pierścienia mocującego oraz foliowego opatrunku; |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
15 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego , igła Touchy 18G , kateter epiduralny 20G z trzema otworami bocznymi i miękką końcówką SOFT, filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm, płaski, strzykawka niskooporowa, zatrzaskowy system mocowania filtra do skóry pacjenta |  | zestaw | 20 | [7 empty] | 1.2
16 | Łącznik typu Combifix męsko-męski |  | szt. | 400 | [7 empty] | 1.2
17 | Łącznik typu Combifix żeńsko-żeński |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
18 | Łącznik z końcówką Luer - żeńską i Rekord - męską |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1.2
19 | Łącznik miedzystrzykawkowy Luer Lock |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 1.2
20 | Ostrza pobierające / przyrząd do aspiracji z butelek / z zastawką zapobiegającą ekspozycji personelu na toksyczne lub alergiczne dla skóry substancje, uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączeniu strzykawki; posiadające zintegrowany filtr bakteryjny 0,45 µm; posiadające zatyczkę zamykającą z osłoną; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo |  | szt. | 5000 | [7 empty] | 1.2
21 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy, kompatybilny z pompą objętościową Space B Braun (potwierdzone instrukcją obsługi) |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 1.2
22 | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml, bursztynowa lub żółta, kompatybilna z pompą strzykawkową BBraun |  | szt. | 10000 | [7 empty] | 1.2
23 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, kompatybilny ze skalą wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1.2
24 | Skala wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ, skala od +35 do -15 cm H2O z wskazówką punktu zerowego ruchomą na obie strony |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
25 | Dren skalibrowany z pompą objeętościową Infusomat Space B Braun do krwi przezroczysty, jałowy z filtrem przeznaczony dla noworodków (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
26 | Gaziki do dezynfekcji i odkażania produktów medycznych • gazik nasączony 2% glukonianem chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylenowym, zwalczający bakterie i drożdże, pakowany pojedynczo; • wymagany czas dezynfekcji dla produktów medycznych 15 sek. • rozmiar gazika 42mm x 32 mm ( złozony) i 162 mm x 150 mm (rozłożony) • przydatność do użycia 24 miesiace od daty produkcji • opis na opakowaniu w języku polskim Opakowanie zawiera 100szt |  | op. | 30 | [7 empty] | 1.2
27 | Strzykawka 3-częściowa 10 ml z zawartością 5 ml roztworu 0,9 % NaCl, zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol) w sterylnym opakowaniu. Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 1.2
28 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 1.2
29 | Koreczek z zawartością 70% izopropanolu (IPA). Pakowany pojedynczo w sterylnychm opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, ale do 7 dni zabezpieczenie zaworów igłowych. |  | szt. | 4000 | [7 empty] | 1.2
30 | Filtr infuzyjny 0,2 µm zatrzymujący bakterie, endotoksyny, cząsteczki nie zawierający DEHP i lateksu, z mozliwością stosowania do 96 godzin bez utraty jakosci terapii. Efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm 10 cm; objętość wypełnienia 2,4 ml. Wytrzymałość ciśnienia 3,1; Zamknięcie luer lock. |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
31 | Filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia 1,2 µm w systemie all-in-one zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki. Efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm; objętość wypełnienia 2,4 ml. Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1; zamknięcie luer-lock. Bez zawartośći DEHP i lateksu. |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
32 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera. Skład zestawu: cewnik dotętniczy wykonany z FEP, automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi,, igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej wyposażona w złącze luer-lock, miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący, prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem, dren łączący z PUR o długości 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem, serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm; cewnik 20G, 80 mm; Kaniula 0,95 x 50 mm, prowadnik 25-0,025" |  | zestaw | 100 | [7 empty] | 1.2
33 | Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. | 22G (0,9x 25 mm o przepływie 36ml/min) | szt. | 1000 | [7 empty] | 1.2
34 |  | 20G (1,1 x 33 mm o przepływie 61 ml/min) | szt. | 5000 | [7 empty] | 1.2
35 |  | 18G (1,3 x 33 mm o przepływie 103 ml/min) | szt. | 5000 | [7 empty] | 1.2
36 |  | 16G (1,7 x 50 mm o przepływie 236 ml/min) | szt. | 1000 | [7 empty] | 1.2
37 |  | 17G (1,5 x 45 mm o przepływie 133 ml/min) | szt. | 1000 | [7 empty] | 1.2
38 | Zestaw do przetaczania żywienia dojelitowego skalibrowany z pompą objętościową Infusomat Space Plus B Braun |  | zestaw | 300 | [7 empty] | 1.2
39 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy skalibrowany z pompą objętościową InfusomatCompact Plus B Braun |  | zestaw | 400 | [7 empty] | 1.2
40 | Igła do pobierania leków z fiolek z filtrem 5 μm |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1.2
41 | Rurka do pobierania leków z ampułek szklanych z filtrem 5 μm |  | szt. | 600 | [7 empty] | 1.2
42 | Urządzenie do przygotowania leku tworzące system zamknięty spełniający definicje NIOSH 2004, które pomaga zapobiegać ekspozycji personelu medycznego na toksyczne leki i związanym z tym działania uboczne (poświadczone badaniem w niezależnym laboratorium UE ). Urządzenie zmniejsza ryzyko potencjalnego przedostania się drobnoustrojów do roztworu i zapobiega zakażeniom szpitalnym u pacjenta. Urządzenie stanowi skuteczną barierę mikrobiologiczną przy wystawieniu na działanie drobnoustrojów. Zestaw pozwala na łatwą identyfikację leku podawanego pacjentowi i utrzymuje stałe połączenie z fiolką zawierającą lek. Urządzenie umożliwia dostęp do portu i podłączenie aparatu do przetoczeń bez rozłączania systemu zamkniętego. Urządzenie dostępne w rozmiarach S, M i L dostosowanych do różnych fiolek. | S | szt. | 500
43 |  | M | szt. | 500
44 |  | L | szt. | 500
45 | Aparat do podawania i przygotowywania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 μm z dostepem bezigłowym. Potwierdzona dokumentem szczelność mikrobiologiczna sporządzonego roztworu w pojemniku przez okres 14 dni |  | szt. | 5000
46 | Igła iniekcyjna 20G 0,9x40mm x100szt |  | op. | 200 | [7 empty] | 1.2
47 | Kapturek zabezpieczający port do dostrzyknieć worków 3 komorowych typu Lipoflex/Omegaflex; kapturek czerwony ( opakowanie zbiorcze zawiera 150 szt. ) |  | szt. | 3000 | [7 empty] | 1.2
48 | Strzykawka trzyczęściowa 5 ml wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połaczenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracanu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Skalibrowana z pompą Perfusor Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego x 100szt |  | op. | 50
49 | Strzykawka trzyczęściowa 10/12 ml wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połaczenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracanu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Skalibrowana z pompą Perfusor Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego x 100szt |  | op. | 500
50 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połaczenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Skalibrowana z pompą Perfusor Space będącą na wyposażeniu Zamawiającego |  | szt. | 6000
51 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami (ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Filtr odpowietrzania stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzenie wykonania badania w zewnętrznym laboratorium-dołączyć do oferty), zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 150 cm. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa producenta na komorze kroplowej. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. |  | szt. | 152000
52 | Przyrząd do przetoczeń krwi z filtrem 200 μm/11 cm2 bez odpowietrznika. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem krwi z drenu podczas jego wypełniania oraz umozliwiający wypełnienie drenu bez konieczności odpowietrzania. Bez DEHP |  | szt. | 4000
53 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa o zabarwieniu bursztynowym z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami Filtr odpowietrzania stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Zawór wypełniania drenu na jego końcu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń bakteryjnych podczas ekspozycji trwającej przez okres do 30 dni. Długość drenu min. 180 cm. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i latexu. |  | szt. | 2000
54 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa bez PCV - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. Aparat zakończony zastawką bezzwrotną zabiegającą cofaniu się krwi do aparatu |  | szt. | 10000
55 | Precyzyjny regulator przepływu kropli z zestawem do przetoczeń Dł. Drenu min. 180 cm; dren zakończony zastawką antyrefluksową, zacisk rolkowy; Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem z filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 potwierdzony dokumentem producenta . Górna część komory sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów.Filtr odpowietrzania stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia udokumentowane dołączonym potwierdzeniem producenta przeprowadzenia badań w labolatorium zewnętrznym. Możliwość przetaczania emulsji tłuszczowych; dren wolny od DEHP. |  | szt. | 3000
56 | Strzykawka trzyczęściowa 1ml z igłą 0.5 x 16 mm, z precyzyjną podziałką 0.01 ml łącznik Luer, cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polistyrenu |  | op. | 100
SUMA

## 6
Pakiet nr 6, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik Foley wykonany z silikonu o wytrzymałym balonie, charakteryzujący się łatwością odciągania płynu wypełniającego balon. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika silikonowanego, czyli wykonanego z latexu powleczonego dwustronnie 100% silikonem. | 10 | szt. | 300 | [7 empty] | 1.2
2 |  | 12 | szt. | 50 | [7 empty] | 1.2
3 |  | 14 | szt. | 400 | [7 empty] | 1.2
4 |  | 16 | szt. | 2500 | [7 empty] | 1.2
5 |  | 18 | szt. | 1500 | [7 empty] | 1.2
6 |  | 20 | szt. | 300 | [7 empty] | 1.2
7 |  | 22 | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
8 |  | 24 | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
9 |  | 26 | szt. | 300 | [7 empty] | 1.2
10 | Zatyczka do cewników schodkowa jałowa |  | szt. | 1200 | [7 empty] | 1.2
11 | Cewnik Nelaton miękki, nie może kaleczyć, posiadający zaokrągloną końcówkę | 10 | szt. | 60 | [7 empty] | 1.2
12 |  | 12 | szt. | 50 | [7 empty] | 1.2
13 |  | 14 | szt. | 70 | [7 empty] | 1.2
14 |  | 16 | szt. | 60 | [7 empty] | 1.2
15 |  | 18 | szt. | 40 | [7 empty] | 1.2
16 | Cewnik Nelaton kobiecy krótki, nie może kaleczyć, miękki, posiadający zaokrągloną końcówkę, | 16 | szt. | 3000 | [7 empty] | 1.2
17 |  | 18 | szt. | 600 | [7 empty] | 1.2
18 | Cewnik Tiemann: miękki, posiadający zaokrągloną końcówkę, nie może kaleczyć, o dużym łuku końcówki. Może być wykonany z medycznego PCV. Rozmiar kodowany kolorem. | 8 | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
19 |  | 10 | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
20 |  | 12 | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
21 |  | 14 | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
22 |  | 16 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
23 |  | 18 | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
24 |  | 20 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
25 |  | 22 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
26 |  | 24 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
27 | Dren Kehra: drenaż bierny, dren w kształcie litery T sterylny, lateksowy lub wykonany z 100% biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych. | 10 | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
28 |  | 12 | szt. | 50 | [7 empty] | 1.2
29 |  | 14 | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
30 |  | 16 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
31 |  | 18 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
32 | Cewnik Pezzer CH20 | CH 20 | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
33 | Cewnik Pezzer CH22 | CH 22 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
34 | Cewnik Pezzer CH32 | CH 32 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
35 | Strzykawka Janetta cewnikowa 50 ml | 50 ml | szt. | 1500
36 | Strzykawka Janetta cewnikowa 100 ml | 100 ml | szt. | 3500
37 | Strzykawka insulinowa o sterylnym wnetrzu igłą U-100; | 0,33 (29G) x 12,7 mm | szt. | 10000
38 | Jednorazowy jałowy zestaw laryngologiczny składający się z: • wziernika nosowego z ergonomiczne wyprofilowaną rękojeścią i gładkim materiałem w części aplikacji, natomiast matowym w części rękojeści; • wziernika usznego MEDIUM 2mm, który jest matowo czarny w jego wewnętrznej powierzchni (zapobieganie refleksów i odbić światła podczas badania) • szpatułki zbudowanej ze sprężystego białego plastiku, której obszar aplikacji jest gładka (nie powoduje odruchu wymiotnego pacjenta) Zestaw pakowany sterylnie pojedynczo w pakiet foliowo-papierowy. Opakowanie zbiorcze zawiera 50 zestawów. |  | op | 70
39 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym,wysokoobjętościowym, linia RTG na całej długości rurki ;miękkie , gładkie , przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica,2 tasiemki mocujące, balonik znakowany rozmiarem rurki , znacznik głbokości wprowadzenia bez lateksu , bez ftalanów, jałowa , jednorazowego użytku, | Rozmiar 7,0 | szt. | 10
40 |  | Rozmiar 8,0 | szt. | 20
41 |  | Rozmiar 9,0 | szt. | 20
42 |  | Rozmiar 10,0 | szt. | 5 | [6 empty] | 0
43 | Zestaw - Cewnik do drenażu przeskórnego ropni: wykonany z PVC z markerem rtg wzmacniającym widoczność, 9 dużych, owalnych otworów bocznych na końcu dystalnym, skalowanie co 1 cm, parametry: 12 -20Fr/ 33 cm, w zestawie igła 18 G, prowadnik TFE 0,038" z 3 mm zagiętą zmiękczaną końcówką, rozszerzadła, adapter. | 12 -20Fr/ 33 cm | zest. | 5
44 | Zestaw - Cewnik do drenażu przeskórnego ropni:wykonany z PVC z markerem rtg wzmacniającym widoczność, 9 dużych, owalnych otworów bocznych na końcu dystalnym, skalowanie co 1 cm, parametry: 18-28 Fr / 41 cm; w zestawie igła 18 G, prowadnik TFE 0,038" z 3 mm zagiętą zmiękczaną końcówką, rozszerzadła, adapter. | 18-28 Fr / 41 cm | zest. | 5
SUMA
Wymagane: bezpłatna próbka do pozycji 38.
Oferowany produkt musi być bezwzględnie identyfikowalny przez numer REF znajdujący się w formularzu ofertowym jak i na opakowaniu produktu.

## 7
Pakiet nr 7, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Zarys
Anmar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Miękki, przezroczysty, dren w 100 % silikonowy do jamy otrzewnej, jałowy, apirogenny, zawierajacy nitkę kontrastującą w RTG, z otworami bocznymi (4-8), długość ok. 50cm, średnice | CH 12 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
2 |  | CH 14 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
3 |  | CH 15 | szt. | 300 | [8 empty] | 1.2
4 |  | CH 18 | szt. | 100 | [8 empty] | 1.2
5 |  | CH 21 | szt. | 100 | [8 empty] | 1.2
6 |  | CH 22 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
7 |  | CH 24 | szt. | 800 | [8 empty] | 1.2
8 |  | CH 30 | szt. | 150 | [8 empty] | 1.2
9 |  | CH 33 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
10 | Dren do drenażu klatki piersiowej z nitką radicyjną | 28 | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
11 | Dren do drenażu klatki piersiowej z nitką radicyjną | 32 | szt. | 10 | [8 empty] | 1.2
12 | Dren do klatki piersiowej z trokarem kompatybilne z systemem do drenażu klatki piersiowej Covidien | 12 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
13 |  | 14 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
14 |  | 16 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
15 |  | 18 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
16 |  | 20 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
17 |  | 24 F | szt. | 20 | [8 empty] | 1.2
18 | Dren Penrose’a wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu, swobodny i pełny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu zapobiegającemu zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła, możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych, pasek kontrastujący w RTG wzdłuż całej długości drenu gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii, pakowany podwójnie | 15mm/300 mm | szt. | 150
19 |  | 25mm/300 mm | szt. | 50
20 | Jednorazowe łyżki plastikowe do laryngoskopu typ Macintosh: kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. | 2 (115 mm/97mm/ 14mm), | szt. | 10
21 |  | 3 (133mm/ 117mm/14mm) | szt. | 40
22 |  | 4 (163mm/ 147mm/14mm) | szt. | 60
23 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową; oznaczenia kolorami kodowymi ułatwiające identyfikację produktu; przezroczysty korpus maski; Nie zawierają lateksu. | Mała, dla dorosłych, rozmiar 3 – biały pierścień | szt. | 800
24 |  | Średnia, dla dorosłych, rozmiar 4 – żółty pierścień | szt. | 3500
25 |  | Duża, dla dorosłych rozmiar 5 – niebieski pierścień | szt. | 3000
26 | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 ° w obrębie konektora 15 mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP, bisfenolu (BSA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Instrukcja uzycia na opakowaniu. | 2 (10-20 kg) | szt. | 10
27 |  | 3 (30-50kg) | szt. | 200
28 |  | 4 (50-70kg) | szt. | 200
29 |  | 5 (>70kg) | szt. | 40
30 | Spike z krótką elastyczną przedłużką i zaworem Clearlink, bez odpowietrznika, długość linii głównej 8 cm, nie zawiera lateksu naturalnego i DEHP. Służy do przygotowywania i pobierania leków, z zaworem samozamykającym Clearlink, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, (chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2% roztworem chlorheksydyny) do zastosowania do 96 godzin lub maksymalnie 100 razy. |  | szt | 5000
31 | Linia przedłużająca typu Y z neutralnymi łącznikami bezigłowymi Onelink, o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,4ml. Łączniki niespojone z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. |  | szt. | 100
32 | Prowadnica do rurek intubacyjnych: • metal pokryty tworzywem medycznej jakości; • miękki koniec dystalny; • bez lateksu, bez ftalanów; • jałowa, jednorazowego użytku. | 340 (5,0-8,0mm) | szt. | 70
33 |  | 370 (6,0-11,0mm) | szt. | 120
34 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wygięta, CH 15 długość 600 mm pakowana pojedynczo sterylna typu Bougie | 600 CH15 | szt. | 1000
SUMA

## 8
Pakiet nr 8, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kateter do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu lejek; o średnicy wewnętrznej 8 mm; 27 F; długość 2 m; końcówka zakrzywiona, bez regulacji siły ssania, wykonany z z materiału przejrzystego (umożliwiający obserwację treści), sterylny.; 18G | szt | 800 | [7 empty] | 1.2
2 | Kateter do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu lejek; o średnicy wewnętrznej 8 mm; 27 F; długość 2 m; końcówka zakrzywiona, bez regulacji siły ssania, wykonany z z materiału przejżystego (umożliwiający obserwację treści), sterylny. 24G | szt | 800 | [7 empty] | 1.2
3 | Igła biopsyjna do aparatu PROMAG ULTRA 14GX200 | szt. | 60 | [7 empty] | 1.2
4 | Igła biopsyjna do aparatu PROMAG ULTRA 16GX200 | szt. | 40 | [7 empty] | 1.2
5 | Automatycznie otwierany woreczek ekstrakcyjny do małoinwazyjnej resekcji o pojemnosci 200 ml, łatwy w obsłudze, odporny na wysokie naprężenia i ciśnienia, ścianki nieprzepuszczalne dla płynów z systemem automatycznie utrzymującym worek otwarty, z aplikatorem i wypychaczem. | szt. | 60 | [7 empty] | 1.2
6 | Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowy, w komplecie z przeźroczystą kaniulą gwintową, z zaworem do insuflacji, zakończenie trokara typu - bezpieczne, (chowane ostrze tnące płaskie), reduktor, mandryn, kaniula 10 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1.2
7 | Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowy, w komplecie z przeźroczystą kaniulą gwintową, z zaworem do insuflacji, zakończenie trokara piramidalne, mandryn, kaniula 5 mm | szt. | 10 | [7 empty] | 1.2
8 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, duża 240 x 120 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1.2
9 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, duża 200 x 100 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1.2
10 | Pętla monopolarna do histerektomi laparoskopowej, jednorazowa, mała 160 x 80 mm, złącze 8 lub 4 mm | szt. | 5 | [7 empty] | 1.2
11 | Preparat przeciw roszeniu optyki, jednorazowy, sterylny wersja z 4% roztworem alkoholu | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
12 | Lejce naczyniowe silikonowe Grena niebieskie dł. 75cm | szt. | 50
13 | Lejce naczyniowe silikonowe Grena czerwone dł. 75cm | szt. | 50
14 | Lejce naczyniowe silikonowe Grena białe dł. 75cm | szt. | 50
SUMA

## 9
Pakiet nr 9, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Skamex
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrza wymienne chirurgiczne ze stali węglowej. Ostrza muszą charakteryzować się wysoką jakością wykonania, muszą być wykonane z wysokiej jakości materiału, nie rdzewiejące, nie zginające się. Ostrza muszą być kompatybilne z trzonkami firmy Aesculap - Chifa Sp. z o. o. nr 3 i 4. Rozmiar ostrza wygraweowany na ostrzu. Rozmiar ostrza z jego rysunkiem musi znajdować się na opakowaniu jednostkowym ostrza. Rysunek ostrza na pojedynczym opakowaniu ma być w skali 1:1. Opakowanie zawiera 100 sztuk (opakowań jednostkowych) | Nr 10 | op. | 15 | [8 empty] | 1.2
2 |  | Nr 11 | op. | 100 | [8 empty] | 1.2
3 |  | Nr 12 | op. | 10 | [8 empty] | 1.2
4 |  | Nr 15 | op. | 15 | [8 empty] | 1.2
5 |  | Nr 20 | op. | 70 | [8 empty] | 1.2
6 |  | Nr 21 | op. | 20 | [8 empty] | 1.2
7 |  | Nr 22 | op. | 30 | [8 empty] | 1.2
8 |  | Nr 23 | op. | 5 | [8 empty] | 1.2
9 |  | Nr 24 | op. | 10 | [8 empty] | 1.2
SUMA
Próbki bezpłatne do każdej pozycji po 2 szt.
Ocena techniczna (jakość) zgodnie z zapisami SWZ.

## 10
Pakiet nr 10, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
Balton
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | brak umowy
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 0,7 x 90 22G | szt | 2200
2 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 1,2 x 90 18G | szt | 350 | [7 empty] | Sonda
3 | Igła do nakłuć lędźwiowych /punkcyjna/ | 1,5 x 90 x 38mm 20GA | szt. | 50 | [7 empty] | 22
4 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową, sterylny zawierajacy: dobrze widoczny w promieniach RTG kateter typu prostego lub PIGTAIL,do wyboru przez zamawiajacego, dwuczęściową igłę, kołnierz i opaskę mocujacą | 6F | szt. | 10
5 |  | 9F | szt. | 10
6 |  | 14F | szt. | 10
7 |  | 16F | szt. | 10
8 | Zestaw do nakłucia stosowany do dróg żólciowych, nefrostomii i drenażu ropni. Cewnik pigtail pasuje do igły trocar, co pozwala na umieszczenie cewnika poprzez pojedyncze wkłucie; średnica 5 lub 6 lub 7 lub 8,3 FR, długość cewnika 25 cm, 6 otworów bocznych, przystosowany do prowadnika .038; zestaw zawiera rozlywalną koszulkę i igłę dwuczęściową 19,5 G dla śr. 5, 6, 7 Fr i 18 G dla śr. 8.3 Fr; Dostarczane jałowe w opakowaniu typu papier-folia |  | zestaw | 2
9 | Nakłuwacz do pobrania krwi z naczyń włosowatych, bezpieczny i automatyczny; głębokość nacięcia 2,4 mm Opakowanie zawiera 200 sztuk. |  | op. | 40
10 | Nakłuwacz do pobrania krwi z naczyń włosowatych bezpieczny i automatyczny; głębokość nacięcia 1,8 mm Opakowanie zawiera 200 sztuk. |  | op. | 60 | [7 empty] | 40
11 | Jednorazowe, bezpieczne lancety (tj. nakłuwacze typu nożyk) do uzyskiwania krwi kapilarnej.Średnica lancety 1,5 mm (21G), kąt ścięcia 45°., głębokość nakłucia 1,5 mm. Lanceta musi znajdowac się w obudowie w kształcie litery T i musi pozostać ukryta przed aktywacją i po aktywacji zapobiegając skaleczeniu. Pakowane po 200 sztuk. |  | op. | 50
12 | Przyrząd do bezpiecznego przechowywania i aspiracji leków z dwoma bocznymi stabilizatotami i kolcem ściętym do połowy swojej długości ułatwiajacym wybranie leku z fiolki dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające (poliwęglan), kompatybilny ze strzykawką luer-lock, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona (PTFE) z zabezpieczającą obudową (poliwęglan, ABS) • przestrzeń martwa: 0,14ml • szybkość przepływu: 185 ml/min • wolny od lateksu i części metalowych |  | szt. | 150 | [7 empty] | 28
13 | Nakładka na strzykawkę do pobierania i wstrzykiwania leków w systemie zamkniętym. System musi umożliwiać pobieranie leków z fiolek i butelek. Łącznik pozwala na bezpieczne przenoszenie strzykawek z lekiem, całkowicie zapobiegający wyciekom (kapaniu) leku ze strzykawki. Możliwość podłączenia strzykawek ze złączem luer oraz luer-lock. Objetość wypełnienia 0,10ml, maksymalne ciśnenie 45PSI, opór hydrostatyczny 1,5 bara przy zastosowaniu wody, prędkość przepływu grawitacyjnego 102ml/min, maksymalna liczba aktywacji systemu 150. Sterylny wykonany z polisulfonu, wolny od PCV i lateksu. Dodatkowa zatyczka umożliwiająca pełną sterylizację produktu również wewnątrz systemu. • wolny od lateksu i części metalowych |  | szt. | 60
SUMA
Bezpłatna próbka (1 szt.) do 9,10,11 pozycji pakietu.

## 11
Pakiet nr 11, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Żel do transmisji USG 20 g jałowy; saszetka sterylna, podwójnie pakowana, do różnych aparatów USG, nie drazniący, wodny roztwór, nie uszkadzający głowic, bakteriostatyczny | szt. | 300
SUMA

## 12
Pakiet nr 12, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych ze zmrożoną powierzchnią, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, przeznaczony do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, bez ftalanów. Opakowanie po 50 sztuk | CH6 długość 400 mm zielony kolor końcówki | op. | 35 | [7 empty] | 1.2
2 |  | CH8 długość 400 mm niebieski kolor końcówki | op. | 50 | [7 empty] | 1.2
3 | Sonda Sengstakena trójdrożna do doraźnego hamowania krwawienia z żylaków przełyku.Składająca się z:- elastycznej rurki z PVC jednokierunkowej z dwoma kanałami do pompowania balonów- przełyk: z zamkniętym dalszym końcem z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem- lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu- podwójny system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi z odpowiednim opisem na balonie (żołądek , przełyk)- nadrukowana podziałka co 5 cm.Sterylna, pakowana pojedyńczo. | CH 20 | szt. | 10
4 | Dreny do cystoskopu i resektoskopu, pojedyńczy o średnicy ok.5-7mm, wyposażony w: zabezpieczoną, jednokanałową igłę biorczą, komorę do wytwarzania ciśnienia, regulator przepływu, miękką końcówkę z drenu PVC |  | szt. | 300
5 | Kanka doodbytnicza wykonana z PCV o jakości medycznej i twardości ok..76º ShA, powierzchni satynowej ("zmrożonej"), jednorazowego użytku, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu | CH 16 średnica 5,3 mm, długość 200 mm | szt. | 20
6 |  | CH 18 średnica 6,0 mm, długość 250 mm | szt. | 50
7 |  | CH 22 | szt. | 40
8 |  | CH 24 średnica 7,3 mm, długość 250 mm | szt. | 60
9 | Jałowy zgłębnik żołądkowy sterylizowany w tlenku etylenu wykonany z PCW o jakości medycznej, i twardości ok..76º ShA, powierzchni satynowej ("zmrożonej"), konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne Luer i zatyczki. Cyfrowa podziałka głębokości. Kolor konektora oznaczający kod średicy cewnika. | CH 14 | szt. | 200
10 |  | CH 16 | szt. | 600
11 |  | CH 18 | szt. | 250
12 | Zestaw do drenażu ran 200 ml lub 250 ml Zamawiający ma na myśli zestaw do odsysania ran Redon, przez zestaw rozumie się butlę próżniową i przedłużenie z łącznikiem do drenu. | 200 ml | szt. | 700
13 | Zestaw do drenażu ran 500 ml lub 600 ml. Zamawiający ma na myśli zestaw do odsysania ran Redon, przez zestaw rozumie się butlę próżniową i przedłużenie z łącznikiem do drenu. | 600 ml | szt. | 20
14 | Zamkniety system do ciągłego drenażu ran niskociśnieniowego, pojemnik do drenażu o poj. 300 ml z zastawką antyzwrotną, dren przyłączeniowy 110cm z klamrą i łącznikiem, worek zbiorczy o poj. 500ml z silikonowym drenem płaskim w roz. 10mmx20cm (perforacja na odcinku 3/4 długości) | 300ml | szt. | 30
15 | Dren Redona: podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier: kompatybilny z zestawem z pozycji nr 12 i 13 | 8 | szt. | 20
16 |  | 10 | szt. | 60
17 |  | 12 | szt. | 100
18 |  | 14 | szt. | 250
19 |  | 16 | szt. | 600
20 | Zaciskacz do pępowiny, dobrze trzymający, przy zamknięciu wydaje charaktrystyczny "klik" gwaratujący bezpieczne zamknięcie |  | szt. | 4000
21 | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny, sterylny, jednorazowy, o ostrych nożykach (bez problemowe rozcięcie zaciskacza pępowiny) |  | szt. | 700
22 | Sterylna osłona na przewody. Osłona musi cechować się łatwością zakładania, łatwością ściągania po zabiegu, nie powinna się odklejać podczas zabiegu, musi być wytrzymała. |  | szt. | 2500
23 | Sterylna osłona na stolik MAYO. Osłona musi cechować się łatwością zakładania, łatwością ściągania po zabiegu, nie powinna się odklejać podczas zabiegu, musi być wytrzymała, nieprzemakalna, w części górnej warstwa chłonna. |  | szt. | 900
SUMA
Bezpłatna próbka (1 szt.) do 1,2,4,20,21,22,23 pozycji pakietu.
Uwaga ! Pozycja nr 12 i 13 musi być kompatybilna z Pozycjami 15-19.

## 13
Pakiet nr 13, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Balon hemostatyczny typ Bakri. Używany do tymczasowej kontroli lub redukcji krwotoku poporodowego. Hemostatyczny balon do poporodowej tamponady macicy. | szt | 5 | [7 empty] | 1.2
2 | KATETER DO HSG I SIS. STERYLNY. DŁUGOŚĆ SONDY 315 MM. ŚREDNICA 1,6 MM. SONDA DWUKANAŁOWA. BALON 1 ML - 10 MM USZCZELNIAJĄCY UJŚCIE WEWNĘTRZNE KANAŁU SZYJKI MACICY. KANAŁ ROBOCZY Z ZABEZPIECZENIEM ODPŁYWU. | szt | 250 | [7 empty] | 1.2
SUMA

## 14
Pakiet nr 14, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki do tętnicy pępowinowej poliuretanowe z kranikiem | 3.5 | szt. | 10
2 |  | 4 | szt. | 10
3 |  | 5 | szt. | 10
4 |  | 8 | szt. | 10
5 | Wentylacja-rurki neonatologiczne. Rurka bez balonu do krótkotrwałej intubacji, przezroczysta, z kontrastującym rtg paskiem, oznaczenie dł. co 0,5cm | 2 | szt. | 10
6 |  | 2.5 | szt. | 10
7 |  | 3 | szt. | 10
8 |  | 3.5 | szt. | 10
9 |  | 4 | szt. | 30
10 |  | 4.5 | szt. | 10
11 | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, przezroczysta, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm | 2 | szt. | 10
12 |  | 2.5 | szt. | 10
13 |  | 3 | szt. | 10
14 |  | 3.5 | szt. | 10
15 |  | 4 | szt. | 10
16 |  | 4.5 | szt. | 10
17 |  | 5 | szt. | 10
18 | Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu opłucnej, przezroczysty cewnik z kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem długości w centymetrach, dystalna końcówka z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Luer Lock i z gryfem, metalowy trokar z zaostrzoną końcówką | 8F-8cm | szt. | 10
19 |  | 10F-8cm | szt. | 10
20 | Złączka neonatologiczna dla o/Noworodków |  | szt. | 20
21 | Zestaw do transfuzji wymiennej |  | szt. | 5
22 | Kraniki neonatologiczne: jednorazowe, sterylne, bezlateksowe kraniki trójdrożne Luer – Lock z wyczuwalnym indykatorem, znacznikiem określającym rodzaj linii żyły lub tętnicy. Jeden koniec połączeniowy kranika wykonany ze specjalnego antyzapiekowego materiału. Po podłączeniu z możliwością o 360o .Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. |  | szt. | 50
23 | Nakłuwacz typu spike do pobierania i podawania roztworu leków do butelek lub worków zakończony zamkniętym systemem bezigłowym, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się pobieranych leków. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier |  | szt. | 2000
24 | Cewnik prosty z PVC z zamkniętą końcówką i bocznymi otworami (Typ Nelaton) rozmiar 4 Fr, średnica 1,3mm długości 40 cm. |  | szt. | 200
25 | Strzykawka enteralna ENFit objętość 60ml plus korek |  | szt. | 700
SUMA

## 15
Pakiet nr 15, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Protezka strzemiączkowa typ I, II i III | szt. | 60
SUMA

## 16
Pakiet nr 16, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 1,4 x 70 mm | op. | 20 | [7 empty] | 1.2
2 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 0,7 x 70 mm | op. | 20 | [7 empty] | 1.2
3 | Jałowa jednorazowa mikro rurka ssąca Opakowanie zawiera 50 sztuk. | Rozmiar 1,0 x 70 mm | op. | 10 | [7 empty] | 1.2
4 | Uchwyt do rurki ssącej z regulacją przepływu, jednorazowy, jałowy. Opakowanie zawiera 50 szt. | Nie dotyczy | op. | 20 | [7 empty] | 1.2
5 | Tuba silikonowa typu T-Tube, dł całkowita 12mm, średnica otworu 1,14mm, szerokość ramion kołnierza 9,5mm, sterylne, opakowanie : 10sztuk | dł.12mm, srednica: 1,14 mm, szerokość 9,5mm | op. | 20 | [7 empty] | 1.2
6 | Dren płuczący 4m, do urządzenia DP30 Nouvag, sterylny, opakowanie: 10 sztuk | Nie dotyczy | op. | 100 | [7 empty] | 1.2
SUMA
Poznań, dn.

## 17
Pakiet nr 17, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Romiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sonda bipolarna widelec, prosta do bezpośredniej stymulacji nerwów, sterylna, jednorazowa | Długość robocza 4,5 cm Długość całkowita 15,5 cm Przewód 3 m | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
2 | Przyklejona elektroda rurkowa Select do tubusów 7,5-9mm, powierzchnia klejenia 37x37,6mm, powierzchnia elektrody 1057mm² z przyklejoną elektrodą neutralną , jednorazowa, sterylizowana ETO do aparatu C2 firmy INOMED do neuromonitoringu. |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1.2
3 | Para elektrod igłowych SDN z wtyczką typu touchproof 1,5 mm, sterylne, jednorazowe czerwono/czarne | Długość igły 15 mm Długość przewodu 2 m | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
4 | Trójka elektrod igłowych SDN z wtyczką typu touchproof 1,5 mm, starylne, jednorazowe, czerwona/zielona/czarna | Długość igły 15 mm Długość przewodu 1,5 m | szt. | 30 | [7 empty] | 1.2
SUMA

## 18
Pakiet nr 18, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Biosyntetyczne szkło bioaktywne (wiążące się z przylegającą tkanką) osteostymulujące, wolno resorbowalne w granulacie 0,5 - 0,8 mm, wykazujące działanie bakteriostatyczne. Skład SiO₂ 53%; Na₂O 23%; CaO 20%; P₂O₅ 4% Opakowanie zawiera 2,5 cm ᶾ | op. | 20
SUMA

## 19
Pakiet nr 19, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar |  |  | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
|  | Nr | Średnica wewnętrzna ID | Średnica zewnętrzna AD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | Dren wentylacyjny ucha środkowego typu Tuebingen wykonane z czystego tytanu medycznego ASTM F67 z drutem | 1 | 1,25 mm | 2,55 mm | szt. | 10 | [7 empty] | 1.2
3 |  | 2 | 1,50 mm | 2,80 mm | szt. | 10 | [7 empty] | 1.2
SUMA

## 20
Pakiet nr 20, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej: zbudowany z rurki o przekroju owalnym, skośnieściętej na jednym końcu, na zewnątrrz której jest zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy.Układ podawania powietrza do pęcherza składa się z zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego i przewodu cienkościennego. Kształt pęcherza lateksowego jest zblizony do wielkosci i kształtu jamy nosowej. Zapewnia to przy rozdmuchu szczelne wypełnienie przestrzeni wewnatrz nosowej. Obecność bawełnianej tasiemki, zawiązywanej podczas zabiegu z tyłu głowy zabezpiecza przed przemieszczaniem się zgłębnika do gardła lub wypadnieciem na zewnątrz. Dolna część pęcherza magrubsze ścianki, co sprawia, że przy rozdmuchu pęcherz zwiększa swoją objętość w pożądanym kierunku: w pierwszej kolejności w górną i boczną część nosa. Uwaga: zgłębniki muszą różnić się kierunkiem ścięcia rurki przeznaczonej do zakładania w lewej lub prawej komorze jamy nosowej. | TYP C L 80 mm (do prawej komory nosa) | szt. | 40 | [7 empty] | 1.2
2 |  | TYP C P 80 mm (do lewej komory nosa) | szt. | 40 | [7 empty] | 1.2
3 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego TYP II wykonany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie, nitka z przędzy poliamidowej. Przyrząd musi posiadać kształt umożliwiający dobre zamocowanie na błonie bębenkowej i swobodne usuwanie za pomoca nitki. Wymagany otwór w osi przyrządu pozwalajacy na ewakuację wydzieliny, wentylację i ewentualne wprowadzenie leków. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu EO | Średnica 1,15 mm | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
SUMA

## 21
Pakiet nr 21, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aplikator do podawania lidocainy w aerozolu. Jednorazowy, kompatybilny z Lidocain aerosol 10% do gardła i jamy ustnej firmy EGIS | szt. | 3500
SUMA
Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany produkt mógł być środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina, a Wykonawca nie jest zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających spełnianie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniające w szczególności wymagania UE (np. zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego).

## 22
Pakiet nr 22, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona na worki/butelki zawierające płyny do infuzji Worek z folii chroniący przed światłem. Wykluczony kolor czarny. Wyposażony w otwór umozliwiajacy zawieszenie zestawu infuzyjnego na wieszaku. | Na worek 1500 - 2000ml. Wymiary worka ok. 30x50cm | szt. | 1000
3 |  | Na worek 500 - 1000ml..Wymiary worka ok. 20x30 cm | szt. | 500
5 |  | Na worek 100 - 250ml..Wymiary worka ok. 12x21.cm | szt. | 300
SUMA
Próbki bezpłatne do każdej pozycji po 1 szt.

## 23
Pakiet nr 23, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Proteza częściowa(długość regulowana) - Proteza wykonana z tytanu - Bezstopniowa regulacja długości w zakresie 3.0-7.0 mm dla protezy całkowitej i długości funkcjonalnej 0.75 do 3.50 mm dla protezy częściowej - Dopasowanie długości za pomocą dołączonych przymiarów - Przygotowanie protezki nie wymaga dedykowanych narzędzi i akcesoriów - Gwarancja sterylności min. 8 lat od daty produkcji | szt. | 12
2 | Proteza całkowita(długość regulowana) - Proteza wykonana z tytanu - Bezstopniowa regulacja długości w zakresie 3.0-7.0 mm dla protezy całkowitej i długości funkcjonalnej 0.75 do 3.50 mm dla protezy częściowej - Dopasowanie długości za pomocą dołączonych przymiarów - Przygotowanie protezki nie wymaga dedykowanych narzędzi i akcesoriów - Gwarancja sterylności min. 8 lat od daty produkcji | szt. | 13
SUMA

## 24
Pakiet nr 24, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rurka tracheostomijna wykonana z miękkiego silikonu jakości medycznej, wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie. Dostępna w rozmiarach: Średnica zew 12,0 ; 13,5 ; 15,0 ; 17,0 mm Długości 27; 36 ; 55 mm z dziurami do fenestracji lub bez | szt. | 7
2 | Wymiennik ciepła i wilgoci kompatybilny z rurką silikownową poz.1, wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej silikonowej z otworem wlotowym o przekroju 22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący, wyposażony w przycisk lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową, ułatwiający oddychanie. Wymiennik stwarzający mały opór oddechowy, zmniejszający nasilenie kaszlu i wytwarzanie śluzu, umożliwiający łatwe zamknięcie w celu mówienia, posiadający niskoprofilową konstrukcję, zbudowany z piankowego filtra nasączonego chlorkiem wapnia, zamkniętym w plastikowej obudowie. W opakowaniu 30 szt. | op. | 7
3 | Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomę albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; Opakowanie musi zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy; Opakowanie musi zawierać instrukcje obsługi dla pacjenta i dla lekarza w języku polskim Rozmiary protez: w przedziale od 4 do 15 mm (4; 6; 8; 10; 12,5; 15) Proteza pakowana sterylnie. Możliwość zamówienia protez z dodatkowym większym (trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm. | szt. | 36 | [7 empty] | 1.2
4. | Zestawy do implantacji z narzędziami jednorazowego użytku do wykonania punkcji i wszczepienia protezy głosowej. Rozmiary protez: 8; 10; 12,5 mm. średnica korpusu minimum 22 French; W skład zestawu wchodzi: Transparentny protektor gardła - zapobiegający perforacji tylnej ścianki przełyku; Cienka specjalnie zagięta metalowa igła punkcyjna z kanałem wewnętrznym do przeprowadzenia prowadnika; Prowadnica z tworzywa sztucznego; Rozszerzadło z zamocowaną protezą oraz kanałem do mocowania prowadnika. Proteza pakowana sterylnie. | szt. | 7
5 | Prowadnica sterylna jednorazowego użytku używana do wprowadzania i wymiany protezy głosowej u pacjentów po operacji całkowitego usunięcia krtani (wszczepienie pierwotne lub wtórne) od strony przełyku. Wyposażenie prowadnicy: łącznik (wykonany z poliamidu) służący do przymocowania zakładanej protezy głosowej i 8 mm element oporowy (wykonany z tworzywa ABS) służący do usuwania wymienianej protezy głosowej przez jamę ustną. Pozostała część prowadnicy wykonana z polichlorku winylu. | szt. | 1
6 | Taśma utrzymująca rurkę silikonową, kompatybilna z poz. 1. Odpowiednia dla użytkowników z wrażliwą skórą wokół tracheostomy | szt. | 7
7 | Szczoteczka do czyszczenia rurek silikonowych typu Provox LaryTube, z dodatkowym zabezpieczeniem na końcówce, minimalizującym ryzyko uszkodzenia rurki podczas czyszczenia. Niesterylna, wielokrotnego użytku. Do użytku u jednego pacjenta. Opakowanie zawiera 6 szt. | op. | 1 | [7 empty] | 1.2
SUMA

## 25
Pakiet nr 25, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Grigsa składający się z rurki tracheotomijnej z wbudowanym dodatkowo w ściankę rurki przewodem do odsysania, prowadnicy Seldingera, strzykawki 10 ml, rozszerzadła, kaniuli z igłą, skalpela, szcoteczki, opaski i tasiemki. Bez wielorazowego peana. | 7,0 | zest. | 2 | [7 empty] | 1.2
5 |  | 8,0 | zest. | 2 | [7 empty] | 1.2
7 | Rurka tracheostomijna w zestawie. W skład zestawu wchodzą: Rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego PCW, które sprawia, że sztywność rurki jest wystarczająca do jej założenia,natomiast w temperaturze ciała materiał mięknie, co znacząco podnosi komfort pacjenta, łuk wygięcia rurki 105° elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, stożkowe zakończenie rurki i zaoblony samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera ułatwiające założenie bądź wymianę rurki. Rurka jednorazowa, sterylna, pojedynczo pakowana. Dwie wewnętrzne kaniule wymienne.Szczoteczka do czyszczenia kaniuli wewnętrznej w rurce tracheostomijnej. elastyczna opaska do rurek tracheostomijnych, komfortowa dzięki zastosowaniu miękkiej pianki pokrywającej materiał. | 7.0 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
8 |  | 8.0 | szt. | 40 | [7 empty] | 1.2
9 |  | 9.0 | szt. | 20 | [7 empty] | 1.2
10 |  | 10.0 | szt. | 10 | [7 empty] | 1.2
11 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o następującym składzie: • skalpel nr 15; • strzykawka 10ml; • igła 14Ga z kaniulą; • prowadnica Seldingera ze znacznikami pozycjonującym; • krótkie rozszerzadło 14F; • cewnik prowadzący ze znacznikiem pozycjonującym, uniemożliwiającym zsunięcie się jednostopniowego rozszerzadła; • jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; • rurkę tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu; • mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem; • miękka opaska do rurki; • 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki; • szczoteczka do czyszczenia kaniul; • jałowy żel poślizgowy 5g; • gaziki 9,5 x 9,5 cm -8 szt.; całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą. Rozmiary: 7mm, 8mm i 9mm | 7.0 | zestaw | 20
|  | 8.0 | zestaw | 35
|  | 9.0 | zestaw | 20
SUMA

## 26
Pakiet 26, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar igły i długość kaniuli | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do portu z elastycznymi skrzydełkami, o łyżeczkowatym szlifie ostrza, odporna na działanie ciśnienia do 22,4 bar stosowana do długotrwałych infuzji i do podania środka kontrastującego pod wysokim ciśnieniem, nie powodująca powstania w membranie otworu. Igła musi być zaopatrzona w dren bez PCV z zaciskiem zamykającym, długość drenu od igły do łącznika: 200 mm (+/- 10 mm) Igła nie może zawierać lateksu i DEHP. Igły pakowane w opakowanie zbiorcze po 15 sztuk. | G20 długość 20 mm | op. | 10
|  | G20 długość 15 mm | op. | 10
|  | G19 długość 20 mm | op. | 20
|  | G19 długość 15 mm | op. | 30
|  | G22 długość 12 mm | op. | 30
2 | Igła do portu z okrągłą płytką do mocowania o śr. 30 mm z łyżeczkowatym szlifie ostrza, odporna na działanie ciśnienia do 22,4 bar stosowana do długotrwałych infuzji i do podania środka kontrastującego pod wysokim ciśnieniem, nie powodująca powstania w membranie otworu. Igła musi być zaopatrzona w dren bez PCV z zaciskiem zamykającym, długość drenu od igły do łącznika: 250 mm (+/- 10 mm) Igła nie może zawierać lateksu i DEHP. Igły pakowane w opakowanie zbiorcze po 25 sztuk. | G20 długość 20 mm | op. | 2
SUMA
Bezpłatne próbki po 1 szt. do każdej pozycji pakietu.

## 27
Pakiet nr 27, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren insuflacyjny z filtrem, dł. 3 m, jednorazowy, sterylny, op. 10 szt kompatybilny z posiadanym insuflatorem firmy Karl Storz | op. | 30
SUMA

## 28
Pakiet nr 28, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia krwi pojedynczy | szt | 100 | [7 empty] | 1.2
2 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | szt. | 300 | [7 empty] | 1.2
3 | Kabel interfejsowy łączący przetwornik z monitorem- pojedynczy | szt. | 2 | [7 empty] | 1.2
SUMA
Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia −częstotliwość własna przetwornika> 200 Hz −błąd pomiaru przetwornika ( nieliniowość i histereza) do 1,5 % −długość lini pojedynczej: 120 cm + 30 cm −linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przez zapowietrzeniem −zestaw wyposażony w 2 koreczki na linię pomiarową −zestaw wyposażony w 2 kraniki trójdrożne −opakowanie powinno zawierać koreczki w min. czterech kolorach, dla precyzyjnego oznakowania linii −system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek −połączenie przetwornika z kablem łaczącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) −konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/ kabel sygnałowy/ monitor −w zestwie kable interfejsowe do posiadanych monitorów, kompatybilne z HP, Philips − prostolinijny przepływ przez przetwornik
UWAGA: Do pozycji nr 1 i 2 wymagana bezpłatna próbka.

## 29
Pakiet nr 29, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoskopowy zestaw do przezżołądkowej cystostomii, jednorazowego użytku, składający się z igły oraz cewnika wewnętrznego i zewnętrznego. Cewnik zewnętrzny posiadający w części dystalnej metalową końcówkę służącą do koagulacji. Rękojeść posiadająca dwa standardowe przyłącza HF. Średnice zestawu: 8,5Fr. Dł. narzędzia 180cm. Akceptujący prowadnik 0,035”. | szt. | 60
SUMA

## 30
Pakiet nr 30, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Linia próbkowania CO2 dla pacjentów zaintubowanych z łącznikiem układu oddechowego z żeńskim złączem typu Luer, z oznaczeniem H do stosowana do rurki dotchawiczej- o średnicy > 4.0 mm kompatybilna z monitorem Philips Intelli Vue MP50 | szt. | 200
SUMA

## 31
Pakiet nr 31, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 10cm (4") na 244cm (96"). W komplecie z elementami mocującymi (2 gumki i 2 taśmy), polem sterylnym i żelem sterylnym Parker Laboratories a 20g. Opakowanie 20szt. | op. | 20
SUMA
Wymagana: Próbka bezpłatna 1 sztuka

## 32
Pakiet nr 32, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar [mm] | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
Długość [mm]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Laparoskopowe, bezlateksowe, sterylne osłonki jednorazowe dla głowicy laparoskopowej. Opakowanie zawiera 12 sztuk | 15,2 x 244 | op. | 5
2 | Śródoperacyjne, bezlateksowe, sterylne osłonki dla głowicy 9015oraz dla głowicy 9024 Opakowanie zawiera 12 sztuk | 15,2 x 244 | op. | 10
3 | Jednorazowa, sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy typ 9015 Opakowanie zawiera 9 sztuk. | nie dotyczy | op. | 5
4 | Jednorazowa, sterylna prowadnica śródoperacyjna do igieł dla głowicy typ 9024 Opakowanie zawiera 9 sztuk. | nie dotyczy | op. | 5
SUMA

## 33
Pakiet nr 33, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny o pojemności 560ml, sterylny, wykonany z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, z podwójnym dnem. Wyposażony w prowadnicę i samorozprężalny pierścień ułatwiający aplikację, oraz samozaciągającą, wytrzymałą nić do zamknięcia worka. | szt. | 300
2 | Instrument ssąco-płuczący z rękojeścią posiadającą dwa przyciski oznaczone kolorystycznie (ssanie i płukanie), i rozgałęzionym na dwa drenem do podłączenia płynu. Ssak matowy, nie odbijający światła, z tępym zakończeniem, o końcówce 5 lub 10 mm, długości 33 lub 38 cm. Przewody miękkie, łatwe do rozdzielenia, o niskim stopniu skręcalności, wolne od ftalanów. | szt. | 50
SUMA

## 34
Pakiet nr 34, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wpinana elektroda jednorazowego uzytku dedykowana do kleszczyków o długości 25 cm. Elektroda z przewodem, kompatybilna z kleszczykami LIGASURE LF3225C, systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3 mm | szt | 120
2 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. | szt | 50
SUMA
Uwaga: Elektroda musi zamykać naczynia do 7 mm: informacja potwierdzona badaniami oraz adnotacją w instrukcji obsługi IFU. Elektroda musi zamykać naczynia limfatyczne: informacja potwierdzona badaniami oraz adnotacją w instrukcji obsługi IFU. Zamykanie naczyń musi odbywać się na ciągłym badaniu oporności tkanki pomiedzy branszami narzędzia i na podstawie wyniku musi byc podawana odpowiednia ilość energii do skoagulowania tkanki. Wymagana mozliwość skoagulowania tkanki bez jednoczesnego przecięcia.

## 35
Pakiet nr 35, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion Compact Opakowanie zawiera 1 sztukę. | op. | 20
2 | Jednorazowy lokalizator narzędzi kompatybilny z systemem nawigacji Fusion Compact Opakowanie zawiera 1 sztukę | op. | 20
SUMA

## 36
Pakiet nr 36, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzierniki Cusco jednorazowe posiadające możliwość regulacji rozwarcia (śrubka gwintowana do regulacji rozwarcia) oraz możliwość zablokowania kontroli rozwarcia | S | szt. | 8000
2 |  | M | szt. | 4000
3 |  | L | szt. | 200
SUMA
Bezpłatne próbki po 1 szt. do każdej pozycji pakietu.

## 37
Pakiet nr 37, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o śr. 4mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. | M | zestaw | 600
2 |  | L | zestaw | 300
3 |  | XL | zestaw | 60
4 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml pakowane po 2szt., wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia posiada specjalnie ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem. |  | zestaw | 160
SUMA
Bezpłatna próbka (1 szt.) do każdej pozycji pakietu.

## 38
Pakiet nr 38, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Butelka sterylna, jednorazowa gotowa do użycia z nakrętką, 80 ml | szt | 12000 | [7 empty] | 1.2
2 | Smoczki do butelek dla noworodków,(0-6m-cy) nr 1; jałowe, standardowe,lateksowe, z nakrętką na butelkę;z odpowietrzaczem, dostosowane do gotowych preparatów mlecznych do spożycia (Humana, Bebico, Beilon) | szt | 21000 | [7 empty] | 1.2
SUMA
Bezpłatne probki po 3 szt.

## 39
Pakiet nr 39, postępowanie SR/XV-270-30-EFK/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Nazwa handlowa produktu Nazwa producenta | nr katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw jednorazowych przewodów ssaka/irygatora z końcówką. Do pompy irygacyjnej AHTO firmy STRYKER | szt | 700
2 | Zestaw jednorazowych drenów do insuflacji i odsysania dymów do insuflatora firmy STRYKER - PNEUMOCLEAR | szt | 60
SUMA