## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Proteza samosprężalna, przełykowa o dł. 80, 110, 120, 140, 170 lub 180 mm, śr. 20 mm, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o śrdenicy 26 mm, aplikator o dł. 700 mm i średnicy 6 mm/18F | szt. | 30
2 | Proteza samosprężalna o dł. 80, 90, 100, 110, 120, 150 lub 170 średnica 18 mm, przełykowa, asymetryczna , pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm i średnicy 6 mm/18F | szt. | 2
3 | Proteza samorozprężalna do przełyku, dł. całkowita 80, 120 mm, śr. w środku 22 mm , śr. Na końcach 28 mm, pokryta silikonem, posiada dodatkową grubszą warstwę silikonu na zewnątrz; długość aplikatora 70 cm, średnica 8 mm; kompatybilna z prowadnicą 0.038", wykonana z nitynolu; posiada 12 znaczników widocznych w promieniach RTG, posiada lassa do repozycjonowania | szt. | 2
4 | Proteza samorozprężalna dojelitowa niepokrywana, wprowadzana przez kanał roboczy endoskopu (through-thescope TTS), długość 80, 110, 140 lub 170 mm, średnica 20 mm; aplikator o długości 230 cm i średnicy 3,7 mm | szt. | 2
5 | Proteza samorozprężalna o dł. 90, 120, 160 lub 170 mm, śr. 22 mm, przełykowa z zastawką antyrefluksową, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 20 mm, śr. 28 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24F | szt. | 2
6 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z igłą; łyżeczki owalne o powiększonej objętości; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; długość narzędzia 1550 lub 2300mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. | 5
7 | Proteza do drenażu trzustkowego - samorozprężalna; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 16 lub 14mm, długość całkowita 30 lub 40mm, szerokość kołnierzy po 4mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu; | szt. | 60
8 | Stent polietylenowy 7 Fr, dwuwarstwowy, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, odległość między listkami od 50 do 180mm (co 10 mm), prosty lub z zagięciem środkowym lub dwunastniczym | szt. | 25
9 | Stent polietylenowy 8,5 Fr, dwuwarstwowy, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, odległość między listkami od 50 do 180mm (co 10 mm), prosty lub z zagięciem środkowym lub dwunastniczym | szt. | 25
10 | Stent polietylenowy 10 Fr, dwuwarstwowy, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, odległość między listkami od 50 do 180mm (co 10 mm), prosty lub z zagięciem środkowym lub dwunastniczym | szt. | 30
11 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0.035 lub 0.025" długość robocza 2700 lub 4500 mm, giętka prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długośći 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 300
12 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania; długość igły 4mm, 5mm lub 6mm, grubość igły 19G, 22G, 23G, lub 25G, długość narzędzia 1600mm lub 2300mm; kolorowe oznaczenie grubości igły na uchwycie i opakowaniu; blokada pozycji igły wysuniętej i schowanej; spirala ochronna zapobiegająca bocznej perforacji; min. średnica kanału roboczego 2,6mm; pakowana pojedynczo w sterylne opakowania; 10 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op. | 8
13 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt. | 10
14 | Jednorazowy, dwukanałowy cewnik do dróg żółciowych; znaczniki endoskopowe w 3mm odstępach; końcówka krótka, zwężana; widoczna w obrazie fluoroskopowym; średnica końcówki dystalnej 4.5Fr; długość narzędzia 1700mm; min. średnica kanału roboczego 2.8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035"; 1 szt. w opakowaniu; | szt. | 10
15 | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035", typ końcówki: standardowy, zwężany, okrągły z nacięciem krzyżowym lub metalowa kulka; długość robocza 195 cm; 1 szt. w opakowaniu; | szt. | 80
16 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15 mm, 18 mm, 20,0 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu poniżej / poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzi 195 (+,- 5 cm); kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest do prowadnicy na całej długośvci lub od 35 cm końcówki dystalnej; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy | szt. | 50
17 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu poniżej / poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; długość narzędzi 195 (+,- 5 cm); kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest do prowadnicy na całej długości lub od 35 cm końcówki dystalnej; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy | szt. | 600
18 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końxcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluroskopowym RTG; posiada zaczep C; długość narzędzia 1700 mm; długość igły 5 mm, średnica igły 0,2 mm; igła na długości 3 mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5 Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89 mm0; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 20
19 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacjyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długośc narzędzia 1700 mm; długość noska 3 lub 7 mm; długość cięciwy 20, 25 lub 30 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89 mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 80
20 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 20 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji lub wprowadzany po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 20
21 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcje rotacji lub wprowadzany po prowadnicy; narzędzie posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 50
22 | Jednorazowa prowadnica, wykonana ze stali nierdzewnej; bardzo sztywna, ze zwojowaną końcówką o długości 10cm; średnica 0,035''; posiada znaczniki widoczne w RTG; długość całkowita narzędzia 230cm; produkt sterylny, gotowy do użytku, 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 50
23 | Balony do poszerzania przełyku o parametrach - trójstopniowe o średnicach 6-7-8 mm; 8,5-9, 9-10,5 mm i długość 90 mm; długość narzędzia 190 cm do kanału roboczego 2,8 mm; do każdego balonu dołączona informacja przy jakim ciśnieniu jaka jest średnica balonu | szt. | 2
24 | Balony do poszerzania przełyku o parametrach - trójstopniowe o średnicach 11-12-13 mm; 13,5-14,5-15,5 mm i długość 80 mm; długość narzędzia 190 cm do kanału roboczego 2,8 mm; do każdego balonu dołączona informacja przy jakim ciśnieniu jaka jest średnica balon | szt. | 1
25 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm, długość balonu 20, 40 mm; do prowadnicy 0.035" | szt. | 5
26 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 6 mm, długość balonu 20, 40 mm; do prowadnicy 0.035" | szt. | 5
27 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 8 mm, długość balonu 20, 40 mm; do prowadnicy 0.035" | szt. | 5
28 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7 Fr, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, zestaw składa się z cewnika popychającego, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 10
29 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 Fr, typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym z końcówką dystalną protezy , minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 100
30 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10 Fr, typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym z końcówką dystalną protezy , minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 600
31 | Urządzenie do pompowania balonów do poszerzania dróg żółciowych ze wskaźnikiem kontroli ciśnienia, jednorazowe | szt. | 1
32 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych; uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzęzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; w opakowaniu 5 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi. | op. | 2
33 | Pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 lub 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzęzia 2300 mm, maksymalnaśrednica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 szt. w oddzielnych sterylnych pakietach. | op. | 10
34 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm-4,2 mm (50 szt.w opakowaniu) | op. | 40
35 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm-1,5 mm (10 sztuk w opakowaniu) | op. | 20
36 | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopów; średnice kanałów endoskopów 1,2 mm-6 mm; 50 sztuk w opakowaniu. | op. | 1
37 | Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu TJF-Q180V (opakowanie zawiera 50 szt.) | op. | 2
38 | Zawór biopsyjny jednorazowego użytku do gastro, kolano i duodenoskopów Olympus . Opakowanie zawiera 20 szt. indywidualnie sterylne pakowanych. | op. | 500
39 | Zaworki biopsyjne opakowanie 20 szt. | op. | 2
40 | Balony lateksowe do endoskopów ultrasonograficznych (op.20 szt.) | op. | 1
41 | Filtr pompy ssącej opakowanie 10 szt. | op. | 1
42 | Dren do pompy OFP opakowania 10 szt | op. | 5
43 | Przyłącze do płukania opak..10 szt. | op. | 5
44 | Jednorazowy obcinak do pętli nylonowych 1 szt. | szt. | 10
45 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900 mm, długość szczoteczki 10 mm, średnica szczoteczki 3 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; średnica włosia 0,14 mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki, posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89 mm (0,035") na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 40
46 | Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 21, 23 lub 25G; długość igły: 4, 5 lub 6mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650 lub 2300mm; 5 szt w opakowaniu | op. | 10
47 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; igła o średnicy 19G lub 22G lub 25G, ostrze typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony. Regulowana osłona od 0 do 5 cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, gługość igły 80mm; średnica kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie 5szt. lub w przeliczeniu. | op. | 20
48 | Przyłącze do płukania/ przyłącze pomocnicze doprowadzające wodę | szt. | 10
49 | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 2
50 | Jednorazowe szczypce chwytające (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 7,2mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1745mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 10
51 | Kompresor (sprężarka) powietrza, zasilana z zewnętrznego zasilacza lub z dwóch akumulatorów; Zestaw zawiera kompresor, dren łączący, kabel zasilający wraz z wtyczką do gniazdka elektrycznego oraz ładowarkę do baterii wraz z kablem łączącym do ładowarki; | szt. | 1
52 | polisacharydowy system hemostatyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych; system aplikatora oraz składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny oparty na biokompatybilnych i niepirogennych cząsteczkach, będących pochodnymi skrobi roślinnej. Wspópracuje z kompresorem powietrza; kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanało roboczego m.in. 2,8mm; opakowanie zawiera 1 zestaw. | szt. | 10
53 | pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii; składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego, tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lub krwią przyczepny żel oraz jednorazowego aplikatora; wspóracuje z kompresorem powietrza; Opakowanie zawiera 1 fiolkę i 1 aplikator. | szt. | 10
54 | Jednorazowy cewnik; do podłączenia do kompresora powietrza; min. Średnica kanału roboczego 2,6mm, długość narzędzia 2300cm; 5 szt. w opakowaniu; | op. | 10
55 | Zawór woda/powietrze, niewymagający nawilżania, kompatybilny z endoskopami ultrasonograficznymi posiadanymi przez klienta | szt. | 5
56 | Zawór ssący, kompatybilny z endoskopami ultrasonograficznymi posiadanymi przez klienta | szt. | 5
57 | Niesterylny zawór biopsyjny Endoskopy ultrasonograficzne: -UC140P, -UCT140,-UC160P, -UCT160, -UCT180 | szt. | 20
58 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy: 40, 50, 60, 80, 100 lub 120 mm, średnica: 8 lub 10 mm. Aplikator o długości: 180 cm i średnicy: 8 Fr (2,66 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą: 0,035 cala, posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej, proteza usuwalna, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 5
59 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, powlekana, wykonana z nitynolu; posiada złote znaczniki radiologiczne: na końcach i na środku; długość całkowita 40, 50, 60, 80, 100 lub 120 mm, średnica 8 lub 10 mm; aplikator o długości 180 cm. posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 5
60 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą mocującą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; szara osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania | op. | 3
SUMA

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | Stawka VAT & | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czterostopniowy balon trójkanałowy do ektrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Posiada cieniujące opaski w dystalnej i proksymalnej krawędzi balonu, wzmacniające wizualizację fluoroskopową oraz widoczne endoskopowo opaski na 5, 10 i 15 cm cewnika, co pozwala określić głębokość kaniulacji. Rozmiary: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 6.6 Fr, średnice napełnianego balonu: 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje prowadnik 0.035". Posiada dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 15
2 | Trójstopniowy balon trójkanałowy do ekstrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Rozmiary: długość cewnika 200 cm, średnica temperowanego cewnika 7-5 Fr, średnice napełnianego balonu do 8.5, 12 lub 15 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 70
3 | Trójstopniowy balon trójkanałowy do ekstrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Posiada cieniodajne znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Rozmiar: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 7-5 Fr, średnice napełnianego balonu do 8.5, 12 i 15 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje prowadnik 0.035". Posiada dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 8
4 | Kleszczyki biopsyjne używane do biopsji endoskopowej tkanki błony śluzowej i/lub do usuwania ciał obcych. Krawędź łyżeczki ząbkowana w opcji ze szpikulcem lub bez o długości 160 cm i 230 cm. Średnice łyżeczek: 2.2 mm, 2.4 mm, 2.8 mm lub 3.3 mm. Kleszczyki gastroskopowe oznaczone są kolorem zielonym, a kolonoskopowe czerwonym. Wyrób jednorazowy, pakowane po 20 szt. | op. | 3
5 | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Zestaw zawiera magazynek z plecionym sznurem zapadkowym, gumki do obliteracji, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Przedostatnia gumka przezroczysta. Ilość gumek: 4, 6 lub 10. Średnica zewnętrzna endoskopu: 8.6-9.2, 9.5-11.5, 9.5-13 lub 11-14 mm. Niesterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
6 | Igłowy sfinkterotom trójkanałowy, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego, posiadający temperowany koniec dystalny 7.5-6 Fr. Wysunięcie igły 4 +/- 2 mm, osobne kanały dla prowadnika 0.035" i do podawania kontrastu, długość cewnika 177 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 60
7 | Igłowy sfinkterotom trójkanałowy, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego. Posiada osobne kanały dla prowadnika 0.035" i do podawania kontrastu. Rozmiar: średnica temperowanego cewnika 7.5-6 Fr o długości 177 cm, długość regulowanej cięciwy tnącej 4 mm . Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 12
8 | Sfinkterotom trójkanałowy stosowany do kaniulacji dróg żółciowych i wykonywania sfinkterotomii z zagiętą, cieniodajną i zaokrągloną końcówką. Posiada oddzielny kanał do podawania kontrastu i rozdzieralny kanał dla prowadnika, uszczelniający się się po rozerwaniu. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Rozmiary: średnica cewnika 7.5 Fr o długości 175 cm, długość cięciwy tnącej 25 mm (monofilament). Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 12
9 | Sfinkterotom trójkanałowy stosowany do kaniulacji dróg żółciowych i wykonywania sfinkterotomii z zagiętą, cieniodajną i zaokrągloną końcówką. Posiada oddzielne kanały do podawania kontrastu i wprowadzania prowadnicy o średnicy 0.035". System Mark V® z cienodajnymi opaskami na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika stosowany w celu określenia głębokości kaniulacji. Rozmiary: średnica cewnika 7.5 Fr temperowany do 5 Fr o długości 175 cm, długość cięciwy tnącej 20, 25 lub 30 mm (pleciona lub monofilament). | szt. | 50
10 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, używany do kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych, hydrofilnie powleczony koniec na długości 5.8 cm, wzmocniony nitinolowym rdzeniem oraz ze znacznikami co 1 cm zapewniającymi endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Atraumatyczna, elastyczna, platynowa końcówka o długości 4 cm, widoczna we fluoroskopii, prosta lub zagięta. Zagięta końcówka posiada zdolność przenoszenia obrotu 1:1, co ułatwia wprowadzenie prowadnika do dróg żółciowych. Rozmiary: średnica 0.025" lub 0.035" o długości 205 (tylko dla średnicy 0.035"), 260 lub 450 cm. | szt. | 60
11 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, używany do kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych, ze spiralnie ułożonymi kolorami, pozwalającymi na obserwowanie ruchu prowadnika, cieniodajny i hydrofilnie powleczony koniec na długości 5 cm. Rozmiary: średnica 0.021", 0.025" i 0.035" o długości 260 lub 480 cm. Końcówka prosta lub zagięta (tylko dla prowadnika o średnicy 0.035" i długości 480 cm). | szt. | 60
12 | Jednofazowy system do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujący prowadnik o średnicy 0.035" i współpracujący z ultrakrótkim prowadnikiem 205 cm. Możliwośc zakładania kilku protez bez konieczności rekaniulacji, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5 lub 9/5.5 Fr o długości cewnika popychającego/prowadzącego 170/195 cm. | szt. | 12
13 | Jednofazowy system do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujący prowadnik o średnicy 0.035". Posiada 4 cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5, 10/6 lub 11/6 Fr o długości cewnika prowadzącego 205 cm. | szt. | 50
14 | Proteza plastikowa typu Cotton-Leung stosowana do drenażu zablokowanych przewodów żółciowych. Produkt zawiera: protezę wykonaną z PE lub EVA oraz osłonkę ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Rozmiary: średnica 7, 8.5, 10 lub 11.5 Fr, długość od 5 do 18 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku | szt. | 60
15 | Proteza plastikowa do drenażu dróg żółciowych typu „podwójny pigtail” do zablokowanych dróg żółciowych. Produkt zawiera protezę wykonaną z polietylenu oraz osłonkę prostującą, ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary: średnica 5, 7, 8 lub 10 Fr, dł. od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, przeznaczony do jednorazowego użytku. | szt. | 60
16 | Proteza plastikowa do drenażu niedrożnych kanałów trzustkowych ze spiralnie ułożonymi otworami ułatwiającymi drenaż oraz 4 języczkami minimalizującymi przemieszczanie. Rozmiary: średnica 3, 5, 7 lub 10 Fr, długość od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 60
17 | Proteza plastikowa typu Zimmon do drenażu kanałów trzustkowych z pojedynczym pigtailem, otworami drenującymi ułożonymi spiralnie na całej długości, języczkiem minimalizyjącym przemieszczanie oraz cieniodajną opaską. Rozmiary: średnica 5 lub 7 Fr, długość od 2 do 12 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 60
18 | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca, nie ulega skracaniu w trakcie uwalniania, posiadający po obu stronach cztery złote markery. Średnica zestawu wprowadzającego 6 Fr, długość zestawu 200 cm na prowadnicę 0,035. Możliwość wprowadzenia do kanału roboczego dwóch protez jednocześnie. Rozmiary: średnica 6, 8 lub 10 mm, długość 4, 6 lub 8cm. Port do podania kontrastu. Rezonans magnetyczny 1.5 lub 3 T. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
19 | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca, nie ulega skracaniu w trakcie uwalniania, posiadający po obu stronach cztery złote markery. Średnica zestawu wprowadzającego 6 Fr, długość zestawu 200 cm na prowadnicę 0,035. Możliwość wprowadzenia do kanału roboczego dwóch protez jednocześnie. Rozmiary: średnica 6, 8 lub 10 mm, długość 10 lub 12 cm. Port do podania kontrastu. Rezonans magnetyczny 1.5 lub 3 T. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
20 | Samorozprężalny stent metalowy do przełyku, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 8 mm i długości 78 cm, stosowany w celu utrzymania drożności przełyku lub do uszczelniania przetok przełykowo-tchawiczych. Stent pokryty silikonem na trzonie, zaś niepokrywane proksymalne i dystalne kołnierze redukują ryzyko migracji. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu natychmiast po umieszczeniu. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Stent zawiera 4 znaczniki radiologiczne na kazdym końcu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 20/25 mm, długości 8, 10, 12,5 lub 15 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
21 | Samorozprężalny stent metalowy do przełyku, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zbrojonym zestawie wprowadzającym o średnicy 8 mm i długości 78 cm, stosowany w celu utrzymania drożności przełyku lub do uszczelniania przetok przełykowo-tchawiczych. Stent całkowicie pokrywany z dwóch stron. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Podwójne pętelki znajdujące się na proksymalnym i dystalnym końcu ułatwiają chwytanie i składanie proksymalnej i dystalnej końcówki stentu przy repozycjonowaniu lub usuwaniu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 18/23 mm lub 20/25 mm o długości 8, 10 lub 12 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
22 | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych, wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8.5 Fr, z przezroczystą koszulką na całej długości wprowadzanej protezy, współpracujący z prowadnikiem 0.035". Posiada kołnierz na obu końcach stentu, co zapobiega migracji. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza: 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6, 8 lub 10 cm dla stentów niepokrywanych; średnica trzonu/kołnierza 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6 cm lub 8 (tylko dla średnicy 10/11 mm) cm dla stentów pokrywanych częściowo; średnica trzonu/kołnierza 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6 cm lub 8 (tylko dla średnicy 10/11 mm) dla stentów pokrywanych w całości. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
23 | Samorozprężalny stent metalowy do okrężnicy, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 10 Fr i długości 230 cm. Stent niepokrywany. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Posiada markery widoczne zarówno endoskopowo, jak i fluoroskopowo, ułatwiając precyzyjne umieszczenie stentu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 25/30 mm o długości 6, 8 lub 10 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
24 | Samorozprężalny stent metalowy do dwunastnicy, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 10 Fr i długości 230 cm. Stent niepokrywany. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Posiada markery widoczne zarówno endoskopowo, jak i fluoroskopowo, ułatwiając precyzyjne umieszczenie stentu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 22/27 mm o długości 6, 9 lub 12 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
25 | Poszerzadło do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężonych dróg żółciowcyh i trzustkowych, wyposażone w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 lub 11.4-7 Fr o długości 195 cm; długość zwężonej końcówki 4 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 200
26 | Urządzenie do napełniania, opróżniania i monitorowania ciśnienia w poszerzadłach balonowych. Wyposażony w manometr świecący w ciemności dla prostej identyfikacji do 30 ATM oraz ergonomiczny uchwyt zapewniający precyzyjne monitorowanie ciśnienia. Objętość 20 ml. Sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 3
27 | Szczoteczka cytologiczna przeznaczona do pobierania komórek z dróg żółciowych. Posiada oddzielne kanały dla prowadnika i podawania kontrastu pozwalające na wymianę narzędzia bez usuwania prowadnika poprzez otwór na dystalnym końcu cewnika. Posiada znaczniki odległości na 5, 10 i 15 cm. Rozmiary: średnica cewnika 8 Fr, długość szczoteczki 2.5 cm, średnica szczoteczki 3 mm, średnica nitkowanej końcówki 1.5 mm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 3
28 | Wysokociśnieniowe poszerzadło balonowe do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, napełniane jednocześnie od strony dystalnej i proksymalnej balonu, co zapobiega migracji. Wyposażone w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu oraz cieniodajne opaski umieszczone na obu końcach balonu, zapewniające dobrą widoczność we fluoroskopii. Rozmiary: średnica balonu 4, 6, 8 lub 10 mm o długości 4 cm, długość cewnika 190 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Możliwość wspołpracy z ultrakrótkim prowadnikiem dzięki bocznemu portowi. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
29 | Ciśnieniowy trójstopniowy balon do poszerzania zwężeń przełyku, rozprężający się płynnie w trzech średnicach: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18 lub 18-19-20 mm. Posiada dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, ułatwiające umiejscowienie. Elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia. Cewnik wykonany z nitinolu. Rozmiary: średnica cewnika 7 Fr o długości 180 cm, długość balonu 8 cm. Wyposażony w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 20
30 | Ciśnieniowy trójstopniowy balon do poszerzania zwężeń w układzie pokarmowym, rozprężający się płynnie w trzech średnicach: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18 lub 18-19-20 mm, wyposażony w prowadnik 0.035" o długości 300 cm. Posiada dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, ułatwiające umiejscowienie. Elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia. Cewnik wykonany z nitinolu. Rozmiary: średnica cewnika 8 Fr o długości 240 cm, długość balonu 5,5 cm. Wyposażony w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 20
31 | Cystotom stosowany do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki. Połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego eliminuje potrzebę wymiany narzędzi, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: długość/średnica cewnika wewnętrznego 190 cm/5 Fr, długość/średnica cewnika zewnętrznego 165 cm/10 Fr, średnica pierścienia diatermicznego 10 Fr. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 1
32 | Marker endoskopowy ze specjalnie opracowaną, biokompatybilną, przebadaną klinicznie zawiesiną przeznaczoną do endoskopowego tatuowania lub zaznacznia zmian w przewodzie pokarmowych. Każda strzykawka zawiera 5ml zawiesiny zawierającej wysoce oczyszczone, bardzo drobne cząstki węgla, które pozostająw miejscu wstrzyknięcia podśluzówkowego, tworząc trwały tatuaż.Marker endoskopowy zawierającej wysoce oczyszczone, bardzodrobne cząstki węgla, które pozostają w miejscu wstrzyknięcia podśluzówkowego, tworząc trwały tatuaż. Każda sterylizowana parą, niepirogenna strzykawaka zawiera 5 ml następujących składników: woda, polysorbate 80, glicerol, alkohol benzylowy, symetykon, sadza o wysokim stopniu czystości. Wskazany w endoskopowym tatuowaniu znaków w przewodzie pokarmowym na 36 miesięcy w celu ułatwienia klinicznej kontroli lub chirurgicznej lokalizacji. Sterylny. Opakowanie 10 szt. | szt. | 7
33 | Pętla do polipektomii stosowana do endoskopowego usuwania polipów z plecionej stali nierdzewnej, zawierającej nitinol, dzięki czemu jest bardziej "miękka" w dotyku. Koszulka wykonana z teflonu. Rozmiary: średnica koszulki 6.9 Fr, długość koszulki 240 cm. Rodzaj i wymiary pętli: mini owal 1.5x3 cm, standardowy owal 2.5x5.5 cm, duży owal 3x6 cm, mini heksagonalna 1.5x2.5 cm lub heksagonalna 3x4.5 cm. Sterylna, jednorazowego użytku. Opakowanie 10 szt. | op. | 2
34 | Prowadnik jednorazowego użytku do trudnych zabiegów ECPW, używany do pomocy w kaniulacji i przechodzenia przez trudne zwężenia dróg żółciowych i przewodu trzustkowego, cieniodajny platynowy koniec ze sprężynową owijką na długości 3 cm, doskonale widoczny w skopii. Rozmiary: średnica 0.018" o długości 480 cm. Końcówka zagięta lub prosta. | szt. | 3
35 | Endoskopowa igła ultrasonograficzna typu FNA stosowana do wykonywania biopsji podśluzówkowych zmian żołądkowo-jelitowych. Posiada specjalne wgłębienia wspomagające widoczność igły w obrazie USG. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą oraz stabilność, wyposażony w pierścień zabezpieczający i blokujący. Znacznik referencyjny "zero" zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Strzykawka o objętości 10 ml posiada dwie blokady tłoczka. Mandryn z zaokrągloną końcówką. Rozmiary: średnica igły/średnica koszulki 19 G/5.2-4.3 Fr, 22 G/5.2 albo 5.4 Fr lub 25 G/5.2 Fr; nastawne przedłużenie igły 0-8 cm, nastawna długość koszulki 0-5 cm, długość narzędzia ok. 1400 mm, regulowana w zakresie 1380-1430 mm. Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 60
36 | Endoskopowa igła ultrasonograficzna typu FNB z okienkiem stosowana do biopsji gruboigłowej zmian podśluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas śródotrzewnownych wewnątrz lub przyległych do dróg przewodu pokarmowego. Posiada wgłębienia wspomagające widoczność igły w obrazie USG. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą oraz stabilność, wyposażony w pierścień zabezpieczający i blokujący. Znacznik referencyjny "zero" zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Strzykawka o objętości 10 ml posiada dwie blokady tłoczka. Mandryn z zaokrągloną końcówką lub ściętą (dla igły 25 G). Rozmiary: średnica igły/średnica koszulki 19 G/5,8 Fr, 20 G/7.95 Fr 22 G/5,2 Fr lub 25 G/5.2 Fr; nastawne przedłużenie igły 0-8 cm, nastawne przedłużenie koszulki 0-5 cm. Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 12
37 | Endoskopowy przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego. Zawiera obojętny proszek bentonitowy podawany przez cewnik o długości 220 cm i średnicy 7 lub 10 Fr. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 12
38 | Klips hemostatyczny stosowany do znakowania endoskopowego, hemostazy, kotwiczenia cewników do jejunostomii oraz stentów samorozprężalnych i jako metoda uzupełniająca zamykanie perforacji mniejszych niż 20 mm. Kompatybilny z duodenoskopami. Funkcja rotacji 360*, rozwarcie ramion do 16 mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, kotwiczące zęby klipsa zabezpieczające chwytanie tkanki, powlekane nitinolem. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. Opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 3
39 | Kosz do ektrakcji złogów i usuwania ciał obcych z multifilamentu, wyposażony w markery pomiaru odległości, z możliwością współpracy z litotryptorem. Posiada port do wprowadzenia prowadnika na dystalnym końcu umożliwiający współpracę z krótkim lub długim prowadnikiem. Rozmiary: długośc koszulki 208 cm, średnica koszulki 10 Fr, wymiary kosza 2x4 lub 3x6 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 60
40 | Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, czterodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z twardego monofilamentu z pamięcią kształtu, skrętny z możliwością podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 194 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 1.5x3, 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
41 | Kosz do usuwania polipów po polipektomii i ciał obcych, ośmiodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z twardego monofilamentu z pamięcią kształtu, skrętny, możliwość podania konrastu. Rozmiary: długość koszulki 230 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 3
42 | Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, czterodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z miękkiego plecionego drutu z pamięcią kształtu z możliwością podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 210 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 1.5x3.5, 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | op. | 3
43 | Sonda nosowo-żółciowa stosowana do czasowego drenażu dróg żółciowych. Zestaw zawiera cewnik do przekładania przez nos (o długości 50 cm) z PCV, cewnik do podłączenia drenażu wykonany z PCV, ułatwiający płukanie i drenaż, prowadnik ze stali nierdzewnej powlekanej TFE oraz cewnik drenujący z PE zakończony pigtailem lub pigtailem z pętlą alfa. Rozmiary: długość cewnika 235 lub 250 cm, średnica cewnika 5, 6, 7, 8.5 lub 10 Fr. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 25
44 | Zestaw dostępu przezskórnego w składzie: igła Chiba; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztywniaczem, które w połączeniu mają gładką, stożkowatą końcówkę bez krawędzi; prowadnik nitinolowy 0,018" / 60 cm. Koszulka jest bardzo dobrze widoczna w rtg | szt. | 25
45 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem Mac-Loc umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej, Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. Drenaż zewnętrzno-wewnętrzny ; średnica 8,5 Fr lub 10,2 lub 12 FR dł. cewnika 40 cm, lub pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc, długość cewnka 15 cm lub 25 cm (dla średnic 5 Fr,7 Fr, 14 Fr dł. 25 cm) , średnica 5 Fr 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 Fr lub 12 Fr lub 14 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów - lub cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 FR lub 12.0 lub 14.0 Fr dł. cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm - pigtail 25 mm - pigtaile zewnetrzne. W zestawie dodatkowo obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne. Na zamku Mac-Loc wyraźne oznaczenie średnicy cewnika, lub Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w skłądzie: cewnik typu Gordon, lekko zagięty z 6 dużymi otowrami drenującymi, wykonany z materiału typu Ultrathane, pokryty powłoką hydrofilną, długość 40 cm; usztywniacz giętki; usztywniacz twardy ze zgrubieniem zapobiegającym | szt. | 300
46 | Cewnik diadnostyczny z zagietą końcówką wielkość 5Fr, dł. 40-65 cm, przystosowany do średnicy prowadnika 0.035"-0.038" | szt. | 250
47 | Rozszerzadło standardowe rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 038 inch | szt. | 30
48 | Rozszerzadło hydrofilne rozmiar 6 FR długość 20 cm, kompatybilne z prowadnikiem do 038 inch | szt. | 30
49 | Cewnik do drenażu wykonany z Ultrathane, posiadający dodatkowy kanał doprowadzający powietrze lub służący do płukania, 8 dużych otworów bocznych na końcu dystalnym, średnica 12 lub 14 lub 16 Fr, dł. 18 lub 30 cm w zestawie trokar, sztywny obturator, prowadnik PTFE 0,038"/100 cm z zagiętą lub prostą końcówką, łącznik do worka, kranik | szt. | 40
50 | Igła wykorzystywana do dostępu w czasie procedur diagnostycznych i drenażu. Cewnik o średnicy 5,0 Fr umożliwia póżniejsze wprowadzenie środka kontrastowego i/lub prowadnika. Jałowe opakowanie typu papier-folia, jednorazowego użytku. | szt. | 12
51 | Prowanik hydrofilowy z miękką końcówką, zagięty - dł 12 cm, śrefnica 0,035", dł. prowadnika 145 cm lub prowadniki o dł. 80 cm | szt. | 70
52 | Prowadnik z miękką zagiętą końcówką, średnica 0,035", dł. 145 cm | szt. | 70
53 | Części dodatkowe - łącznik- dren- worek | szt. | 140
54 | Samorozprężalny stent do dróg żółciowych, średnica stentu 8mm, 9 mm, 10mm lub 12 mm, długość 4cm lub 6cm lub 8cm, wielkość koszulki 6Fr, długość 40cm, akceptujący prowadnik 0.035 inch; Przeznaczony do palitywnego leczenia nowotworów złośliwych w drogach żółciowych. Samorozprężalny, nie skręcający się stent nitinolowy zapewnia odporność na ściskanie i z łatwością dostosowuje się do anatomii przewodu żółciowego bez zapadania. Na obu końcach stentu znajdują się cieniodajne znaczniki, ułatwiające uwidocznienie położenia stentu podczas fluoroskopii - cztery złote markery położone z obu końców stentu. Koszulka Flexor 6Fr zapewnia maksymalną elastyczność bez splątania lub nacisku, Końcówka „shelf-less” przeznaczona do płynniejszego usuwania koszulki przez umieszczony stent, Dostarczany jałowy, do jednorazowego użytku | szt. | 12
55 | Cewnik do drenażu wykonany z PVC z markerem rtg wzmacniającym widoczność, 9 dużych, owalnych otworów bocznych na końcu dystalnym, skalowanie co 1 cm, parametry: 12 Fr/ 33 cm, 14 Fr, 16 Fr, 18 lub 20 lub 24 lub 28Fr 41 cm; w zestawie igła 18 G/15 cm, prowadnik PTFE 0,038"/80 cm z 3 mm zagiętą zmiękczaną końcówką, rozszerzadła, adapter. | szt. | 40
56 | Igła Chiba; igła jednorazowego użytku, do biopsji cienkoigłowej, neurolizy i dostępu przezskórnego. Dostępne parametry: 18g/10 cm; 18G/15 cm; 18G/20 cm; 20G/15 cm; 20 G/20 cm; 21G/15 cm; 21G / 20 cm; 22 G/10 cm; 22 G/15 cm; 22G/20 cm | szt. | 60
57 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej do wprowadzenia metodą Seldingera: Echogeniczna igła 18G / 7 cm, Ekstasztywny prowadnik Amplatz o zakończeniu J 0,038" / 65 cm; 3 rozszerzadła z oznaczeniem centymetowym , usztywniacz cewnika, skalpel, radiocieniujący cewnik z PVC do drenażu klatki piersiowej: z 4 portami bocznymi o długości 41cm w rozmiarach: 14Fr, 16Fr,18Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr | szt. | 40
SUMA

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto pln | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto pln
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; w dwóch wersjach: centralnie gięta i z zagięciem dwunastniczym, o średnicach 7 Fr ; 8,5 Fr i 10 Fr | szt. | 900
2 | Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych w kształcie podwójnego Pigtail z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; o średnicach 7 Fr; i 10 Fr | szt. | 20
3 | Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym, pancerzu, koszyk trapezoidalny, współpracujący z prowadnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3,2 mm; rozmiary kosza: 1,5x3; 2x4; i 3x6 cm | szt. | 8
4 | 7 gumkowe zestawy do podwiązywania żylaków przełyku; nie zawierające latexu ani innych substancji mogących powodować ryzyko alergii; gumki w kolorze niebieskim; gumki zamontowane po proksymalnej stronie głowicy nie powodujące "obrazu tunelowego" w obrazie endoskopowym; uwalnianie gumki sygnalizowane słyszalnym i wyczuwalnym "kliknięciem" pokrętła uwalniającego; system uwalniający oparty na jednej cienkiej nici. | szt. | 14
5 | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; funkcja rotacji, rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; pakowany po 1 szt. | szt. | 15
6 | Prowadniki do ERCP, z końcówką hydrofilną 5cm, z końcówką hydrofilną 10cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; dwukolorowy; średnica: 0,035"- końcówka prosta i zagięta; sztywność standardowa i usztywniona; długość 260, 450 cm pakowany po 2 szt. | szt. | 1500
7 | Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych: Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej, Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości), W przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji ( warunki usunięcia opisane w instrukcji dołączonej do produktu), Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, Długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm, Średnica: 8 , 10 mm, Zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr, Stenty z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim, z możliwością otwarcia stentu do 80% i w razie potrzeby możliwość zamknięcia, zmiany pozycji lub całkowitego usunięcia. | szt. | 220
8 | Bardzo sztywny prowadnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu; do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego; średnica 0,038 in; długość 260 cm, końcówka prosta; z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia | szt. | 3
9 | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania zwężeń drógżółciowych; z zaokrąglonymi końcami; długość balonu 2 - 4 cm; średnica 4 - 10 mm; współpracujący z prowadnikiem 0,035" o długości 260 cm | szt. | 15
10 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowojelitowych; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku ( prowadnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5,5 cm, średnica balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18 i 18-20 mm, długość robocza 240 cm, balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm | szt. | 5
11 | Urządzenie do pompowania balonów; pozwalające na inflację cieczą w zakresie ciśnień 1-20 ATM, w komplecie z manometrem, kranikiem i giętkim drenem przyłączeniowym | szt. | 10
12 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, dostępne w wersji sztywnej, półsztywnej i miękkiej; dostępne kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy i heksagonalny, dostępne średnice otwartej pętli od 10 do 33 mm, długość robocza: 240 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.4 mm; do kanału 2,8 mm, Wewnętrzne strony osłonki pokryte tworzywem Polyglide. | szt. | 1000
13 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 2,2 mm - 2,8 mm, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, z ząbkami, z możliwością biopsji stycznej, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec, przy każdym zagięciu, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, owalne), współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm oraz owalne współpracujące z kanałem biopsyjnym 3.2 mm - | szt. | 1200
14 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 19 Ga | szt. | 250
15 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 22 Ga | szt. | 12
16 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 25 Ga | szt. | 12
17 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): - igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, - igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), - igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, - osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, - mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, - regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8 cm, - dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm. | szt. | 250
18 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): - igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, - igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), - igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, - osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, - mandryn wykonany z nitinolu, o stożkowym zakończeniu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, - regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8 cm, - dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm. | szt. | 50
19 | Samorozprężalny stent do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych, z możliwością implantacji pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej, wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość 8,10 mm, średnice światła stentu 6,8,10,15 mm, wyposażone w kołnierze znajdujące się na obu końcach stentu, system wprowadzający, średnica max: 10,8 Fr, Wyposażony w markery radiocieniujące . Kompatybilny z kanałem roboczym min. 3,7 mm, jednobiegunowa wtyczka służąca do połączenia z generatorem elektrochirurgicznym. | szt. | 1
20 | Stent do protezowania zwężeń jelitowych: - dostępny w wersji do jelita grubego i dwunastnicy, - wykonany z nitinolu,- posiadający kołnierz o powiększonej średnicy ograniczający ryzyko migracji, - średnica stentów jelitowych: 22 mm i 25 mm, - średnica stentów dwunastniczych: 22 mm, - dostępne trzy długości stentów : 5-6 cm, 7-9 cm i 10-12 cm, - zamontowany na zestawie wprowadzającym pozwalającym na jego implantację przez kanał endoskopu o śr. 3,7 mm (max srednica systemu wprowadzającego - 10 Fr) i wyposażonym w system markerów RTG - z możliwością otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania. | szt. | 12
21 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych: zestaw z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, zestaw fabrycznie zmontowany, zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, zestaw współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035", dostępne długości protez: 5,7,10,12 i 15 cm, dostępne średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11,5 Fr | szt. | 30
22 | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku: - z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 stopni), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru, rękojeść wyposażona w hamulc/blokadę utrzymania zagięcia cewnika, Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 200 cm, długość noska 5 mm, dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm, dostepne średnice końcówki dystalnej: - 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018" do 0.035"), - 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018" do 0.025"), dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji. | szt. | 600
23 | Trójkanałowy sfinkterotom: z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 200 cm, długość noska 5 i 20 mm, długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, współpracujący z prowadnikiem 0.035" | szt. | 800
24 | Trójkanałowy balon do ekstrakcji złogów: - balony o zmiennej średnicy, dostępne trzy rozmiary: 9-12, 12-15, 15-18 mm, dostepne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, współpracujące z prowadnikiem 0,035", w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. | szt. | 60
25 | Balony do poszerzania achalazji: Balony niskociśnieniowe przeznaczone do inflacji powietrzem, Długość balonu: 10 cm, Dostępne średnice balonów: 30, 35 i 40 mm, Długość robocza: 90 cm, Z markerami na obu końcach pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu, W komplecie z prowadnikiem, | szt. | 12
26 | Zestaw do pompowania balonów do achalazji - ręczna pompka z manometrem | szt. | 1
27 | Stent trzustkowy pigtail lub prosty, średnica 3, 4, 5, 7 Fr, długość 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm | szt. | 6
28 | Urządzenie typu zęby aligatora/zęby szczura do usuwania protez plastikowych | szt. | 700
29 | Szczotka jednorazowego użytku - jedna strona do kanału, druga strona do zaworu: - długość kateteru 240 cm, średnica 1.65 mm; długość szczotki kanałowej 13 mm, średnica 5 mm, długość szczotki gniazdowej 40 mm, średnica 10 mm op. 50 szt. | op. | 80
30 | Balon wewnątrz żołądkowy. Przeznaczony do implantacji na 6 miesięcy | szt. | 5
31 | Balon wewnątrzżołądkowy. Przeznaczony do implantacji na 12 miesięcy | szt. | 20
32 | Zestaw do usuwania balonów wewnątrzżołądkowych. Zestaw zawiera 5 igieł do nakłucia i opróżnienia balonu i 5 kleszczy do usunięcia balonu. | op. | 5
33 | Endoskopowy system zakładania szwów | szt. | 96
34 | Szwy polipropylenowe | szt. | 456
35 | Urządzenie zaciskające szwy, wersja długa i wersja krótka | szt. | 450
36 | Urządzenie do ściągania ściany żołądka w szew | szt. | 96
37 | Endoskopowy system dostępu OverTube | szt. | 96
38 | System do zamykania defektów w przewodzie pokarmowym, min. Po ESD/EMR, przetok, perforacji długość 160 cm | szt. | 15
39 | System do zamykania defektów w przewodzie pokarmowym. Po ESD/EMR, przetok, perforacji długość 235 cm | szt. | 15
40 | Nożyczki endoskopowe, długość 165 cm | szt. | 3
41 | Nożyczki endoskopowe, długość 235 cm | szt. | 3
42 | Gąbka niejałowa, chłonna, służąca do wstępnego czyszczenia endoskopu po zakończonej procedurze, przeznaczona do namaczania w wodzie i/lub roztworze czyszczącym, kształt owalny z otworem w środku, pozwalającym na ochronę końcówki dystalnej endoskopu w trakcjie transportu | szt. | 600
SUMA

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoskopowy zestaw do przezżołądkowej lub przezdwunastniczego cystostomii, jednorazowego użytku, składający się z igły oraz cewnika wewnętrznego i zewnętrznego. Cewnik zewnętrzny posiadający w części dystalnej metalową końcówkę służącą do koagulacji. Rękojeść posiadająca dwa standardowe przyłącza HF. Średnice zestawu: 8,5Fr. Dł. narzędzia 180cm. Akceptujący prowadnik 0,035”. | szt. | 60
SUMA