## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa handlowa produktu oraz nazwa producenta | Numer katalogowy REF | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; w dwóch wersjach: centralnie gięta i z zagięciem dwunastniczym, o średnicach 7 Fr ; 8,5 Fr i 10 Fr | szt. | 150
2 | Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych w kształcie podwójnego Pigtail z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; o średnicach 7 Fr; i 10 Fr | szt. | 3
3 | Koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym, pancerzu, koszyk trapezoidalny, współpracujący z prowadnicą 0,035" i kanałem roboczym endoskopu o średnicy 3,2 mm; rozmiary kosza: 1,5x3; 2x4; i 3x6 cm | szt. | 3
4 | 7 gumkowe zestawy do podwiązywania żylaków przełyku; nie zawierające latexu ani innych substancji mogących powodować ryzyko alergii; gumki w kolorze niebieskim; gumki zamontowane po proksymalnej stronie głowicy nie powodujące "obrazu tunelowego" w obrazie endoskopowym; uwalnianie gumki sygnalizowane słyszalnym i wyczuwalnym "kliknięciem" pokrętła uwalniającego; system uwalniający oparty na jednej cienkiej nici. | szt. | 3
5 | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; funkcja rotacji, rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; pakowany po 1 szt. | szt. | 4
6 | Prowadniki do ERCP, z końcówką hydrofilną 5cm, z końcówką hydrofilną 10cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; dwukolorowy; średnica: 0,035"- końcówka prosta i zagięta; sztywność standardowa i usztywniona; długość 260, 450 cm pakowany po 2 szt. | szt. | 260
7 | Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych: Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej, Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości), W przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji ( warunki usunięcia opisane w instrukcji dołączonej do produktu), Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, Długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm, Średnica: 8 , 10 mm, Zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr, Stenty z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim, z możliwością otwarcia stentu do 80% i w razie potrzeby możliwość zamknięcia, zmiany pozycji lub całkowitego usunięcia. | szt. | 40
8 | Bardzo sztywny prowadnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu; do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego; średnica 0,038 in; długość 260 cm, końcówka prosta; z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia | szt. | 2
9 | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania zwężeń drógżółciowych; z zaokrąglonymi końcami; długość balonu 2 - 4 cm; średnica 4 - 10 mm; współpracujący z prowadnikiem 0,035" o długości 260 cm | szt. | 1
10 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowojelitowych; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku ( prowadnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5,5 cm, średnica balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18 i 18-20 mm, długość robocza 240 cm, balony współpracują z kanałem roboczym 2,8 mm | szt. | 2
11 | Urządzenie do pompowania balonów; pozwalające na inflację cieczą w zakresie ciśnień 1-20 ATM, w komplecie z manometrem, kranikiem i giętkim drenem przyłączeniowym | szt. | 3
12 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, dostępne w wersji sztywnej, półsztywnej i miękkiej; dostępne kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy i heksagonalny, dostępne średnice otwartej pętli od 10 do 33 mm, długość robocza: 240 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.4 mm; do kanału 2,8 mm, Wewnętrzne strony osłonki pokryte tworzywem Polyglide. | szt. | 160
13 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 240 cm, średnica szczęk 2,2 mm - 2,8 mm, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, z ząbkami, z możliwością biopsji stycznej, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec, przy każdym zagięciu, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizującymi, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, owalne), współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm oraz owalne współpracujące z kanałem biopsyjnym 3.2 mm - | szt. | 200
14 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 19 Ga | szt. | 40
15 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 22 Ga | szt. | 4
16 | Igła do pobierania biopsji w endoskopowej ultrsonografii 25 Ga | szt. | 3
17 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): - igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, - igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), - igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, - osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, - mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, - regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8 cm, - dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm. | szt. | 40
18 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): - igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, - igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), - igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, - osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, - mandryn wykonany z nitinolu, o stożkowym zakończeniu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, - regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0-8 cm, - dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm. | szt. | 10
19 | Samorozprężalny stent do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych, z możliwością implantacji pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej, wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość 8,10 mm, średnice światła stentu 6,8,10,15 mm, wyposażone w kołnierze znajdujące się na obu końcach stentu, system wprowadzający, średnica max: 10,8 Fr, Wyposażony w markery radiocieniujące . Kompatybilny z kanałem roboczym min. 3,7 mm, jednobiegunowa wtyczka służąca do połączenia z generatorem elektrochirurgicznym. | szt. | 1
20 | Stent do protezowania zwężeń jelitowych: - dostępny w wersji do jelita grubego i dwunastnicy, - wykonany z nitinolu,- posiadający kołnierz o powiększonej średnicy ograniczający ryzyko migracji, - średnica stentów jelitowych: 22 mm i 25 mm, - średnica stentów dwunastniczych: 22 mm, - dostępne trzy długości stentów : 5-6 cm, 7-9 cm i 10-12 cm, - zamontowany na zestawie wprowadzającym pozwalającym na jego implantację przez kanał endoskopu o śr. 3,7 mm (max srednica systemu wprowadzającego - 10 Fr) i wyposażonym w system markerów RTG - z możliwością otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania. | szt. | 3
21 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych: zestaw z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, zestaw fabrycznie zmontowany, zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, zestaw współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035", dostępne długości protez: 5,7,10,12 i 15 cm, dostępne średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11,5 Fr | szt. | 7
22 | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku: - z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 stopni), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru, rękojeść wyposażona w hamulc/blokadę utrzymania zagięcia cewnika, Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 200 cm, długość noska 5 mm, dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm, dostepne średnice końcówki dystalnej: - 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018" do 0.035"), - 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018" do 0.025"), dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji. | szt. | 150
23 | Trójkanałowy sfinkterotom: z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 200 cm, długość noska 5 i 20 mm, długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, współpracujący z prowadnikiem 0.035" | szt. | 140
24 | Trójkanałowy balon do ekstrakcji złogów: - balony o zmiennej średnicy, dostępne trzy rozmiary: 9-12, 12-15, 15-18 mm, dostepne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, współpracujące z prowadnikiem 0,035", w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. | szt. | 15
25 | Balony do poszerzania achalazji: Balony niskociśnieniowe przeznaczone do inflacji powietrzem, Długość balonu: 10 cm, Dostępne średnice balonów: 30, 35 i 40 mm, Długość robocza: 90 cm, Z markerami na obu końcach pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu, W komplecie z prowadnikiem, | szt. | 3
26 | Zestaw do pompowania balonów do achalazji - ręczna pompka z manometrem | szt. | 1
27 | Stent trzustkowy pigtail lub prosty, średnica 3, 4, 5, 7 Fr, długość 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm | szt. | 2
28 | Urządzenie typu zęby aligatora/zęby szczura do usuwania protez plastikowych | szt. | 130
29 | Szczotka jednorazowego użytku - jedna strona do kanału, druga strona do zaworu: - długość kateteru 240 cm, średnica 1.65 mm; długość szczotki kanałowej 13 mm, średnica 5 mm, długość szczotki gniazdowej 40 mm, średnica 10 mm op. 50 szt. | op. | 20
30 | Balon wewnątrz żołądkowy. Przeznaczony do implantacji na 6 miesięcy | szt. | 2
31 | Balon wewnątrzżołądkowy. Przeznaczony do implantacji na 12 miesięcy | szt. | 4
32 | Zestaw do usuwania balonów wewnątrzżołądkowych. Zestaw zawiera 5 igieł do nakłucia i opróżnienia balonu i 5 kleszczy do usunięcia balonu. | op. | 2
33 | Endoskopowy system zakładania szwów | szt. | 10
34 | Szwy polipropylenowe | szt. | 50
35 | Urządzenie zaciskające szwy, wersja długa i wersja krótka | szt. | 50
36 | Urządzenie do ściągania ściany żołądka w szew | szt. | 10
37 | Endoskopowy system dostępu OverTube | szt. | 10
38 | System do zamykania defektów w przewodzie pokarmowym, min. Po ESD/EMR, przetok, perforacji długość 160 cm | szt. | 5
39 | System do zamykania defektów w przewodzie pokarmowym. Po ESD/EMR, przetok, perforacji długość 235 cm | szt. | 5
40 | nożyczki endoskopowe, długość 165 cm | szt. | 1
41 | nożyczki endoskopowe, długość 235 cm | szt. | 1
42 | Gąbka niejałowa, chłonna, służąca do wstępnego czyszczenia endoskopu po zakończonej procedurze, przeznaczona do namaczania w wodzie i/lub roztworze czyszczącym, kształt owalny z otworem w środku, pozwalającym na ochronę końcówki dystalnej endoskopu w trakcjie transportu | szt. | 20
SUMA
=