Numer postępowania:

SR/XV-270-14-EFK/24

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET nr 1

- APARATY ULTRASONOGRAFICZNE

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - CYFROWY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). Rok produkcji wyszczególniony na oryginalnych tabliczkach znamionowych producenta, umieszczonych na aparacie i wszystkich głowicach. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe 220-240 V. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Pełne oprogramowanie aparatu udostępnione na nośniku typu pendrive/płyta CD. Możliwość samodzielnego wgrania udostępnionego oprogramowania do aparatu i przywrócenia pracy systemu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wersja oprogramowania wprowadzona na rynek nie wcześniej niż w 2022 roku | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Aparat łatwy w transporcie i przewożeniu. Waga maksymalna 60 kg. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, z możliwością nadawania im uprawnień. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu LED, o przekątnej ekranu min. 21,5". Rozdzielczość monitora min. 1920x1080. Możliwość szybkiego dostosowania jasności, kontrastu i temperatury barwowej. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 13 cali do sterowania funkcjami aparatu. Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji i ich umiejscowienia na ekranie. Ekran posiadający funkcję rozpoznawania gestów. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość zaprogramowania min. 4 rozpoznawalnych gestów programowanych przez użytkownika do szybkiej zmiany głowicy lub wywołania innej żądanej funkcji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona folią ochronną, uniemożliwiającą, w trakcie pracy i dezynfekcji, zalanie płynem lub żelem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Dynamika aparatu min.265 dB. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Możliwość ustawienia min. 8 stref ogniskowania na ekranie. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min. 3 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Oprogramowanie do samodzielnego sprawdzenia kondycji głowic aparatu przez użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 -18.0 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość regulacji wysokości konsoli góra-dół min. 10 cm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający otrzymanie wydrukowanego zdjęcia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Wbudowany w aparat, zintegrowany, dwustopniowy podgrzewacz żelu. | Tak |  | Bez punktacji |
| - OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |
| 22. | Frame Rate (maksymalna prędkość obrazowania ) dla trybu B, min. 1750 obrazów/s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja) | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Frame Rate (maksymalna prędkość obrazowania ) dla trybu Dopplera kolorowego, min. 1400 obrazów/s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 25. | Możliwość zmian map koloru w Dopplerze kolorowym - min. 18 map do wyboru | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci i przejścia do trybu B | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Power Doppler – min 10 map do wyboru. Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 1- 16 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Regulacja bramki dopplerowskiej - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o podczas badania („na żywo”) . | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 30. | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy i pomiarów dopplerowskich. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie Dopplera spektralnego na obrazach zapisanych na dysku | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Doppler pulsacyjny PWD z rejestracją prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 6.5 m/s. Wybór min. 7 prędkości przesuwu zapisu trybu PW | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Możliwość obrazowania jednoczasowego w min. trzech trybach - Triplex (B+CD+PWD) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 35. | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej typu „Compound” | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 37. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem kolor Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) - min. 8 stref | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 40. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 30 x | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 41. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 200.000 obrazów. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 42. | Wybór min. 10 różnych prędkości odtwarzania filmu w pamięci CINE. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Pamięć dynamiczna dla trybu B-mode i Dopplera kolorowego min. 900 sekund | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Wbudowany samouczek - oprogramowanie instruktażowe dotyczące prawidłowego przyłożenia głowic i zawierające bazę obrazów klinicznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| - OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |
| 45. | Wbudowany dysk twardy SSD o pojemności min. 500 GB, przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów. Przestrzeń na zapis danych pacjentów >350 GB | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 46. | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybie B-mode, min: - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - automatyczna optymalizacja włącz -automatyczna optymalizacja wyłącz - powiększenie obrazu x 30 - mapy szarości - koloryzacja | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybie Color Doppler, min: - przesunięcie linii bazowej - zmiana mapy koloru - obrócenie invert | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybie Dopplera pulsacyjnego, min: - wzmocnienie - przesunięcie linii bazowej - korekcja kata - automatyczna korekcja kąta - inwersja spektrum | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach Co najmniej AVI, JPEG, WMV, DICOM, RAW DICOM. | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Minimum 4 gniazda USB wbudowane w aparat | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 51. | Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych, pętli obrazowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku SSD, zapisu na pamięci flash oraz wydruku obrazu na videoprinterze po naciśnięciu jednego przycisku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów bezpośrednio na komputer klasy PC | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Opcja automatycznej optymalizacji obrazu po naciśnięciu jednego przycisku w trybie B (jasność, kontrast), PW (PRF, położenie linii bazowej, inwersja) | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań co najmniej: 1. Ginekologicznych 2. Położniczych 3. jamy brzusznej 4. naczyniowych 5. płucnych 6. małych narządów, 7. mięśniowo – szkieletowych 8. ginekologiczno-położniczych 9. kardiologicznych 10. pediatrycznych 11. transkranialnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) na obrazie zamrożonym i „na żywo”. Dostępne pomiary min. PS, ED, MD, PI, RI, AT, PS/ED, ED/PS, HR, TAMAX, Volume Flow. | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Pakiet biometrycznych obliczeń automatycznych dla trybu 2D – min BPD, HC, AC, HL, FL | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego poprzez gniazda co najmniej HDMI, VGA, S-Video | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Tryb czuwania „standby” umożliwiający ponowne uruchomienie aparatu w czasie do 20 sekund | Tak |  | Bez punktacji |
| - GŁOWICE |  |  |  |  |
| 61. | Głowica convex elektroniczna - Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2.0 -5.0 MHz - Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 128 - Kąt pola skanowania w trybie B Min. 55° - Głębokość obrazowania min.32 cm - Obrazowanie harmoniczne – min. 3 częstotliwości do wyboru | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 62. | Głowica liniowa elektroniczna - Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 5.0- 13.0 MHz - Szerokość pola skanowania min. 38 mm - Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 192 - Obrazowanie harmoniczne – min. 3 częstotliwości do wyboru | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O NASTĘPUJĄCE PARAMETRY |  |  |  |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości min. 2.0- 6.0 MHz. Przemiatanie min. 400 stopni/sek. | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową. Zakres częstotliwości pracy min. 8.0-18.0 MHz, pole widzenia min. 25 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową „phased array”, o częstotliwości pracy min. 2.0-4.0 MHz, pole widzenia min. 100 stopni. | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex o częstotliwości min. 5,0-10,0 MHz, pole widzenia min. 130 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna o częstotliwości min. 4.0-10.0 MHz, pole widzenia min. 165 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci co najmniej , DICOM STORE,DICOM WORKLIST | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie dedykowane do badania piersi w trybie B-Mode, które po wskazaniu miejsca/zmiany pozwala na min.: • Automatyczny i półautomatyczny obrys zmian nowotworowych • Ocenę morfologiczną na podstawie uzyskanego obrysu (wymiary) • klasyfikacji w skali BI-RADS • generowania dedykowanego raportu z badania piersi | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Możliwość rozbudowy o protokół automatycznego skanowania i analizy tarczycy z klasyfikacją TI-RADS | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania z użyciem środków kontrastujących | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Możliwość rozbudowy o tryb Dopplera tkankowego | Tak |  | Bez punktacji |
| - INNE |  |  |  |  |
| 73. | Wbudowana multimedialna instrukcja obsługi aparatu. Dodatkowo instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej (pdf) 1 szt. i drukowanej – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| - CYFROWY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |  |
| 5. | Aparat USG dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Aparat na kółkach, z regulacją wysokości monitora 20 cm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Aparat bez wystających pokręteł, całkowicie zmywalny panel operatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 80s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Dotykowy, płaski monitor wysokiej rozdzielczości min 1280x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 19". | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z akumulatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Zasilanie z akumulatora - 4 godziny ciągłej pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic od 2,0-22,0 MHz. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE –150s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |
| 17. | B-mode (2D) | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Regulacja map szarości | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Zakres dynamiki min. 40 - 100dB | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0 – 35,0 cm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 22. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | M-mode | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Doppler Kolorowy (CD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Power Doppler (PD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Spektralny Doppler tkankowy (TDI) | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,0 m/s. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 37. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1,0-15,0 mm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90º. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 39. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s. | Tak - podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| - POMIARY |  |  |  |  |
| 45. | Pakiet pomiarowy ogólny: - Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty - Dedykowane pomiary: Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | Tak |  | Bez punktacji |
| - GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |
| 47. | GŁOWICA CONVEX szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych 1. Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz 2. Minimum 190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy 1. Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 - 12,0 MHz. 2. Ilość kryształów w głowicy min 190 3. Konfigurowalne przyciski w korpusie głowicy - 4 przyciski | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | GŁOWICA KARDIOLOGICZNA, szerokopasmowa, matrycowa, ze zmianą częstotliwości pracy 1. Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 - 4,0 MHz. 2. Ilość kryształów w głowicy min 190 3. Kąt skanowania min. 110 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| - ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |
| 50. | Videoprinter monochromatyczny małego formatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. - 2 porty | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 500 GB . | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Gniazdo internetowe do przesyłania danych | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Interface Dicom 3 | Tak |  | Bez punktacji |
| - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |  |  |
| 56. | GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy. min. 6.0 - 10,0 MHz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | GŁOWICA KARDIOLOGICZNA PEDIATRYCZNA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy min. 3 – 6 MHz | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 3.0 – 8.0 MHz | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | GŁOWICA LINIOWA typu „hokej” wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 9 – 16 MHz, min. 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 9 – 16 MHz, min. 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa matrycowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 5 – 15 MHz, min. 1000 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Moduł Wi-Fi | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 36 miesięcy. Liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie indywidualne wskazanych przez Zamawiającego osób. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy inżynierów serwisowych. Moduł serwisowy, umożliwiający przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 1: Aparaty ultrasonograficzne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |