Numer postępowania:

SR/XV-270-14-EFK/24

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET nr 3

- ZESTAW POMP DO PODAŻY LEKÓW ORAZ DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - POMPA OBJĘTOŚCIOWA – 5 sztuk |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Klasa ochronności II lub równoważna | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Masa pompy gotowej do użycia max. 2,3 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) max. 220x75x180mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Dokładność podaży +/- 3% | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Menu pompy w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Kolorowy wyświetlacz 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 16-40mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1200 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Biblioteka leków z możliwością wpisu min.3000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 do 825 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy max 8 W | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych; | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| - STACJA DOKUJĄCA – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Stacja dokująca na 4 pompy infuzyjne strzykawkowe lub objętościowe typ Space będące na wyposażeniu Zamawiającego, która umożliwia mocowanie na stojakach infuzyjnych i pionowych rurach, np. systemach podwieszanych, jak również do poziomych naściennych systemów prowadnic zgodnie z EN 1789 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Pokrywa stacji dokujacej - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia specjalnych narzędzi. | Tak |  | Bez punktacji |
| - POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 5 sztuk |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Klasa ochronności II lub równoważna | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) max 220 mm x 70 mm x 170 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Dokładność podaży +/- 2% | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Menu pompy w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Stopień ochrony IP 44 , chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Kolorowy wyświetlacz 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Biblioteka leków z możliwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy |  |  |  |
| 36. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 3: Zestaw pomp do podaży leków oraz do żywienia pozajelitowego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa objętościowa |  | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Stacja dokująca |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna strzykawkowa |  | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |