Numer postępowania:

SR/XV-270-14-EFK/24

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET nr 4

- LAMPA ZABIEGOWA MOBILNA

- WÓZEK MEDYCZNY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - LAMPA ZABIEGOWA MOBILNA – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2023. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Lampa zabiegowa bezcieniowa na statywie jednym z czterema podwójnymi tworzywowymi kołami o średnicy min. 90 mm. Czasza oświetleniowa wielosegmentowa ze źródłem światła w postaci diod LED | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Minimum dwa koła z blokadą | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Podstawa monolityczna jednolita składająca się z jednego elementu – nie dopuszcza się podstawy skręcanej lub łączonej i nakładanej osłony tworzywowej podatnej na uszkodzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Podstawa wykonana z aluminium lakierowanego | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Sztyca pionowa o wysokości min. 140 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Ramię poziome uchylne o długości min. 60 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Kąt odchylenia ramienia poziomego w górę min. 24° a w dół min. 35 ° | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość obrotu ramienia poziomego w stosunku do sztycy pionowej o minimum 50° | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy 90 W. Kopuła wyposażona w min. 55 w diod LED. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diod kolorowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Regulacja średnicy pola zabiegowego/operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Średnica zewnętrzna kopuły nie większa niż 65 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Obudowa kopuły wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Natężenie kopuły min. 120 klux | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Temperatura barwowa nie mniejsza niż 4300K | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%] - nie mniej niż 35% | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Możliwość obrotu ramienia/obejmy kopuły o min. 250° wokół przegubu łączącego z ramieniem uchylnym mocowanym następnie do statywu pionowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Żywotność układu świetlnego min. 40000h | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Wielkość napromieniowania maksymalnie 440 w/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | W wyposażeniu kopuły co najmniej 2 sztuki uchwytów autoklawowalnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Certyfikat ISO 13485 dla producenta lampy | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  | Bez punktacji |
| - WÓZEK MEDYCZNY – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Wózek medyczny z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z nadstawką | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wysokość użytkowa szuflad wynosi min. 110 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych wraz z zamkiem centralnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników). | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wyrób na kółkach fi min 100 mm (dwa z blokadą). | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wymiary blatu: min. 650x600 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Blat zagłębiony bez fartucha zabezpieczającego | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Wózek wyposażony w dodatkowy blat wysuwany z boku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Wymiary ok. 720x715x985mm | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 4: Lampa zabiegowa mobilna, wózek medyczny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa zabiegowa mobilna |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek medyczny |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |