Numer postępowania:

SR/XV-270-14-EFK/24

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET nr 5

- DEFIBRYLATOR, ELEKTROKARDIOGRAFY I PULSOKSYMETRY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - DEFIBRYLATOR – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Defibrylator działający w trybie ręcznym oraz półautomatycznym AED przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 800x480 pikseli. Prezentacja na ekranie 3 krzywych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Prędkość kreślenia krzywych dla EKG i SpO2 min. 25 mm/s | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Czas obserwacji krzywej na ekranie min. 6,5s | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund, czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania. System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów, dla defibrylacji wewnętrznej 15-250 Ohmów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych (na otwartym sercu) i elektrod jednorazowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Przycisk ładowania oraz wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Możliwość zmiany wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym w formie wyświetlacza, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy kolorowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Głośność poleceń konfigurowalna – min. 5 poziomów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Możliwość zmiany koloru krzywych na ekranie – min. 7 kolorów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Kardiowersja | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Tryb AED | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej oraz 50J dla dzieci i niemowląt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibrylacyjnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Wyświetlanie wskaźnika kontaktu ze skórą pacjenta w formie graficznej reprezentacji jakości kontaktu elektrod wielofunkcyjnych przy użyciu min. 3 kolorów. Kontrola w formie komunikatów dźwiękowych jakości przylegania elektrod do pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej lub krzywej EtCO2. Monitorowanie SpO2 oraz AwRR. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | W trybie AED wyświetlanie wartości oraz progów alarmowych dla min. HR, SpO2, Tętna, EtCO2, AwRR. | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Tryb EKG i arytmii | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń. Wyposażenie: przewód EKG 3 odprowadzeniowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Możliwość rozbudowy o stymulację | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji pacjenta – SpO2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Możlitość rozbudowy o monitorowanie dwutlenku węgla – EtCO2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Drukarka | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Rejestrator termiczny z boku urządzenia – szerokość zapisu min. 50 mm. Prędkość 25 mm/s. | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. Automatyczny wydruk w przypadku wykonania defibrylacji lub kardiowersji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Możliwość wydrukowania raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Zasilanie | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie oraz bezpośrednio na akumulatorze. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy o napięciu co najmniej 14,3V. Akumulator łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min.100 wyładowań z energią 200J | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Czas ładowani akumulatora do 100%: poniżej 3 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do + 70ºC. | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP54 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. lub równoważną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Możliwość zainstalowania defibrylatora na podstawie jezdnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). Wbudowany uchwyt do przenoszenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Ciężar urządzenia do 7 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Historia testów automatycznych oraz ręcznych dostępna z zakresu roku wstecz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia oraz za pomocą dysku USB. | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Podstawa jezdna/wózek z 5 kołami z czego min. 2 blokowane. Koszyk na akcesoria, rączka transportowa. Defibrylator zamontowany na specjalnym uchwycie nie wymagającym przykręcania śrubami ani korzystania z narzędzi w przypadku konieczności szybkiego zdjęcia urządzenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Autoryzowany serwis oferenta (autoryzacja). | Tak |  | Bez punktacji |
| - ELEKTROKARDIOGRAF – 2 sztukI |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Bezprzewodowa komunikacja przez Wi-Fi | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed (Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems); | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Dodatkowe prędkości zapisu (6,25 m/s, 12,5 m/s) | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  |  |
| 29. | Wykonanie do 310 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz - filtr dolnoprzepustowy (v.07.325): 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Współpraca z oprogramowaniem CardioTEKA | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Możliwość przyjmowania zleceń na wykonanie badania i odsyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć Internet | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | W zestawie dodatkowo 5 ciśnieniomierzy oraz 5 stetoskopów | Tak |  | Bez punktacji |
| - PULSOKYMETRY – 6 sztuk |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | MONITOR PACJENTA Z POMIAREM SpO2, NIBP | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Metoda pomiaru NIBP: oscylometryczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Dokładność pomiaru NIBP : Statyczna: ±3 mmHg Kliniczna: Błąd średni: ±5 mmHg Odchylenie standardowe:≤8 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Dostępna sekwencja pomiaru: 1, 2, 3, 4,5 ,10, 15, 20, 30, 60, 120, 240, 480, 720 min | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Czas pomiaru NIBP: Dorośli: pojedynczy, cykliczny, STAT Dzieci: pojedynczy, cykliczny, STAT Noworodki: pojedynczy, cykliczny | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia: Dorośli: 315±10 mmHg Noworodki: 155 ± 10mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Zakres pomiaru SpO2 0-100% | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Dokładność SpO2 70-100% ± 2% | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Dotykowy ekran o przekątnej 4,3 cala | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Rozdzielczość 480 x 272 | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Zasilanie AC 100-240 V DC 5V/2A | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Pamięć min. 500 pomiarów NIBP po 99 ID/pacjentów (tylko dane, bez wykresów) | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Czas ładowania max 4h | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Czas pracy na baterii do 20h | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Bateria o pojemności minimum 4800mAh/3,7V | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Czujnik grawitacyjny – 4 kierunki wyświetlania obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 5: Defibrylator, elektrokardiografy, pulsoksymetry

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrokardiograf |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 3. | Pulsoksymetr |  | 6 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |