Numer postępowania:

SR/XV-270-24-AG/24

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV |  | Zakres punktacji V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tor do endoskopii ginekologicznej wraz z generatorem HF oraz instrumentarium – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 2. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 3. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A1. Kontroler kamery – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów min. Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, Urologii i Ginekologii Endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (min. 30). | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 5. | Rozdzielczość kamery nie gorsza niż 1920 x 1200. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 6. | Sterownik kamery współpracujący z min. 3 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami:1x 1/3” CMOS, 3x 1/3” CCD, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 7. | Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu Moire oraz współpracy z wideoendoskopami giętkimi, w tym z wideo-cystoskopem oraz wideo URSami jedno i dwu- kanałowymi. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 8. | Port USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy. Możliwość archiwizacji zdjęć JPG / TIFF - rozdzielczość archiwizacji min. 1920x1080. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 9. | Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim – obsługa przy użyciu pilota przewodowego oraz opcjonalnie przy użyciu klawiatury. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 10. | Możliwość sterowania min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie lub długie przytrzymanie przycisku. Możliwość sterowania 2 funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 11. | Panel frontowy kontrolera kamery z przyciskami funkcyjnymi umożliwiającymi: Automatyczny balans bieli, ustawienie jasności obrazu na monitorze, zmianę ustawienia poziomu powiększenia, zmianę ustawienia filtru detali, wybór profilu spośród istniejących lub samodzielnie stworzonych. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 12. | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 13. | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików .pdf | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 14. | Funkcja zoom cyfrowy min. x1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali (0-5). | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 15. | Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich t.j. wyłączane i włączane za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery). | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 16. | Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 17. | Wyjścia video min.: 2x HDMI (1920x1200). | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 18. | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 19. | Min. 4 gniazda USB z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie min. klawiatury, pilota. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 20. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w min. 4-stopniowej skali (0-3). | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 21. | Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w min. 5-stopniowej skali. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 22. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w minimum 11-stopniowej skali. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 23. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 24. | Możliwość odbicia obrazu w poziomie. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 25. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 26. | Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 27. | Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale min. 2300K do 7000K. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 28. | W skład zestawu poza kontrolerem znajduje się: pilot przewodowy zdalnego sterowania, pamięć USB, Kabel sygnałowy dł. min 3m. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A2. Źródło światła LED – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Żywotność lampy LED minimum 30000 godzin. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 30. | Temperatura barwowa 6500 K. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 31. | Moc LED min 76W – równoważne źródło światła ksenonowego 180W. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 32. | Możliwość ręcznego sterowania regulacją jasności dostępną z panelu czołowego. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 33. | Automatyczne przyciemnienie gniazda światła po wyjęciu światłowodu. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 34. | Jasność nie gorsza niż 1000 lm. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 35. | Pobór mocy nie więcej, niż 120 VA. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 36. | Poziom hałasu nie większy niż 25 dB(A). | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 37. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 38. | Zintegrowane gniazdo światłowodowe dla podłączenia światłowodów | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 39. | Funkcja automatycznego restartu urządzenia po zaniku napięcia i jego przywróceniu oświetlenie LED jest ponownie włączane i jasność jest ustawiona na wybraną wcześniej wartość. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A3. Głowica kamery – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Głowica kamery wyposażona w technologie min. 1-chip (1x 1/3” CMOS). | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 41. | Głowica kamery wyposażona w maksymalnie 2 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 42. | Waga głowicy kamery (bez kabla) nie więcej, niż 95 g. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 43. | Głowica kamery nie posiadająca zintegrowanego obiektywu – możliwość zastosowania co najmniej 4 różnych obiektywów, w tym zarówno obiektywy ze zmienną i stałą ogniskową oraz obiektyw kątowy. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 44. | Długość kabla głowicy min 3m. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 45. | Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony na głowicy kamery – minimum IPX7. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 46. | Oznaczenie na głowicy kamery możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C) | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 47. | Głowica kamery mogąca być poddawana reprocesowaniu maszynowemu. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 48. | Ochrona przed porażeniem elektrycznym min. CF. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A4. Obiektyw ze stałą ogniskową – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Ogniskowa 14 mm. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 50. | Obiektyw z zamknięciem samozatrzaskujący się (typu snap-on), nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 51. | Możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C). | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 52. | Obiektyw mogący być poddawany reprocesowaniu maszynowemu. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 53. | Obiektyw wyposażony w pierścień regulacji ostrości. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A5. Monitor medyczny FHD – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Przekątna ekranu min. 26” | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 55. | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A6. Wózek endoskopowy – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Wózek endoskopowy wyposażony w minimum 3 półki oraz 4 koła jezdne. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 57. | Wózek endoskopowy wyposażony w niezbędne akcesoria, takie jak: uchwyt na głowicę kamery, wysięgnik na płyny infuzyjne, uchwyt mocowania monitora lub ramię do monitora. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A7. Pompa ssąco – płucząca multidziedzinowa – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla min. trzech dyscyplin: laparoskopia, endourologia, histeroskopia. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 59. | Funkcja płukania realizowana na zasadzie jednorolkowej pompy. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 60. | Pompa wyposażona w czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 61. | Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polski. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 62. | Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur min.: endourologia: TUR, cystoskopia, URS, PCNL histeroskopia: diagnostyczna, resekcja | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 63. | Możliwość zmiany między 3 poziomami wartości podciśnienia: - Laparoskopia: - min. -30 kPa/ -300 mbar - średnie -45 kPa/ -450 mbar - max. -60kPa/ -600 mbar b) Histeroskopia i urologia: - min. -90 mbar - średnie -200 mbar - max. -300 mbar | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 64. | Zakres wymaganego minimalnego przepływu zadanego: endourologia: 10-800 ml/min (max przepływ) laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (max przepływ) histeroskopia: 800 ml/min (max przepływ, brak możliwości ustawienia) | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 65. | Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego: Histeroskopia: 15-200 mmHg Endourologia: 15-90 mmHg Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe) | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 66. | Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 67. | Pompa mogąca pracować zarówno na drenach płuczących jedno jak i wielorazowych (dreny wielorazowe dedykowane do 20 użyć) | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 68. | Możliwość skorygowania ustawienia wysokości między urządzeniem a pacjentem w zakresie 0-40 cm w krokach co 10. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 69. | Pompa wyposażona jest w złącze modułu bilansującego – możliwość jej dalszej rozbudowy o moduł bilansujący płynów. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 70. | Możliwość wyświetlenia ilości użyć drenu na wyświetlaczu pompy endoskopowej. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 71. | Identyfikacja ilości użycia drenu wielorazowego – sprawdzenie przez pompę ważności zestawu drenów (informacja wyświetlana na ekranie urządzenia po założeniu drenu) oraz identyfikacja możliwości ostatniego użycia drenu (oznajmienie ostatniego użycia potrójnym sygnałem dźwiękowym). | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 72. | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego pompy. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 73. | Możliwość zwiększenia ciśnienia w trybie TUR/Enukleacja za pomocą przycisku na panelu dotykowym (bądź opcjonalnie za pomocą przycisku nożnego) o 25% do maksymalnie dopuszczalnego ciśnienia. Funkcja Zatrzymuje się automatycznie po 30 sekundach lub poprzez ponowne uruchomienie przełącznika. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 74. | W komplecie dreny wielorazowe 20-krotnego użytku z 10 membranami zapasowymi, autoklawowalne – 6 szt. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A8. Generator elektrochirurgiczny – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Generator pracujący monopolarnie i bipolarnie. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 76. | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w 2 gniazda: gniazdo monopolarne i gniazdo bipolarne. Dodatkowo na panelu przednim generator elektrochirurgiczny wyposażony w przyłącze elektrody neutralnej (przeznaczone dla symetrycznej – prostokątnej – wtyczki zgodnej ze standardem US). | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 77. | Gniazdo bipolarne dostosowane do narzędzi w międzynarodowym standardzie. Do gniazda bipolarnego można podłączyć bipolarne przewody przyłączeniowe z bipolarną wtyczką produkcji firmy ErBe (będące w posiadaniu Zamawiającego) oraz przewody przyłączeniowe z wtykami płaskimi US 2-Pin. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 78. | Gniazdo monopolarne z możliwością podłączenia następujących przewodów: - przewód przyłączeniowy z wtyczką 8 mm (wtyczka Bovie) - przewód przyłączeniowy z wtyczką US 3-Pin - przewód narzędzi ze zwykłą wtyczką 4 mm (wtyk bananowy) | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 79. | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w ekran dotykowy. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 80. | Generator elektrochirurgiczny z możliwością wyboru minimum 6 trybów pracy, w tym resekcja bipolarna, resekcja monopolarna, resekcja monopolarna z małymi resektoskopami, laparoskopia, chirurgia otwarta, inne W każdym trybie pracy możliwość wyboru odpowiedniego profilu. | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 81. | Generator elektrochirurgiczny z możliwością tworzenia nowych profili. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 82. | Generator elektrochirurgiczny z funkcją szybkiej zmiany pozwalającej na przełączanie między dwoma wstępnie ustawionymi profilami za pomocą przełącznika nożnego lub ręcznego. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 83. | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w funkcję rozpoznawania RFID – gniazdo bipolarne posiadające specjalny moduł, poprzez który rozpoznawane jest narzędzie i zakodowany przewód przyłączeniowy wysokiej częstotliwości. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 84. | Urządzenie wyposażone w czujnik zmierzchu na panelu przednim – automatyczne dostosowanie jasności do warunków panujących na Sali operacyjnej. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 85. | Urządzenie wyposażone w: złącze na przełącznik nożny, złącze połączenia wyrównawczego, złącze zasilania z uchwytem bezpieczników, złącze USB, złącze sieci LAN. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 86. | Urządzenie wyposażone w możliwość dalszej integracji systemu Sali operacyjnej. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 87. | Ciężar (bez opcjonalnych akcesoriów): Max: 10,2 kg | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 88. | Wymiary maksymalne dł. x szer. x wys: 419 mm x 300 mm x 159 mm | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 89. | Moc wyjściowa - maksymalna moc cięcia min. 400 W | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 90. | Moc wyjściowa - maksymalna moc koagulacyjna min. 350 W | Tak – podać/opisać |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 91. | Kompatybilność elektromagnetyczna EMC wg EN/IEC 60601-1-2 | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 92. | Ochrona przed porażeniem elektrycznym Część użytkowa typu CF, odporna na defibrylację. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyposażenie generatora elektrochirurgicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | kabel do elektrody neutralnej wielorazowy – 1 szt. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 94. | przełącznik nożny z dwoma pedałami – pedał prądu coag (niebieski), pedał prądu cut (żółty), przycisk funkcji Toggle (czarny) – 1 szt. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 95. | kabel przyłączeniowy HF bipolarny do resektoskopu, długość 3 m – 1 szt. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 96. | kabel przyłączeniowy HF bipolarny do resektoskopu, długość 5 m – 1 szt. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 97. | Elektrody neutralne – opakowanie (50 sztuk) | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| A9. Resektoskop histeroskopowy bipolarny 7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu – 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Ø zewnętrzna optyki 2,7 mm | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 99. | długość robocza 310 mm | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 100. | Kierunek patrzenia 12⁰ | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 101. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 102. | Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Światłowód do dedykowanego endoskopu – 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 104. | Długość światłowodu min. 2,3 m | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 105. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 106. | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 108. | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów resektoskopu – 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 110. | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Element roboczy współpracujący z optyką 2,7 mm – 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Element roboczy bipolarny, pasywny, do resektoskopu bipolarnego, z otwartym uchwytem, do optyki 12⁰. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 112. | Możliwość pracy również w trybie monopolarnym po zmianie kabla, medium oraz elektrody. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Płaszcz zewnętrzny resektoskopu – 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu, okrągły, średnicy 21 charr., z dziurkami do odsysania oraz zaworem spustowym. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 114. | Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 115. | W połączeniu z płaszczem wewnętrznych tworzy system podwójnego płaszcza umożliwiający obrót o 360⁰ oraz ciągłe płukanie. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu – 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Płaszcz wewnętrzny resektoskopu, okrągły, obrotowy, wyposażony w zawór płuczący. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 117. | Koniec dystalny prosty, wykonany z ciemnego materiału ceramicznego. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 118. | Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 119. | W połączeniu z płaszczem zewnętrznym tworzy system podwójnego płaszcza umożliwiający obrót o 360⁰ oraz ciągłe płukanie. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 120. | Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 19 charr – 6 szt. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 121. | Elektroda tnąca, bipolarna, pętla okrągła, Ø 0,3 mm, jednorazowa, sterylna – 12 op. (każde po 3 szt.) | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 122. | Elektroda koagulująca, bipolarna, wałeczkowa, jednorazowa, sterylna– 6 op. (każde po 3 szt.) | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 123. | Elektroda hakowa mono/bipolarna, wielorazowa – 12 szt. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 124. | Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, dł. całkowita 328 mm, Ø zewnętrzna 22 mm – 6 szt. | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 125. | Kabel bipolarny do oferowanego resektoskopu – 6 szt. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 126. | Kabel bipolarny do oferowanego resektoskopu i generatora marki ErBe (będącego w posiadaniu Zamawiającego)– 3 szt. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| A.10 Resektoskop Bipolarny 22 / 24 charr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Ø zewnętrzna optyki 4mm | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |
| 128. | Długość robocza optyki 300 mm | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |
| 129. | Kierunek patrzenia optyki 30⁰ | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |
| 130. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |
| 131. | Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce | Tak |  |  |  |  |  | Bez punktacji |
| Światłowód do dedykowanego endoskopu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 133. | Długość światłowodu min. 2,3 m | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 134. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 135. | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 137. | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów resektoskopu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 139. | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Element roboczy współpracujący z optyką 4 mm – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Typu pasywnego, bipolarny, uchwyt otwarty | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 141. | Znakowanie data matrix bezpośrednio na elemencie roboczym | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Płaszcz zewnętrzny resektoskopu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Średnica płaszcza zewnętrznego 24 char, płaszcz z ciągłym przepływem z oznaczonym graficznie zaworem płuczącym oraz zaworem odpływowym. Płaszcz zewnętrzny z otworami odprowadzającymi, oraz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 143. | Płaszcz obrotowy – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 144. | Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 145. | Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu zewnętrznym. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Płaszcz wewnętrzy do resektoskopu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Średnica płaszcza wewnętrznego 22 charr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem snap-on. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 147. | Koniec dystalny skośny, wykonany z czarnego materiału ceramicznego. | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 148. | Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu wewnętrznym. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 149. | Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 22 charr – 2 szt. | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 150. | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, pętla Ø 0,3 mm – 4 szt. | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 151. | Elektroda koagulująca, bipolarna, wielorazowa, cylinder Ø 1,2 mm – 4 szt | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 152. | Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, dł. całkowita 328 mm, Ø zewnętrzna 22 mm – 2 szt. | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 153. | Kabel bipolarny do oferowanego resektoskopu i generatora marki ErBe (będącego w posiadaniu Zamawiającego) – 2 szt. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| A11. Histeroskop kompaktowy – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Histeroskop o kompaktowej budowie z ciągłym przepływem -niezależne kanały dopływu i odpływu oraz kanał roboczy. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 155. | Średnica zewnętrzna 5 mm. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 156. | Kanał roboczy usytuowany „na wprost”, o średnicy 5 charr. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 157. | Histeroskop wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 158. | Długość robocza 217 mm. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 159. | Kierunek patrzenia 20⁰ | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 160. | Histeroskop wielorazowy, w pełni autoklawowalny w 134⁰C. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 161. | Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kierunku patrzenia, Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu. | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 162. | Pole widzenia: 79⁰ (mierzone w powietrzu), 57⁰ (mierzone w wodzie) | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 163. | Bezpośrednie oznaczenie na histeroskopie kodem Data Matrix. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 164. | Uchwyt ręczny do dedykowanego histeroskopu – 5 szt. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Światłowód do dedykowanego endoskopu – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 166 | Długość światłowodu min. 2,3 m | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 167. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 168. | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Kosz do mycia i sterylizacji – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Przeznaczenie: reprocesowanie mechaniczne, sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport. Wyposażony w koszyczek na niewielkie narzędzia. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 170. | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 467 x 90 x 132 mm. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Kompletne narzędzia do histeroskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kleszczyki typu aligator – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 172. | uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec. | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 173. | Wkład typu aligator z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm. | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 174. | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Pozostałe wkłady do dedykowanych kleszczyków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Wkład typu łyżeczka z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm – 5 szt. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 176. | Wkład typu mikronożyczki z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm – 5 szt. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Pojemnik na narzędzia – 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Pojemnik do sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 566 x 77 x 186 mm | Tak – podać/opisać |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| 178. | Mata typu jeż zarówno w pojemniku oraz na pokrywie. | Tak |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 36 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |  |  |  |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | Tak |  |  | Bez punktacji |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

Zestaw endoskopowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tor do endoskopii ginekologicznej wraz z generatorem HF oraz instrumentarium | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |