Numer postępowania:

SR/XV-270-20-EFK/24

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET nr 2

- APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z OPRZYRZĄDOWANIEM

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z OPRZYRZĄDOWANIEM – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY |  |  |  |  |
| 1. | Diatermia dużej mocy mono i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min 10 cali, oprogramowanie w języku polskim | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Wyświetlanie parametrów pracy - nastaw wyłącznie dla aktualnie używanego narzędzia czyli aktywnego gniazda | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Możliwość diagnozowania oraz wgrywania dostępnego oprogramowania przez sieć WiFi | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Możliwość zapamiętania minimum 100 programów / kompletów nastaw i zapisania ich po nazwą użytkownika lub procedury | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min 3 wcześniej zaprogramowanych kompletów nastaw za pomocą wyłącznika nożnego, z ekranu urządzenia i za pomocą uchwytu | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Sterowanie urządzeniem za pomocą wyboru efektów tkankowych. Dozowanie mocy i innych parametrów prądu przez urządzenie w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Dwie różne funkcje zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń. Regulacja intensywności pracy dla obu funkcji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Dodatkowo możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Automatyczne ustawienie parametrów pracy przy podłączeniu instrumentów. Ekran wskazujący parametry pracy aktualnie używanego instrumentu | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | System kontroli aplikacji elektrody biernej wielorazowej i jednorazowej, wizualny wskaźnik stanu aplikacji elektrody biernej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Systemy kontroli pracy z komunikatami błędów w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Dwa gniazda do podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość współpracy z modułem do preparowania tkanek strumieniem soli fizjologicznej przy wykorzystaniu technik łączących cięcie i koagulację z techniką preparowania płynem | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Możliwość współpracy z pompą płuczącą | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Możliwość używania jednocześnie min. 2 instrumentów monopolarnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Moc cięcia monopolarnego min 350W z możliwością nastawienia min . 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Moc koagulacji monopolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Cięcie bipolarne z mocą min 300W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Moc koagulacji bipolarnej min 200 W z możliwością nastawienia min 10 efektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Funkcja zamykania dużych naczyń z mocą min 350W | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego, min 4 rodzaje koagulacji monopolarnej, min 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min 2 rodzaje koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać regulację min. 5 elektów tkankowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach wtyków samodzielnie przez użytkownika na sali operacyjnej bez konieczności działań serwisowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. podłączenie przewodów w trzech różnych standardach: z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o rozstawach 22mm i 28mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Uniwersalne gniazdo elektrody neutralnej umożliwiające bezpośrednie podłączenie tzn. bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. przewodów w dwóch systemach wtyczek: okrągłe 1-pin śr. 6mm oraz płaska 2 pin | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Uniwersalne gniazdo do podłączenia osprzętu monopolarnego, bipolarnego i do zamykania naczyń | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Minimum 4 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów czynnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Możliwość rozbudowy o przystawkę argonową sterowaną z panelu sterowania diatermii wyposażoną w jedno gniazdo, opcjonalnie możliwość dwóch do podłączenia narzędzi argonowych, z automatycznym ustawieniem parametrów pracy dla cięcia i koagulacji po podłączeniu elektrod argonowych, cięcie w osłonie argonu z mocą min. 300W, koagulacja w osłonie argonu z mocą min. 120W | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Osprzęt i akcesoria dostarczone wraz z diatermią (zestawienie dla każdej z diatermii): - Podwójny włącznik nożny z przyciskiem zmiany ustawień – 1szt. - Pojedynczy włącznik nożny z przyciskiem zmiany ustawień- 1szt. - Przewód do elektrod neutralnych dł. min. 4m – 2 szt. - Elektrody neutralne przylepne, dwudzielne, symetryczne z elektrycznie odizolowanym pierścieniem potencjału pakowane po 50 szt. – 8 paczek - Bipolarny instrument do preparacji, tnąco – koagulujący, dł. min. 350mm, śr. trzpienia 5mm, końcówka zakrzywiona z jedną branszą nieruchomą, obrót trzpienia 360 stopni, aktywacja ręczna zintegrowany z przewodem, opakowanie 5szt. – 4 opakowania - Bipolarny instrument do preparacji, tnąco – koagulujący, dł. min. 140-150mm, śr. trzpienia 5mm, końcówka zakrzywiona z jedną branszą nieruchomą, obrót trzpienia 360 stopni, aktywacja ręczna zintegrowany z przewodem, opakowanie 5szt. – 2 opakowania - Instrument bipolarny do trybu zamykania naczyń dł. 220-250mm trzpień obrotowy bransze zakrzywione dł. min. 3 cm, z nożem, aktywacja ręczna, zintegrowany z przewodem, opakowanie 5szt. – 2 opakowania - Pęseta bipolarna prosta z końcówką nieprzywierającą 1,0mm dł. pęsety 18,0-19,0 cm – 5szt. - Przewód do elektrod neutralnych dł. min. 4m – 5szt. - Rączka elektrod monopolarnych , wąska z przyciskami cięcie i koagulacja zintegrowana z przewodem dł. min. 4m, do elektrod śr. 4mm – 5szt. - Elektroda monopolarna tnąca, o śr trzpienia 4mm, ostrze ostre o wymiarach 1,5x17mm – 5szt. - Rączka elektrod monopolanych zintegrowana z przewodem dł. min. 3m oraz z elektrodą szpatułkową, jednorazowa, sterylna w opakowaniu 25 szt. – 4 opakowania. - Wózek transportowy do montażu urządzeń z koszem na akcesoria – 1kpl -Bipolarny instrument do preparacji, tnąco – koagulujący, dł. min. 190-200 mm, śr. trzpienia 5mm, końcówka zakrzywiona z jedną branszą nieruchomą, obrót trzpienia 360 stopni, aktywacja ręczna zintegrowany z przewodem, opakowanie 5szt. – 2 opakowania | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie indywidualne wskazanych przez Zamawiającego osób. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 2: Aparat elektrochirurgiczny z oprzyrządowaniem

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat elektrochirurgiczny z oprzyrządowaniem |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |