Numer postępowania:

SR/XV-270-20-EFK/24

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET nr 3

- ZESTAW DO TERMOABLACJI Z GENERATOREM, POMPĄ PERYSTALTYCZNĄ 
I SONDAMI JEDNORAZOWYMI

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - GENERATOR DO TERMOABLACJI – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie 110/230VAC Moc max.450VA Pomiar impedancji w zakresie 10-800 om Rozdzielczość 1 om, Dokładność 10-50 om ± 10 om , 51-300 om ± 15% , 301-800 om ± 30%, Moc energii generowanej 0-200 watów, max. dla 50 omów Dokładność ±20%, Rozdzielczość 1 watt, Częstotliwość 480kHz ±10%, Czas pracy max. 30 min. Pomiar temperatury tkanek poprzez elektrodę. Zakres 5 st C do 95 st. C, Rozdzielczość 1 st C, Dokładność ± 5 st. C, Warunki pracy: Temperatura otoczenia 15st. C do 40 st. C, Wilgotność względna w pomieszczeniu 15-80% | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - POMPA PERYSTALTYCZNA – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY |  |  |  |  |
| 1. | Pompa typu perystaltyczego Zasilanie 110/230VAC Zakres zasilania 100-240 VAC Moc max.80VA Kontrola przepływu cieczy w zakresie 80-140 ml/min. Wymiary 193x160x135 mm Waga do 4,5 kg Temperatura miejsca pracy 15 oC do 40 oC Wilgotność względna pomieszczenia 15-80% | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie indywidualne wskazanych przez Zamawiającego osób. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| - SONDY JEDNORAZOWE – 9 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY |  |  |  |  |
| 1. | Jednorazowa elektroda typu igłowego, monopolarna przeznaczona do ablacji zmian w trzustce pod kontrolą EUS. Wyposażona w system chłodzenia pancerza wymuszonym obiegiem cieczy. Regulowana głębokość wprowadzenia ostrza do zmiany. Długość robocza igły do wyboru: 10 mm, 7 mm lub 5mm , długość całkowita 1400mm, średnica narzędzia 7 Fr./19G. Przeznaczona do wyżej zaoferowanego generatora i pompy. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 3: Zestaw do termoablacji z generatorem, pompą perystaltyczną i sondami jednorazowymi

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator do termoablacji |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Pompa perystaltyczna |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 3. | Sondy jednorazowe |  | 9 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |