Numer postępowania:

SR/XV-270-25-EFK/24

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- TOR WIZYJNY 4K, Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYWANIA Z ZIELENIĄ INDOCYJANINOWĄ, WRAZ Z NARZĘDZIAMI LAPAROSKOPOWYMI – ZESTAW

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TOR WIZYJNY 4K |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - MONITOR MEDYCZNY |  |  |  |  |
| 1. | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min. 32" – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Wejścia 4K: 1 x 12G-SDI Input, 1 x DisplayPort 1.2 Input, 1 x HDMI 2.0 Input | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Wyjścia 4K : 1 x 12G-SDI Output (BNC), 1 x DisplayPort 1.2 Output | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Kontrast min. 1350:1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Jasność min. 700 cd/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Masa monitora nie większa niż 13,5 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zawieszenie typ VESA | Tak |  | Bez punktacji |
| - STEROWNIK KAMERY |  |  |  |  |
| 1. | Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/NIR ICG – 1 zestaw | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak – podać |  | 1 gniazdo USB – 0 pkt >1 gniazdo USB – 10 pkt |
| 8. | W zestawie zewnętrzna klawiatura USB | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość przypisania po dwie funkcje do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery – wyświetlanie parametrów insuflacji (ciśnienie/przepływ) bezpośrednio na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wideoendoskopu | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 26. | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Stopień ochrony min. CF | Tak – podać |  | Stopień ochrony CF – 10 pkt Inny – 0 pkt |
| - GŁOWICA KAMERY |  |  |  |  |
| 1. | Głowica kamery 4K UHD/ICG – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Głowica kamery kompatybilna z funkcją obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, 3840 × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Możliwość sterylizacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Stopień ochrony min. CF | Tak – podać |  | Stopień ochrony CF – 10 pkt Inny – 0 pkt |
| 9. | Waga głowicy - 260 g. | Tak |  | Bez punktacji |
| - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |  |  |
| 1. | Źródło światła LED - 1 zestaw | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 7. | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Stopień ochrony min. CF | Tak – podać |  | Stopień ochrony CF – 10 pkt Inny – 0 pkt |
| 9. | Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 760 mm, maks. obciążenie 15 kg – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wózek aparaturowy, min.2 półki oraz szuflada – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulacją wysokości oraz dwoma haczykami – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Uchwyt butli CO2, - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Mobilny stojak, wysoki – 1 zestaw zawierający: listwy z gniazdkami i przewodem zasilającym, do mobilnego stojaka COR | Tak |  | Bez punktacji |
| - INSUFLATOR WYSOKOPRZEPŁYWOWY |  |  |  |  |
| 1. | Insuflator wysokoprzepływowy – 1 zestaw | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg ±5 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Wyświetlacz wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 oraz przepływu CO2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie ze sterownikiem dedykowanej kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min 102 cm – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, dł min. 230 cm - 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Dren insuflacyjny z filtrem długość 300 cm, jednorazowy, sterylny – 6 opakowań( 60 szt.) | Tak |  | Bez punktacji |
| - POMPA PŁUCZĄCA DO HISTEROSKOPII I LAPAROSKOPII |  |  |  |  |
| 1. | Pompa płucząca do histeroskopii i laparoskopii - zestaw | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji histeroskopowych oraz laparoskopowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Regulacja ciśnienia płukania podczas histeroskopii w zakresie 20 - 150 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas histeroskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 9. | Możliwość rozbudowy pompy o program do cystoskopii | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Dren płuczący do procedur z kontrolą ciśnienia płukania, sterylny, jednorazowy – 7 opakowań (70 szt.) | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Dren płuczący do procedur z kontrolą prędkości płukania, sterylny, jednorazowy -7 opakowań ( 70 szt.) | Tak |  | Bez punktacji |
| - NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE |  |  |  |  |
| 1. | Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, długość bransz 22 mm, obie ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36cm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Kleszcze laparoskopowe, typu "Tiger jaws", chwytające, bransze o długości 14mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, średnica 5mm, długość robocza 36cm, dwie bransze ruchome, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Kleszcze laparoskopowe, chwytne,okienkowe, bransze o długości 18mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, , średnica 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Kleszcze laparoskopowe, chwytające, 2x3 zęby, bransze o długości 35-36mm, jedna bransza ruchoma, średnica 10mm, bez podłączenia do koagulacji monopolarnej, z zapinką, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Nożyczki laparoskopowe, ostrza zakrzywione, ząbkowane, długość bransz 15-20 mm, dwie bransze ruchome, średnica 5mm, izolowane, uchwyt z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Rurka ssąco-płucząca z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5mm, długość robocza 36cm, z adapterem, autoklawowalna – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Elektroda laparoskopowa, haczykowa, monopolarna, średnica 5 mm, długość rob. 36 cm, autoklawowalna – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Sonda palpacyjna, z podziałką, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 3 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Igła Veressa, długość 10 cm – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 6 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Trokar, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwintowany. gwóźdź piramidalny zawór silikonowy - 6 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Trokar, śr. 11mm, dł. 10,5cm, gwintowany, gwóźdź piramidalny, zawór silikonowy, - 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Trokar wielorazowy,śr.13,5mm piramidalny grot, do instrumentów, dł. 11,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, niebieskie oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, autoklawowalny – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Trokar wielorazowy, bariatryczny, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 15cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne-czerwone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 3 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Trokar wielorazowy,bariatryczny, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 15cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielone-czerwone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, autoklawowalny – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara – 20 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Uszczelka typu pokrywka (60/10), do trokara – 20 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Redukcja 11/5 – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Redukcja podwójna 13/10, 13,5/10, 13/5 i 13,5/5 mm, nasadka na trokar – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Imadło laparoskopowe, bransze proste, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, średnica 5mm, długość robocza 33cm, autoklawowalne - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Imadło laparoskopowe, bransze zagięte w prawo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, średnica 5 mm, długość robocza 33 cm, autoklawowalne - 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Tubus laparoskopowy metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Uchwyt laparoskopowy, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Uchwyt laparoskopowy ,plastikowy, z zapinką typu MANHES, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Pojemnik plastikowy perforowany do sterylizacji i przechowywania instrumentów, dwupoziomowy, wymiar zewnętrzny min. 520x240x115mm, zestaw składający się z: kontener, pokrywa, mata silikonowa, klipsy mocujące (24szt.), paski silikonowe (24 szt.) – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| - OPTYKI LAPAROSKOPOWE |  |  |  |  |
| 1. | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 32 cm i średnicy do 10 mm- 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, średnica 4,8 mm - 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| - NARZĘDZIA BIPOLARNE |  |  |  |  |
| 1. | Kleszcze laparoskopowe typu CLERMONT-FERRAND, chwytne, bransze bardzo delikatne, okienkowe o długości 18-19mm, z podłączeniem do koagulacji bipolarnej, bez zapinki, średnica 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, preparacyjne, bransze o długości 24-25mm, z podłączeniem do koagulacji bipolarnej, bez zapinki, średnica 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną, autoklawowalny – 6 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| - MANIPULATOR MACICZNY UNIWERSALNY |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Manipulator maciczny uniwersalny (1 komplet). Model wykorzystywany do napinania struktur więzadłowych, identyfikacji sklepień pochwy oraz uszczelnienia pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej TLH oraz podczas innych ginekologicznych operacji laparoskopowych, w trakcie których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach. Zestaw składający się z: uchwytu umożliwiającego płynne odginanie końcówki manipulacyjnej w zakresie 0-90 stopni oraz zablokowanie jej w jednej z pięciu pozycji, tj. 0, 30, 45, 60, 90 stopni; krótkiej łopatki anatomicznej do napinania sklepień pochwy wyposażonej w prostopadły uchwyt do obracania; wymiennych końcówek manipulacyjnych, domacicznych - średniej, stożkowej z gwintem oraz atraumatycznej; nasadki uszczelniającej pochwę (z trzema silikonowymi uszczelkami) przesuwanej wzdłuż tubusu łopatki anatomicznej manipulatora i zapobiegającej ucieczce gazu po przecięciu sklepienia pochwy. Wszystkie elementy manipulatora są autoklawowalne. | Tak |  | Bez punktacji |
| - MORCELATOR |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Jednostka sterująca morcelatora: -z kablem sieciowym o długości 5 m -na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego -ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów/ minutę -wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę) -zmiana kierunku obrotów -wymiary jednostki sterującej 120/180/107 mm ( szerokość/ głębokość/ wysokość), -waga 1,8 kg -obudowa w kolorze białym -wyświetlacz cyfrowy Włącznik nożny z kablem o długości nie mniejszej niż 3m -funkcja zmiany prędkości obrotów przez zmianę siły nacisku na włącznik W zakresie prezentowanym na wyświetlaczu jednostki sterującej -stopień ochrony IPX8 Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3 m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową: -maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę autoklawowalny, -maksymalny moment obrotowy 80 Ncm - przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji -uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła , autoklawowalna Zestaw do morcelacji o śr. 15 mm zawierający: -rurka (tuba) tnąca do morcelatora, , śr.15 mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacyjnych -Obturator do morcelatora, śr.15 mm, przeznaczony do sterylizacji -Kaniula zewnętrzna do morcelatora, śr. 15 mm, przeznaczona do sterylizacji Uszczelki zapasowe: - uszczelka typu daszek (10szt.) 12-15 mm -płaska niebieska (10 szt.) 12-20 mm Środki do czyszczenia i konserwacji: -olej do smarowania i konserwacji w spreju, puszka o poj. 500 ml x 1 szt -środek do czyszczenia w spreju, puszka o poj. 500 ml x 1 szt -adapter do oleju x 1 szt | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Wielorazowe kompletne narzędzie laparoskopowe, 3-częściowe: wkład roboczy, szaft, rączka; z obrotowym pierścieniem, średnica 10 mm, długość 330 mm, kleszcze typu Tenaculum, obie bransze ruchome, długość branszy 25 mm, rączka z zamkiem, z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narządzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, rączka łączoną z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon) łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrzpochodnych czynników chemicznych, rączka z podwójną funkcją pracy: z zamkiem bądź bez zamka, szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego,odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok. Wymiary zewnętrzne : 450*292*102 mm, wymiary wewnętrzne 420*265*90 mm. Może być dezynfekowany preparatami o ph wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12mcy.Kontener z matą spodnią kolczatką oraz matą silikonową typu jeż. | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie personelu Zamawiającego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

TOR WIZYJNY 4K, Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYWANIA Z ZIELENIĄ INDOCYJANINOWĄ, WRAZ Z NARZĘDZIAMI LAPAROSKOPOWYMI – ZESTAW

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOR WIZYJNY 4K, Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYWANIA Z ZIELENIĄ INDOCYJANINOWĄ, WRAZ Z NARZĘDZIAMI LAPAROSKOPOWYMI – 1 ZESTAW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |