Numer postępowania:

SR/XV-270-5-AG/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET NR 1

- APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aparat ultrasonograficzny – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| KONSOLA |  |  |  |  |
| 5. | Zasilanie jednofazowe 230V AC | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 2 z nich. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Monitor kolorowy LED lub LCD o przekątnej ekranu 23,8’’ oraz rozdzielczości 1920 x 1080 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania oraz regulacji pochyłu i obrotu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Maksymalna waga kompletnego aparatu 90 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączania głowic obrazowych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz fizyczna klawiatura QWERTY | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej 10,4’’ | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 15 000 klatek | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Dynamika aparatu min. 390 dB | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 250 GB | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia - min. 2.0 MHz do 20.0 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. (2 cm – 35 cm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Cyfrowa regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) 8 stref | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Zasilanie bateryjne – pozwalające na pracę aparatu po zaniku zasilania | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 21. | Wbudowany podgrzewacz do żelu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| OBRAZOWANIE |  |  |  |  |
| 22. | Obrazowanie harmoniczne | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | W pełni niezależny Triplex Mode dla ułatwienia wszelkich operacji Dopplerowskich | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obrazów na sek. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 25. | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 26. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 27. | Moduł elstografii uciskowej typu Strain | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Funkcja wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 29. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) (1,0 do 16,00 mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 30. | Korekcja kąta w zakresie ± 90° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Możliwość rozbudowy o doppler fali ciągłej CWD | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 34. | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 35. | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 36. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz w trybach Dopplera przy pomocy jednego przycisku (m. in. Automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 37. | Praca w trybie wieloekranowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych , z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, Ibeam lub równoważny. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, Xres, DTCA lub równoważny | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 39. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 40. | Obrazowanie trapezoidalne | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 41. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 42. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Pomiary dopplerowskie w trybie dopplera pulsacyjnego: prędkość maksymalna, minimalna PI, RI | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |
| 44. | Głowica liniowa do badań narządów powierzchownych i naczyniowych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 45. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz - 13.0 MHz (± 1 MHz) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 46. | Liczba elementów akustycznych min. 192 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 47. | Szerokość pola widzenia głowicy max. 39 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 48. | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 49. | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 4 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 50. | Głowica liniowa do badań narządów powierzchownych i naczyniowych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 51. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 MHz(± 1 MHz) - 12.0 MHz (± 1 MHz) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 52. | Liczba elementów akustycznych min. 250 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 53. | Szerokość pola widzenia głowicy min. 51 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 54. | Obrazowanie harmoniczne (min 3 częstotliwości) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 55. | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 5 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 56. | Głowica liniowa do badań narządów powierzchownych – typu hokey | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 57. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 MHz - 16.0 MHz (± 1 MHz) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 58. | Szerokość pola widzenia głowicy max. 25,5 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 59. | Liczba elementów akustycznych min.165 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
|  | INNE |  |  |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową do badań kardiologicznych: szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 1,5 MHz – 4,0 MHz (± 0,5 MHz) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 61. | Kąt skanowania głowicy min. 110 stopni | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 62. | Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 63. | Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 64. | Możliwość rozbudowy o wysokorozdzielcze obrazowanie rzeczywistej hemodynamik przepływów bez konieczności wykorzystania techniki Dopplera | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 65. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną typu T, zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 9,0 MHz, szerokość 38 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 66. | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 67. | Obrazowanie trapezoidalne | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 68. | Możliwość instalacji oprogramowania do automatycznego wyznaczania grubości IMT - funkcję Auto IMT (Intima Media Thickness) -min. 200 punktów pomiarowych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 69. | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania Color M-Mode | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 70. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do biopsji, poprawiające wizualizację igły. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 71. | Możliwość rozbudowy o głowicę wieloczęstotliwościową dwupłaszczyznową do badań rektalnych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min 6,0 – 10 MHz, kąt pola obrazowania ≥ 130º | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 72. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową elektroniczną wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości od min. 5,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, programowalne przyciski sterujące wbudowane w korpus głowicy min. 3 przyciski | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 73. | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii Shear Wave na głowicy konweksowej i liniowej | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 74. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy do obiektywnej oceny stłuszczenia wątroby | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |
| 75. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Certyfikat CE | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24h | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Aparat zastępczy w przypadku naprawy dłuższej niż 48h | Tak |  | Bez punktacji |
| B. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET NR 1:  Aparat ultrasonograficzny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |