Numer postępowania:

SR/XV-270-5-AG/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET NR 2

- UNIT LARYNGOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Unit laryngologiczny jednomodułowy – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Unit laryngologiczny jednomodułowy, posiadający min. 4 skrętne kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie (w tym również tył i boki), pokryty farbą antybakteryjną (potwierdzenie certyfikatem właściwości antybakteryjnych farby) o drobnoziarnistej strukturze, z możliwością wyboru przez Zamawiającego koloru dla wszystkich elementów stalowych z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość dobrania przez Zamawiającego różnych kolorów dla min. 5 dowolnych, malowanych proszkowo części unitu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Powierzchnia unitu z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie. Cokół unitu (front i tył) wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Unit o wymiarach: - szerokość: w granicy 1100 mm - 1150mm - głębokość: w granicy 490 mm - 545 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | 2 poziomowy podświetlany blat na instrumentarium zamykany pokrywą wykonaną z przezroczystego materiału, umożliwiający podgląd ilościowy narzędzi bez podnoszenia pokrywy. Szerokość blatu 670 mm ± 20 mm. Blat wyposażony w tace ze stali nierdzewnej na wyższy i niższy poziom narzędziowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Dodatkowa półka zintegrowana z unitem, wykonana z metalu usytuowana w górnej części unitu nad instrumentarium o szerokości przestrzeni instrumentarium. Pomalowana tą samą farbą antybakteryjną co unit. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Unit posiada wysuwany blat roboczy ze stali nierdzewnej z mechanizmem miękkiego domykania | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Unit posiadający min. 4 w pełni wysuwane szuflady o wysokości frontu min. 120 mm z mechanizmem miękkiego domykania i możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Panel sterowania (zawierający manometr ssaka oraz przyciski funkcyjne) umiejscowiony od frontu z lewej bądź prawej strony (do wyboru) pod łatwo zmywalną taflą szkła w celu łatwej dezynfekcji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji oraz przechowywania endoskopów sztywnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Unit wyposażony w system wizualnej informacji o nieprawidłowościach w pracy unitu, w tym min. komenda informująca o wodzie na podłodze wewnątrz unitu oraz komenda informująca o „zapchanym” pojemniku na wydzielinę. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Wbudowane źródła światła LED min. 1 sztuki z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Unit posiada wbudowany szybki podgrzewacz lusterek/narzędzi włączany przyciskiem. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania po upływie kilkunastu sekund. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Min. 3 autoklawowalne pojemniki(kuwety) do dezynfekcji i endoskopów sztywnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Unit wyposażony w 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 10 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Unit wyposażony w 2 kuwety na endoskopy o średnicy do 4 mm, (w tym jedna kuweta podgrzewana) - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Podgrzewane kuwety posiadają możliwość płynnej regulacji temperatury | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Unit wyposażony w 3 kuwety ze stali nierdzewnej do przechowywania fiberoskopu giętkiego - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Wysuwana kuweta do dezynfekcji narzędzi na brudne narzędzia z silikonową wkładką typu jeżyk i pokrywką ze stali nierdzewnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Unit posiadający samozamykającą śmietniczkę, otwieraną nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Uchwyt/wieszak na lampę czołową magnetyczny umożliwiający zamontowanie w dowolnym miejscu | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Ruchomy wysięgnik dla: dren ssaka, rączka do irygatora, światłowód | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Kolumna mikroskopu mocowana bezpośrednio do unitu | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Unit wyposażony w światłowód z zagiętym adapterem (90°), dł. min. 180 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min i -0,85 bar, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Unit wyposażony w regulator do płynnej regulacji siły ssania | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Unit wyposażony w manometr siły ssania | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Układ płukania drenu ssaka do automatycznego czyszczenia za pomocą wody pod ciśnieniem układowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Automatycznie opróżniany zbiornik ssaka z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu drenu ssaka, z systemem opróżniania zamontowanym od spodu szklanego zbiornika. Zbiornik wyposażony w system zabezpieczający przed przelaniem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Przyłącze wodne posiada elektrozawór, którym steruje unit. | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Wymagany unit z podłączeniem do instalacji wod-kan. | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Płukanie ucha (irygacja) - system wyposażony w elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C, gwarantujący przepływ wody min. 500 ml/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Rękojeść irygacji wykonana z metalu | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Osłona przeciwrozpryskowa ze szkła akrylowego do kaniuli irygacji | Tak |  | Bez punktacji |
| - Fotel pacjenta – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 42. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 44. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 45. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 46. | Płynna elektryczna regulacja oparcia między +9° i -90° przy pomocy sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Podłokietniki odchylane do tyłu niezależnie, podczas rozkładania oparcia podłokietniki przemieszczają się (rozkładają) synchronicznie | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Elektryczna regulacja wysokości siedziska 580 – 880 mm przy pomocy sterownika nożnego i przycisków zamontowanych w oparciu | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Możliwość obrotu fotela 280° i blokady w wybranej pozycji, | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Przycisk nożny i przyciski w oparciu do regulacji wysokości fotela i położenia oparcia | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Szerokość fotela wraz z podłokietnikami 64cm±1cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Długość powierzchni do leżenia w pozycji płaskiej z podnóżkiem i zagłówkiem 194 - 204 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Podstawa o średnicy min. 70 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Zagłówek z regulacją wysokości | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Opcja mobilna - fotel posiada mechanizm wyjeżdżających kółek z podstawy w celu przesunięcia fotela w dowolne miejsce | Tak |  | Bez punktacji |
| - Taboret lekarza – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 56. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 57. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 58. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 59. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 60. | Oparcie obracane 180° z regulacją wysokość i nachylenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Średnica siedziska 40 cm z anatomicznym wycięciem na uda | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Podstawa krzyżakowa z aluminium o wysokim połysku z podnóżkiem pierścieniowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Regulacja wysokości siedziska min. 51-71 cm przyciskiem nożnym umiejscowionym wokół podnośnika, obsługiwanym stopą | Tak |  | Bez punktacji |
| - Mikroskop diagnostyczny – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 64. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 65. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 66. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 67. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 68. | Montowany na kolumnie mocowanej bezpośrednio do z unitu laryngologicznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | 3-stopniowa regulacja powiększenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Obiektyw f = 250 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Okular dwuoczny, prosty tubus f = 125 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Okulary (wzierniki) dla osób noszących okulary korekcyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Moduł oświetleniowy LED | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Uchwyt typu "rogi" | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | System automatycznej aktywacji/dezaktywacji światła przy opuszczeniu/podniesieniu ramienia z tubusem | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Oświetlenie prowadzone światłowodem | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Płynna regulacja natężenia oświetlenia – pokrętło regulacji w zasięgu ręki operatora | Tak |  | Bez punktacji |
| - Kamera medyczna Full HD – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 78. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 79. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 80. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 81. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 82. | Głowica kamery PAL z przetwornikiem 1/3" | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Obudowa głowicy kamery metalowa (bez obiektywu i przewodu) max: 100g | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Panel procesor wraz z podświetlanymi przyciskami umiejscowione pod taflą szkła w celu lepszej dezynfekcji | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | Rozdzielczość wyjściowa: 1920x1080 50Hz lub 60Hz (Progresywne skanowanie) | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Trzy tryby pracy endoskopów (duży, sredni, mały) | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Tryb dla fiberoskopów likwidujący tzw. "efekt mora" | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Funkcja AWB (Automatyczny balans bieli) i ABB (Automatyczny balans czerni) | Tak |  | Bez punktacji |
| 89. | Procesor kamery posiada wyjścia: - 2 x DVI-D do podłączenia monitora i videograbbera - 1 x USB do podłączenia klawiatury (np. wpisanie danych pacjenta) | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Obiektyw w zestawie | Tak |  | Bez punktacji |
| - Wideoprocesor – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 91. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 92. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 93. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 94. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 95. | Umożliwiający podłączenie głowic kamer 1CCD, wideolaryngoskopów, wideocystoskopów HDTV, wideogastroskopów i wideokolonoskopów | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Procesor wyposażony w zintegrowane LEDowe źródło światła | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Format obrazu 16x9 | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Wyjścia wideo S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Możliwość jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Balans bieli aktywowany z przycisku na panelu czołowym urządzenia, na głowicy kamery oraz definiowanym na jednym z przycisków wideoendoskopu | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała | Tak |  | Bez punktacji |
| 102. | Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania zdjęcia najlepszej jakości spośród kilku sąsiednich klatek | Tak |  | Bez punktacji |
| 103. | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 104. | Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów | Tak |  | Bez punktacji |
| 105. | Możliwość zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB lub w pamięci wewnętrznej procesora | Tak |  | Bez punktacji |
| 106. | Zapis zdjęć w formacie TIFF, JPEG | Tak |  | Bez punktacji |
| 107. | W zestawie klawiatura i pamięć przenośna | Tak |  | Bez punktacji |
| 108. | Rozpoznawanie podłączonych wideoendoskopów i głowic kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| 109. | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | Tak |  | Bez punktacji |
| 110. | Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów | Tak |  | Bez punktacji |
| 111. | Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu i głowicy kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| - Wideoendoskop CCD HDTV – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 112. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 113. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 114. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 115. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 116. | Pole widzenia 110st | Tak |  | Bez punktacji |
| 117. | Głębia widzenia 5-50mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 118. | Śr. końcówki 3,9 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 119. | Śr. sondy 3,6 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 120. | Dł. robocza 300 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 121. | Dł. całkowita 510 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 122. | Zagięcie końcówki góra/dół 130st | Tak |  | Bez punktacji |
| 123. | Endoskop wyposażony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne | Tak |  | Bez punktacji |
| 124. | Kierunek patrzenia 0 st | Tak |  | Bez punktacji |
| 125. | Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła. | Tak |  | Bez punktacji |
| - Monitor medyczny Full HD – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 126. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 127. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 128. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 129. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 130. | Kolorowy monitor medyczny na sale operacyjne 27" Full HD (1920 x 1080) | Tak |  | Bez punktacji |
| 131. | Pyłoszczelność i wodoszczelność IP35 front monitora, IP32 tył monitora | Tak |  | Bez punktacji |
| 132. | Szyba ochronna chroniąca przed uderzeniami IK06 | Tak |  | Bez punktacji |
| 133. | Powłoki zapewniające redukcje refleksów świetlnych i minimalizujące powstawanie odcisków palców, plam i smug | Tak |  | Bez punktacji |
| 134. | Funkcja Flicker Safe redukująca efekt migotania obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| 135. | Funkcja Brightness Stabilization stabilizująca poziom jasności monitora w czasie jego pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 136. | Możliwość kalibracji monitora do standardu DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| 137. | Wejścia stygnałowe: min. HDMI, DVI, 3G-SDI | Tak |  | Bez punktacji |
| - Lampa czołowa bezprzewodowa LED – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 138. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 139. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 140. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 141. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 142. | Regulacja skupienia światła | Tak |  | Bez punktacji |
| 143. | Odległość robocza od 20cm do 60cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 144. | Wielkość plamki świetlnej od 8-115mm (zależna od odległości roboczej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 145. | Temperatura barwowa ciepła: 2800⁰ K | Tak |  | Bez punktacji |
| 146. | Waga max. 350g z akumulatorami | Tak |  | Bez punktacji |
| 147. | Opaska krzyżowa czarna z regulacją obwodu i głębokości | Tak |  | Bez punktacji |
| 148. | Wyposażona w akumulator Li-Ion min. 700mAh montowany na opasce | Tak |  | Bez punktacji |
| 149. | W zestawie ładowarka sieciowa | Tak |  | Bez punktacji |
| - Otoskop światłowodowy z rękojeścią akumulatorową – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 150. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 151. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 152. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 153. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 154. | solidna metalowa obudowa z soczewkami odpornymi na zarysowanie | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 155. | Powiększenie 3 x | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 156. | oświetlenie światłowodowe ze źródłem światła w technologii LED | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 157. | układ oświetlenia LED gwarantujący płynną regulację jasności od 3 % do 100 % | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 158. | zamontowane na stałe odchylane okienko wzierne | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 159. | wbudowane przyłącze gruszki insuflacyjnej | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 160. | Rękojeść akumulatorowa Li-ion (min. 2300mAh): - przystosowana do ładowania w ładowarce biurkowej - wskaźnik stanu naładowania w denku rękojeści | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - Zestaw narzędzi laryngologicznych – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 161. | Pinceta bagnetowa typu Jansen 16cm - 40 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 162. | Haczyk uszny – 20 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 163. | Kleszczyki uszne typu Hartmann bransze ząbkowane – 5 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 164. | Watotrzymacz skrętny ø 1,2 mm, dł. 140 mm – 20 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 165. | Kleszczyki Pean anatomiczne, zakrzywione, z zapinką, dł. 14 cm – 5szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 166. | Szpatułka metalowa – 40 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 167. | Wziernik nosowy Hartmann – 20 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 168. | Ssak uszny z wentylem ø 1,8mm – 20 szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 169. | Kamerton/stroik typu Hartmann 512 Hz - 2szt. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| L. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 24 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET NR 2: Unit laryngologiczny z wyposażeniem

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit laryngologiczny z wyposażeniem | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |