Numer postępowania:

SR/XV-270-5-AG/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET NR 3

- AKCESORIA – WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pompa infuzyjna strzykawkowa – 3 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Klasa ochronności II lub równoważna | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) max 220 mm x 70 mm x 170 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Dokładność podaży +/- 2% | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Menu pompy w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Stopień ochrony IP 44 , chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Kolorowy wyświetlacz 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Regulacja intensywności podśwetlenia na 9 poziomach | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Biblioteka leków z możłiwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych; | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| - Wideolaryngoskop – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 41. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 42. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 44. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 45. | Kolorowy, dotykowy monitor LCD TFT o przekątnej 3,5”, oraz wysokiej rozdzielczości 640 x 480, menu w j. polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Możliwość zmiany podstawowych parametrów ekranu (jasność, głośność) | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Możliwość rejestracji oraz przeglądania zarejestrowanych zdjęć lub filmów, pamięć 8GB | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze microHDMI) oraz do komputera (microUSB, transfer zarejestrowanych filmów i zdjęć) | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach, lewo/prawo: 270°, góra/dół: 130° | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Kąt pola widzenia kamery CMOS: 58-65°, średnica kamery 4mm, zakres roboczy: 20 – 100 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Łyżki laryngoskopowe o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Sześć rozmiarów łyżek: SS (neonatologiczna), S (pediatryczna), M (średnia), L (duża), Mac 3, Mac 4 | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Łyżki jednorazowego i wielorazowego użytku | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Czas pracy akumulatora litowego 2500mAh, DV3,7V: 240 minut, automatyczne wyłączanie się urządzenia po 15 minutach bezczynności, graficzny wskaźnik naładowania na ekranie | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Źródło światła: dioda LED, 1500 luxów (z odległości 40mm), 5000K, obszar oświetlenia 50mm (z odległości 40mm) | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery | Tak |  | Bez punktacji |
| - Cieplarka do płynów infuzyjnych – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 57. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 58. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 59. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 60. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 61. | Wymiary zewnętrzne: szerokość 650 mm, wysokość 510 mm, głębokość 510 mm, odstęp od tylnej ściany: 100 mm, odstęp od bocznej ściany 100 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Wymiary wewnętrzne: szerokość 385 mm, wysokość 370 mm, głębokość 305 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Pojemność wewnętrzna 40L | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Półka 1 stand. 8 max | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Maksymalne obciążenie półki 26 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Waga (pusta) 30 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Zakres temperatury: od około 5°C powyżej temperatury otoczenia do 110 °C | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Zmienność temperatury przy 37°C (zmierzona za pomocą 3 czujników temperatury w płaszczyźnie komory, podzielonej na 3 równe części) 0,3 ± °C | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Zmienność temperatury przy 110°C (zmierzona za pomocą 3 czujników temperatury w płaszczyźnie komory, podzielonej na 3 równe części) 0,8 ± °C | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Fluktuacje temperatury (maksymalne odchylenie temperatury w czasie, dla pojedynczego czujnika temperatury) 0,2 ± °C | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Czas nagrzewania do 37°C (do poziomu 98% ustawionej temperatury) 10 minut | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Czas powrotu do warunków po 30 sek. otwarciu drzwi przy 37°C 5 minut | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Wymiana powietrza (otwarty wylot powietrza) przy 37°C 36 x/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Zasilanie elektryczne (±10%) 50/60 Hz 230 / 115 Wolt | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Nominalna moc 500 Wat | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Promieniowanie cieplne przy 37°C 270 Wat | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Promieniowanie cieplne przy 110°C 390 Wat | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Wyposażenie: Mikroprocesorowy Kontroler Temperatury z wyświetlaczem LCD | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | Wyposażenie: Stoper 0-999h 59m godz./min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Możliwość ustawienia prędkości pracy wentylatora 60 – 100 % | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Wyposażenie: Drukarka – port komunikacyjny RS232 | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Możliwość ustawienia interwału drukowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Programowanie 50/15 Prog./krok | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Wzrost temperatury ustawiany z dokładnością 0,1°C | Tak |  | Bez punktacji |
| - Zestaw laryngoskopowy LED dla dorosłych – 1 zestaw |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 85. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 86. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 87. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 88. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 89. | Zestaw wielorazowego użytku | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | W skład zestawu wchodzą: 2x rękojeść i 6 x łyżka typu McIntosh | Tak |  | Bez punktacji |
| 91. | Rękojeść wykonana z nierdzewnej stali, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii. | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | W rękojeści można dokonać samodzielnego demontażu źródła światła | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Rękojeść przeznaczona do sterylizacji (bez źródła światła i baterii). | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Wyraźnie oznaczona nazwa producenta i określenie światła LED. | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Rękojeści zasilane za pomocą baterii R14 – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Średnica rękojeści – 30 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa, typ McIntosh. | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Rozmiary łyżek (po 2 szt. z każdego): #2, #3, #4. | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka, stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki oraz nazwy producenta na korpusie łyżki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 102. | Zestaw zawiera dwie niebieskie walizki | Tak |  | Bez punktacji |
| - Wózek do transportu pacjentów – 3 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 103. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 104. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 105. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 106. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 107. | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | Tak |  | Bez punktacji |
| 108. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 109. | Długość całkowita wózka 2100 mm (+/- 50 mm) | Tak |  | Bez punktacji |
| 110. | Szerokość całkowita wózka wraz z poręczami bocznymi maksymalnie 800 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 111. | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | Tak |  | Bez punktacji |
| 112. | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 113. | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie minimum od 0° do 65° | Tak |  | Bez punktacji |
| 114. | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 115. | Leże wyposażone w krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 116. | Uchwyty ze stali nierdzewnej po obu stronach wózka służące do przetaczania | Tak |  | Bez punktacji |
| 117. | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 118. | Zakres regulacji wysokości w zakresie minimum od 580 do 900 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 119. | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana przy pomocy sprężyn gazowych. Dźwignia do regulacji umieszczona od strony nóg pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 120. | Regulacja pozycji Trendelenburga minimum 20° | Tak |  | Bez punktacji |
| 121. | Regulacja pozycji anty- Trendelenburga minimum 12° | Tak |  | Bez punktacji |
| 122. | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | Tak |  | Bez punktacji |
| 123. | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 124. | Nośność maksymalna wózka minimum 250 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 125. | Wyposażenie wózka: Poręcze boczne ze stali nierdzewnej, nieposzerzające wymiar gabarytowy wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 126. | Wyposażenie wózka: Wieszak kroplówki posiadający regulację wysokości oraz 4 haczyki | Tak |  | Bez punktacji |
| 127. | Wyposażenie wózka: Materac z pokrowcem ze skaju o grubości 5 cm, wodoszczelny | Tak |  | Bez punktacji |
| 128. | Wózek wyposażony w kosz wykonany z siatki na podręczne rzeczy pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 129. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta – należy dołączyć do oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| 130. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – należy dołączyć do oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| - Lampa operacyjna jednoczaszowa – 2 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 131. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 132. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 133. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 134. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 135. | Jednoczaszowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasza oświetleniowa wielosegmentowa ze źródłem światła w postaci diod LED | Tak |  | Bez punktacji |
| 136. | Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 137. | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne | Tak |  | Bez punktacji |
| 138. | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy 95W. Minimum 50 diód w kopule. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich | Tak |  | Bez punktacji |
| 139. | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy | Tak |  | Bez punktacji |
| 140. | Średnica zewnętrzna kopuł nie większa niż 65 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 141. | Obudowa kopuły wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło | Tak |  | Bez punktacji |
| 142. | Kopuła przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 143. | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | Tak |  | Bez punktacji |
| 144. | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon | Tak |  | Bez punktacji |
| 145. | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody minimum 2,5 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 146. | Natężenie kopuły głównej minimum 120 klux | Tak |  | Bez punktacji |
| 147. | Temperatura barwowa stałą 4300K | Tak |  | Bez punktacji |
| 148. | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 149. | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 | Tak |  | Bez punktacji |
| 150. | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 151. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 45% | Tak |  | Bez punktacji |
| 152. | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 47% | Tak |  | Bez punktacji |
| 153. | Kopuła lampy wyposażona minimum trzy uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | Tak |  | Bez punktacji |
| 154. | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu minimum 160 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 155. | Możliwość obrotu ramieniu stałego o minimum 360° wokół mocowania głównego | Tak |  | Bez punktacji |
| 156. | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o minimum 360° wokół przegubu łączącego ramiona | Tak |  | Bez punktacji |
| 157. | Możliwość obrotu o minimum 360° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 158. | Regulacja natężenia światła w zakresie minimum 25% do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 159. | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule | Tak |  | Bez punktacji |
| 160. | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo | Tak |  | Bez punktacji |
| 161. | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 162. | Żywotność układu świetlnego minimum 40 000h | Tak |  | Bez punktacji |
| 163. | Wielkość napromieniowania maksymalnie 310 w/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 164. | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo | Tak |  | Bez punktacji |
| 165. | Wyposażenie dodatkowe: W wyposażeniu kopuły min. 2 uchwyty sterylizacyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| 166. | Wyrób klasy I | Tak |  | Bez punktacji |
| 167. | Certyfikat ISO 13485 dla producenta lampy – należy dołączyć do oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| 168. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – należy dołączyć do oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| - Zmywarko - wyparzarka – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 169. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 170. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 171. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 172. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 173. | Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania: idealna do mycia naczyń, sztućców i szkła w profesjonalnych kuchniach | Tak |  | Bez punktacji |
| 174. | Dzięki funkcji wyparzania, zapewnia najwyższy poziom higieny, skutecznie eliminując ryzyka zakażeń mikrobiologicznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 175. | Intuicyjny w obsłudze panel sterowania umożliwia łatwe dostosowanie parametrów programów mycia do różnych typów naczyń i stopnia ich zabrudzenia co gwarantuje doskonały efekt mycia i bezpieczeństwo | Tak |  | Bez punktacji |
| 176. | sterowanie elektromechaniczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 177. | czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 178. | kontrolki temperatury pracy bojlera i komory | Tak |  | Bez punktacji |
| 179. | pochylony panel sterowania zapewnia komfort pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 180. | dwa cykle robocze 120 s lub 180 s | Tak |  | Bez punktacji |
| 181. | wysoka wydajność i skuteczność pracy, ilość cykli/koszy na godzinę: 30/h; 20/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 182. | wysokość komory dostosowana do mycia dużej średnicy porcelany i pojemników kulinarnych GN, wysokość robocza wnętrza komory 320 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 183. | wyposażona w dwie pary ramion: myjące i płuczące, góra i dół | Tak |  | Bez punktacji |
| 184. | zużycie wody 2,5 l/cykl | Tak |  | Bez punktacji |
| 185. | możliwość konfiguracji napięcia zasilającego 230 lub 400 V | Tak |  | Bez punktacji |
| 186. | moc grzałki bojlera (w zależności od zasilenia) 3 kW lub 4,5 kW | Tak |  | Bez punktacji |
| 187. | moc grzałki komory 2 kW | Tak |  | Bez punktacji |
| 188. | wyposażona w precyzyjne "jelitkowe" dozowniki płynów: myjącego i nabłyszczającego | Tak |  | Bez punktacji |
| 189. | w komplecie 3 kosze 500x500: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce | Tak |  | Bez punktacji |
| 190. | wykonana ze stali nierdzennej | Tak |  | Bez punktacji |
| 191. | ergonomiczny i wygodny uchwyt | Tak |  | Bez punktacji |
| 192. | Głębokość [mm]: 680, Wysokość [mm]: 835, Masa [kg]: 56, Szerokość [mm]: 565 | Tak |  | Bez punktacji |
| 193. | Moc elektryczna [kW]: 3,4/4,9 | Tak |  | Bez punktacji |
| 194. | Częstotliwość [Hz]: 50 | Tak |  | Bez punktacji |
| 195. | Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230/400 | Tak |  | Bez punktacji |
| - Szafa z nadstawkami – 1 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 196. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 197. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 198. | Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 199. | Szafa z nadstawkami wykonane na wymiar, wymiary zabudowy: 320 cm długość x 60 cm (głębokość) x 240 cm ± 30 cm (wysokość) | Tak |  | Bez punktacji |
| 200. | Podział oraz funkcja do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 201. | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 1 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 202. | Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 1 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 203. | Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 204. | Uchwyty metalowe | Tak |  | Bez punktacji |
| 205. | Stopki o przekroju okrągłym, z możliwością regulacji, osłonięte cokołem, wysokość stopek min. 10 cm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 206. | Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi. Drzwi szafy na minimum 3 szt. zawiasu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 207. | Zamek szafy 3 punktowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 208. | Zamek nadstawki 1 punktowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 209. | Szafy wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. | Tak |  | Bez punktacji |
| 210. | Szafy powinny dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany. | Tak |  | Bez punktacji |
| 211. | Szafy powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. | Tak |  | Bez punktacji |
| 212. | Szafa z nadstawką konstrukcja płyta meblowa. Szafa podwójne drzwi, wewnątrz 5 x półka, zamek 3 punktowy, stopki osłonięte cokołem, wymiary około sz.xgł.wys. 800x600x2000 mm. Nadstawka szafy podwójne drzwi, wewnątrz 1 z półka, zamek, wymiary około sz.xgł.wys. 800x600x400 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| - Komputer Laptop – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 213. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 214. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 215. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 216. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| II.PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 217. | Rodzaj matrycy: matowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 218. | Procesor: Intel Core i7-1255U | Tak |  | Bez punktacji |
| 219. | Liczba rdzeni: 10 | Tak |  | Bez punktacji |
| 220. | Wielkość pamięci RAM [GB]: 16 | Tak |  | Bez punktacji |
| 221. | System operacyjny: Windows 11 Home | Tak |  | Bez punktacji |
| 222. | Rodzaj laptopa: Notebook | Tak |  | Bez punktacji |
| 223. | Waga [kg]: 1,9 | Tak |  | Bez punktacji |
| 224. | Generacja procesora Intel Core: 12gen | Tak |  | Bez punktacji |
| 225. | Liczba wątków: 12 | Tak |  | Bez punktacji |
| 226. | Pamięć podręczna: 12MB Cache | Tak |  | Bez punktacji |
| 227. | Maksymalna częstotliwość taktowania procesora [GHz]: 4.7 (Turbo) | Tak |  | Bez punktacji |
| 228. | Zintegrowany układ graficzny: Intel Iris Xe Graphics | Tak |  | Bez punktacji |
| 229. | Typ pamięci RAM: DDR4 | Tak |  | Bez punktacji |
| 230. | Częstotliwość pamięci RAM [MHz]: 2666 | Tak |  | Bez punktacji |
| 231. | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB | Tak |  | Bez punktacji |
| 232. | Ogólna liczba gniazd pamięci RAM: 2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 233. | Zajęte sloty na pamięć RAM: 2x 8GB | Tak |  | Bez punktacji |
| 234. | Wolne sloty na pamięć RAM: 0 Dyski | Tak |  | Bez punktacji |
| 235. | Pojemność dysku SSD [GB]: 1000 | Tak |  | Bez punktacji |
| 236. | Typ dysku SSD: PCIe NVMe | Tak |  | Bez punktacji |
| 237. | Przekątna ekranu [cal]: 15.6 | Tak |  | Bez punktacji |
| 238. | Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 | Tak |  | Bez punktacji |
| 239. | Rodzaj podświetlenia: LED | Tak |  | Bez punktacji |
| 240. | Typ matrycy: WVA | Tak |  | Bez punktacji |
| 241. | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 120 | Tak |  | Bez punktacji |
| 242. | Jasność matrycy [cd/m2]: 250 | Tak |  | Bez punktacji |
| 243. | Ekran dotykowy: Nie | Tak |  | Bez punktacji |
| 244. | Czas reakcji matrycy 35 ms (Max), Kąt widzenia: 80/80/80/80, Kontrast: 600:1, Matryca z pokryciem barw 45% NTSC, Wąska ramka | Tak |  | Bez punktacji |
| 245. | Wi-Fi: Tak (Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)) | Tak |  | Bez punktacji |
| 246. | Bluetooth: Tak (Moduł Bluetooth 5.0) | Tak |  | Bez punktacji |
| 247. | Złącza: 1 x Czytnik kart pamięci SD1 x HDMI 1.4 1 x USB 2.0 1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 1 x Złącze zasilania2 x USB 3.2 Gen. 1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 248. | Pojemność baterii [Wh]: 54 | Tak |  | Bez punktacji |
| 249. | Typ baterii: Litowo-polimerowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 250. | Liczba komór: 4 | Tak |  | Bez punktacji |
| 251. | Dodatkowe informacje o ładowaniu / baterii: ExpressCharge, Funkcja Express Charge Boost | Tak |  | Bez punktacji |
| 252. | Moc zasilacza [W]: 65 | Tak |  | Bez punktacji |
| 253. | Dodatkowe informacje o zasilaczu: Wejście: 100-240V AC, 50/60Hz, Wtyk okrągły 4.5 mm, Wyjście: 19.5V DC, 3.34A | Tak |  | Bez punktacji |
| 254. | Dołączone oprogramowanie: McAfee LiveSafe (1 rok, 5 urządzeń) | Tak |  | Bez punktacji |
| 255. | Kamera internetowa: Wbudowana kamera | Tak |  | Bez punktacji |
| 256. | Głośniki: Wbudowane 2 głośniki stereo (2x 2W) | Tak |  | Bez punktacji |
| 257. | Mikrofon: Wbudowany mikrofon | Tak |  | Bez punktacji |
| 258. | Klawiatura | Tak |  | Bez punktacji |
| 259. | Czytnik linii papilarnych: Nie | Tak |  | Bez punktacji |
| 260. | Podświetlana klawiatura: Nie | Tak |  | Bez punktacji |
| 261. | Wydzielona klawiatura numeryczna: Tak | Tak |  | Bez punktacji |
| 262. | Urządzenie wskazujące: Touchpad Multi-touch | Tak |  | Bez punktacji |
| 263. | Kolor obudowy: Srebrny | Tak |  | Bez punktacji |
| 264. | Wysokość [cm]: 1.89 | Tak |  | Bez punktacji |
| 265. | Szerokość [cm]: 35.85 | Tak |  | Bez punktacji |
| 266. | Głębokość [cm]: 23.55 | Tak |  | Bez punktacji |
| J. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 24 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET NR 3: Akcesoria – wyposażenie sprzętowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa strzykawkowa | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wideolaryngoskop | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Cieplarka do płynów infuzyjnych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw laryngoskopowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wózek do transportu pacjentów | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Lampa operacyjna | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zmywarko – wyparzarka | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Szafa z nadstawkami | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Komputer Laptop | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |