Numer postępowania:

SR/XV-270-8-AG/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

PAKIET nr 2

OSOBISTE POMPY INSULINOWE DLA DOROSŁYCH – 25 sztuk

Oferowany model (pełna nazwa urządzenia, model, typ, nr katalogowy): …………………………………………………………………………………………………………………….…

Producent (+ adres, adres strony www): ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Kraj produkcji: …………………………………………………………………………………………...............

Rok produkcji: nie starszy niż 2024 r. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie może pochodzić 
z ekspozycji, wystaw itp.

Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta.

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany III | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osobista pompa insulinowa (fabrycznie nowa) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Producent | Opis |  | Bez punktacji |
| 3. | Model/typ | Opis |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji | Opis |  | Bez punktacji |
| 5. | Zatrzymanie pompy: alarm informujący o zatrzymaniu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Blokada pompy: wymagana elektroniczna blokada klawiszy | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 4 | Tak (podać) |  | Bez punktacji |
| 8. | Programowanie bolusa: ( prostego/ standard) -Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Programowanie bolusa: (przedłużonego/prostokątny) -Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus; maksymalny czas trwania bolusa - nie mniej niż 7h | Tak (podać) |  | Bez punktacji |
| 10. | Programowanie bolusa: (złożony /podwójny /wielofalowy). Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej: możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min. z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie. Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza): dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku. Czas: do minimum 12 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Programowanie baz, wprowadzanie przepływów godzinowych (liczba jednostek na godzinę): dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/godz. Minimum 1 dodatkowy profil bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania. Łącznie 2 bazy | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Dodatkowe schematy bazy (powyżej trzech). Zamawiający wymaga obowiązkowo min. dwa schematy bazy. Posiadanie powyżej trzech jest dodatkowo punktowane. | Nie (podać) |  | 3 rodzaje – 0 pkt Powyżej 3 schematów – 5 pkt; |
| 14. | Dokładność dawkowania bazy mniejsza niż 0,1 j/godzinę, (każdy rodzaj bazy) | Nie (podać dokładność) |  | <0,1 j/godzinę – 5 pkt Brak – 0 pkt |
| 15. | Pamięć pompy (Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów lub wymiany zbiornika na insulinę:. Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), dawki dobowe z ostatnich 30 dni Historia wypełnień drenu nie dotyczy pomp bezdrenowych. Program komputerowy umożliwiający odczyt danych z pompy insulinowej lub możliwość generowania raportów z chmury online lub bezpośrednio z aplikacji z okresu minimum 14 dni. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) Kalkulator bolusa z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wprowadzania posiłków w gramach węglowodanów lub wymiennikach węglowodanowych: - gramy lub wymienniki węglowodanowe - WW w kalkulatorze bolusa. Kalkulator bolusa wyposażony w funkcję aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny poprzez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia postępowania. | Tak |  | 15 pkt - Kalkulator bolusa dostępny w urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową lub w smartfonie |
| 17. | Automatyczne wypełnienie drenu: tak- nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio tylko za pomocą funkcji w pompie. Wymóg nie dotyczy pomp bezdrenowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zestawy infuzyjne: wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne). Długość drenu - co najmniej 2 długości. Zestawy bezdrenowe do patch pomp Długość kaniuli – co najmniej 2 długości – objęte limitem refundacji przez NFZ. Zestawy infuzyjne refundowane w dniu ogłoszenia postępowania. | Tak |  | 20 pkt – zestawy bezdrenowe do patch pomp |
| 19. | Przypomnienie o wymianie zestawu infuzyjnego | Nie (podać) |  | Alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| 20. | Serwis: zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 h/ dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegającą ocenie przez klientów (wymogi dotyczące informacji na stronie internetowej- patrz punkt 1 pod tabelą).Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze). Przesyłka pompy na koszy firmy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Baterie- zasilanie pompy: baterie: AA, AAA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach itp.). W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do prądu. Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie o zużyciu baterii większym niż 70 %. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej: Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej). | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Gwarancja: dla pompy: co najmniej 4 lata; przy awarii wymiana na nową pompę .W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie. Odbiór i dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego lub osoby wykonującej uprawnienia z tytułu gwarancji (użytkownik- pacjent) w wyniku wykonania obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przekazania przedmiotu umowy przez Zamawiającego innemu użytkownikowi (pacjentowi) niż użytkownik (pacjent) pierwotny nie powoduje utraty gwarancji. Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi po dokonaniu jednokrotnej naprawy i konieczności zaistnienia drugiej jego naprawy Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzone urządzenie na nowe wolne od wad w terminie 24 godzin w dni robocze od stwierdzenia drugiej usterki. | Tak (podać oferowany okres gwarancji w kol. IV ) |  | Bez punktacji |
| 24. | Menu: w pełnym zakresie język polski lub ikony i symbole | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Instrukcja obsługi: w pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Zestawy infuzyjne (dostarczone przy dostawie) min. 2 szt. w zestawie – o różnych długościach kaniuli | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. w zestawie | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Etui ochronne na pompę lub urządzenie komunikujące się z pompą | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Aplikator do zestawów infuzyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii). | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy- podpisuję kartę szkolenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Wykonawca zapewnia przeszkolenie praktyczne zespołu diabetologicznego Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanej pompy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | System ciągłego monitorowania glikemii zintegrowany z pompą insulinową. | Nie (podać) |  | Tak – 9 pkt Nie – 0 pkt |

Punkt 1.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej;

- telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy;

- dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen itp.).

REKOMENDOWANE DODATKOWE OPCJE:

Cena zestawów infuzyjnych,  która nie przekracza miesięcznego limitu refundacji dla osób <26. roku życia oraz 30% tego limitu dla osób >26. roku życia.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty!

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach – parametrach wymaganych Wykonawca winien wpisać „TAK”).

Wykonawca zobowiązany jest załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej – wraz z dostawą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 4 lata gwarancji prawidłowego działania pomp, obejmującą części zamienne i serwis. Wymaga się każdorazowego przedłużenia gwarancji o czas naprawy przekraczający  24 godz.

Serwis na terenie Polski. Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, czas reakcji serwisu do 24 godz. (dni robocze). W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 1 dzień zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie medyczne zastępcze o takich samych parametrach  w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ....................................

Osobiste pompy insulinowe muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji: nie starszy niż  2024 r.), nie mogą pochodzić z ekspozycji, wystaw itp.

………………………………, dnia …………………………………

………………………………………………………………..……

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu