Numer postępowania:

SR/XV-270-7-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- PAKIET NR 2

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- TOR WIZYJNY DO ENDOSKOPII GINEKOLOGICZNEJ 
WRAZ Z GENERATOREM HF ORAZ INSTRUMENTARIUM – ZESTAW

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TOR DO ENDOSKOPII GINEKOLOGICZNEJ WRAZ Z GENERATOREM HF ORAZ INSTRUMENTARIUM – 1 zestaw |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| A1. KONTROLER KAMERY – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów min. Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, Urologii i Ginekologii Endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (min. 30). | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 6. | Rozdzielczość kamery nie gorsza niż 1920 x 1200. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 7. | Sterownik kamery współpracujący z min. 3 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami:1x 1/3” CMOS, 3x 1/3” CCD, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu Moire oraz współpracy z wideoendoskopami giętkimi, w tym z wideo-cystoskopem oraz wideo URSami jedno i dwu- kanałowymi. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 9. | Port USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy. Możliwość archiwizacji zdjęć JPG / TIFF - rozdzielczość archiwizacji min. 1920x1080. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 10. | Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim – obsługa przy użyciu pilota przewodowego oraz opcjonalnie przy użyciu klawiatury. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość sterowania min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie lub długie przytrzymanie przycisku. Możliwość sterowania 2 funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 12. | Panel frontowy kontrolera kamery z przyciskami funkcyjnymi umożliwiającymi: Automatyczny balans bieli, ustawienie jasności obrazu na monitorze, zmianę ustawienia poziomu powiększenia, zmianę ustawienia filtru detali, wybór profilu spośród istniejących lub samodzielnie stworzonych. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 13. | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików .pdf | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Funkcja zoom cyfrowy min. x1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali (0-5). | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 16. | Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich t.j. wyłączane i włączane za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery). | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 17. | Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 18. | Wyjścia video min.: 2x HDMI (1920x1200). | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 19. | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Min. 4 gniazda USB z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie min. klawiatury, pilota. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 21. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w min. 4-stopniowej skali (0-3). | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 22. | Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w min. 5-stopniowej skali. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 23. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w minimum 11-stopniowej skali. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 24. | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Możliwość odbicia obrazu w poziomie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 27. | Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale min. 2300K do 7000K. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 29. | W skład zestawu poza kontrolerem znajduje się: pilot przewodowy zdalnego sterowania, pamięć USB, Kabel sygnałowy dł. min 3m. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| A2. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 30. | Żywotność lampy LED minimum 30000 godzin. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 31. | Temperatura barwowa 6500 K. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 32. | Moc LED min 76W – równoważne źródło światła ksenonowego 180W. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 33. | Możliwość ręcznego sterowania regulacją jasności dostępną z panelu czołowego. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 34. | Automatyczne przyciemnienie gniazda światła po wyjęciu światłowodu. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 35. | Jasność nie gorsza niż 1000 lm. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 36. | Pobór mocy nie więcej, niż 120 VA. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 37. | Poziom hałasu nie większy niż 25 dB(A). | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 38. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF. | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Zintegrowane gniazdo światłowodowe dla podłączenia światłowodów | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 40. | Funkcja automatycznego restartu urządzenia po zaniku napięcia i jego przywróceniu oświetlenie LED jest ponownie włączane i jasność jest ustawiona na wybraną wcześniej wartość. | Tak |  | Bez punktacji |
| A3. GŁOWICA KAMERY – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 41. | Głowica kamery wyposażona w technologie min. 1-chip (1x 1/3” CMOS). | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 42. | Głowica kamery wyposażona w maksymalnie 2 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 43. | Waga głowicy kamery (bez kabla) nie więcej, niż 95 g. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 44. | Głowica kamery nie posiadająca zintegrowanego obiektywu – możliwość zastosowania co najmniej 4 różnych obiektywów, w tym zarówno obiektywy ze zmienną i stałą ogniskową oraz obiektyw kątowy. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 45. | Długość kabla głowicy min 3m. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 46. | Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony na głowicy kamery – minimum IPX7. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 47. | Oznaczenie na głowicy kamery możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C) | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Głowica kamery mogąca być poddawana reprocesowaniu maszynowemu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Ochrona przed porażeniem elektrycznym min. CF. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| A4. OBIEKTYW ZE STAŁĄ OGNISKOWĄ – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 50. | Ogniskowa 14 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Obiektyw z zamknięciem samozatrzaskujący się (typu snap-on), nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 52. | Możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C). | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Obiektyw mogący być poddawany reprocesowaniu maszynowemu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Obiektyw wyposażony w pierścień regulacji ostrości. | Tak |  | Bez punktacji |
| A5. MONITOR MEDYCZNY FHD – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 55. | Przekątna ekranu min. 26” | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 56. | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| A6. WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 57. | Wózek endoskopowy wyposażony w minimum 3 półki oraz 4 koła jezdne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Wózek endoskopowy wyposażony w niezbędne akcesoria, takie jak: uchwyt na głowicę kamery, wysięgnik na płyny infuzyjne, uchwyt mocowania monitora lub ramię do monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| A7. POMPA SSĄCO – PŁUCZĄCA MULTIDZIEDZINOWA – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 59. | System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla min. trzech dyscyplin: laparoskopia, endourologia, histeroskopia. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 60. | Funkcja płukania realizowana na zasadzie jednorolkowej pompy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Pompa wyposażona w czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polski. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 63. | Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur min.: endourologia: TUR, cystoskopia, URS, PCNL histeroskopia: diagnostyczna, resekcja | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 64. | Możliwość zmiany między 3 poziomami wartości podciśnienia: - Laparoskopia: - min. -30 kPa/ -300 mbar - średnie -45 kPa/ -450 mbar - max. -60kPa/ -600 mbar b) Histeroskopia i urologia: - min. -90 mbar - średnie -200 mbar - max. -300 mbar | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 65. | Zakres wymaganego minimalnego przepływu zadanego: endourologia: 10-800 ml/min (max przepływ) laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (max przepływ) histeroskopia: 800 ml/min (max przepływ, brak możliwości ustawienia) | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 66. | Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego: Histeroskopia: 15-200 mmHg Endourologia: 15-90 mmHg Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe) | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 67. | Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 68. | Pompa mogąca pracować zarówno na drenach płuczących jedno jak i wielorazowych (dreny wielorazowe dedykowane do 20 użyć) | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 69. | Możliwość skorygowania ustawienia wysokości między urządzeniem a pacjentem w zakresie 0-40 cm w krokach co 10. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 70. | Pompa wyposażona jest w złącze modułu bilansującego – możliwość jej dalszej rozbudowy o moduł bilansujący płynów. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 71. | Możliwość wyświetlenia ilości użyć drenu na wyświetlaczu pompy endoskopowej. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 72. | Identyfikacja ilości użycia drenu wielorazowego – sprawdzenie przez pompę ważności zestawu drenów (informacja wyświetlana na ekranie urządzenia po założeniu drenu) oraz identyfikacja możliwości ostatniego użycia drenu (oznajmienie ostatniego użycia potrójnym sygnałem dźwiękowym). | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 73. | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego pompy. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 74. | Możliwość zwiększenia ciśnienia w trybie TUR/Enukleacja za pomocą przycisku na panelu dotykowym (bądź opcjonalnie za pomocą przycisku nożnego) o 25% do maksymalnie dopuszczalnego ciśnienia. Funkcja Zatrzymuje się automatycznie po 30 sekundach lub poprzez ponowne uruchomienie przełącznika. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 75. | W komplecie dreny wielorazowe 20-krotnego użytku z 10 membranami zapasowymi, autoklawowalne – 6 szt. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| A8. GENERATOR ELEKTROCHIRURGICZNY – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 76. | Generator pracujący monopolarnie i bipolarnie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w 2 gniazda: gniazdo monopolarne i gniazdo bipolarne. Dodatkowo na panelu przednim generator elektrochirurgiczny wyposażony w przyłącze elektrody neutralnej (przeznaczone dla symetrycznej – prostokątnej – wtyczki zgodnej ze standardem US). | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Gniazdo bipolarne dostosowane do narzędzi w międzynarodowym standardzie. Do gniazda bipolarnego można podłączyć bipolarne przewody przyłączeniowe z bipolarną wtyczką produkcji firmy ErBe oraz przewody przyłączeniowe z wtykami płaskimi US 2-Pin. | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | Gniazdo monopolarne z możliwością podłączenia następujących przewodów: - przewód przyłączeniowy z wtyczką 8 mm (wtyczka Bovie) - przewód przyłączeniowy z wtyczką US 3-Pin - przewód narzędzi ze zwykłą wtyczką 4 mm (wtyk bananowy) | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w ekran dotykowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Generator elektrochirurgiczny z możliwością wyboru minimum 6 trybów pracy, w tym resekcja bipolarna, resekcja monopolarna, resekcja monopolarna z małymi resektoskopami, laparoskopia, chirurgia otwarta, inne W każdym trybie pracy możliwość wyboru odpowiedniego profilu. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 82. | Generator elektrochirurgiczny z możliwością tworzenia nowych profili. | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Generator elektrochirurgiczny z funkcją szybkiej zmiany pozwalającej na przełączanie między dwoma wstępnie ustawionymi profilami za pomocą przełącznika nożnego lub ręcznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Generator elektrochirurgiczny wyposażony w funkcję rozpoznawania RFID – gniazdo bipolarne posiadające specjalny moduł, poprzez który rozpoznawane jest narzędzie i zakodowany przewód przyłączeniowy wysokiej częstotliwości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | Urządzenie wyposażone w czujnik zmierzchu na panelu przednim – automatyczne dostosowanie jasności do warunków panujących na Sali operacyjnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Urządzenie wyposażone w: złącze na przełącznik nożny, złącze połączenia wyrównawczego, złącze zasilania z uchwytem bezpieczników, złącze USB, złącze sieci LAN. | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Urządzenie wyposażone w możliwość dalszej integracji systemu Sali operacyjnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Ciężar (bez opcjonalnych akcesoriów): Max: 10,2 kg | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 89. | Wymiary maksymalne dł. x szer. x wys: 419 mm x 300 mm x 159 mm | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 90. | Moc wyjściowa - maksymalna moc cięcia min. 400 W | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 91. | Moc wyjściowa - maksymalna moc koagulacyjna min. 350 W | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 92. | Kompatybilność elektromagnetyczna EMC wg EN/IEC 60601-1-2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Ochrona przed porażeniem elektrycznym Część użytkowa typu CF, odporna na defibrylację. | Tak |  | Bez punktacji |
| - WYPOSAŻENIE GENERATORA ELEKTROCHIRURGICZNEGO |  |  |  |  |
| 94. | Kabel do elektrody neutralnej wielorazowy – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Przełącznik nożny z dwoma pedałami – pedał prądu coag (niebieski), pedał prądu cut (żółty), przycisk funkcji Toggle (czarny) – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Kabel przyłączeniowy HF bipolarny do resektoskopu, długość 3 m – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Kabel przyłączeniowy HF bipolarny do resektoskopu, długość 5 m – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Elektrody neutralne – opakowanie (50 sztuk) | Tak |  | Bez punktacji |
| A9. RESEKTOSKOP HISTEROSKOPOWY BIPOLARNY 7mm |  |  |  |  |
| OPTYKA ENDOSKOPOWA DO DEDYKOWANEGO RESEKTOSKOPU – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 99. | Ø zewnętrzna optyki 2,7 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | długość robocza 310 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Kierunek patrzenia 12⁰ | Tak |  | Bez punktacji |
| 102. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 103. | Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu | Tak |  | Bez punktacji |
| ŚWIATŁOWÓD DO DEDYKOWANEGO ENDOSKOPU – 6 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 104. | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 105. | Długość światłowodu min. 2,3 m | Tak |  | Bez punktacji |
| 106. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  | Bez punktacji |
| 107. | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  | Bez punktacji |
| KOSZ DO MYCIA I STERYLIZACJI OPTYKI ENDOSKOPOWEJ – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 108. | Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 109. | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. | Tak |  | Bez punktacji |
| POJEMNIK DO TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI ELEMENTÓW RESEKTOSKOPU – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 110. | Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 111. | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty. | Tak |  | Bez punktacji |
| ELEMENT ROBOCZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z OPTYKĄ 2,7 MM – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 112. | Element roboczy bipolarny, pasywny, do resektoskopu bipolarnego, z otwartym uchwytem, do optyki 12⁰. | Tak |  | Bez punktacji |
| 113. | Możliwość pracy również w trybie monopolarnym po zmianie kabla, medium oraz elektrody. | Tak |  | Bez punktacji |
| PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY RESEKTOSKOPU – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 114. | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu, okrągły, średnicy 21 charr., z dziurkami do odsysania oraz zaworem spustowym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 115. | Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 116. | W połączeniu z płaszczem wewnętrznych tworzy system podwójnego płaszcza umożliwiający obrót o 360⁰ oraz ciągłe płukanie. | Tak |  | Bez punktacji |
| PŁASZCZ WEWNĘTRZNY DO RESEKTOSKOPU – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 117. | Płaszcz wewnętrzny resektoskopu, okrągły, obrotowy, wyposażony w zawór płuczący. | Tak |  | Bez punktacji |
| 118. | Koniec dystalny prosty, wykonany z ciemnego materiału ceramicznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 119. | Płaszcz wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 120. | W połączeniu z płaszczem zewnętrznym tworzy system podwójnego płaszcza umożliwiający obrót o 360⁰ oraz ciągłe płukanie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 121. | Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 19 charr – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 122. | Elektroda tnąca, bipolarna, pętla okrągła, Ø 0,3 mm, jednorazowa, sterylna – 8 op. (każde po 3 szt.) | Tak |  | Bez punktacji |
| 123. | Elektroda koagulująca, bipolarna, wałeczkowa, jednorazowa, sterylna– 4 op. (każde po 3 szt.) | Tak |  | Bez punktacji |
| 124. | Elektroda hakowa mono/bipolarna, wielorazowa – 8 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 125. | Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, dł. całkowita 328 mm, Ø zewnętrzna 22 mm – 6 szt. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 126. | Kabel bipolarny do oferowanego resektoskopu – 3 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 127. | Kabel bipolarny do oferowanego resektoskopu i generatora marki ErBe – 3 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| A10. RESEKTOSKOP BIPOLARNY 22 / 24 CHARR |  |  |  |  |
| OPTYKA ENDOSKOPOWA DO DEDYKOWANEGO RESEKTOSKOPU – 2 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 128. | Ø zewnętrzna optyki 4mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 129. | Długość robocza optyki 300 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 130. | Kierunek patrzenia optyki 30⁰ | Tak |  | Bez punktacji |
| 131. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 132. | Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce | Tak |  | Bez punktacji |
| ŚWIATŁOWÓD DO DEDYKOWANEGO ENDOSKOPU – 2 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 133. | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 134. | Długość światłowodu min. 2,3 m | Tak |  | Bez punktacji |
| 135. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką | Tak |  | Bez punktacji |
| 136. | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  | Bez punktacji |
| KOSZ DO MYCIA I STERYLIZACJI OPTYKI ENDOSKOPOWEJ – 2 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 137. | Wymiary zewnętrzne kosza: 481 x 54 x 59 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 138. | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu. | Tak |  | Bez punktacji |
| POJEMNIK DO TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI ELEMENTÓW RESEKTOSKOPU – 2 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 139. | Wymiary zewnętrzne pojemnika: 466 x 77 x 266 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 140. | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty. | Tak |  | Bez punktacji |
| ELEMENT ROBOCZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z OPTYKĄ 4 mm – 2 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 141. | Typu pasywnego, bipolarny, uchwyt otwarty | Tak |  | Bez punktacji |
| 142. | Znakowanie data matrix bezpośrednio na elemencie roboczym | Tak |  | Bez punktacji |
| PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY RESEKTOSKOPU – 2 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 143 | Średnica płaszcza zewnętrznego 24 char, płaszcz z ciągłym przepływem z oznaczonym graficznie zaworem płuczącym oraz zaworem odpływowym. Płaszcz zewnętrzny z otworami odprowadzającymi, oraz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”. | Tak |  | Bez punktacji |
| 144. | Płaszcz obrotowy – element roboczy, płaszcz wewnętrzny oraz optyka obracają się w płaszczu zewnętrznym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 145. | Płaszcz wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 146. | Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu zewnętrznym. | Tak |  | Bez punktacji |
| PŁASZCZ WEWNĘTRZY DO RESEKTOSKOPU – 2 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 147. | Średnica płaszcza wewnętrznego 22 charr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem snap-on. | Tak |  | Bez punktacji |
| 148. | Koniec dystalny skośny, wykonany z czarnego materiału ceramicznego. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 149. | Znakowanie data matrix bezpośrednio na płaszczu wewnętrznym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 150. | Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 22 charr – 2 szt. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 151. | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, pętla Ø 0,3 mm – 4 szt. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 152. | Elektroda koagulująca, bipolarna, wielorazowa, cylinder Ø 1,2 mm – 4 szt | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 153. | Pojemnik ochronny do sterylizacji elektrod, dł. całkowita 328 mm, Ø zewnętrzna 22 mm – 2 szt. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 154. | Kabel bipolarny do oferowanego resektoskopu i generatora marki ErBe (będącego w posiadaniu Zamawiającego) – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| A11. HISTEROSKOP KOMPAKTOWY – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 155. | Histeroskop o kompaktowej budowie z ciągłym przepływem -niezależne kanały dopływu i odpływu oraz kanał roboczy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 156. | Średnica zewnętrzna 5 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 157. | Kanał roboczy usytuowany „na wprost”, o średnicy 5 charr. | Tak |  | Bez punktacji |
| 158. | Histeroskop wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 159. | Długość robocza 217 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 160. | Kierunek patrzenia 20⁰ | Tak |  | Bez punktacji |
| 161. | Histeroskop wielorazowy, w pełni autoklawowalny w 134⁰C. | Tak |  | Bez punktacji |
| 162. | Numeryczne oraz kolorystyczne oznaczenie kierunku patrzenia, Oznaczenie numeryczne kompatybilnego światłowodu. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 163. | Pole widzenia: 79⁰ (mierzone w powietrzu), 57⁰ (mierzone w wodzie) | Tak |  | Bez punktacji |
| 164. | Bezpośrednie oznaczenie na histeroskopie kodem Data Matrix. | Tak |  | Bez punktacji |
| 165. | Uchwyt ręczny do dedykowanego histeroskopu – 5 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| ŚWIATŁOWÓD DO DEDYKOWANEGO ENDOSKOPU – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 166. | Ø wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 167. | Długość światłowodu min. 2,3 m | Tak |  | Bez punktacji |
| 168. | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką. | Tak |  | Bez punktacji |
| 169. | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap. | Tak |  | Bez punktacji |
| KOSZ DO MYCIA I STERYLIZACJI – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 170. | Przeznaczenie: reprocesowanie mechaniczne, sterylizacja (parowa oraz w niskiej temperaturze), przechowywanie i transport. Wyposażony w koszyczek na niewielkie narzędzia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 171. | Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 467 x 90 x 132 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| KOMPLETNE NARZĘDZIA DO HISTEROSKOPU |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 172. | Kleszczyki składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik. | Tak |  | Bez punktacji |
| 173. | Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 174. | Wkład typu aligator z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm. | Tak – podać/ opisać |  | Bez punktacji |
| 175. | Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu. | Tak |  | Bez punktacji |
| POZOSTAŁE WKŁADY DO DEDYKOWANYCH KLESZCZYKÓW |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 176. | Wkład typu łyżeczka z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 177. | Wkład typu mikronożyczki z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| POJEMNIK NA NARZĘDZIA – 4 szt. |  |  |  |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 178. | Pojemnik do sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu Wymiary zewnętrzne (s x w x g): 566 x 77 x 186 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 179. | Mata typu jeż zarówno w pojemniku oraz na pokrywie. | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  |  |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

TOR WIZYJNY DO ENDOSKOPII GINEKOLOGICZNEJ WRAZ Z GENERATOREM HF ORAZ INSTRUMENTARIUM – ZESTAW

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TOR WIZYJNY DO ENDOSKOPII GINEKOLOGICZNEJ WRAZ Z GENERATOREM HF ORAZ INSTRUMENTARIUM – ZESTAW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |