Numer postępowania:

SR/XV-270-7-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- PAKIET NR 3

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1 szt.

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - APARAT ULTRASONOGRAFICZNY |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie aparatu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Ciężar aparatu max. 100 kg. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Monitor OLED, LED lub LCD wysokiej rozdzielczości min. 1900x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy o przekątnej ekranu min. 23”. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Ekran dotykowy (Touch Screen) o przekątnej min. 15 cali do sterowania aparatu. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 150.000.000 kanałach przetwarzania. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Dynamika systemu, min. 400 dB. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 2,0-16,0 MHz. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 4. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1 TB. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 3.500. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 360 s. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |
| 1. | B-mode. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Głębokość penetracji aparatu obejmująca zakres od 2,0 – 48,0 cm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – minimum 7 stopni ustawienia. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu 3D bez utraty rozdzielczości | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Zoom dla obrazów zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | M-mode. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Anatomiczny M-mode, | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Doppler Kolorowy (CD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach z pamięci Cine i odtwarzanych z twardego dysku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Power Doppler (PD) | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Pseudo trójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek”. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Doppler pulsacyjny (PWD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-18 mm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 21. | Zakres regulacji korekcji kąta minimum ±85°. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Doppler ciągły (CW). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 15 m/s. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 25. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Obrazowanie 3D/4D z głowic volumetrycznych convex i endovaginalnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 29. | Prędkość obrazowania 4D > 45 obrazów 3D/s. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 30. | Liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 350. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 31. | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 34. | Obrazowanie przekroju poprzecznego zadanego po swobodnej krzywej na przekroju wzdłużnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Oprogramowania wzbogacenia prezentacji obrazu 4D przez algorytm cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości | Tak |  | Bez punktacji |
| - OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS, ED, RI | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Pomiary Z- SCORE. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Automatyczny pomiar NT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Automatyczny pomiar IT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości IT. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Automatyczny pomiar FL na obrazie kości udowej płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Automatyczny pomiar HL na obrazie kości przedramienia płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Automatyczny pomiar Cerebellum, VP oraz CM. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Automatyczny pomiar BPD, HC, CM, Vp, Cereb, OFD na trójwymiarowym (wielopłaszczyznowym) skanie główki płodu. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Oprogramowanie do półautomatycznego pomiaru objętości na obrazach 3D. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Protokół do różnicowania zmian nowotworowych wg IOTA. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Raport z badania ginekologicznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Raport z badania położniczego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej dla ciąży pojedynczej i bliźniaczej. | Tak |  | Bez punktacji |
| - GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Głowica convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) - 1 szt. | Tak – podać typ |  | Bez punktacji |
| 2. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 2,5 – 5,0 MHz. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Ilość kryształów: minimum 192. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110º. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding). | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Kolorowy doppler tkankowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Głębokość obrazowania min. 45 cm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | CW-doppler z regulacją położenia wiązki w czasie rzeczywistym | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Przystawka biopsyjna 1szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Głowica liniowa wysokiej rozdzielczości | Tak – podać typ |  | Bez punktacji |
| 12. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 4,0 – 12,0 MHz. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Ilość kryształów: minimum 1000 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Szerokość obrazowania 50mm +/-5% | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding). | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Obrazowanie harmoniczne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Głowica endovaginalna objętościowa (3D/4D) do badań położniczych i ginekologicznych - 1 szt. | Tak – podać typ |  | Bez punktacji |
| 18. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 5,0 – 9,0 MHz. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Obrazowanie w technice harmonicznej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 185º. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 21. | Obszar skanowania 3D/4D minimum 185ºx115º. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 22. | Ilość kryształów min. 230. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Głębokość obrazowania min.16 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 25. | Przystawka biopsyjna | Tak |  | Bez punktacji |
| - ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 0,8 TB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Oprogramowanie do zapisu całego badania na płytach DVD i pamięciach USB. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: S-video, VGA, DVI lub HDMI. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Eksport obrazów przestrzennych w formatach drukarek 3D: STL, OBJ, 3MF. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Interfejs sieciowy DICOM. | Tak |  | Bez punktacji |
| - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |  |  |  |  |
| 1. | Głowica objętościowa convex (3D/4D) do badań położniczych i ginekologicznych | Tak – podać typ |  | Bez punktacji |
| 2. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,0 – 6,0 MHz. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Obrazowanie w technice harmonicznej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Obszar skanowania 3D/4D minimum 85ºx85º. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Ilość kryształów min. 192. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Promień czoła głowicy w zakresie 45 – 55 mm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Głębokość obrazowania min. 25 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie personelu Zamawiającego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT ULTRASONOGRAFICZNY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |