Numer postępowania:

SR/XV-270-7-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- PAKIET NR 4

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- KARDIOTOKOGRAF (CIĄŻA POJEDYNCZA) – 1 szt.

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - KARDIOTOKOGRAF (CIĄŻA POJEDYNCZA) |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie aparatu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Znacznik zdarzeń | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Wbudowana drukarka termiczna | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Współpraca z modułem telemetrii płodowej KTG | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Wodoszczelność przetworników (głowic) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1. | przetwornik Toco (1 sztuka) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | przetworniki Cardio (1 sztuka) | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | znacznik ruchów płodu dla pacjentki (1 sztuka) | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | moduł transmisji danych (wraz z rozbudową oprogramowania w systemie Monako o dodatkowe KTG - 1 sztuka) | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | wózek pod KTG (1 sztuka) | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie personelu Zamawiającego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

KARDIOTOKOGRAF (CIĄŻA POJEDYNCZA)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KARDIOTOKOGRAF (CIĄŻA POJEDYNCZA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |