Numer postępowania:

SR/XV-270-18-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- PAKIET NR 4

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1 szt.

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - APARAT ULTRASONOGRAFICZNY |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie aparatu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |  |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji, sterowanymi z klawiatury. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 22". | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Ekran dotykowy do sterowania pracą aparatu o przekątnej minimum 10 cali. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Klasyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych (wyklucza się aparaty z klawiaturą wyłącznie na ekranie dotykowym). | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Zasięgowa regulacja wzmocnienia, minimum 8 punktowa, z fizycznymi suwakami do regulacji lub wirtualnymi na ekranie dotykowym. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Możliwość rozbudowy aparatu o czwarte aktywne gniazdo do głowic obrazowych (jeżeli aparat ma tylko 3 gniazda) za pomocą kodu aktywującego | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Ilość kanałów przetwarzania, min. 1 500 000 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Dynamika systemu, min. 260 dB | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE, minimum 8 000 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 360 s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |
| 1. | B-mode. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Maksymalna głębokość penetracji aparatu, minimum 38 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych.. | Tak - opisać |  | Bez punktacji |
| 9. | M-mode | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Doppler Kolorowy (CD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Power Doppler (PD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Kolorowy doppler tkankowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Doppler pulsacyjny (PWD). | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Regulacja korekty kąta minimum ±85° | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | Tak |  | Bez punktacji |
| - OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość); objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych); endometrium; długość szyjki macicy; pomiary pęcherzyków; tętnice jajników: PS, ED, RI. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR). | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Automatyczny pomiar NT i IT– automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i IT | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Automatyczny pomiar AC, FL i HL na obrazie brzuszka lub kończyny płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Automatyczny pomiar Cerebellum, VP oraz CM | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Protokół IOTA do oceny zmian nowotworowych guzów jajnika | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Pomiary Z- SCORE | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Raport z badania ginekologicznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Raport z badania położniczego | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| - GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |
| - GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) lub matrycowej |  | Tak – podać typ głowicy |  | Bez punktacji |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 3,0 – 7,0 ± 1MHz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 80º | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Kolorowy doppler tkankowy | Tak |  | Bez punktacji |
| - GŁOWICA ENDOVAGINALANA 2D do badań ginekologicznych Nasadka do biopsji jednorazowa i wielorazowa |  | Tak – podać typ głowicy |  | Bez punktacji |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 2,0-9,0 ± 1MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Obrazowanie w technice harmonicznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B 175° | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Głębokość penetracji minimum 15 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Ilość elementów min 192 kryształy | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Tryby pracy: B, M-mode, PW-doppler, kolor doppler, Power Doppler. | Tak |  | Bez punktacji |
| - GŁOWICA LINIOWA o wysokiej rozdzielczości |  | Tak – podać typ głowicy |  | Bez punktacji |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. od 5,0 do 12,0 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Ilości elementów piezoelektrycznych - min. 192 kryształów | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Szerokości czoła z zakresu 38 mm ±5% | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Obrazowanie trapezowe | Tak |  | Bez punktacji |
| - ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi, DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: VGA, HDMI. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Interfejs sieciowy DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |  |  |  |  |
| 1. | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Oprogramowanie do obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych , ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000, prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s, liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 300 | Tak – podać parametry |  | Bez punktacji |
| 3. | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Głowica covex objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D, 4D o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. od 3,0 do 6,0 MHz, ilość elementów min. 192, kąt obrazowania min. 90o | Tak – podać typ głowicy |  | Bez punktacji |
| 7. | Głowica endowaginalna objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D, 4D o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. od 4,0 do 9,0 MHz, ilość elementów min. 192, kąt obrazowania min. 175o | Tak – podać typ głowicy |  | Bez punktacji |
| 8. | Oprogramowanie do zapisu całego badania w czasie rzeczywistym na płytach DVD i pamięciach USB | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie personelu Zamawiającego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |