Numer postępowania:

SR/XV-270-18-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- PAKIET NR 5

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ZESTAW LAPAROSKOPOWY 4K Z OBRAZOWANIEM W BLISKIEJ PODCZERWIENI (IR) Z UŻYCIEM ICG

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TOR WIZYJNY DO LAPAROSKOPII 4K |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PROCESOR WIDEO 4K – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Procesor wideo 4K z funkcją pracy w trybie IR | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Oprogramowanie (licencja) do aktywacji funkcji IR , (1 szt.) Licencja/ oprogramowanie do jednorazowego wgrania do procesora aktywująca obrazowanie w bliskiej podczerwieni | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 5. | Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI), pozwalające na lepsze uwidocznienie tkanki tłuszczowej i jej wyodrębnienie od innych struktur takich jak np. nerwy , moczowody ,naczynia | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 6. | Możliwość zakupienia dodatkowego oprogramowania do aktywacji funkcji obrazowania 3D bez potrzeby dołączania kolejnych modułów | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Możliwość podłączenia: - głowicy kamery laparoskopowej 4K - głowicy kamery Full HD - głowicy kamery kątowej HDTV - wideolaparoskopów HD - wideocystoskopu HDTV - wideoureterorenoskopu | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Wyjścia wideo : 2x 12G-SDI (4K) , 4x 3G-SDI(od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD) | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Pamięć wewnętrzna urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach) | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Ręczne dostosowanie jasności w przedziale od 1 do 17 (w 17 krokach) | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość dostosowania tonu kolorów: 1) Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów WLI i YE dla kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, magneta 2) Regulacja dla trybu WLI i obrazowania w wąskim paśmie światła Regulacja tonu czerwieni Regulacja tonu niebieskiego Regulacja Nasycenia barwy czerwonej | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3) | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego i pomocniczego | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski) | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski) | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Język menu: polski | Tak |  | Bez punktacji |
| - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła (Kompatybilne z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej) | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 3. | Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE) wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI), pozwalające na lepsze uwidocznienie tkanki tłuszczowej i jej wyodrębnienie od innych struktur takich jak np. nerwy , moczowody ,naczynia | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 4. | Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI) 3 tryby obserwacji IR | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| - GŁOWICA KAMERY 4K CMOS – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego lub z technologia cyfrową | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Kompatybilna z trybem IR | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | 3 programowalne przyciski funkcyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) Funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) pozwala na pracę w optymalnych ustawieniach ostrości podczas całej operacji | Tak – podać |  | Punktacja: Dwie funkcje AUTOFOCUS – 10 pkt Jedna funkcja AUTOFOCUS – 0 pkt |
| 5. | Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Zoom cyfrowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Przewód o długości 3 m | Tak |  |  |
| 9. | Waga głowicy 270 g | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Autoklawowalna | Tak |  | Bez punktacji |
| - MONITOR MEDYCZNY 4 K – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar matrycy min 31” | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Rozdzielczość min 3840x2160 | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Stosunek boków obrazu 16:9 | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Jasność min.450 cd/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Funkcje min.: PIP, POP,obrót, wzmocnienie obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| - MONITOR MEDYCZNY 3D/4K – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Rozmiar matrycy min. 54” | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Rozdzielczość min 3840x2160 | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Stosunek boków obrazu 16:9 | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Współczynnik kontrastu 1.000.000:1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Jasność 550 cd/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Funkcje: PIP, POP, obrót, wzmocnienie obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wejścia HDMI, DVI-D, 12G/3G/HD-SDI (x2), 3G/HD/SD-SDI (x1) | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Wyjścia min: 12G/3G/HD-SDI (x2), 3G/HD/SD-SDI (x1), CLONE 12G/3G-SDI | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Podstawa jezdna dedykowana do monitora 55 cali – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Kabel 12G-SDI – 8,5 m , 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Kabel 12G-SDI – 2,9 m , 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| - OPTYKA LAPAROSKOPOWA IR (DO OBRAZOWANIA W PODCZERWIENI) 30 stopni – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Średnica max. 10,2mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Kąt patrzenia 30 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Soczewki ED ( soczewki Extra Low Dispertion) | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 4. | Pole widzenia 88 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| - OPTYKA LAPAROSKOPOWA IR (DO OBRAZOWANIA W PODCZERWIENI) 0 stopni – 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Średnica max. 10,2mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Kąt patrzenia 0 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Soczewki ED ( soczewki Extra Low Dispertion) | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| 4. | Pole widzenia 88 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| - KONTENER DO STERYLIZACJI OPTYK – 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Kontener do sterylizacji optyk – 4 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| - ŚWIATŁOWÓD DO OPTYK LAPAROSKOPOWYCH – 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Długość 3m | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| - INSUFLATOR CO2 – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Ciśnienie dwutlenku węgla regulowane do 25 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości ciśnienia w mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości przepływu w l/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Min.2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Możliwość podłączenia butli CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | W zestawie: dren do insuflacji – 4 szt., dren do oddymiania - 4 szt., filtr do insuflatora – 10 szt., przewód wysokociśnieniowy – 1 szt.. | Tak |  | Bez punktacji |
| - POMPA DO LAPAROSKOPII – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Pompa płucząco-ssąca do laparoskopii | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Przepływ max 2l/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Ciśnienie max 450 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Dreny jednorazowe do płukania – 10 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| - WÓZEK SYSTEMU WIZYJNEGO – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Wózek systemu wizyjnego z czterema półkami , uchwytem na monitor oraz uchwytem na głowicę kamery oraz uchwytem/wieszakiem na płynny | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Uruchamianie urządzeń zamontowanych na wózku jednym centralnym włącznikiem | Tak |  | Bez punktacji |
| - NAGRYWARKA MEDYCZNA – 1 zestaw |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie umożliwiające zapis cyfrowych sygnałów wideo z urządzeń do obrazowania medycznego w formatach HD/3D, | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Interfejs obsługi systemu w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Zapis sekwencji wideo oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dostęp do systemu zabezpieczony mechanizmem autoryzacji użytkowników przez login i hasło z funkcją logowania automatycznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Selektywne usuwanie wybranych obrazów i sekwencji wideo | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Funkcja dodania adnotacji i etykiet do obrazów i sekwencji wideo | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zdalny dostęp przez przeglądarkę sieciową umożliwia sterowanie urządzeniem i pobranie zapisanych danych na komputer lokalny | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wewnętrzny dysk twardy min. 1TB M.2 SSD | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Format zapisu obrazów: JPG lub BMP | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Format zapisu video: MPEG-4 Part 10 (h.264/avc) | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Porty USB: 4 x USB 2.0 (tył) 4 x USB 3.1 (tył), 2 x USB 3.0 (przód) | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | - Wejścia wideo: 1 x 12G/3G/HD-SDI, 1x3G/HD-SDI - Wyjścia wideo typu loop: 1 x 12G/3G/HD-SDI, 1x3G/HD-SDI - Wyjście monitora sterującego: 1 x DisplayPort | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Urządzenie zgodne z wymogami rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych MDR, klasa 1 zgodnie z zasadą 13 załącznika VIII | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Monitor Dotykowy – 1 szt. Monitor dotykowy do sterowania funkcjami nagrywarki medycznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Ramię/uchwyt do monitora dotykowego do zamontowania na wózku medycznym lub kolumnie chirurgicznej – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty lub schowany; Długość robocza narzędzia 1650 mm (długość noża 2,0 mm) lub 1950/2300 mm (długość noża 1,5 mm), Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. 1 szt. w opakowaniu. 3 szt Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; długość narzędzia 1650, 1950 lub 2300mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4 lub 5mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu-3 sztuki Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu, proste, z otworkiem bocznym, średnica maksymalna: 11,35 lub 11,8 lub 12,4 lub 13,4 lub 14,0 lub 15,0 lub 15,7 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm, 10 sztuk w opakowaniu 1 op. | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie personelu Zamawiającego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

ZESTAW LAPAROSKOPOWY 4K Z OBRAZOWANIEM W BLISKIEJ PODCZERWIENI (IR) 
Z UŻYCIEM ICG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw laparoskopowy 4K z obrazowaniem w bliskiej podczerwieni (IR) z użyciem ICG |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |