Numer postępowania:

SR/XV-270-18-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- PAKIET NR 7

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- APARAT DO ZNIECZULANIA JEZDNY WRAZ Z WÓZKAMI

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - APARART DO ZNIECZULANIA JEZDNY |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Aparat jezdny | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Transformator separacyjny | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zasilanie w gazy ( O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Prezentacja ciśnień gazów zasilających z sieci centralnej i butli rezerwowych na ekranie głównym aparatu do znieczulenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum trzy szuflady na akcesoriaw tym jedną zamykaną na kluczyk | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Światło typu LED z płynną regulacją | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  | Bez punktacji |
| - UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |
| 1. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wyświetlanie wartości minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdechowego tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu(np. w Euro, dolar) – wyświetlanie w sposób ciągły razem z wartością przpływu anestetyku w ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym emisji CO2 w kg wynikającej ze stosowania anestetyku wziewnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie | Tak |  | Bez punktacji |
| - RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |  |
| 1. | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Tryby z gwarantowaną objętością | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Tryb wentylacji ręczny. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Automatyczny jednoetapowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu i wyświetlaniem wartości podatności płuc przy każdym etapie procedury Możliwość prekonfiguracji min. 4 procedur | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Przełączanie mechaniczne wentylacji przy pomocy dźwigni | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak |  | Bez punktacji |
| - SYSTEM ALARMÓW |  |  |  |  |
| 1. | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Alarm Apnea. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Alarm braku zasilania w gazy |  |  |  |
| - POMIARY I OBRAZOWANIE |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Pomiar objętości minutowej (MV). | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Pomiar częstości oddechu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Pomiar ciśnienia Plateau. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Pomiar ciśnienia PEEP. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Pomiar ciśnienia napędowego „driving pressure“ wspierajacy strategię wentylacji ochronnej płuc | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wyświetlanie manometru pomiaru ciśnienia w układzie na ekranie głównym aparatu do znieczulenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Przekątna ekranu: minimum 15". | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Prezentacja pętli: -ciśnienie / objętość -przepływ / objętość -ciśnienie/przepływ | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Prezentacja podatności układu oddechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość zapisania min. 6 pętli spirometrycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Wyświetlanie aktualnie kreślonej pętli spirometrycznej w nałożeniu na zapisaną pętlę wzorcową | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| - SSAK |  |  |  |  |
| 1. | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | Tak |  | Bez punktacji |
| - SYSTEM TESTOWANIA APARATU |  |  |  |  |
| 1. | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Autotest szczelności właczanych parowników z interakcją z użytkownikiem i zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie aparatu do znieczulenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Możliwość rozbudowy o aplikację analityczną umożliwiającą retrospektywną analizę danych. Dane są automatycznie przechwytywane (co 5 sekund) z aparatu do znieczulenia i/lub monitora i przechowywane na chronionej platformie analitycznej opartej na chmurze. Dane w postaci pulpitu nawigacyjnego. Możliwość podglądu danych ze wszystkich sal operacyjnych lub pojedynczych sal. Widok danych z 1-dnia lub miesiąca | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Pulpit nawigacyjny związany ze zużyciem środków anestetycznych, emisji CO2, oraz danych dotyczących przepływu świeżych gazów w l/min w różnych etapach znieczulenia(indukcja, utrzymanie znieczulenia). Możliwość podglądu danych ze wszystkich sal operacyjnych lub pojedynczych sal. Widok danych z 1-dnia lub miesiąca | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Pulpit nawigacyjny związany z wentylacją protekcyjną płuc – analiza danych dotyczących podatności płuc, objętości oddechowej, driving presure, PEEP, użycia manewrów rekrutacyjnych oraz trybów wentylacji .Możliwość podglądu danych ze wszyskich sal operacyjnych lub pojedynczych sal. Widok danych z 1-dnia lub miesiąca | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Pulpit nawigacyjny związany z wykonaniem testów kontrolnych aparatów do znieczulenia Możliwość podglądu danych ze wszyskich sal operacyjnych lub pojedynczych sal. Widok danych z 1-dnia lub miesiąca | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Pulpit nawigacyjny związany z organizacją pracy na bloku operacyjnym- wgląd w bieżacy status i fazę znieczulenia dla trwających przypadków, a także wskazniki wydajności , takie jak obciążenie, rozpoczęte przypadki i czasy rotacji Możliwość podglądu danych ze wszyskich sal operacyjnych lub pojedynczych sal. Widok danych z 1-dnia lub miesiąca | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Menu w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Urządzenie wyposażone w system zwiększający cyberbezpieczeństwo, zabezpieczone systemowo hasłem lub fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Roczny dostęp do interaktywnego symulatora aparatu do znieczulenia na dedykowanej platformie szkoleniowej online dla personelu medycznego szpitala | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego modułami gazowymi Carescape | Tak |  | Bez punktacji |
| - KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULANIA |  |  |  |  |
| 1. | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania. Dostępne uchwyty montażowe monitora: na kolumnę medyczną, ścianę i na podstawie jezdnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,6" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego | Tak - podać |  | Bez punktacji |
| 24. | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | EKG | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 37. | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Analiza arytmii | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Analiza ST | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 45. | Oddech | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 47. | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Saturacja (SpO2) | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Funkcja stazy żylnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Temperatura | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.. | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników XYZ (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora, elektrosensora lub akcelerometru 3D | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | Kardiomonitor wyposażony w funkcje: - tzw. Hookup-advisor - narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta, - dźwiękową sygnalizację stymulacji, - dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady. | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni dla pacjentów dorosłych oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Pomiar głębokości uśpienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | W komplecie do każdego monitora: przewód i 25 czujników na czoło dla pacjentów dorosłych. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Pomiar głębokości analgezji | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | Tak |  | Bez punktacji |
| 89. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Pomiar realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 91. | Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających. | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | W komplecie do każdego kardiomonitora komplet akcesoriów do pomiaru u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 102. | Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora | Tak |  | Bez punktacji |
| 103. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak |  | Bez punktacji |
| 104. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnch stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 105. | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. | Tak |  | Bez punktacji |
| 106. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów | Tak |  | Bez punktacji |
| 107. | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 108. | Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. | Tak |  | Bez punktacji |
| 109. | Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader. | Tak |  | Bez punktacji |
| A1. WÓZEK MEDYCZNY – 2 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 1. | Wózek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Wózek wyposażony w siedem szuflad | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Pod blatem umieszczona jedna duża szuflada (na całej długości), poniżej 6 szuflad w dwóch pionowych rzędach (po trzy szuflady w każdym rzędzie) | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Fronty wózka wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Wózek na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Blat z wszystkich stron prosty, bez galeryjki | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Wymiary blatu (dł. x szer.) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 690x700x985 mm ( +/- 10 mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Aktualny certyfikat ISO 14001 potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, który stanowi potwierdzenie wdrażania procesów zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko przy produkcji mebli (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| A2. STOJAK DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH – 3 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 1. | Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Podstawa w kształcie litery „A”, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą) (+/-10mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Stojak (kolumna, głowica, podstawa) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Stojak z opcją dokowania (ustawienia jeden pod drugim), co ułatwia transport i magazynowanie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie 8 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Stojak wyposażony w kolumnę (część niewysuwana) o średnicy 33,7mm oraz rurę (część wysuwana) o średnicy 18mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 560x560x1200/2150 mm (+/- 10 mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (kopię dokumentu załączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób (kopię dokumentu dołączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Aktualny certyfikat ISO 14001 potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, który stanowi potwierdzenie wdrażania procesów zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko przy produkcji mebli (kopię dokumentów dołączyć do oferty) | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie personelu Zamawiającego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje i podłączenie do systemu informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 5. | Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny (wymagalny) czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszeniu przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisu, tj. przybycie serwisanta, diagnoza wady lub usterki i jej usuniecie wynosi maksymalnie 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady. Czas reakcji serwisowej liczony będzie od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub wady telefonicznie lub drogą elektroniczną w okresie obowiązywania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia tych części. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

APARAT DO ZNIECZULANIA JEZDNY WRAZ Z WÓZKAMI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania jezdny |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek medyczny |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 3. | Stojak do płynów infuzyjnych |  | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |