Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego
[image: image1.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna




REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

SR/XV-270-31-EFK/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZESTAW POMP DO PODAŻY LEKÓW ORAZ DO ŻYWIENIA 
	L.p.

I
	Parametry 
II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany 
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane
IV


	Zakres punktacji
V

	A. POMPA STRZYKAWKOWA – 12 sztuk

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE


	5.
	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
	Tak 
	
	Bez punktacji

	7.
	Klasa ochronności II lub równoważna
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	8.
	Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	9.
	Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) max. 255 mm x 70 mm x 170 mm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	10.
	Dokładność podaży +/- 2%
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Menu pompy w języku polskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki.
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
	Tak
	
	Bez punktacji

	14.
	Kolorowy wyświetlacz 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej -  3 pompy na jednym uchwycie; z możliwością podłączenia uchwytu do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający  przed swobodnym  niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml, w zakresie 0,01 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	28.
	System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h 
	Tak
	
	Bez punktacji

	30.
	Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; 
	Tak
	
	Bez punktacji

	31.
	Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę
	Tak
	
	Bez punktacji

	33.
	Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach
	Tak
	
	Bez punktacji

	34.
	Biblioteka leków z możliwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera
	Tak
	
	Bez punktacji

	35.
	Pompa wyposażona w tryb TCI -7szt dla Propofolu, Remifentanylu i Sufentanylu, realizowanego przy użyciu algorytmu opartego na trójkompartmentowym modelu farmakokinetycznym. Dostępne modele 
- dla Propofolu: March, Schnider, Eleveld, Paedfusor, Kataria - 
- dla Remifentanylu: Eleveld, Minto
- dla Sufentanylu: Gepts
	Tak
	
	Bez punktacji

	36.
	Na ekranie pompy stale dostępna informacja o obecnym stężeniu w osoczu oraz obecnym stężeniu w miejscu oddziaływania
	Tak
	
	Bez punktacji

	37.
	Wizualizacja graficzna stanu znieczulenia dwoma różnymi kolorami, innymi dla osocza i miejsca oddziaływania
	Tak
	
	Bez punktacji

	38.
	Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Po zaprogramowaniu podjęcie infuzji przez pompę przejmującą następuje bez konieczności naciskania przycisku START ani jakiegokolwiek innego. System zapewnia komunikację pomiędzy pompami w trakcie całego trybu pracy. Dopuszczona jest modyfikacja prędkości infuzji w pompie pracującej,  pompa przejmująca rozpocznie pracę z prędkością pompy kończącej. Pompy podczas pracy w trybie przejęcia są czytelnie opisane symbolami jednoznacznie wskazującymi która pompa prowadzi infuzję, a która oczekuje na podjęcie pracy. Programowanie pracy w trybie przejęcie odbywa się z pozycji klawiatury pompy, wykluczając ryzyko pomyłki zaprogramowania niewłaściwej pompy - 58 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	39.
	Możliwość podłączenia zestawu do prowadzenia anelgezji kontrolowanej przez pacjenta - PCA
	Tak
	
	Bez punktacji

	40.
	Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy
	Tak
	
	Bez punktacji

	41.
	Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	42.
	Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W
	Tak
	
	Bez punktacji

	43.
	Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych; 
	Tak
	
	Bez punktacji

	44.
	Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń
	Tak
	
	Bez punktacji

	45.
	Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy
	Tak
	
	Bez punktacji

	46.
	Sterownik do integracji ze szpitalnym środowiskiem IT, za pomocą dwukierunkowej platformy HL7-IHE. Manager zarządzania flotą i topologią urządzeń 
	Tak
	
	Bez punktacji

	B. POMPA OBJĘTOŚCIOWA Z UCHWYTEM – 13 sztuk


	I. WYMAGANIA OGÓLNE


	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3.
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE


	5.
	Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	7.
	Klasa ochronności II lub równoważna
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	8.
	Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	9.
	Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.)max 215 mm x 70 mm x 170 mm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	10.
	Dokładność podaży +/- 3%
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Menu pompy w języku polskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
	Tak
	
	Bez punktacji

	14.
	Kolorowy wyświetlacz 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej -  3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm.-13szt 
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający  przed swobodnym  niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem podczerwieni
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml , w zakresie 0,1 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	28.
	System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1200 ml/h 
	Tak
	
	Bez punktacji

	30.
	Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; 
	Tak
	
	Bez punktacji

	31.
	Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę
	Tak
	
	Bez punktacji

	33.
	Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach
	Tak
	
	Bez punktacji

	34.
	Biblioteka leków z możliwością wpisu min.10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera
	Tak
	
	Bez punktacji

	35.
	Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 do 825 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy
	Tak
	
	Bez punktacji

	36.
	Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	37.
	Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 6 W
	Tak
	
	Bez punktacji

	38.
	Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych; 
	Tak
	
	Bez punktacji

	39.
	Czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL
	Tak
	
	Bez punktacji

	40.
	Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń
	Tak
	
	Bez punktacji

	41.
	Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy
	Tak
	
	Bez punktacji

	C. STACJA DOKUJĄCA Z POKRYWĄ – 3 sztuki


	I. WYMAGANIA OGÓLNE


	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	3.
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.).
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE


	5.
	Stacja dokująca dla 4 pomp strzykawkowych opisanych powyzej umożliwiająca zasilanie wszystkich podłączonych pomp jednym przewodem zasilającym
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Klasa ochronności I lub równoważna
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy.
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	9.
	Waga stacji dokującej dla 4 pomp poniżej 6 kg
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	10.
	Wymiary 1 stacji razem z pokrywą (Szer. x Wys. x Gł.)max 285 x 365 x 250 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	14.
	Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną oraz akustyczną, pozwalająca łatwo zidentyfikować status infuzji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Zatrzaskowe mocowanie pomp.
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Możliwość rozbudowania stacji dokującej o moduł komunikacyjny
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Pokrywa stacji wyposazona w profil do odłożenia strzykawki podczas wymiany - 3 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	D. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE



	I. POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* 


	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące 
	Tak – podać 
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	2.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Czas reakcji serwisu, max. 72 godz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	5.
	Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

    
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
PAKIET nr 3: Zestaw pomp do podaży leków oraz do żywienia 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa sprzętu

Model/typ i numer katalogowy
	ilość
	VAT%
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1. 
	Pompa strzykawkowa
	
	12 sztuk
	
	
	
	
	

	2.
	Pompa objętościowa z uchwytem
	
	13 sztuk
	
	
	
	
	

	3.
	Stacja dokująca z pokrywą
	
	3 sztuki
	
	
	
	
	

	
	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 9 z 9

