Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego
[image: image1.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna




REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

            SR/XV-270-37-EFK/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
POPRAWIONY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
APARAT RTG Z RAMIENIEM C  
	L.p.

I
	Parametry 
II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany 
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane
IV


	Zakres punktacji
V

	A. APARAT RTG Z RAMIENIEM C – 1 sztuka


	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa handlowa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	5.
	Oznakowanie CE i certyfikat CE
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz
	Tak
	
	Bez punktacji

	II. APARAT Z RAMIENIEM C MOBILNY


	1.
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) >  67 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Odległość SID  >103 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3.
	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Zakres ruchu pionowego ramienia C >  41 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	5.
	Ruch pionowy zmotoryzowany
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C >  160°
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	7.
	Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) >   ±220°
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	8.
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥  ±10°
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	9.
	Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) >  80 cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	10.
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Blokada kół
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Ręczny włącznik promieniowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	14.
	Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Sygnalizacja włączonego promieniowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Monitor dotykowy  640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów .
	Tak–opisać 
	
	Bez punktacji

	19.
	Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z  funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów.
	Tak–opisać 
	
	Bez punktacji

	20.
	Sygnalizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Szerokość wózka z ramieniem C max  85cm
	Tak
	
	Bez punktacji

	III. GENERATOR


	1.
	Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami, typu monoblok, nie dopuszcza się technologii splitblock
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.
	Zakres częstotliwości impulsów generatora min.   1- 25pulsów/s
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3.
	Moc generatora RTG min.  25kW (dla 100kV) 
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Tryby fluoroskopii
	Tak 
	
	Bez punktacji

	5.
	Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	7.
	Zakres prądów dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej  min. 1,5 do 240mA
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	8.
	Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	9.
	Automatyczny dobór poziomu dawki
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50%
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	IV. LAMPA I KOLIMATORY


	1.
	Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Lampa 2-ogniskowa
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Wielkość ogniska małego ≤ 0.3
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji


	5.
	Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna, kolimator działający dynamicznie, domykanie za pomocą przesuwania palcem po ekranie dotykowym
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Kolimator typu Irys
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Pojemność cieplna anody > 350kHU
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	9.
	Pojemność cieplna kołpaka > 8000kHU
	Tak – podać 
	
	Maksymalna wartość oferowanego parametru – 20 pkt.              
Minimalna wartość oferowanego parametru – 0 pkt.

	10.
	Prędkość chłodzenia anody >80kHU/min
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	11.
	Prędkość chłodzenia kołpaka >100kHU/min
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	12.
	System automatycznie redukujący częstotliwość pulsów/s w przypadku przegrzania się aparatu oraz powrotu do początkowej częstotliwości w przypadku osiągnięcia optymalnej temperatury
	Podać

TAK/NIE
	
	Punktacja:

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	13.
	Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu
	Podać

TAK/NIE
	
	Punktacja:

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	14.
	System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym

	Tak
	
	Bez punktacji

	V. PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR – FD)


	1.
	Wymiary pola obrazowania min. 300mm x  300mm
	Tak – podać 
	
	Maksymalna wartość oferowanego parametru – 20 pkt.              
Minimalna wartość oferowanego parametru – 0 pkt. reszta proporcjonalnie 

	2.
	Skala szarości detektora min. 14bit
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3.
	Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70lini/cm
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora
	Tak
	
	Bez punktacji

	5.
	Matryca detektora min. 2000x2000 pikseli
	Tak – podać 
	
	Maksymalna wartość oferowanego parametru – 20 pkt.              
Minimalna wartość oferowanego parametru – 0 pkt. reszta proporcjonalnie

	6.
	Trzy pola detektora obrazu 
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	7.
	Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu
	Tak
	
	Bez punktacji

	VI. SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ


	1.
	Ilość obrazów w pamięci  100 000 obrazów
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Funkcja „Last Image Hold”
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii)
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce
	Tak–opisać 
	
	Bez punktacji

	5.
	Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	6.
	Obraz lustrzany
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Regulacja kontrastu
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	System nanoszenia opisów
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	System wpisywania danych pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	System zarządzania bazą danych z badaniami
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Dodatkowy dedykowany program anatomiczny do procedur z zakresu endoskopii
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, 
	Tak
	
	Bez punktacji

	VII. WÓZEK Z MONITORAMI 


	1.
	Ilość monitorów  2
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.
	Monitory LCD przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3.
	Luminacja monitorów min. 950cd/m2
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Contrast Ratio min. 950:1
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	5.
	Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami
	Tak 
	
	Bez punktacji

	7.
	Wysięgnik na monitor umożliwiający regulację wysokości w pionie
	Tak 
	
	Wysięgnik umożliwiający regulację odległości monitorów od podstawy wózka monitorowego o minimum 70cm  oraz regulację położenia monitorów wokół osi pionowej wózka - 20 pkt                                 
Brak regulacji - 0 pkt.

	8.
	Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚
	Tak 
	
	Bez punktacji

	VIII. FUNKCJE DODATKOWE


	1.
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki  oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM
	Tak 
	
	Bez punktacji

	2.
	drukarka na papier termoczuły wbudowana w podstawę wózka monitorowego
	Tak 
	
	Bez punktacji

	3.
	Dwa wyjścia  SDI lub DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	4.
	Programowalny, bezprzewodowy manipulator nożny, min. 3 przyciskowy, niewymagający ładowania, z osłoną metalową
	Tak 
	
	Bez punktacji

	5.
	Możliwość ustawienia i zmiany początkowego presetu aparatu, który będzie uruchamiany jako pierwszy z każdym uruchomieniem aparatu (możliwość zmiany w ramach presetu min. program anatomiczny, rodzaj skopi, ustawienia odbicia lustrzanego)
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	Protokół wykonania testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych przez autoryzowany serwis lub laboratorium
	TAK
	
	Bez punktacji

	7.
	Pakiet endoskopowy
	Tak 
	
	Bez punktacji

	8.
	Menu obsługi ramienia C w języku polskim
	Tak 
	
	Bez punktacji

	IX. WYMAGANE DOKUMENTY


	1.
	Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej i elektronicznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.
	CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą
	Tak
	
	Bez punktacji

	5.
	Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Gwarancja 24 miesięcy
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Paszport techniczny
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi
	Tak
	
	Bez punktacji

	X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE


	1.
	Fartuchy z kryzą 10 szt. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.
	Stojak na fartuchy
	Tak
	
	Bez punktacji

	B. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE



	I. POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* 


	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące 
	Tak – podać 
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	2.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Czas reakcji serwisu, max. 72 godz.
	Tak
	
	

	5.
	Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

    
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
Aparat RTG z ramieniem C
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa sprzętu

Model/typ i numer katalogowy
	ilość
	VAT%
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1. 
	Aparat RTG  z ramieniem C
	
	1 sztuka
	
	
	
	
	

	
	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 13 z 13

