Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego
[image: image1.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna




REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

SR/XV-270-34-EFK/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ELEKTROKARDIOGRAFY 
	L.p.

I
	Parametry 
II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany 
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane
IV


	Zakres punktacji
V

	A. ELEKTROKARDIOGRAFY – 6 sztuk

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE


	5.
	Mobilny zestaw do spoczynkowych badań EKG, który składa się z aparatu, wózka medycznego kompatybilny z aparatem EKG– wyrób medyczny z certyfikatem 
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Fabrycznie nowy. Rok produkcji 2025
	Tak 
	
	Bez punktacji

	7.
	Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	8.
	Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	9.
	Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3)
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Pomiar poziomu obniżenia i uniesienia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu
	Tak
	
	

	11.
	Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń)
	Tak
	
	Bez punktacji

	14.
	Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna 

z przyciskami funkcyjnymi
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG
	Tak
	
	Bez punktacji

	23
	Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości
	Tak
	
	Bez punktacji

	24
	 Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
	Tak
	
	Bez punktacji

	25
	Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
	Tak
	
	Bez punktacji

	26
	Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących
	Tak
	
	Bez punktacji

	27
	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca
	Tak
	
	Bez punktacji

	28
	Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału
	Tak
	
	Bez punktacji

	29
	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
	Tak
	
	Bez punktacji

	30
	Szerokość papieru: 112 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	31
	Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu .
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6
	Tak
	
	Bez punktacji

	33
	Możliwość włączania i wyłączania filtrów:

- filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz

- filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz

- filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
	Tak
	
	Bez punktacji

	34
	Baza pacjentów i badań; pamięć min. 14 000 badań
	Tak
	
	Bez punktacji

	35
	Wykonanie min. 280 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
	Tak
	
	Bez punktacji

	36
	Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał
	Tak
	
	Bez punktacji

	37
	Waga aparatu maks. 1,5 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	38
	Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software)
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	39
	Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL
	Tak
	
	Bez punktacji

	40
	Trzy porty USB
	Tak
	
	Bez punktacji

	41
	Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi)
	Tak
	
	Bez punktacji

	42
	Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet
	Tak
	
	Bez punktacji

	43
	Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	44
	W zestawie: 

· elektrody kończynowe - 4 szt. 

· elektrody przedsercowe - 6 szt.

· kabel EKG 
- 1 szt.

· kabel zasilania sieciowego - 1 szt.

· papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt.

· żel do EKG - 1 szt.

· wózek kompatybilny z aparatem EKG

instrukcja użytkowania - 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	45.
	Wózek wyposażony w:

- obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta

- pokrętło blokady wysięgnika na kabel pacjenta

- pojemnik na akcesoria

- przednie i tylne kółka blokowane hamulcem

- śruby zabezpieczające elektrokardiograf

- uchwyt służący do zawinięcia zwisających kabli

- Wymiary max: wysokość bez wysięgnika 865 mm (+/- 5%); głębokość 460 mm (+/- 5%)

- waga max. 6,8 kg

- dopuszczalne obciążenie 16 kg

Wózek medyczny , deklaracja zgodności
	Tak
	
	Bez punktacji

	46.
	GWARANCJA
	Tak
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	47.
	Gwarancja min. 24 miesięcy obejmująca przeglądy okresowe w okresie wskazanym przez producenta
	Tak
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	48.
	Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty dostawy
	Tak
	
	Bez punktacji

	49.
	W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe pracowników Zamawiającego (lekarze, pielęgniarki) w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone po uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji sprzętu
	Tak
	
	Bez punktacji

	50.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	
	Bez punktacji

	51.
	CMMR >100dB, menu w j. polskim, 


	Tak
	
	Bez punktacji

	52.
	Rozdzielczość min  2,5 uV/bit
Pasmo przenoszenia min 0,05-150Hz

Impedancja wejściowa .10M

Zakres wysterowania min 10 mVpp

Zasilanie 100-240V,50-60Hz
	Tak
	
	Bez punktacji

	B. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE



	I. POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* 


	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące 
	Tak – podać 
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	2.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Czas reakcji serwisu, max. 72 godz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	5.
	Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

    
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
Elektrokardiografy 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa sprzętu

Model/typ i numer katalogowy
	ilość
	VAT%
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1. 
	Elektrokardiografy
	
	6 sztuk
	
	
	
	
	

	
	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 4 z 6

