Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego
[image: image1.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna




REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

SR/XV-270-35-EFK/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WÓZKI TRANSPORTOWE 
	L.p.

I
	Parametry 

II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany 
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane

IV


	Zakres punktacji

V

	A. WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ ORAZ SIEDZĄCEJ – 3 sztuki


	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowane, kompletne, nieuszkodzone, sprawne technicznie, gotowe do pracy aktualnie produkowane na rynku.).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE


	5.
	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	Szerokość całkowita: 850 mm (± 20 mm)

Długość całkowita: 2160 mm (± 30 mm)

Materac o wymiarach 2000x700mm
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	7.
	Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 440 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	8.
	Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	9.
	Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie:  00 - 120 (± 20) – regulacja płynna
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	10.
	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. 

Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Leże dwusegmentowe z czego jeden segment ruchomy, segmenty wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	14.
	Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. 
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	15.
	 Szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. 
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	16.
	Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	17.
	Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. 

Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	19.
	Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym.
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Wyposażenie wózka: 

•
Mobilny wieszak kroplówki na kółkach

•
materac składający się:

- pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim, 

- grubość materaca min. 10 cm.
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana

z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. 

Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi.   
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	24.
	Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg 
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	26.
	· Deklaracja zgodności

· WPIS lub zgłoszenie  do Rejestru Wyrobów Medycznych,

· Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny  potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2012   lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	B. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE



	I. POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* 


	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące 
	Tak – podać 
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	2.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Czas reakcji serwisu, max. 72 godz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	5.
	Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	7.
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

    
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
Wózki transportowe 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nazwa handlowa sprzętu

Model/typ i numer katalogowy
	ilość
	VAT%
	Cena jedn. netto
	Cena jedn. 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1. 
	Wózek transportowy
	
	3 sztuki
	
	
	
	
	

	
	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 9 z 9

