Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

[image: image1]
REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

SR/XV-270-36-AG/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Z PRZYSTAWKĄ EUS
	L.p.
I
	Parametry

II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane

IV
	Zakres punktacji
V

	A. APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Z PRZYSTAWKĄ EUS – 1 zestaw

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY OGÓLNE


	KONSTRUKCJA

	5.
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	7.
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Ilość niezależnych, aktywnych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 7 000 000
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	9.
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	10.
	Ilość gniazd parkingowych min. 2
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	11.
	Dynamika systemu min. 310 dB
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	12.
	Monitor OLED (Organic Light Emitting Diode) o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, na przegubowym ramieniu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach; przekątna ekranu min. 22 cale
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	13.
	Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo
	Tak 
	
	Bez punktacji

	14.
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę; przekątna min. 10 cali
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	15.
	Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 22 MHz.
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	17.
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 70 000 obrazów
	70 000 – 0 pkt.

powyżej 70 000 – 10 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	18.
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 800 s
	800 s – 0 pkt.

powyżej 800 s – 10 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	21.
	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów
	2 kursory – 0 pkt.

powyżej – 5 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	22.
	Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 - 40 cm
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	23.
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	24.
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy
	Tak
	
	Bez punktacji

	OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU

	25.
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.

· B, B + B, 4 B

· M
· B + M

· D 
· B + D
· B + C (Color Doppler)

· B + PD (Power Doppler)

· 4 B (Color Doppler)

· 4 B (Power Doppler)
· B + Color + M
	Tak
	
	Bez punktacji


	26.
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B; min. 3500 obrazów/s
	3500 – 0 pkt.

powyżej 3500 – 10 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	27.
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD); min. 600 obrazów/s
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	28.
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI; min. 1400 obrazów/s
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	29.
	Obrazowanie harmoniczne min. 14 pasm częstotliwości
	14 pasm – 0 pkt.

powyżej 14 pasm – 10 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	30.
	Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości
	Tak 
	
	Bez punktacji

	31.
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	33.
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,05 - 20 kHz
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	34.
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
	Tak
	
	Bez punktacji

	35.
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
	Tak
	
	Bez punktacji

	36.
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)
	Tak
	
	Bez punktacji

	37.
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)

 (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15,0 m/s
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	38.
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min.0,05 do 38 kHz
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	39.
	Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	40.
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	41.
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	42.
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	43.
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI
	Tak 
	
	Bez punktacji

	44.
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
	Tak
	
	Bez punktacji

	45.
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 10
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	46.
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach
	Tak
	
	Bez punktacji

	47.
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)
	Tak
	
	Bez punktacji

	48.
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	Bez punktacji

	49.
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	50.
	Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound”
	Tak
	
	Bez punktacji

	51.
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku
	Tak
	
	Bez punktacji

	52.
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	53.
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	Tak
	
	Bez punktacji

	54.
	Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa
	Tak
	
	Bez punktacji

	55.
	Obrazowanie Kontrastowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	56.
	Współpraca z głowicami Endoskopowymi EUS zaoferowanymi w ramach przedmiotu zamówienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	ARCHIWIZACJA OBRAZÓW

	57.
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB
	Tak
	
	Bez punktacji

	58.
	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM
	Tak
	
	Bez punktacji

	59.
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD
	Tak
	
	Bez punktacji

	60.
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
	Tak
	
	Bez punktacji

	61.
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	Tak
	
	Bez punktacji

	62.
	Videoprinter czarno-biały
	Tak
	
	Bez punktacji

	63.
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive
	Tak
	
	Bez punktacji

	64.
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
	Tak
	
	Bez punktacji

	FUNKCJE UŻYTKOWE

	65.
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	66.
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	67.
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	68.
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów
	Tak
	
	Bez punktacji

	69.
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	70.
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	Tak
	
	Bez punktacji

	71.
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie
	Tak
	
	Bez punktacji

	72.
	Pełne oprogramowanie do badań:

· Brzusznych
· Ginekologiczno-położniczych

· Małych narządów
· Naczyniowych 

· Śródoperacyjnych

· Mięśniowo-szkieletowych

· Ortopedycznych

· Kardiologicznych
· Pediatrycznych
	Tak
	
	Bez punktacji

	GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE

	73.
	Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	74.
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz.
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	75.
	Liczba elementów min. 190
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	76.
	Kąt skanowania min. 70 st.
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	77.
	Obrazowanie harmoniczne min. 10 pasm częstotliwości
	10 pasm – 0 pkt.

powyżej 10 pasm – 5 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	78.
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	79.
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	80.
	Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 12,0 MHz
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	81.
	Liczba elementów min. 600
	600 – 0 pkt.

powyżej 600 – 10 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	82.
	Szerokość pola skanowania max. 40 mm
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	83.
	Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości
	Tak - podać
	
	Bez punktacji

	84.
	Obrazowanie trapezowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	85.
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY – OPCJE (DOSTĘPNE W DNIU SKŁADANIA OFERTY)

	86.
	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100/120 stopni, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne
	Tak


	
	Bez punktacji

	87.
	Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	88.
	Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne min.200cm
	200 cm- 0 pkt

powyżej 200 cm - 5 pkt.
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	89.
	Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia
	Tak
	
	Bez punktacji

	90.
	Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń
	Tak
	
	Bez punktacji

	INNE

	91.
	Okres gwarancji  na cały system (aparat, głowice, printer) 24 m-ce
	Tak
	
	Bez punktacji

	92.
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem
	Tak
	
	Bez punktacji

	93.
	7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak
	
	Bez punktacji

	94.
	Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok
	Tak
	
	Bez punktacji

	95.
	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu
	Tak
	
	Bez punktacji

	96.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 5 dni kalendarzowych jeśli część zastępcza dostępna jest w Polsce, liczonych od dnia zgłoszenia usterki
	Tak
	
	Bez punktacji

	97.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 10 dni kalendarzowych, jeśli część sprowadzana jest z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia awarii /  wady
	Tak
	
	Bez punktacji

	98.
	Po 10 dniach kalendarzowych od zgłoszenia naprawy/usunięcia wady  awarii jeśli nie uda się  przywrócenia sprzętu /urządzenia do pełnej sprawności wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt/ urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy lub przywrócenia do pełnej sprawności sprzętu/urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	99.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD
	Tak
	
	Bez punktacji

	100.
	Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	101.
	Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego
	Tak
	
	Bez punktacji

	102.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 
UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

   

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
 
Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji .
Aparat ultrasonograficzny z przystawką EUS
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	VAT%
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1.
	Aparat ultrasonograficzny z przystawką EUS
	1 zestaw
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 3 z 7

[image: image1][image: image2.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna



