Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego

[image: image1]
REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025/2026

Numer postępowania:

SR/XV-270-33-AG/25
Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY
	L.p.
I
	Parametry

II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane

IV
	Zakres punktacji
V

	A. Specjalistyczny materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy – 10 szt.

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa sprzętu
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. PARAMETRY OGÓLNE


	5.
	Materac do prewencji odleżyn wszystkich stopni, kładziony na ramę leża bez dodatkowych podkładek 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	6.
	Materac przeciwodleżynowy wyposażony w pompę z możliwością pracy w co najmniej 3 trybach.
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Wymiary materaca:

Max. długość materaca 1915 mm

Max. szerokość: 860 mm

Max. wysokość: 200 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną nie mnij niż 200kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Materac składający się z min. 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym:
- 3 komór statycznych w sekcji głowy
- 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	Górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa zawiera środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Pokrowiec materaca ognioodporny wg normy BS 7175: 0,1 i 5
	Tak 
	
	Bez punktacji

	14.
	Możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca. Max temperatura prania 95°C
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Dolny pokrowiec wyposażony 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”,  złącze zabezpieczające przed załamaniami przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym
	
	
	

	18.
	Konstrukcja materaca umożliwiająca prace w trybie transportowym po odłączeniu przewodu powietrznego od pompy
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca:
- zmiennociśnieniowy  
- statyczny
- maksymalne wypełnienie komór np. do czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Tryb maksymalnego wypełnienia automatycznie wyłączający się po 30 minutach. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Pompa wyposażona w następujące funkcje:
- wybór trybu pracy
- wybór długości trwania cyklu
- przełącznik masy ciała pacjenta
- wyciszenie alarmu
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla:
- niskiego ciśnienia w materacu
- usterki / braku zasilania
- usterki pompy
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Wymiary pompy: Max. 280mm x 205mm x 115 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Masa pompy max. 2,5kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	27.
	Pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka
	Tak
	
	Bez punktacji

	28.
	Klasa ochronności pompy przed zalaniem min. IP21
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Okres gwarancji min. 24 m-ce
	Tak – podać
	
	Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII

	30.
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem
	Tak
	
	Bez punktacji

	31.
	7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak
	
	Bez punktacji

	32.
	Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok
	Tak
	
	Bez punktacji

	33.
	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu
	Tak
	
	Bez punktacji

	34.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 5 dni kalendarzowych jeśli część zastępcza dostępna jest w Polsce, liczonych od dnia zgłoszenia usterki
	Tak
	
	Bez punktacji

	35.
	Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 10 dni kalendarzowych, jeśli część sprowadzana jest z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia awarii /  wady
	Tak
	
	Bez punktacji

	36.
	Po 10 dniach kalendarzowych od zgłoszenia naprawy/usunięcia wady  awarii jeśli nie uda się  przywrócenia sprzętu /urządzenia do pełnej sprawności wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt/ urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy lub przywrócenia do pełnej sprawności sprzętu/urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	37.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD
	Tak
	
	Bez punktacji

	38.
	Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia
	Tak
	
	Bez punktacji

	39.
	Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego
	Tak
	
	Bez punktacji

	40.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

   

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
 
Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji .
Specjalistyczny materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	VAT%
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa 

brutto
	Wartość oferty netto
	Wartość oferty brutto



	1.
	Specjalistyczny materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy
	10 szt.
	
	
	
	
	

	Łącznie:
	
	


PAGE  
Strona 3 z 7

[image: image1][image: image2.png]2201 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna



